[image: image1.png]) Politechnika
Czestochowska





Załącznik nr 3
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest programowalne źródło mocy o parametrach nie gorszych niż wymienione poniżej, tj.:

1. Znamionowa moc wyjściowa: 30.000 VA

2. Zakres regulacji napięcia zmiennego wyjściowego: 0 – 300Vrms

3. Zakres regulacji napięcia stałego wyjściowego: 0 – 425VDC

4. Maksymalna moc wyjściowa (stale): 30.000VA (10.000VA na fazę)

5. Maksymalna moc wyjściowa (rozruch, w ciągu 3 sek): 60.000VA

6. Maksymalny prąd wyjściowy (stale): 33Arms (na fazę)

7. Maksymalny prąd wyjściowy (rozruch): 67Arms (na fazę)

8. Zakres częstotliwości sygnału wyjściowego: DC – 1kHz

9. Stabilność napięcia wyjściowego (przy napięciu znamionowym i liniowym charakterze obciążenia): < 0.1%

10. Dokładność napięcia wyjściowego (przy napięciu znamionowym i liniowym charakterze obciążenia): <0.5%

11. Współczynnik THD (przy napięciu znamionowym i liniowym charakterze obciążenia): <0.3% (typowa wartość <0.1%)

12. Poziom szumu wyjściowego: <500mVrms

13. Maksymalny współczynnik amplitudy przebiegu prądu wyjściowego (CF – Crest Factor): [maks. Prąd rozruchu Imax * 1.41] / RMS prąd obciążenia

14. Prąd rozruchowy o 200% wielkości w ciągu 3 sekund niezależnie od współczynnika mocy

15. Tryb syntezy harmonicznych sygnału

16. Tryb sekwencji przebiegów

17. Tryb monitoringu mocy wyjściowej

18. Ustawienie kąta fazowego przy włączeniu generacji sygnałów

19. Generacja 200% mocy wyjściowej rozruchowej w ciągu 3 sekund bez obniżenia napięcia wyjściowego
20. Certyfikat kalibracji UKAS ISO17025 

21. Generacja sygnałów o małej mocy w zakresie do 10kHz

22. Zgodność z normami: IEC61000-3-2/12, IEC61000-3-3/11, IEC61000-4-11/13/17/29

23. Interfejsy: RS232, USB, LAN
Wymagany okres gwarancji: minimum 12 miesięcy.

	
	  RK
	
	


Kanclerz Politechniki Częstochowskiej
ul. Gen. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa

tel. +48 34 325 02 56, e-mail: kanclerz@pcz.pl
www.pcz.pl


