[image: image1.png]) Politechnika
Czestochowska





Załącznik nr 3
Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa stanowiska do precyzyjnego pomiaru wilgotności tworzyw sztucznych zgodnie z normą ISO 15512:2019
Przedmiotem zamówienia jest dostawa stanowiska do precyzyjnego pomiaru wilgotności tworzyw sztucznych zgodnie z normą ISO 15512:2019 wraz z niezbędnym wyposażeniem. Urządzenie będzie służyło do precyzyjnego oznaczania wilgoci granulatów tworzyw od 0,0001% H2O do 60%, metodą wodorkowo-wapniową.
Parametry techniczne oraz funkcjonalne przedmiotu zamówienia:

1. Metoda badania: Metoda wodorkowo-wapniowa

2. Masa próbki/objętość próbki: od 0.1 g do max. 130 cm3 (zależnie od gęstości i formy badanego materiału)

3. Jednostka prezentacji wyników: mg, ppm, % H2O 

4. Rozdzielczość: 0.01 mg / 1 ppm / 0.0001 % H2O 

5. Dokładność:
lepsza niż ± 1,4% wartości końcowej zakresu pomiarowego

6. Zakres pomiarowy:
0.0001–60% H2O (względnie) / 0.01 - 60 mg H2O (absolutnie) 

7. Zakres temperatury pomiaru: min od 60°C do 180°C w odstępach co 1°C

8. Czas pomiaru: nie dłużej niż 90 min. 

9. Obsługa: wbudowany wyświetlacz dotykowy

10. Oprogramowanie: w języku polskim i angielskim, możliwość przygotowania raportu z badania 

11.  Wyposażenie:

· Urządzenie do przeprowadzania pomiaru,

· Waga analityczna kompatybilna z aparatem do wodoselektywnego oznaczania wilgoci resztkowej umożliwiająca automatyczny transfer masy próbki do urządzenia bez konieczności wpisywania ręcznego (nośność do 160g, rozdzielczość 1mg, liniowość 1,5mg, automatyczna wewnętrzna kalibracja) – integralna część stanowiska.

· Akcesoria niezbędne do bezpiecznej obsługi 

· Pojemnik z wodorkiem-wapnia min. 200g. 

· Bezpieczny pojemnik na zużyty wodorek-wapnia,
Pozostałe warunki:
· Urządzenie musi posiadać certyfikat CE

· Gwarancja minimum: 12 miesięcy na urządzenie, 

· W cenie należy uwzględnić koszty dostawy, instalacji, uruchomienia i szkolenia


	
	  RK
	
	


Kanclerz Politechniki Częstochowskiej
ul. Gen. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa

tel. +48 34 325 02 56, e-mail: kanclerz@pcz.pl
www.pcz.pl


