[image: image1.png]) Politechnika
Czestochowska





Załącznik nr 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Profilometr - Specyfikacja urządzenia

 

1. Stykowy profilometr do realizacji pomiarów 2D

2. Typ głowicy: indukcyjny bez ślizgacza

3. Zakres głowicy Z: min 1000um

4. Długość zespołu przesuwu X min 45 mm

5. Błąd prostoliniowości zespołu przesuwu (wartość bez korekt programowych) max 0,2µm na całej długości

6. Pozycjonowanie zespołu przesuwu oparte na odczycie z liniału inkrementalnego

7. Max szum własny systemu pomiarowego: Rq< 8nm – wartość potwierdzona podczas instalacji urządzenia

8. Możliwość przeprowadzenia przez operatora kalibracji min 80% zakresu głowicy pomiarowej – z wyznaczeniem krzywej nieliniowości przetwornika indukcyjnego

9. Możliwość tworzenia  przez użytkownika własnych końcówek pomiarowych, ich wprowadzanie do systemu oraz kalibracja.

10. Możliwość przeprowadzenia przez operatora podczas kalibracji  autodiagnostyki w czasie max 60 sekund potwierdzającą  poprawność działania urządzenia z uwzględnieniem:

- Jakości ostrza diamentowego

- Poprawności działania głowicy pomiarowej

- Poprawności działania zespołu przesuwu

11. Możliwość analizy parametrów chropowatości, falistości oraz promienia zgodnie z obowiązującymi normami

12. Możliwość przeprowadzenia rozwinięcia promienia i jego wizualizacje przed zastosowaniem jakiejkolwiek filtracji

13. Możliwość zebrania chmury punktów 2D i ich eksportu  do programów zewnętrznych przed przeprowadzeniem jakiejkolwiek filtracji.

14. Szkolenia obsługi: 1 dzień
Gwarancja: 12 miesięcy

	
	  RK
	
	


Kanclerz Politechniki Częstochowskiej
ul. Gen. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa

tel. +48 34 325 02 56, e-mail: kanclerz@pcz.pl
www.pcz.pl


