[image: image1.png]) Politechnika
Czestochowska





Załącznik nr 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia: Autoklaw (sterylizator parowy) automatyczny

Fabrycznie nowy w pełni automatyczny autoklaw o pojemności 85 ± 5% litrów, ładowany od góry wyposażony w:

· system chłodzenia wodą i całkowitego osuszania materiału po sterylizacji,

· pompę próżniową chłodzoną wodą umieszczoną w jednej obudowie z komorą autoklawu,

· generator pary wytwarzający ciśnienie pary co najmniej 5 bar, z zaworem bezpieczeństwa i funkcją automatycznego czyszczenia,

· dwa czujniki temperatury na elastycznych przewodach do umieszczenia w sterylizowanym wsadzie,

· pamięć wewnętrzną nie mniej niż 200 cykli z możliwością archiwizacji na nośniku pamięci zewnętrznej typu 

USB,

· wejście Ethernet do podłączenia urządzeń zewnętrznych np. komputera, oraz port USB,

· alarm wizualny i akustyczny informujący o błędach,

· 4 kółka skrętne z hamulcem umożliwiające łatwe przemieszczanie urządzenia,

· cichobieżną zewnętrzną sprężarkę systemu chłodzenia,

· minimum 2 kosze ażurowe do sterylizacji o średnicy dopasowanej do wymiarów komory,

· dodatkowa uszczelka drzwi komory,

· przyłącza testowe do pomiaru ciśnienia i pomiaru temperatury do wykonania czynności walidacyjnych zgodnie z PN-EN 554.

Budowa:

· Pionowa komora sterylizacji o przekroju okrągłym z zaworem bezpieczeństwa, jednodrzwiowa, nieprzelotowa o pojemności 85 ± 5% litrów wyposażona w dwa czujniki temperatury na elastycznych przewodach, dające możliwość sterylizacji cieczy umieszczonych w naczyniach o różnych objętościach, gwarantujące rozpoczęcie procesu sterylizacji po osiągnięciu zadanych parametrów przez obie sondy.

· Komora i płaszcz wykonane ze stali nierdzewnej 316L z izolacją z wełny mineralnej.

· Drzwi uchylane, zamykane i otwierane ręcznie z automatycznym blokowaniem, wykonane ze stali nierdzewnej z pokrywą z izolującego tworzywa zabezpieczającego przed poparzeniem. Drzwi z uszczelką wargową nie wymagającą pompowania.

Sterowanie:

Sterowanie mikroprocesorowe z niezależną kontrolą temperatury i ciśnienia wraz z rejestracją wszystkich danych cyklu sterylizacji za pomocą wbudowanej pamięci obejmującej co najmniej 200 ostatnich cykli. Panel sterowania wyposażony w klawisz wyboru zapisanych programów oraz klawisz do regulacji parametrów programu i ich zapisania. Autoklaw wyposażony w kolorowy wyświetlacz z menu w języku polskim. Kolor wyświetlanego ekranu informuje użytkownika o bieżącej fazie cyklu pracy urządzenia. Ponadto wyświetlacz musi podawać następujące informacje:

• nazwa programu,

• temperatura sterylizacji w komorze,

• czas trwania cyklu sterylizacji,

• aktualna faza cyklu wraz z unikalnym kolorem,

• ciśnienie w komorze,

• temperatura wsadu – w przypadku sterylizacji płynów,

• komunikaty o błędach, w tym o braku wody w komorze i otwartej pokrywie.

Parametry:

• nie mniej niż 10 predefiniowanych programów do sterylizacji.

• nie mniej niż 20 indywidualnych programów użytkownika z możliwością 
  zmiany parametrów.

• Funkcja opóźnionego startu procesu sterylizacji 1-99 min.

• Temperatura procesów sterylizacji w zakresie regulowana od 105 do 138°C.

• Możliwość sterylizacji w temperaturach 121 i 134°C. 

• Maksymalne ciśnienie sterylizacji 2,8 bar. 

• Funkcja podtrzymywania zaprogramowanej temperatury.

• Specjalny program do czyszczenia komory autoklawu.

• Autoklaw zużywa maksymalnie 3 litry wody demineralizowanej na cykl.

• Komora autoklawu musi pomieścić nie mniej niż:

· Kolby typu Erlenmeyer: 250 ml (3x12 sztuk), 500 ml (3x8 sztuk), 1000 ml (2x5 sztuk), 2000 ml (2x2 sztuki)

· Butelki typu Schott-Duran: 250 ml (3x19 sztuk), 500 ml (3x12 sztuk), 1000 ml (2x8 sztuk), 2000 ml (2x4 sztuki)

Zabezpieczenia

· Podwójna blokada pokrywy (elektroniczna i mechaniczna) aktywowana automatycznie po rozpoczęciu cyklu pracy, zabezpieczająca przed otwarciem drzwi powyżej temperatury 80°C z kontrolą temperatury i ciśnienia.

· Zabezpieczenie przed przegrzaniem i uruchomieniem w przypadku niedostatecznej ilości wody w komorze i generatorze.

· Zabezpieczenie hasłem przed nieuprawnionym dostępem.

· System schładzania wody odprowadzanej do kanalizacji do temperatury bezpiecznej.

Wymiary, masa i zasilanie:

· Wymiary zewnętrzne sterylizatora nie większe niż 730x1000x700 mm (szerokość x wysokość x głębokość)

· Wymiary komory sterylizacyjnej średnica x głębokość: nie mniejsze niż 380x690 mm. 

· Pojemność komory sterylizatora 85 ± 5% litrów. 

· Masa autoklawu: nie większa niż 113 kg

· Zasilanie 3-fazowe 380 V, 50 Hz, 6 kW

Autoklaw musi posiadać oznakowanie CE i spełniać następujące dyrektywy:

• Dyrektywa Ciśnieniowa 97/23EEC

• Dyrektywa Zgodności Elektromagnetycznej 89/336/EEC

Autoklaw spełnia następujące normy:

• EN 61010-1:93 – Bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych

• EN 61010-2-041:97 – Szczególne wymagania dla autoklawów ciśnieniowych

• EN 61326 EMC – wymagania bezpieczeństwa 
Gwarancja min. 24 miesiące

	
	  RK
	
	


Kanclerz Politechniki Częstochowskiej
ul. Gen. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa

tel. +48 34 325 02 56, e-mail: kanclerz@pcz.pl
www.pcz.pl


