[image: image1.png]) Politechnika
Czestochowska





Częstochowa, dnia: 29.07.2024 r.
Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa
RK - 452/24
Odpowiedzi na pytania w sprawie Zapytania ofertowego, powiadomienie o zmianie w Zapytaniu ofertowym oraz powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert
Szanowni Państwo
Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania do zapytania ofertowego, w postępowaniu na: „Dostawę autoklawu (sterylizator parowy) automatyczny dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej”
Nr rej.:  RK-NZ.263.111.2024.BW 

Odpowiedzi  Zamawiającego na przesłane pytania są następujące: 
Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści autoklaw z generatorem pary wytwarzającym ciśnienie pary 3,5 bar, z zaworem bezpieczeństwa i funkcją automatycznego czyszczenia?
Wyższe ciśnienie wytwarzane przez generator pary nie świadczy o lepszej funkcjonalności autoklawu, ponieważ niemożliwe jest osiągnięcie w komorze tak wysokiego ciśnienia.
Wyższe ciśnienie generatora pary powoduje zaś wyższe koszty eksploatacji sterylizatora.

Odpowiedź 1: Zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści autoklaw z jednym czujnikiem referencyjnym, pozwalającym na pomiar temperatury sterylizowanych płynów?

Wymóg dwóch czujników temperatury nie ma znaczenia funkcjonalnego, gdyż istotny jest czujnik umieszczony w naczyniu o największej pojemności cieczy i to on determinuje długość czasu sterylizacji.
Ponadto wymóg dwóch czujników referencyjnych wskazuje jednoznacznie na konkretnego producenta, co pozostaje w niezgodzie z zasadą konkurencyjności.

Odpowiedź 2: Zamawiający nie dopuszcza. 
Pytanie 3
Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z autoklawem sprężarki systemu chłodzenia. 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga dostarczenia autoklawu z funkcją podtrzymania ciśnienia do sterylizacji cieczy w szczelnie zamkniętych naczyniach?
Jeśli Zamawiający nie będzie sterylizował szczelnie zamkniętych naczyń, sprężarka nie jest konieczna do działania autoklawu i wówczas prosimy o dopuszczenie sterylizatora bez tego akcesorium.

Odpowiedź 3: Zamawiający będzie prowadził sterylizację płynów w szczelnie zamkniętych naczyniach w związku z czym wymaga dostarczenia autoklawy wyposażonego w sprężarkę systemu chłodzenia.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści autoklaw wyposażony w kolorowy wyświetlacz z menu w języku angielskim o funkcjonalności zgodnej z wymaganiami Zamawiającego?

Menu autoklawu jest proste i intuicyjne oraz pozwala na bezproblemową obsługę urządzenia bez znajomości języka angielskiego.
Odpowiedź 4: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 5
Czy Zamawiający dopuści autoklaw bez funkcji kolorystycznego informowania o danej fazie cyklu?

Autoklaw będzie wskazywał na kolorowym wyświetlaczu aktualną fazę cyklu w czasie rzeczywistym w postaci paska postępu. Wymóg ten nie wpływa na funkcjonalność autoklawu, a znacznie ogranicza konkurencyjność. 

Odpowiedź 5: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 6
Czy Zamawiający dopuści autoklaw z 20 programami sterylizacji, w tym 10 predefiniowanych i 10 indywidualnych programów użytkownika z możliwością zmiany parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 7
Czy Zamawiający dopuści autoklaw z regulacją temperatury sterylizacji w zakresie od 98OC do 135OC? 
Nie ma merytorycznych podstaw, aby prowadzić proces wyjaławiania w wyższych temperaturach.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 8
Czy Zamawiający dopuści autoklaw, w którym zabezpieczony hasłem będzie dostęp do menu ustawień oraz do 10 indywidualnych programów użytkownika?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 9
Czy Zamawiający dopuści autoklaw o 1 cm szerszy niż wymagany, tj. 740 mm?
Jest to nieznaczna różnica, która nie wpływa na funkcjonalność urządzenia. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 10
Czy Zamawiający dopuści autoklaw o wymiarach komory sterylizacyjnej (śr. x gł.): 410 x 610 mm?
Takie wymiary komory są dla Zamawiającego korzystniejsze, ponieważ płytsza komora ułatwia załadunek.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 11
Czy Zamawiający dopuści autoklaw o wadze 165 kg?
Autoklaw nie jest urządzeniem mobilnym, stąd parametr wagi nie ma znaczenia dla jego funkcjonalności.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 12
Czy Zamawiający dopuści autoklaw o mocy 6,5 kW, zamiast 6 kW?
Wyższa moc urządzenia gwarantuje jego szybsze nagrzewanie się.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 13
Autoklaw wymaga zasilania wodą dejonizowaną. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy posiada ciśnieniowe źródło wody dejonizowanej, czy wymaga dostarczenia wraz z autoklawem urządzenia do produkcji wody o odpowiednich parametrach?
Odpowiedź: Zamawiający posiada ciśnieniowe źródło wody dejonizowanej.

Pytanie 14
Prosimy Zamawiającego o określenie drogi transportowej do miejsca docelowego dla autoklawu. Czy będzie konieczne wnoszenie urządzenia po schodach? 
Informacja umożliwi rzetelne skalkulowanie ceny dostawy urządzenia. 

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje umieszczenie autoklawu na parterze budynku (około 60m od wejścia do budynku). Nie będzie konieczne wnoszenie urządzenia po schodach.
W związku z powyższym Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 08.08.2024 r., godz.10:30.

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia, tj. 08.08.2024 r., godz.11:10.


Miejsce składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie.
Jednocześnie zawiadamiamy, iż stosownie do art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2023 poz. 1605), do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania, ponieważ przepisy ustawy stosuje się do udzielania zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych, przez zamawiających publicznych.
                                                                 dr inż. Arkadiusz Kociszewski
                                               
                                                                  Kanclerz Politechniki Częstochowskiej

	
	  RK
	
	


Kanclerz Politechniki Częstochowskiej
ul. Gen. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa

tel. +48 34 325 02 56, e-mail: kanclerz@pcz.pl
www.pcz.pl


