[image: image1.png]) Politechnika
Czestochowska





Załącznik nr 3
Opis przedmiotu zamówienia

System piezometryczny o wysokiej precyzji wraz z cyfrowym pomiarem siły. 

Musi realizować pomiar d33 w czterech zakresach, pomiar pojemności C oraz tan δ. 

zakres d33: 100 do 10 000 pC/N; 

dokładność: ± 2% ± 1 pC/N 


zakres d33: 10 do 1000 pC/N 

dokładność: ± 2% ± 1 pC/N 

zakres d33: od 1 do 100 pC/N 

dokładność: ± 2% ± 0,1 pC/N 

zakres d33: 0 do 10 pC/N 

dokładność: ± 2% ± 0,01 pC/N 

Polaryzacja próbki ma być wskazana dla wszystkich zakresów. 

Zakres częstotliwości: 30 Hz do 300 Hz.   
Ustawienie: kroki co: 1 Hz, dokładność: ± 0,1 Hz 

Siła statyczna nie większa niż 10 N używana do uchwycenia próbki.

Możliwość testów dielektrycznych: 

Pojemność: 

Zakres pojemności: 10 pF do 0,1 μF, Dokładność (< 100 pF): ± 2% ± 0,1 pF, Dokładność (> 100 pF): ± 2% ± 1 pF 

Tan δ: 

Zakres Tan δ: 0,0000 do 0,2000, Dokładność: ± 2% ± 0,0001 

Czas odpowiedzi: 

d33 : 5s do 1% odczytu końcowego 

C i tan δ: 2 s do 1% odczytu końcowego 

d33, C i tan δ: 10 s do 1% odczytu końcowego

Możliwość pomiaru próbek wielkości do 55mm na kierunku polaryzacji.

Pomiar siły

Zakres siły: 0 do 15 N

Precyzja: 0,1 N

Dokładność: ± 2% ± 0,2 N
Zasilanie: 220-240V


	
	  RK
	
	


Kanclerz Politechniki Częstochowskiej
ul. Gen. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa

tel. +48 34 325 02 56, e-mail: kanclerz@pcz.pl
www.pcz.pl


