[image: image1.png]) Politechnika
Czestochowska





Załącznik nr 3
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Specyfikacja na dostawę homogenizatora ultradźwiękowego (sonifikator)
· Zastosowanie: mieszanie i dyspergowanie cieczy oraz zawiesin za pomocą kawitacji, dostosowane do sonotrod o średnicy końcówki od 3 do 40 mm do mieszania objętości do 4000 ml.
· Technologia homogenizacji: ultradźwięki.
· Budowa:
a) przetwornik oraz generator ultradźwięków w jednej kompaktowej obudowie, klasa ochrony min. IP40
b) praca na statywie oraz komorze dźwiękochłonnej.
· Moc: min. 400W.
· Częstotliwość ultradźwięków: 24kHz.
· Amplituda: regulowana w zakresie od 20 do 100%.
· Praca: możliwość pracy cyklicznej programowalnej z określonym czasem pracy i przerwy.
· Puls: regulowany od 0 do 100%.
· Komunikacja: Ethernet, poprzez przeglądarkę.
· Zapis parametrów sonikacji: automatycznie na wymiennej karcie pamięci w formacie Excel. W dostawie karta pamięci o pojemności minimum 4 GB.
· Interfejs: wbudowany kolorowy panel dotykowy LCD, umożliwiający odczyt bieżącego pomiaru oraz ustawienie min.: limitu mocy, energii, czasu i temperatury.
· Oprogramowanie: umożliwiające podłączenie komputera lub sieci komputerowej w celu zbierania danych i zdalnego sterowania urządzeniem.
· System Operacyjny:
a) Windows 7 (64-bit) oraz wyższy,
b) Mac OS X 10.12 oraz wyższy.
· Język obsługi: polski.
· Zasilanie: 230V, 50Hz, typ: C, E, E/F.
· Gwarancja: Min. 24 miesiące (nie dotyczy sonotrod).
· Uwagi:
a) wbudowana kalibracja sonotrody do mierzenia energii netto dostarczanej do próbki z pominięciem energii zużywanej na poruszanie sonotrodą,

b) ochrona przed pracą na sucho,

c) w dostawie czujka temperatury Pt100 z kablem min. 2m, pozwalającą na programowanie temperatury górnej, przy której urządzenie się wyłącza oraz dolnej, przy której urządzenie się włącza;

d) przenośna walizka na urządzenie i akcesoria,

e) możliwość zabezpieczenia urządzenia PIN-em przed nieupoważnionym dostępem,

f) w dostawie włącznik nożny pozwalający na uruchamianie procesu sonifikacji nogą z przewodem o długości minimum 1,5m,

g) dostawa, instalacja oraz szkolenie przeprowadzone w miejscu dostawy,
h) zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski, dokument autoryzacji producenta dołączony do oferty.
a) sonotrody
· Materiał: tytan.
· Długość w mm: 95-110.
· Średnice:
a) ø 3mm, amplituda 165±2 µm, do próbek o minimalnym zakresie objętości 1…100 ml

b) ø 7mm, , amplituda 165±2 µm, do próbek o minimalnym zakresie objętości 20…500 ml

c) ø 14mm, amplituda 100±2 µm, do próbek o minimalnym zakresie objętości 50…1000 ml

d) ø 22mm, amplituda 45±2 µm, do próbek o minimalnym zakresie objętości 100…2000 ml

e) ø 40mm, amplituda 20±2 µm, do próbek o minimalnym zakresie objętości 200…4000 ml

b) statyw

· Materiał: stal nierdzewna.
· Wysokość w cm: 55 – 60.
· Podstawa w cm: min. 30 x 15.
· Gwarancja: min. 24 miesiące.
· Uwagi:
a) wyposażony w uchwyt dopasowany do mocowania homogenizatora,
b) zawierający łapę do mocowania naczynia z próbką, wykonaną z aluminium.
c) osłona dźwiękochłonna
· Materiał: wykonana ze szkła akrylowego w całości przezroczysta w celu dobrej obserwacji procesu, dostosowana do wielkości homogenizatora.
· Gwarancja: min. 24 miesiące.
· Uwagi:
a) posiadająca pionowo regulowany stolik,
b) dopasowana do mocowania homogenizatora.
d) chłodnica z pompą
· Zakres regulacji temperatury: min.: 5 - 40˚C.
· Stabilność temperatury: nie gorsza niż ±0,3˚C.
· Rozdzielczość wyświetlacza: Co najmniej 0,1˚C.
· Natężenie przepływu pompy: min.: 20l/min.
· Ciśnienie pompy: regulowane w zakresie minimum 0-1,5 bar.
· Wydajność chłodnicza: min. 1200W (w 25˚C).
· Objętość łaźni: min. 8 litrów.
· Zasilanie: 230V, 50Hz, typ: C, E, E/F.
· Gwarancja: min. 12 miesięcy.
· Uwagi:
a) zabezpieczenie przez przegrzaniem i funkcja autoalarmu,

b) okno obserwacji poziomu wody,

c) funkcja automatycznego wykrywania poziomu wody,

d) alarm przy niskim poziomie wody,

e) kolorowy wyświetlacz wskazujący wartości bieżących parametrów,

f) zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski.
e) podnośnik do umieszczania próbek oraz kontroli zanurzenia sonotrody
· Materiał: stal nierdzewna.
· Wymiary podstawy w cm: między 10  x 10 a 15 x 15.
· Regulacja wysokości w mm: min. 55 – 120.
· Gwarancja: min. 24 miesiące.
Gwarancja min. 24 miesiące

	
	  RK
	
	


Kanclerz Politechniki Częstochowskiej
ul. Gen. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa

tel. +48 34 325 02 56, e-mail: kanclerz@pcz.pl
www.pcz.pl


