[image: image1.png]) Politechnika
Czestochowska





Załącznik nr 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dostawa komory klimatycznej o zakresie temperatury -40 oC do 180 oC ze zmiękczaczem wody

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komory klimatycznej do realizacji badań przy zmiennej temperaturze w zakresie -40 oC do 180 oC oraz wilgotności. Urządzenie przeznaczone do analizy zachowania się materiałów podczas wielokrotnej zmiany temperatury od ujemnej do dodatniej i późniejszą analizą zmiany właściwości fizycznych. 

Parametry techniczne oraz funkcjonalne przedmiotu zamówienia:

1. Komora klimatyczna:

· Zakres temperatury pracy : -40 °C do 180 °C

· Zakres wilgotności: od 10 do 98% wilg. wzgl.

· Minimum 3 bezpotencjałowe złącza przekaźnikowe aktywowane poprzez kontroler

· Wstępne nagrzewanie komory

· Zabezpieczenie przeciwzroszeniowe dla próbek

· Ogrzewane okno wizyjne z oświetleniem LED wewnątrz w celu obserwacji próbek

· Regulacja wilgotności z pojemnościowym czujnikiem wilgotności i nawilżaniem parowym

· Oprogramowanie do analizy zmian temperatury I wilgotności 

· System diagnostyczny z alarmem optycznym i akustycznym

· Kontroler z ekranem dotykowym 

· Możliwość  programowania odcinków czasowych również w czasie rzeczywistym

· Wewnętrzny rejestrator danych z możliwością zapisu i odczytu przez USB

· Urządzenie mobilne z 4 kołami jezdnymi

· Interfejs do połączenia z komputerem: Ethernet

· Funkcja rampy

· Wbudowany rejestrator

· Zegar czasu rzeczywistego

· Minimum 1 półka ze stali nierdzewnej

· Zabezpieczenie na wypadek rozszczelnienia węży, obejmujące przewody doprowadzające i odprowadzające wodę do wysokości 1 m

· Wnętrze ze stali nierdzewnej

· Czujnik temperatury Pt 100

· Bezhalogenowy czynnik chłodniczy 

· Chłodzenie zapewniane przez agregat sprężarkowy

· Maksymalny czas schładzania z 180 °C na -40 °C: 100 minut

· Fluktuacja temperatury zależnie od wartości zadanej [± K] 0.1…0.5

· Maks. ilość ciepła możliwa do skompensowania przy 25 °C [W] 1200

· Przestrzenna zmienność temperatury zależnie od wartości zadanej [± K] 0.5…1.5

· Średnia prędkość nagrzewania zgodnie z IEC 60068-3-5 [K/min] 5

· Średnia prędkość schładzania zgodnie z IEC 60068-3-5 [K/min] 5

· Dane klimatyczne
2. Zmiękczacz wody 

· System do uzdatniania oraz demineralizacji wody wodociągowej, składający się z pojemnika ciśnieniowego, wkładu filtra jednorazowego użytku oraz pokrywy pojemnika ciśnieniowego. 

· Ciągły system monitorowania jakości wody 

· Aktualny stan pracy medium filtracyjnego: wyświetlacz LCD lub diody LED.

· Zakres dostawy:

· Wkład filtra

· Bezpieczny zbiornik ciśnieniowy

· Pokrywa pojemnika ciśnieniowego z wyświetlaczem LED

· Zasilacz

· Elementy przyłączeniowe do komory klimatycznej 

· Zakres ciśnienia roboczego: 2-10 bar

· Minimalna wydajność filtra: do 1 000 litrów (przy przewodności 300 μS/cm = 9 °dH)

Pozostałe warunki:
· Urządzenie musi posiadać certyfikat CE

· Gwarancja minimum: 12 miesięcy na urządzenie
· W cenie należy uwzględnić koszty dostawy, instalacji, uruchomienia i szkolenia

	
	  RK
	
	


Kanclerz Politechniki Częstochowskiej
ul. Gen. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa

tel. +48 34 325 02 56, e-mail: kanclerz@pcz.pl
www.pcz.pl


