[image: image1.png]) Politechnika
Czestochowska





Częstochowa, dnia: 05.09.2024 r.
Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa
RK - 542/24
Odpowiedzi na pytania w sprawie Zapytania ofertowego, powiadomienie o zmianie w Zapytaniu ofertowym oraz powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert
Szanowni Państwo
Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania do zapytania ofertowego, w postępowaniu na: „Dostawę komory klimatycznej o zakresie temperatury -40 oC do 180 oC ze stacją zmiękczania wody dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej”
Nr rej.:  RK-NZ.263.125.2024.BW 

Odpowiedzi  Zamawiającego na przesłane pytania są następujące: 
Pytanie 1
Czy Zamawiający dopuszcza komorę, której zakres kontroli wilgotności mieści się w przedziale: od 10 do 95% wilg. wzgl.?
Odpowiedź 1 

NIE, ponieważ dla części tworzyw zakres 98% wilgotności jest kluczowy dla zmiany właściwości (poliamidy).
Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza komorę, która wykorzystuje psychometryczny układ kontroli wilgotności?

Odpowiedź 2 

TAK – jeśli jest możliwe sterowanie we wskazanych zakresach.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza komorę, która w temperaturze +25C jest w stanie skompensować 800W ciepła?

Odpowiedź 3
NIE
Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuszcza komorę, której szybkość grzania i chłodzenia wynosi 4 K/min?
Odpowiedź 4
NIE – ponieważ wydłuży to cykl badawczy
W związku z powyższym Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 12.09.2024 r., godz.10:30.

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia, tj. 12.09.2024 r., godz.11:20.


Miejsce składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie.
Jednocześnie zawiadamiamy, iż stosownie do art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2023 poz. 1605), do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania, ponieważ przepisy ustawy stosuje się do udzielania zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych, przez zamawiających publicznych.
                                                                 dr inż. Arkadiusz Kociszewski






Kanclerz

         Politechniki Częstochowskiej
                                                                  

	
	  RK
	
	


Kanclerz Politechniki Częstochowskiej
ul. Gen. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa

tel. +48 34 325 02 56, e-mail: kanclerz@pcz.pl
www.pcz.pl


