Załącznik nr 5 do SWZ

Nr: 44/PN/MN/2024

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

PARAMETRY TECHNICZNE

Część I- EKG   – 4 szt.

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2023 r: |  |

| L.p. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nie starsze niż 2023r. | TAK, opisać |  |
|  | Waga aparatu z akumulatorem i wbudowanym zasilaczem do 4,9 kg | TAK, opisać |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230 V 50 Hz | TAK, opisać |  |
|  | Wbudowany akumulator, którego pojemność umożliwia min. 3,5 godz. ciągłego monitorowania | TAK, opisać |  |
|  | Ochrona przed impulsem defibrylacji CF | TAK, opisać |  |
|  | Wyświetlacz LCD TFT kolorowy 24 bitowy o przekątnej min. 8 cali z podświetleniem LED oraz rozdzielczości min. 800 x 480 pikseli | TAK, opisać |  |
|  | Wymiary urządzenia W x Sz x G: 130 mm x 365 mm x 310 mm (wszystkie wymiary w tolerancji max ± 10 mm) | TAK, opisać |  |
|  | Na wyświetlaczu prezentacja krzywej EKG, wartości parametrów i menu. Menu w języku polskim. | TAK, opisać |  |
|  | Klawiatura funkcyjna oraz alfanumeryczna zabezpieczona przed zalaniem, nie dopuszcza się klawiatury wirtualnej | TAK, opisać |  |
|  | Ciągły pomiar i prezentacja na ekranie HR | TAK, opisać |  |
|  | Detekcja stymulatora serca | TAK, opisać |  |
|  | Impedancja wejściowa >50 [MΩ] | TAK, opisać |  |
|  | CMRR >110 dB | TAK, opisać |  |
|  | Częstotliwość próbkowania 1000 [Hz]/kanał | TAK, opisać |  |
|  | Detekcja pików rozrusznika serca Próbkowanie 16000 [Hz]/kanał | TAK, opisać |  |
|  | Filtr zakłóceń sieciowych | TAK, opisać |  |
|  | Filtr zakłóceń mięśniowych | TAK, opisać |  |
|  | Filtr anty-dryftowy | TAK, opisać |  |
|  | Sygnał EKG 12 odprowadzeń standardowych – wydruk w formacie 12-kanałowym | TAK, opisać |  |
|  | Formaty wydruku:3*4 ; 3*4+1R ; 3*4+3R ; 6*2 ; 6*2+1R /12*1 | TAK, opisać |  |
|  | Głowica drukująca z automatyczną regulacją linii izotermicznej | TAK, opisać |  |
|  | Czułość: 2,5/5/10/20 mm/mV oraz AUTO | TAK, opisać |  |
|  | Prędkość zapisu rejestratora: 5/12,5/25/50 mm/s | TAK, opisać |  |
|  | Technologia pisaka: wydruk termiczny punktowy tablicowy | TAK, opisać |  |
|  | Szerokość papieru min. (szer.) 210 mm x (wys.) 295 mm. - składanka | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość przeglądania i oceny badania na badania przed wydrukiem na ekranie urządzenia | TAK, opisać |  |
|  | Wydruk w trybie monitorowania rytmu | TAK, opisać |  |
|  | Automatyczna analiza i interpretacja (dorośli, dzieci, noworodki) w języku polskim | TAK, opisać |  |
|  | Ponowna analiza EKG po zmianie danych demograficznych pacjenta | TAK, opisać |  |
|  | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod i odłączenia przewodu EKG | TAK, opisać |  |
|  | Funkcja uśpienia (standby) umożliwiająca szybki start aparatu | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość współpracy urządzenia w sieci komputerowej. Współpraca z serwerem FTP | TAK, opisać |  |
|  | Przeglądanie i wydruk badania z archiwum urządzenia | TAK, opisać |  |
|  | Czas rozruchu max 7s | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość wydruku badania na drukarce laserowej podłączonej bezpośrednio do aparatu (po zakupie drukarki) | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość rozszerzenia funkcji urządzenia o opcję Wi-Fi oraz czytnik kodów kreskowych | TAK, opisać |  |
|  | Wyposażenie: przewód pacjenta, elektrody przyssawkowe oraz klipsowe, papier termiczny | TAK, opisać |  |
|  | Mobilny wózek aparaturowy na pięciu kółkach, wszystkie kółka wyposażone w blokadę. Dodatkowo: kosz na akcesoria oraz wysięgnik na przewód pacjenta | TAK, opisać |  |
| INFORMACJE DODATKOWE |  |  |  |
| 1 | Przeglądy w okresie trwania gwarancji (bezpłatnie). | Min. 1 rocznie |  |
| 2 | Gwarancja | 24 mies. |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |
| 4 | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. | Min. 10 lat |  |
| 5 | Dostępność do autoryzowanego serwisu. | Tak, podać gdzie |  |
| 6 | Czas reakcji od zgłoszenia. | Max. 48h |  |
| 7 | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju. | Max. 3 dni robocze |  |
| 8 | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy. | Max. 5 dni roboczych |  |
| 9 | Wykonawca ponosi koszty przeglądów serwisowych wbudowanego i dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji. | Tak |  |
| 10 | Deklaracja zgodności CE | Tak |  |

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

/podpisano elektronicznie/**

** UWAGA: należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

PARAMETRY TECHNICZNE

Część II – system 4 kardiomonitorów

ze stacją nadzorującą oraz 6 stacjami obserwacji – 1 kpl.

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2023 r: |  |

| L.p. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Monitor pacjenta o budowie modułowej. Poszczególne moduły pomiarowe przenoszone między monitorami bez udziału serwisu | TAK, opisać |  |
|  | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V/50 Hz. Wewnętrzny akumulator, wymienialny przez użytkownika, pozwalający na minimum 120 minut pracy w konfiguracji EKG, NIBP, SpO2. | TAK, opisać |  |
|  | Monitor wyposażony w składany uchwyt do przenoszenia | TAK, opisać |  |
|  | Wyposażenie z złącza wejścia/wyjścia: - wyjście sygnału do podłączenia ekranu kopiującego, - co najmniej 3 gniazda USB do podłączenia klawiatury, myszki komputerowej, skanera kodów paskowych, - gniazdo RJ-45 do połączenia z siecią monitorowania. | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o pomiary: - stopnia uśpienia BIS, - EEG, - nieinwazyjnego rzutu minutowego metodą impedancji kardiograficznej, - ciągłego inwazyjnego pomiaru rzutu minutowego, - inwazyjnego pomiaru rzutu serca metodą Swan-Ganza, - ciągłego inwazyjnego pomiaru rzutu serca metodą FloTrac lub równoważną niewymagającą termodylucji, - parametrów mechaniki oddechowej, - wolumetrycznego CO2, - parametrów metabolicznych RQ i EE, - przewodnictwa nerwowo-mięśniowego NMT, - oksymetrii tkankowej. | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o moduł interfejsowy do jednoczesnego podłączenia do 4 zewnętrznych urządzeń medycznych (respiratory, pompy infuzyjne, aparaty do znieczulania, monitory hemodynamiczne) | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o wbudowany komputer medyczny umożliwiający uruchamianie na ekranie monitora pacjenta zewnętrznych aplikacji klinicznych (jak np. PACS, LIS, HIS/CIS i EMR) | TAK, opisać |  |
|  | Stopień ochrony przed groźnym zalaniem wodą co najmniej IPX1 (lub równoważny) | TAK, opisać |  |
| EKRAN/OBSŁUGA |  |  |  |
|  | Kolorowy pojedynczy, pojemnościowy ekran dotykowy w postaci płaskiego panelu LCD TFT o przekątnej minimum 18.5", rozdzielczości co najmniej 1920x1080 pikseli i dużym kącie widzenia (powyżej 170°). Min. 12 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie. Miejsca na moduły pomiarowe w jednej obudowie z ekranem. | TAK, opisać |  |
|  | Funkcja automatycznego dostosowania jasności ekranu do natężenia światła otoczenia | TAK, opisać |  |
|  | Obsługa wielodotykowa za pomocą gestów przeciągania. Możliwość rozbudowy o obsługę przy pomocy pilota. | TAK, opisać |  |
|  | Fabrycznie skonfigurowane co najmniej trzy układy ekranu: normalny (krzywe dynamiczne i wartości parametrów), minitrendów (krótkie trendy, krzywe dynamiczne i wartości parametrów), duże odczyty. Szybkie przełączanie między ekranami, bez wchodzenia do menu, za pomocą gestów np. przesunięcie w lewo lub w prawo dwoma palcami po ekranie. | TAK, opisać |  |
| SYSTEM ALARMOWY |  |  |  |
|  | Ustawianie granic alarmowych przez użytkownika oraz funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. Ustawianie głośności alarmowania (co najmniej 9 poziomów do wyboru). Ustawianie wzorców sygnalizacji alarmowej (co najmniej 3 wzorce do wyboru). | TAK, opisać |  |
|  | Funkcja zawieszenia sygnalizacji alarmowej na czas wybrany przez użytkownika (do wyboru co najmniej wstrzymanie alarmów na 1, 2, 5 i 10 minut) oraz możliwość zawieszenia alarmów na stałe (zabezpieczone hasłem). | TAK, opisać |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję trybu intubacji: zawieszenie działania alarmów związanych z pomiarami CO2 i częstości oddechu, bez jednoczesnego wyłączania alarmów innych parametrów. Wyświetlanie na ekranie stopera z czasem jaki pozostał do zakończenia procesu intubacji (ustawiane czasy co najmniej do wyboru 1 i 2 minuty). | TAK, opisać |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję trybu resuscytacyjnego: zawieszenie działania alarmów fizjologicznych wszystkich parametrów. Wyświetlanie na ekranie informacji o aktywnym trybie resuscytacyjnym | TAK, opisać |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję wzywania pomocy - użytkownik znajdujący się przy danym monitorze może uruchomić sygnalizację dźwiękową i wizualną na innych monitorach lub centrali znajdujących się na tym samym oddziale. Na innym monitorach i centrali uruchomi się dźwiękowa sygnalizacja alarmowa oraz pojawi się okno informujące, z którego monitora wysyłany jest sygnał. | TAK, opisać |  |
|  | Funkcja resetowania alarmów technicznych powodująca ich usuwanie lub zamianę w komunikaty informacyjne lub ich wyciszenie z wyświetlaniem na ekranie oznaczonego komunikatu alarmu. | TAK, opisać |  |
| ZAPAMIĘTYWANIE I PRZEGLĄD DANYCH |  |  |  |
|  | Przynajmniej 120-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością przynajmniej 1 minuty | TAK, opisać |  |
|  | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (funkcja full disclosure) – pamięć co najmniej 24 godziny | TAK, opisać |  |
|  | Zapamiętywanie co najmniej 700 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów) | TAK, opisać |  |
|  | Funkcja eksportu danych wypisanych pacjentów na pamięć USB z możliwością ich późniejszego przeglądu na komputerze osobistym przy pomocy dedykowanego oprogramowania | TAK, opisać |  |
| PRACA W SIECI MONITOROWANIA/WYSYŁANIE DANYCH |  |  |  |
|  | Możliwość współpracy z centralą pielęgniarską | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość podłączenia do monitora, bez pośrednictwa centrali, sieciowej drukarki laserowej i wykonywania wydruków na standardowym papierze formatu A4: krzywych dynamicznych oraz trendów graficznych i tabelarycznych. | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość bezpośredniego wysyłania danych w standardzie HL7 (wartości parametrów, krzywe i alarmy) z monitora pacjenta bez pośrednictwa centrali lub innego urządzenia typu bramka. | TAK, opisać |  |
|  | Monitor przystosowany do współpracy z nadajnikiem telemetrycznym z możliwością przeglądania danych pomiarów z urządzenia telemetrycznego na ekranie monitora. | TAK, opisać |  |
|  | Funkcja monitorowania alarmów z innych kardiomonitorów podłączonych do tej samej sieci (co najmniej dwa jednocześnie) | TAK, opisać |  |
|  | Funkcja wyświetlania danych z innych kardiomonitorów podłączonych do tej samej sieci, w tym wartości z co najmniej 12 kardiomonitorów, a krzywych i wartości z jednego wybranego kardiomonitora | TAK, opisać |  |
|  | Informacje o pacjencie, ustawienia alarmów synchronizowane pomiędzy monitorem i centralą | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania poprzez stację centralnego nadzoru | TAK, opisać |  |
| MIERZONE PARAMETRY |  |  |  |
|  | EKG - pomiar częstości akcji serca. Zakres minimum 30-300/min. Ustawianie prędkości przesuwu krzywej EKG do wyboru co najmniej: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s. Ustawianie wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co najmniej: x0.125; x0.25; 0.5; x1; x2; x4; auto. Monitorowanie do 7 odprowadzeń jednocześnie. W komplecie z monitorem: przewód EKG z kompletem 5 końcówek. | TAK, opisać |  |
|  | Analiza arytmii – wykrywanie co najmniej 24 kategorie zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF. Wykorzystywanie do analizy EKG co najmniej 4 odprowadzeń EKG jednocześnie. Możliwość wyboru odprowadzeni do analizy przez użytkownika. | TAK, opisać |  |
|  | Analiza odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV. Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami. Tryb alarmowania ST w oparciu wartości bezwzględne oraz względne w stosunku do linii odniesienia. W przypadku trybu alarmowania w oparciu o wartości bezwzględne możliwość ustawienia granic alarmowych dla pojedynczego ST. | TAK, opisać |  |
|  | Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc wg. co najmniej 4 wzorów | TAK, opisać |  |
|  | RESP – pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 5 do 200 R/min. Możliwość wyboru odprowadzeni do monitorowania respiracji. Wybór prędkości przesuwu krzywych co najmniej 3; 6.25; 12,5; 25 mm/s. | TAK, opisać |  |
|  | Saturacja (SpO2). Zakres pomiarowy % SpO2 0-100%. Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 30-300 P/min. Jednoczesne wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości %saturacji, częstości pulsu i wskaźnika perfuzji. Alarm desaturacji. Wyświetlanie statystyk pomiaru SpO2 w postaci wykresów słupkowych. W komplecie z monitorem przewód interfejsowy oraz wielorazowy czujnik SpO2 typu klips na palec. | TAK, opisać |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia (NIPC) metodą oscylometryczną. Pomiar ręczny, automatyczny, ciągły (powtarzające się pomiary w czasie 5 min). Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem co najmniej 1-480 minut. Wyświetlanie na ekranie wartości ustawionego interwału oraz czasu jaki pozostał do kolejnego pomiaru. Pomiar sekwencyjny z co najmniej 5 programowalnymi cyklami, z indywidualnym ustawianiem ich czasu trwania i odstępów pomiarowych dla każdego cyklu. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Możliwość ustawiania przez użytkownika formatu wyświetlanych danych np. ciśnienie skurczowe, rozkurczowe i średnie lub tylko średnie. Funkcja stazy. Funkcja wstępnego ustawiania ciśnienia pompowania mankietu. Pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 30 do 300 P/min. W komplecie z każdym monitorem przewód oraz mankiet średni. | TAK, opisać |  |
|  | Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe. Zakres pomiarowy co najmniej od 5 do 50oC. Wyświetlanie T1, T2 oraz różnicy między nimi. Wybór etykiety temperatury zgodnie z miejscem pomiaru z listy co najmniej 10 etykiet zapisanych w pamięci monitora. W komplecie z kardiomonitorem czujnik temperatury powierzchniowy. Możliwość rozbudowy monitora o co najmniej kolejne 4 tory pomiarowe temperatury. | TAK, opisać |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia(IPC), dwa tory pomiarowe. Możliwość jednoczesnego wyświetlanie dwóch krzywych inwazyjnego ciśnienia ze wspólnym poziomem zero (nakładanie się krzywych). Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowych, rozkurczowych i średnich. Zakres pomiarowy inwazyjnego ciśnienia co najmniej od -50 do +350 mmHg. Możliwość ustawiania przez użytkownika formatu wyświetlanych danych np. ciśnienie skurczowe, rozkurczowe i średnie lub tylko średnie. Obliczanie wartości PPV. Funkcja pomiaru PAWP. Pomiar częstości pulsu wraz z inwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 30 do 300 P/min. Wybór etykiety inwazyjnego ciśnienia zgodnie z miejscem pomiaru z listy co najmniej 10 etykiet zapisanych w pamięci monitora. Automatyczny wybór zakres pomiarowego w zależności od wybranej etykiety oraz możliwość ręcznego wyboru zakresu pomiarowego. Możliwość rozbudowy monitora o co najmniej kolejne 4 tory pomiarowe inwazyjnego ciśnienia. | TAK, opisać |  |
|  | Moduł pomiaru kapnografii w strumieniu bocznym. Zakres pomiarowy stężenia CO2 co najmniej od 0 do 120 mmHg. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 4 do 120 R/min. W komplecie z modułem 2 szt. akcesoriów do usuwania wilgoci z układu pomiarowego (pułapka wodna lub nafion w zależności od stosowanej technologii) oraz 5 szt. jednorazowych linii próbkujących. | TAK, opisać |  |
| INNE FUNKCJE I APLIKACJE KLINICZNE |  |  |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję obliczania punktacji do oceny poziomu świadomości wg. skali Glasgow (GCS). | TAK, opisać |  |
|  | Funkcja wyświetlania statystyki SpO2 w wybranymi przez użytkownika przedziale czasowym (od 0,5 do 24 godzin) z prezentacją % udziału zaprogramowanych przez użytkownika przedziałów wartości %SpO2 w badanym przedziale czasowym, z wyborem zakresu docelowego | TAK, opisać |  |
|  | Funkcja „oczekiwanie”, pozwalająca na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związane np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora, i na szybkie, ponowne uruchomienie monitorowania. | TAK, opisać |  |
|  | Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym. | TAK, opisać |  |
|  | Funkcja wyświetlania stoperów z odmierzaniem czasu malejąco oraz rosnąco | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość rozbudowy oferowanego monitora o funkcje wspomagania decyzji klinicznych: - dotyczących układu sercowo-krążeniowo i oddechowego z przedstawieniem w formie animacji zmian parametrów związanych z obciążeniem wstępnym, pracą serca, wodą w płucach , obciążeniem następczym - związanych z diagnozą i prowadzeniem terapii sepsy (zgodnie z zaleceniami SSC (Surviving Sepsis Compaign) oraz Sepsis-3 (Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock) - związanych z analizą pracy stymulatora - związanych z 24 godzinną analizą EKG - protokół wczesnej oceny skali ostrzegania (EWS) dedykowaną aplikację uruchamianą na ekranie monitora pacjenta pomagającą utrzymać optymalna anestezję w okresie okołooperacyjnym (podczas indukcji anestezjologicznej, znieczulenia i wybudzenia) | TAK, opisać |  |
|  | Statyw na co najmniej pięciu kółkach wyposażonych w hamulce z półką do montażu monitora i dwoma koszykami na akcesoria lub Uchwyt na ścianę z półką do montażu monitora i koszykiem na akcesoria | TAK, opisać |  |
| CENTRALA |  |  |  |
|  | Stacja centralnego monitorowania umożliwiająca podłączenie do 64 stanowisk monitorowania bez konieczności rozbudowywania oprogramowania o dodatkowe opcje | TAK, opisać |  |
|  | Jednoczesny podgląd parametrów ze wszystkich podłączonych do centrali monitorów pacjenta z funkcją indywidualnej konfiguracji pól poszczególnych monitorów (ilość i układ krzywych oraz wartości parametrów) | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość pełnego podglądu wybranego monitor pacjenta (wszystkie krzywe i wartości parametrów) | TAK, opisać |  |
|  | Zestaw akcesoriów sieciowych do podłączenia 24 monitorów pacjenta | TAK, opisać |  |
|  | Centrala zainstalowana na komputerze połączonym z dwoma ekranami każdym o przekątnej co najmniej 23” | TAK, opisać |  |
|  | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka. Wyciszanie alarmów i uruchamianie pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego z poziomu centrali. | TAK, opisać |  |
|  | Wyświetlanie alarmów technicznych w formie graficznej, ułatwiające szybką identyfikację problemu | TAK, opisać |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie centrali analizy załamka ST w formie graficznej, pokazujący w czasie rzeczywistym odchylenie wartości ST od linii odniesienia. | TAK, opisać |  |
|  | Centrala wyposażona w funkcję obliczeń lekowych, hemodynamicznych, wentylacyjnych, nerkowych | TAK, opisać |  |
|  | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w monitorach | TAK, opisać |  |
|  | Pamięć stanów krytycznych (alarmów i arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków krzywych dynamicznych i wartości liczbowych) - minimalna liczba zdarzeń: 3000/pacjenta | TAK, opisać |  |
|  | Pamięć ciągłego zapisu monitorowanych przebiegów falowych (EKG+inne) - z ostatnich min. 240 godzin | TAK, opisać |  |
|  | Trendy tabelaryczne: pamięć z ostatnich min. 240 godzin | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość wyświetlenia na ekranie centrali danych z zewnętrznych urządzeń peryferyjnych (np. respiratory) podłączonych do monitora pacjenta. | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość podglądu monitorów pacjentów na dostarczonych stacjach obserwacji w ramach tego postępowania podłączonych do wspólnej sieci ze stacją centralnego monitorowania. Zamawiający dołączy odpowiednie oprogramowanie wraz niezbędnymi licencjami. | TAK, opisać |  |
|  | Drukarka laserowa do wydruków trendów i raportów na standardowym papierze A4; wbudowane łącze do sieci Ethernet | TAK, opisać |  |
|  | Podtrzymanie zasilania elektrycznego każdego stanowiska monitorowania centralnego (UPS) min. 20 min. | TAK, opisać |  |
|  | Funkcja ustawiania trybu prywatnego z poziomu centrali indywidualnie w poszczególnych monitorów pacjenta | TAK, opisać |  |
|  | Funkcja ustawiania trybu prywatnego z poziomu centrali we wszystkich monitorach pacjenta jednocześnie | TAK, opisać |  |
|  | Funkcja zdalnego programowania układu krzywych i wartości parametrów na wybranym monitorze pacjenta | TAK, opisać |  |
|  | Funkcja ustawiania trybu nocnego z poziomu centrali indywidualnie w poszczególnych monitorów pacjenta | TAK, opisać |  |
|  | Funkcja ustawiania trybu nocnego z poziomu centrali we wszystkich monitorach pacjenta jednocześnie | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość przyszłej integracji ze szpitalnymi systemami informatycznymi klasy HIS co najmniej w zakresie importowania danych ADT (przyjęcia i wypisy pacjentów) | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość rozbudowy centrali o funkcję podglądu parametrów monitorowanych pacjentów na telefonach komórkowych oraz tabletach wyposażonych w system operacyjny Android lub iOS | TAK, opisać |  |
| STACJA OBSERWACJI |  |  |  |
|  | Komputer (6 szt.): Procesor: Procesor posiadający co najmniej 6 rdzeni co najmniej 12 wątków, osiągający w teście PassMark CPU Mark (Average CPU Mark) wynik nie mniejszy niż 19300 punktów, według wyników opublikowanych na stronie http://cpubenchmark.net/cpu_list.php Płyta główna: zintegrowane: LAN 1000Mbps, karta dźwiękowa, porty: min. 1 x HDMI, min. 1 x DisplayPort, min. 2 porty USB 3.0, min. 2 porty USB 2.0, wyjście słuchawkowe/głośnikowe. Dołączona dodatkowa karta LAN 1000Mbps. RAM: minimum 16GB Dysk twardy: min. 512GB SSD PCIe System operacyjny: Windows 11 Professional 64bit PL lub równoważny (załącznik nr 1) Napęd optyczny: nagrywarka DVD Obudowa: SFF - Small Form Factor Dołączone wyposażenie: kabel zasilający, mysz, klawiatura Gwarancja: 36 miesięcy | TAK, opisać |  |
|  | Monitor (6 szt.): Przekątna ekranu: m.in. 23.8" Powłoka: matryca matowa Rodzaj matrycy: LED, IPS Rozdzielczość ekranu: min. 1920 x 1080 Format obrazu: 16:9 Częstotliwość odświeżania: min. 60Hz Czas reakcji: max 5 ms Regulacja kąta pochylenia: tak Regulacja wysokości: tak Złącza: HDMI, DisplayPort, USB, AC-in (wejście zasilania) Wbudowane głośniki: tak Dołączone wyposażenie: kabel HDMI-HDMI lub DisplayPort-DisplayPort min.dł. 1,5m, kabel zasilający Gwarancja: min.24 miesiące | TAK, opisać |  |
|  | Przełącznik sieciowy (1 szt).: Min. 24 porty RJ45 10/100/1000 Mbps Typ obudowy – do szaf RACK Dołączone akcesoria do montażu w szafie RACK, kabel zasilający Tryb: store-and-forward Obsługiwane standardy: IEEE 802.3 i, IEEE 802.3 u, IEEE 802.3 x, IEEE 802.3 ab Automatyczna negocjacja szybkości połączeń | TAK, opisać |  |
| INFORMACJE DODATKOWE |  |  |  |
| 1 | Przeglądy w okresie trwania gwarancji (bezpłatnie). | Min. 1 rocznie |  |
| 2 | Gwarancja | 24 mies. |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |
| 4 | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. | Min. 10 lat |  |
| 5 | Dostępność do autoryzowanego serwisu. | Tak, podać gdzie |  |
| 6 | Czas reakcji od zgłoszenia. | Max. 48h |  |
| 7 | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju. | Max. 3 dni robocze |  |
| 8 | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy. | Max. 5 dni roboczych |  |
| 9 | Wykonawca ponosi koszty przeglądów serwisowych wbudowanego i dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji. | Tak |  |
| 10 | Deklaracja zgodności CE | Tak, |  |

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

/podpisano elektronicznie/**

** UWAGA: należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

PARAMETRY TECHNICZNE

Część III – MONITOR FUNKCJI ŻYCIOWYCH – 4 szt.

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2023 r: |  |

| L.p. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Monitor funkcji życiowych umieszczony na stabilnym, pięciokołowym statywie jezdnym, z możliwością zablokowania dwóch kół, z demontowanymi przegródkami na akcesoria (np. mankiety, sensory, kapturki), szpulą na przewód saturacji i schowkiem czujnika SpO2 i wbudowanym oświetleniem LED (do pracy nocnej), systemem prowadzenia kabli, zintegrowanym uchwytem na pojemnik na odpady lub chusteczki dezynfekujące. | TAK, opisać |  |
|  | Obudowa monitora i statywu z kolorystycznym wyróżnieniem stref podlegających szczególnej dezynfekcji (miejsc narażonych na bezpośredni kontakt z użytkownikiem, np. uchwyty, przyciski) | TAK, opisać |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 8 cali i rozdzielczości min. 1024 x 600 pikseli | TAK, opisać |  |
|  | Urządzenie przeznaczone dla pacjentów z predefiniowanym trybem pracy: dorosły, dziecko, noworodek | TAK, opisać |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej 4 parametrów NIBP, SpO2, Temp, Pulsu | TAK, opisać |  |
|  | Urządzenie oparty wyposażone w aktywną Funkcja EWS. | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość zaimplementowania do 6 różnych protokołów: np. MEWS, NEWS, PEWS lub stworzone przez użytkownika | TAK, opisać |  |
|  | Obsługa do 12 parametrów w ramach jednego protokołu EWS | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość zaprogramowania komunikatów dla personelu wyświetlanych na ekranie w ramach funkcji EWS– długość komunikatu do 1000 znaków | TAK, opisać |  |
|  | Pomiar NIBP (Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego), tętna, SpO2 oraz temperatury ciała na błonie bębenkowej | TAK, opisać |  |
|  | Wbudowany interfejs sieci bezprzewodowej z antena radiową umożliwiający dwukierunkowy transfer danych z systemem szpitalnym w standardzie HL7 | TAK, opisać |  |
|  | Profil pracy: pomiar punktowy , monitorowanie interwałowe, monitorowanie ciągłe | TAK, opisać |  |
|  | Trendy graficzne w profilu monitorowania ciągłego | TAK, opisać |  |
|  | Automatyczny kalkulator BMI w trybie pomiaru punktowego | TAK, opisać |  |
|  | Ustawiane przez użytkownika progi alarmowych NIBP, SpO2; temp, Alarmy w formie wizualnej i dźwiękowej, z możliwością czasowego zawieszenia i wyciszenia | TAK, opisać |  |
|  | NIBP |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia krwi w trakcie inflacji mankietu | TAK, opisać |  |
|  | Typowy czas określania ciśnienia tętniczego nie dłuższy niż 15 sek. | TAK, opisać |  |
|  | Zabezpieczenie przed „przepompowaniem”, tj. powyżej 300 mmHg, +/- 15 mmHg | TAK, opisać |  |
|  | Wymóg spełnienia standardu ANSI/AAMI SP10:2002 (dokładność pomiaru) | TAK, opisać |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia skurczowego: min. od 30 do 260 mmHg | TAK, opisać |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia rozkurczowego: min. od 20 do 220 mmHg | TAK, opisać |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia średniego: min. od 25 do 230 mmHg | TAK, opisać |  |
|  | W zestawie 2 mankiety w rozmiarach standard i duży dorosły, wykonane z tworzywa sztucznego, wykończone powłoką antybakteryjną, z możliwością dezynfekcji poprzez całkowite zanurzenie, z wbudowanym w mankiet szybkozłączem umożliwiającym obracanie przewodu o 360⁰ oraz wymianę samej opaski bezprzewodowej | TAK, opisać |  |
|  | W trybie monitorowania : granice alarmowe oraz wyniki ostatniego pomiaru ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego stale widoczne na ekranie głównym | TAK, opisać |  |
|  | W trybie monitorowania : możliwość dokonywania pomiarów w odstępach automatycznych lub z możliwością zaprogramowania przez użytkownika min. 2 algorytmów interwałowych | TAK, opisać |  |
|  | POMIAR TEMPERATURY |  |  |
|  | Elektroniczny, douszny termometr z podgrzewaną końcówką eliminującą wychłodzenie kanału słuchowego, wynik pomiaru wyświetlany na ekranie monitora i wyświetlaczu bezpośrednio na termometrze | TAK, opisać |  |
|  | Pomiar temperatury za pomocą bezprzewodowego termometru | TAK, opisać |  |
|  | Zakres pomiaru temperatury co najmniej w zakresie od 20°C do 42°C | TAK, opisać |  |
|  | Dokładność kalibracji maks. ±0,25°C w całym zakresie pomiarowym | TAK, opisać |  |
|  | Jednorazowe osłonki sondy pomiarowej usuwane bezdotykowo – w dostawie min. 800 szt./ 1 monitor | TAK, opisać |  |
|  | POMIAR SATURACJI |  |  |
|  | Pomiar SPO2 w technologii Nellcor – w zakresie min. 1 – 100%, dokładność oznaczona w zakresie.70-100% maks. ±3 | TAK, opisać |  |
|  | W komplecie 1 wielorazowy czujnik palcowy dla pacjentów dorosłych | TAK, opisać |  |
|  | Wyświetlanie wartości liczbowej, krzywej pletyzmograficznej, częstości tętna oraz wykresu słupkowego amplitudy tętna (do wyboru przez użytkownika) | TAK, opisać |  |
|  | Progi alarmowe stale widoczne na ekranie w trybie monitorowania | TAK, opisać |  |
|  | Pomiar częstości tętna w zakresie min. od 25 do 240 uderzeń na minutę (+/- 3 cyfry) | TAK, opisać |  |
|  | POMIAR EKG – opcja rozbudowy |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru 3/5 odpr. EKG | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość przenoszenia modułu między monitorami – podłączenie poprzez gniazdo USB | TAK, opisać |  |
|  | Funkcja EKG aktywuje min. 1 krzywa EKG na ekranie w trybie monitorowania ciągłego | TAK, opisać |  |
|  | Prędkość przesuwu zapisu min. 25mm/s i 50mm/s | TAK, opisać |  |
|  | Zakres częstości rytmu serca min. 20-300 u/min | TAK, opisać |  |
|  | Impedancyjny pomiar respiracji | TAK, opisać |  |
|  | Zakres respiracji impedancyjnej min.: 5-100 odd/min | TAK, opisać |  |
|  | Wykrywanie i alarm arytmii zagrażających życiu | TAK, opisać |  |
|  | POZOSTAŁE | TAK, opisać |  |
|  | Pamięć do 400 pomiarów dla co najmniej 50 pacjentów, z zapamiętywaniem listy pacjentów i podsumowaniem danych dla konkretnego chorego | TAK, opisać |  |
|  | Pamięć wykonanych pomiarów min. z ostatnich 24 godzin; automatyczne kasowanie zapisów po 24 godzinach. | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość wprowadzania danych pacjenta przez klawiaturę alfanumeryczną na ekranie lub poprzez czytnik kodów kresowych | TAK, opisać |  |
|  | Czytnik kodów kreskowych na wyposażeniu | TAK, opisać |  |
|  | 4 mini złącza typu USB z możliwością zapisu danych pacjenta na pamięci USB – flash, złącze mini USB, złącze Ethernetowe RJ-45, umożliwiające połączenie przewodowe z siecią komputerową, gniazdo systemu przywołania pielęgniarki | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość ręcznego wpisywania do 20 dodatkowych wybranych przez użytkownika parametrów pacjenta np.: wzrost, waga, częstość oddechów, poziom bólu, skala AVPU, nawrót kapilarny, | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość zabezpieczenia ekranu hasłem oraz wprowadzenia klasyfikacji uprawnień użytkownika poprzez zabezpieczenie | TAK, opisać |  |
|  | Bezpłatny dostęp do platformy internetowej umożliwiającej tworzenie własnych konfiguracji interfejsu oraz definiowania własnych protokołów szybkiej oceny pacjenta. | TAK, opisać |  |
|  | ZASILANIE |  |  |
|  | Zasilanie urządzenia sieciowe (100–240 V, AC 50–60 Hz) i z wbudowanego akumulatora | TAK, opisać |  |
|  | Akumulator litowo-jonowy o czasie ładowania do pełnej pojemności max. 4 godz., pozwalający na wykonanie min. 45 kompletów pomiarów | TAK, opisać |  |
|  | Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora stale widoczny na ekranie | TAK, opisać |  |
|  | POMIAR EKG – opcja rozbudowy |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru 3/5 odpr. EKG | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość przenoszenia modułu między monitorami – podłączenie poprzez gniazdo USB | TAK, opisać |  |
|  | Kompatybilność monitora z posiadanym przez szpital systeme NCE umożliwiajacym transfer danych z monitoa do systemu szpitalnego KS-Medis firmy Kamsoft . ilość licencji zgodna z ilością monitorów. . | TAK, opisać |  |
| INFORMACJE DODATKOWE |  |  |  |
| 1 | Przeglądy w okresie trwania gwarancji (bezpłatnie). | Min. 1 rocznie |  |
| 2 | Gwarancja | 24 mies. |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |
| 4 | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. | Min. 10 lat |  |
| 5 | Dostępność do autoryzowanego serwisu. | Tak, podać gdzie |  |
| 6 | Czas reakcji od zgłoszenia. | Max. 48h |  |
| 7 | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju. | Max. 3 dni robocze |  |
| 8 | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy. | Max. 5 dni roboczych |  |
| 9 | Wykonawca ponosi koszty przeglądów serwisowych wbudowanego i dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji. | Tak |  |
| 10 | Deklaracja zgodności CE | Tak, |  |

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

/podpisano elektronicznie/**

** UWAGA: należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

PARAMETRY TECHNICZNE

Część IV – Stacja przeglądowa 3 szt.

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2024 r.: |  |

| L.p. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| STACJA PRZEGLĄDOWA |  |  |  |
|  | Monitor medyczny, przeglądowy o przekątnej min. 23” | TAK, podać |  |
|  | Liczba monitorów – 2 (medyczny + roboczy) | TAK, podać |  |
|  | Przekątna aktywnej części ekranu, min. 23” | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość, min. 2 MP | TAK, podać |  |
|  | Głębia bitowa, min. 30 bitów | TAK, podać |  |
|  | Kąt widzenia (pion, poziom), min. 178° | TAK, podać |  |
|  | Luminancja maksymalna min. 600 cd/m2. | TAK, podać |  |
|  | Skalibrowana jasność DICOM min. 350 cd/m2 | TAK, podać |  |
|  | Współczynnik kontrastu – 1000:1 | TAK, podać |  |
|  | Czas reakcji, max. 7 ms | TAK, podać |  |
|  | Wizyjne sygnały wejściowe 1 x DP, 1 x DVI-I | TAK, podać |  |
|  | Porty USB min. 2 x USB 3.0 | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie do kalibracji monitora | TAK, podać |  |
|  | Wyrób medyczny min. klasy I | TAK, podać |  |
| KOMPUTER |  |  |  |
|  | Procesor min. 6 rdzeniowy o taktowaniu min. 3,2 GHz | TAK, podać |  |
|  | Pamięć operacyjna: min 32GB RAM | TAK, podać |  |
|  | Dysk SSD o pojemności min. 1 TB z wejściem M2 na płycie głównej | TAK, podać |  |
|  | Karta sieciowa 1Gbit/s | TAK, podać |  |
|  | Napęd optyczny DVD+/-RW | TAK, podać |  |
|  | Przewodowa klawiatura i mysz w zestawie | TAK, podać |  |
|  | System operacyjny kompatybilny z systemem posiadanym w Szpitalu tj. min. Windows 11 Professional 64-bit PL. System informatyczny Szpitala działa tylko i wyłącznie w oparciu o system operacyjny z rodziny Windows. | TAK, podać |  |
| DRUKARKA |  |  |  |
|  | Wymagane parametry drukarki: - szybkość druku: min.30 stron na minutę, - maksymalna rozdzielczość wydruku: min. 1200 x 1200 dpi, - miesięczny cykl pracy: min. 30000 stron, - szybkość procesora: min. 800 MHz, - pamięć: min. 256 MB, - podajnik papieru o pojemności: min. 250 arkuszy, - duplex: automatyczny, - języki druku: PCL5c; PCL6; PS; PCLmS, - maksymalna rozdzielczość skanu: min. 1200 x 1200 dpi, - obsługiwane formaty skanu: JPG, PDF, - szybkość skanu: min. 12 stron na minutę, - rozdzielczość ksero: min. 600 x 600 dpi. | TAK, podać |  |
| MODUŁ OPROGRAMOWANIA PRZEGLĄDOWEGO KLINICZNO-DIAGNOSTYCZNEGO – 1 SZT. |  |  |  |
|  | Bezterminowa licencja na użytkowanie oprogramowania stacji przeglądowej | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość prowadzenia lokalnej bazy danych | TAK, opisać |  |
|  | Automatyczny eksport danych obrazowych do serwera | TAK, opisać |  |
| MENADŻER BADAŃ |  |  |  |
|  | Logowanie loginem i hasłem | TAK, opisać |  |
|  | Obsługa wielu serwerów jednocześnie | TAK, opisać |  |
|  | Poszukiwanie podstawowe badań według: nazwiska, identyfikatora pacjenta, typu badania, daty badania | TAK, opisać |  |
|  | Dodatkowe poszukiwanie według: czasu badania, płci, lekarza kierującego, jednostki kierującej, aparatu diagnostycznego, opisu badania, daty urodzenia pacjenta. | Tak, opisać |  |
|  | Otwieranie badań | Tak, opisać |  |
|  | Pobieranie badań w tle | Tak, opisać |  |
|  | Pobieranie badań z różnych nośników danych | Tak, opisać |  |
|  | Drukowanie wyników | Tak, opisać |  |
|  | Transfer na odległe serwery | Tak, opisać |  |
|  | Definicja filtrów złożonych | Tak, opisać |  |
|  | Definicja serwerów danych. | Tak, opisać |  |
|  | Testowanie serwerów: ping, c-echo | Tak, opisać |  |
|  | Lista badań z konfigurowalną zawartością rekordu | Tak, opisać |  |
|  | Grupowanie badań według nazwiska, identyfikatora i daty urodzenia. | Tak, opisać |  |
|  | Podgląd badań z serwera lokalnego. | Tak, opisać |  |
|  | Przeglądanie obrazów w podglądzie w ramach serii | Tak, opisać |  |
|  | Przeglądanie serii w podglądzie | Tak, opisać |  |
|  | Skróty klawiszowe | Tak, opisać |  |
|  | Wyszukiwanie według pierwszej litery nazwiska pacjenta | Tak, opisać |  |
|  | Automatyczne zapamiętywanie ostatniego użytego filtru | Tak, opisać |  |
|  | Definiowanie indywidualnych filtrów dla zalogowanego użytkownika oprogramowania diagnostycznego | Tak, opisać |  |
|  | Kontrola jakości obrazowania | Tak, opisać |  |
| PRZEGLĄDARKA OBRAZÓW DICOM |  |  |  |
|  | Wyświetlanie skorowidza mini-obrazków wraz z rozwijaniem serii | Tak, opisać |  |
|  | Przewijanie serii i obrazów kółkiem myszy | Tak, opisać |  |
|  | Ukrywanie pasków narzędziowych | Tak, opisać |  |
|  | Animacje z interakcyjną zmianą szybkości, kierunku, możliwością zapętlenia prezentacji. | Tak, opisać |  |
|  | Porównywanie dwóch badań tego samego pacjenta. | Tak, opisać |  |
|  | Animacje dwóch serii tego samego pacjenta z możliwością synchronizacji. Automatyczna synchronizacja czasu i przekroju. | Tak, opisać |  |
|  | Ręczna zmiana okna obrazowania. | Tak, opisać |  |
|  | Automatyczna propagacja zmian na całą serię. | Tak, opisać |  |
|  | Obsługa obrazów wieloramkowych | Tak, opisać |  |
|  | Tworzenie animacji z serii i z obrazów wieloramkowych. | Tak, opisać |  |
|  | Automatyczne wygaszanie nieużywanych monitorów | Tak, opisać |  |
|  | Dowolny konfigurowalny układ monitorów: poziomy, pionowy i mieszany | Tak, opisać |  |
|  | Nieograniczona liczba definiowanych okien obrazowania. Dziesięć pierwszych pod skrótami klawiszowymi. | Tak, opisać |  |
|  | Przesuwanie obrazu. | Tak, opisać |  |
|  | Płynne powiększanie (zoom) obrazu. | Tak, opisać |  |
|  | Lokalizator powiększanego fragmentu, definiowanie powiększenia lupy. | Tak, opisać |  |
|  | Lupa (2x). Definiowalne powiększenie lupy. | Tak, opisać |  |
|  | Prezentacja obrazu referencyjnego. | Tak, opisać |  |
|  | Inwersja (negatyw) obrazu. | Tak, opisać |  |
|  | Odbicia względem obydwu osi | Tak, opisać |  |
|  | Obroty o kąt 90 st. | Tak, opisać |  |
|  | Obroty o dowolny kąt. | Tak, opisać |  |
|  | Regiony zainteresowania: prostokąt, elipsa, wielokąt dowolny wraz z obliczeniami. | Tak, opisać |  |
|  | Blenda elektroniczna | Tak, opisać |  |
|  | Zapis regionów zainteresowania jako nakładki. | Tak, opisać |  |
|  | Narzędzia pomiarowe: wartość piksela, długość, pole, odległość punktu od prostej, kąt, kąt Cobba, stosunek odcinków. | Tak, opisać |  |
|  | Kalibracja obrazu według kalibracji aparatu diagnostycznego lub według wzorca zewnętrznego. | Tak, opisać |  |
|  | Adnotacje na obrazie. | Tak, opisać |  |
|  | Usuwanie regionów i pomiarów zarówno indywidualne jak i grupowe. | Tak, opisać |  |
|  | Cofnięcie zmian: powiększenia, przesunięcia, okna obrazowania. | Tak, opisać |  |
|  | Przywrócenie do oryginalnych parametrów (reset). | Tak, opisać |  |
|  | Sortowanie w ramach serii w obydwu kierunkach według: pozycji w osi Z, czasu akwizycji, identyfikatora obrazu. | Tak, opisać |  |
|  | Filtracja obrazu: wyostrzanie, wygładzanie, wykrywanie krawędzi. | Tak, opisać |  |
|  | Subtrakcja obrazów. (Możliwość definiowania obrazu referencyjnego dla badań XA) | Tak, opisać |  |
|  | Podział ekranu według siatki do formatu 4x4 włącznie | Tak, opisać |  |
|  | Anonimizacja badania | Tak, opisać |  |
|  | Usuwanie tekstów informacyjnych | Tak, opisać |  |
|  | Definiowalny pasek narzędzi dla każdego modality | Tak, opisać |  |
|  | Definiowalne preferencje użytkownika | Tak, opisać |  |
|  | Możliwość definicji ilości okien na monitorach | Tak, opisać |  |
|  | Podpowiedzi kontekstowe. | Tak, opisać |  |
|  | Karta badań MR z funkcjami: Anatomicznego markera i podglądu umiejscowienia bieżącego obrazu na przekrojach ortogonalnych. | Tak, opisać |  |
|  | Karta badań USG z funkcjami pomiarowymi badań dopplerowskich tj. szybkości przepływu, częstości serca i czasów trwania ewolucji serca. | Tak, opisać |  |
|  | Karta badań MG z funkcjami: automatyczne dosuwanie projekcji i definiowalne powiększenie lupy. | Tak, opisać |  |
| Rekonstrukcje wtórne (MPR) serie lub obrazy istotne |  |  |  |
|  | Zmiana grubości warstwy | Tak, opisać |  |
|  | Zmiana środka współrzędnych rekonstrukcji | Tak, opisać |  |
|  | Zmiana kąta nachylenia osi | Tak, opisać |  |
|  | Powiększenia i przesunięcia | Tak, opisać |  |
|  | Obroty obrazów | Tak, opisać |  |
|  | Pomiary kątów | Tak, opisać |  |
|  | Prezentacja przestrzenna (stereo) | Tak, opisać |  |
|  | Wyznaczanie współrzędnych punktu na prezentacji stereo. | Tak, opisać |  |
|  | Kasowanie pomiarów | Tak, opisać |  |
|  | Zmiana okna obrazowania | Tak, opisać |  |
|  | Zapisz rekonstrukcję; zapis obrazu w nowej serii | Tak, opisać |  |
| Rekonstrukcje 3D: Volume Rendering |  |  |  |
|  | Predefiniowane filtry, definicja i zapamiętywanie filtrów własnych | Tak, opisać |  |
|  | Narzędzia do ręcznej definicji parametrów obrazowania: | Tak, opisać |  |
|  | Powiększanie, jakość obrazowania, tablice kolorów | Tak, opisać |  |
|  | Przezroczystość, cieniowanie, oświetlenie, okna obrazowania | Tak, opisać |  |
|  | Powiększenie, obroty w płaszczyźnie ekranu | Tak, opisać |  |
|  | Obroty swobodne (kąty Elulera), przesunięcia i powiększenia | Tak, opisać |  |
|  | Sześcian orientacji, włączanie/wyłączanie sześcianu | Tak, opisać |  |
|  | Przywrócenie do oryginalnej rekonstrukcji | Tak, opisać |  |
|  | Edytor profili, zapis nowych i usuwanie zbędnych | Tak, opisać |  |
|  | Predefiniowane rzuty: koronalny, sagitalny, aksjalny | Tak, opisać |  |
|  | Zapisz rekonstrukcję; zapis obrazu w nowej serii | Tak, opisać |  |
| Rekonstrukcje 3D: Surface Rendering |  |  |  |
|  | Filtrowanie wartości predefiniowane i ustawienia ręczne | Tak, opisać |  |
|  | Definicja kolorów tła, konturów i obrysu | Tak, opisać |  |
|  | Płynnie regulowana rozdzielczość | Tak, opisać |  |
|  | Zapisz rekonstrukcję; zapis obrazu w nowej serii | Tak, opisać |  |
| Funkcje ogólne |  |  |  |
|  | Prezentacja treści nagłówków (tagów) DICOM. | Tak, opisać |  |
|  | Obsługa struktur SR (Structure Rapport) | Tak, opisać |  |
|  | Obsługa obrazów istotnych, zaznaczania, operacje tylko na obrazach istotnych w zakresie animacji i eksportu | Tak, opisać |  |
|  | Zapis modyfikacji obrazów jako nowe badanie. | Tak, opisać |  |
|  | Zapis badania podsumowującego. | Tak, opisać |  |
|  | Zapis dowolnego obrazu w formacie DICOM | Tak, opisać |  |
|  | Eksport pojedynczych obrazów lub serii do plików min. .jpg, .png, .bmp | Tak, opisać |  |
|  | Eksport filmów w formacie min. .avi | Tak, opisać |  |
|  | Eksport pojedynczych obrazów lub serii do prezentacji w formacie min. .ppt | Tak, opisać |  |
|  | Zapis badania na płyty CD/DVD | Tak, opisać |  |
|  | Odczyt załączników w formacie min. .pdf | Tak, opisać |  |
|  | Obsługa obrazów istotnych (kluczowych - Key Object), | Tak, opisać |  |
|  | Obsługa skrótów klawiszowych (np. Ctrl P dodać obraz do menadżera wydruków itp.) | Tak, opisać |  |
|  | Obsługa dokumentów KO (Key Object Document) min. tworzenie, edycja, zapis do badania, wysłanie na inny serwer | Tak, opisać |  |
|  | Podłączenie i skonfigurowanie przez Wykonawcę Stacji Przeglądowej będącej przedmiotem w/w postępowania do systemu PACS. | Tak, opisać |  |
|  | Wykonawca dokona pełnej instalacji dostarczonego sprzętu i oprogramowania w zakresie funkcjonującego systemu dziedzinowego PACS w placówce oraz uruchomienia wszystkich funkcjonalności systemu określonego w/w postępowaniu. | Tak, opisać |  |
|  | Licencja do oprogramowania HIS Posiadanego przez Zamawiającego – Obsługa oddziału i dokumentacji medycznej + Zlecenia lekarskie + Podpisywanie dokumentów podpisem elektronicznym (EDM) | Tak, opisać |  |
|  | W czasie prowadzenia prac należy przestrzegać wszystkich norm i przepisów prawnych odnoszących się do przedmiotu umowy, a w szczególności: - zgodność z przepisami i wymogami NFZ, - zgodność PACS ze szczegółowymi wymogami standardu DICOM 3.0, - zgodność z innymi szczegółowymi zarządzeniami i wymogami w zakresie przetwarzania danych wrażliwych. | TAK, opisać |  |
|  | Dostawa licencji dla urządzeń/stacji komunikacji DICOM: - 1 x licencja SRV(WEB)/DICOM dla Stacji Uniwersalnej Przeglądowej – będąca przedmiotem ww. postępowania Koszty serwisowe oraz licencyjne związane z podłączeniem Stacji do systemu PACS ponosi Wykonawca. | TAK, opisać |  |

| INFORMACJE DODATKOWE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. | Min. 10 lat |  |
|  | Dostępność do autoryzowanego serwisu. | TAK podać gdzie |  |
|  | Czas reakcji od zgłoszenia. | Max. 48h |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju. | Max. 3 dni robocze |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy. | Max. 5 dni roboczych |  |
|  | Deklaracja zgodności ce | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
|  | Szkolenie pracowników | TAK |  |

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

/podpisano elektronicznie/**

** UWAGA: należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.