[image: image1.png]) Politechnika
Czestochowska





Załącznik nr 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
System do automatycznego pomiaru potencjału metanowego odpadów organicznych (BMP) 

System pozwalający na określenie potencjału metanowego oraz szybkości rozkładu różnych substratów w układzie szarżowym. System wyposażony w zestaw celek pomiarowych dla pomiaru znormalizowanej ilości wytworzonego gazu we wszystkich reaktorach niezależnie (możliwość równoległego prowadzenia różnych prób, rozpoczynania nowych, itp.)

System zawierający: 

-minimalna liczba reaktorów w zestawie 9,

-minimalna objętość reaktorów 2000 ml,

-jednostka absorbująca dwutlenek węgla wyposażona w minimum 9 butelek (efektywność absorpcji powyżej 98%),

-wężyki, kabel sieciowy,

- reaktory wyposażone w mieszadło z napędem (wspólnym zasilaniem), programowanie czasu pracy, przerw i prędkości mieszania oraz kierunków obrotów w zakresie od 0 do 200 obr/min.  

Zakres pracy urządzenia do inkubacji próbek do 60˚C.

Pomiar objętości na zasadzie wyporności cieczy przez wytworzony gaz.

Pomiar przepływu gazu z wbudowanymi czujnikami temperatury i ciśnienia dla niezależnego pomiaru dla minimum 9 kanałów pomiarowych. Dokładność pomiaru: CV ≤ 1% (dla celki pomiarowej 9 ml).

-Układ pomiarowy posiadający własne oprogramowanie sieciowe dla gromadzenia wyników pomiaru. Oprogramowanie będące integralną częścią układu pomiarowego bez konieczności oddzielnych instalacji czy licencji. 

Automatyczna kompensacja ciśnienia i temperatury w czasie rzeczywistym.

Normalizacja przepływu i objętości gazu w czasie rzeczywistym.

Kompensacja przeszacowania pomiaru przy przepłukiwaniu układu gazem obojętnym nie ulegającym absorbcji (w jednostce absorbującej CO2).

SZAFA CHŁODNICZA DO PRZECHOWYWANIA PRÓBEK INOKULUM I SUBSTRATÓW:
- Pojemność min 900 litrów netto 

- temperatura minimalna nie wyższa od -2 stopnie

- temperatura maksymalna nie wyższa niż +8 stopni
- Wykonanie z wysokiej jakości stali nierdzewnej.

- Izolacja termiczna ścian o grubości 60 mm z poliuretanu, wolna od CFC
- Dwudrzwiowa, wykonanie ze stali nierdzewnej z automatycznym domykaniem poniżej 90 stopni, maksymalnym  kątem otwarcia  nie mniej niż 120 stopni, wyposażone w zamek.

- Cyfrowy sterownik do łatwego ustawienie parametrów temperatury
- Bezobsługowy skraplacz, 

- Wyłącznik stykowy na drzwiach wyłączający wewnętrzny wentylator, 

- Automatyczne odparowanie skroplin, 

- Regulowane nóżki ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości do 200 mm, 

- Możliwość zamontowania półek na min. 20 poziomach
- Dno wykonane z arkusza blachy z otworem spustowy. 

- Czynnik chłodniczy: R600a Hydrocarbon (HC)

Szkolenie z montażem  dla min. 4 osób
Gwarancja 24 miesiące 

	
	  RK
	
	


Kanclerz Politechniki Częstochowskiej
ul. Gen. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa

tel. +48 34 325 02 56, e-mail: kanclerz@pcz.pl
www.pcz.pl


