Załącznik nr 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Nazwa sprzętu | Zadanie 1 - Regeneracyjne obciążenie elektroniczne DC |
| --- | --- |
| Ilość | 1 szt. |
| Opis (wymagane parametry) | - Regeneracyjne obciążenie elektroniczne DC, - Minimalne parametry pracy od 0 do min: - Napięcie 480V - Prąd 78A - Moc 10Kw - Rezystancja 7kΩ - Rozdzielczości ustawień max - Napięcie 0.02V - Prąd 0.02A - Moc 200 W - Rezystancja 0,002Ω - Dokładności nastawy max - Napięcie < 0,03% w.p. - Prąd < 0,02% w.p. - Moc < 0,08% w.p. - Rezystancja < 1,5% w.p. - Dokładności odczytu max - Napięcie < 0,03% w.p. - Prąd < 0,02% w.p. - Moc < 0,08% w.p. - Rezystancja < 1,5% w.p. - Współczynnik temperaturowy nastawy max - Napięcie < 60 ppm/°C. - Prąd < 300 ppm/°C. - Moc < 60 ppm/°C. - Rezystancja < 300 ppm/°C. - Współczynnik temperaturowy odczytu max - Napięcie < 60 ppm/°C. - Prąd < 300 ppm/°C. - Czasy (dynamika) - Prąd narastanie max 100 A/ms - Prąd opadanie max 100 A/ms - Stabilność (nastawa i odczyt) 8 godzin max - Napięcie < 0,04% w.p. - Prąd < 0.02% w.p. - Sprawność min 90% - Wymiary w zakresie 450x780x80 ÷ 500x830x160 mm, - Masa nie większa niż. 36 kg, - Gwarancja min. 12 miesięcy - Termin dostawy maksimum 84 dni (12 tygodni) |

| Nazwa sprzętu | Zadanie 2 - Zasilacz programowalny DC |
| --- | --- |
| Ilość | 1 szt. |
| Opis (wymagane parametry) | - Dwukierunkowe programowalne zasilacz DC, - Możliwość pracy w trybie źródła oraz obciążenia, - Dwukierunkowy przepływ energii, płynne przełączanie pomiędzy dwoma kwadrantami pracy, - Możliwość ustawienia zabezpieczenia prądowego CC oraz zabezpieczenia napięciowego CV, - Wbudowane krzywe napięciowe, - Obsługa symulacji krzywych prądowo-napięciowych paneli fotowoltaicznych, - Wbudowany generator przebiegów arbitralnych, - Regulowana impedancja wyjściowa, - Napięcie wyjściowe w zakresie min. 0 ÷ 450 V, - Prąd w zakresie min. -65 ÷ 65 A, - Moc w zakresie min. -11 ÷ 11 kW, - Rezystancja (CV) nie większa niż 1,5 Ω, - Rozdzielczość nastawy napięcia min. 0,01 V, - Rozdzielczość nastawy prądu min. 0,01 A, - Rozdzielczość nastawy mocy min. 1 W, - Rozdzielczość nastawy rezystancji min. 0,01 Ω, - Rozdzielczość odczytu napięcia min. 0,01 V, - Rozdzielczość odczytu prądu min. 0,01 A, - Rozdzielczość odczytu mocy min. W, - Rozdzielczość odczytu rezystancji min. 0,01 Ω, - Czas narastania napięcia bez obciążenia nie gorszy niż ≤ 40 ms, - Czas narastania napięcia z pełnym obciążeniem nie gorszy niż ≤70 ms, - Czas opadania napięcia bez obciążenia nie gorszy niż ≤40 ms, - Czas opadania napięcia z pełnym obciążeniem nie gorszy niż ≤20 ms, - Sprawność na poziomie min. 88%, - Współczynnik mocy min. 0,96, - Funkcje zapewniające ochronę: OVP, ±OCP, ±OPP, OTP, voltage transient drop protection oraz anti-islanding protection, - Wbudowany interfejs USB, CAN, LAN, cyfrowy IO, - Wymiary w zakresie 450x780x80 ÷ 500x830x120 mm, - Masa nie większa niż. 36 kg, - Gwarancja min. 12 miesięcy - Termin dostawy maksimum 84 dni (12 tygodni) |