Załącznik nr 1 do formularza oferty

Parametry techniczne

Zakup i dostawa cytometru przepływowego

| L.p. | Opis wymagań | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- |
| CYTOMETR PRZEPŁYWOWY |  |  |
| 1 | Producent – należy podać nazwę |  |
| 2 | Model/typ – należy podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia – należy podać |  |
| 4 | Rok produkcji (2024) – należy podać |  |
| 5 | Okres udzielanej gwarancji w miesiącach – należy podać (24,36 zgodnie z rozdziałem 23.2 SWZ) |  |
| CERTYFIKATY I WPISY |  |  |
| 6 | Aparat posiada certyfikat CE IVD/IVDR/deklarację zgodności (dołączyć do oferty) |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
| 7 | Cytometr wyposażony w jeden laser (niebieski) o długości fali 488 nm |  |
| 8 | Możliwość rozbudowy aparatu o laser fioletowy 405 nm oraz laser czerwony 633 -640 nm |  |
| 9 | Możliwość pomiaru co najmniej 5 fluorescencji (FL) dzielone pomiędzy laserami w następujący sposób: 5 FL z lasera niebieskiego |  |
| 10 | Układ optyczny rozdzielający sygnały fluorescencji oparty na filtrach odbijających prowadzenie sygnałów fluorescencji z każdego lasera światłowodami do zestawu detektorów dedykowanych poszczególnym laserom |  |
| 11 | Kuweta przepływowa połączona z obiektywem zbierającym fluorescencję i SSC bez żelu optycznego, apertura cyfrowa co najmniej 1,3 |  |
| 12 | Szybkość akwizycji co najmniej 30 000 zdarzeń/s |  |
| 13 | Możliwość manualnego ustawienia przez operatora szybkości przepływu próbki |  |
| 14 | Czułość systemu optyki wyrażona w jednostkach MESF Cząsteczek równoważnych z rozpuszczonym fluorochromem) nie gorsza niż FITC < 85 MESF i PE< 20 MESF |  |
| 15 | Cytometr wyposażony w zintegrowany podajnik próbek z probówek na minimum 30 probówek z możliwością ich mieszania przed wykonaniem oznaczenia |  |
| 16 | Wyposażony w automatyczny system czyszczenia igły i komory przepływowej po każdej próbce przy użyciu odczynnika czyszczącego |  |
| 17 | Aparat posiada automatyczne procedury: włączania, wyłączania, przemywania, kalibracji i kontroli jakości cytometru oraz kompensacji fluorescencji (kompensacji w czasie i po akwizycji) |  |
| OPROGRAMOWANIE |  |  |
| 18 | Posiada możliwość ustawienia progu detekcji, na wybranym parametrze z dowolnego lasera oraz na więcej niż jednym parametrze jednocześnie |  |
| 19 | Aparat posiada oprogramowanie sterujące cytometrem umożliwiające cyfrową obróbkę sygnału z wysoką rozdzielczością (większą lub równą) 16 mln kanałów |  |
| 20 | Możliwość prezentacji wyników w postaci pików, histogramów i pola powierzchni pod krzywą sygnału |  |
| 21 | Możliwość automatycznej kompensacji w czasie i po akwizycji z możliwością korzystania z wcześniej zapisanych kompensacji |  |
| 22 | Zapis powstałych plików w formacie fcs z możliwością analizowania wyników z różnych cytometrów zapisanych w tym formacie |  |
| 23 | Jednostka sterująca (komputer) powinien posiadać możliwość połączenia zdalnego za pomocą oprogramowania umożliwiającego udostępnienie ekranu w celu zdalnej diagnostyki serwisowej i pomocy aplikacyjnej |  |
| 24 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej lub elektronicznej |  |
| 25 | Możliwość dwukierunkowej komunikacji z centralnym komputerem/siecią laboratoryjną/siecią szpitalną (system InfoMedica firmy ASSECO) |  |
| JEDNOSTKA STERUJĄCA |  |  |
| 26 | Komputer z procesorem uzyskującym minimalnie 15000 pkt. w teście PassMark, zainstalowana pamięć RAM typu DDR4 o pojemności 16GB z możliwością rozszerzenia do minimum 32GB. Dysk twardy oparty o kontroler NVMe o minimalnej pojemności 500GB. Wbudowany system zabezpieczeń TPM 2.0. System Operacyjny Windows 11 Pro. |  |
| 27 | Monitor o parametrach zalecanych przez producenta aparatu (1 szt.) Klawiatura (1 szt.) Myszka (1 szt.) Drukarka laserowa z tonerem umożliwiająca wydruk w formacie A4 (1szt.) |  |
| SERWIS I GWARANCJA |  |  |
| 28 | Dostępność części zamiennych przez okres min. 5 lat od zaprzestania produkcji oferowanego modelu |  |
| 29 | Reakcja serwisu na zgłoszenie naprawy max w ciągu 48 godzin (liczone dni robocze od poniedziałku do soboty) |  |
| 30 | Podać dane autoryzowanego serwisu: adres, telefon, e-mail |  |
| DODATKOWE KOMPONENTY SYSTEMU |  |  |
| 31 | Wykonawca winien dostarczyć wraz z aparatem, zestaw odczynników CD3/CD4/CD8, zestaw odczynników niezbędnych do instalacji i uruchomienia cytometru, umożliwiający przeprowadzenie szkolenia w zakresie wykonywania badań |  |
| 32 | Instalacja analizatora oraz szkolenie 6 osób (potwierdzone certyfikatem), w siedzibie Zamawiającego z zakresu: budowy oraz obsługi cytometru, automatycznego i ręcznego optymalizowania jego ustawień, codziennej kontroli poprawności pracy urządzenia, obsługi oprogramowania, wprowadzenia ustawień specyficznych dla użytkownika, analizy cytometrycznej dla ustawień użytkownika |  |

UWAGA: Podane w tabeli wymagania należy traktować jako minimalne. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenia lepsze, a przynajmniej równoważne pod każdym względem. Wykonawca powinien określić – producenta urządzenia oraz nazwę oferowanego produktu i ewentualne inne cechy konieczne do jego jednoznacznego zidentyfikowania oraz wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez dokładne opisanie oferowanych urządzeń kolumnie – „Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać)