Załącznik nr 5 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa cytometru przepływowego

| L.p. | Opis / Wymogi graniczne |
| --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |
| 1 | Cytometr wyposażony w jeden laser (niebieski) o długości fali 488 nm |
| 2 | Możliwość rozbudowy aparatu o laser fioletowy 405 nm oraz laser czerwony 633 -640 nm |
| 3 | Możliwość pomiaru co najmniej 5 fluorescencji (FL) dzielone pomiędzy laserami w następujący sposób: 5 FL z lasera niebieskiego |
| 4 | Układ optyczny rozdzielający sygnały fluorescencji oparty na filtrach odbijających prowadzenie sygnałów fluorescencji z każdego lasera światłowodami do zestawu detektorów dedykowanych poszczególnym laserom |
| 5 | Kuweta przepływowa połączona z obiektywem zbierającym fluorescencję i SSC bez żelu optycznego, apertura cyfrowa co najmniej 1,3 |
| 6 | Szybkość akwizycji co najmniej 30 000 zdarzeń/s |
| 7 | Możliwość manualnego ustawienia przez operatora szybkości przepływu próbki |
| 8 | Czułość systemu optyki wyrażona w jednostkach MESF Cząsteczek równoważnych z rozpuszczonym fluorochromem) nie gorsza niż FITC < 85 MESF i PE< 20 MESF |
| 9 | Cytometr wyposażony w zintegrowany podajnik próbek z probówek na minimum 30 probówek z możliwością ich mieszania przed wykonaniem oznaczenia |
| 10 | Wyposażony w automatyczny system czyszczenia igły i komory przepływowej po każdej próbce przy użyciu odczynnika czyszczącego |
| 11 | Aparat posiada automatyczne procedury: włączania, wyłączania, przemywania, kalibracji i kontroli jakości cytometru oraz kompensacji fluorescencji (kompensacji w czasie i po akwizycji) |
| OPROGRAMOWANIE |  |
| 12 | Posiada możliwość ustawienia progu detekcji, na wybranym parametrze z dowolnego lasera oraz na więcej niż jednym parametrze jednocześnie |
| 13 | Aparat posiada oprogramowanie sterujące cytometrem umożliwiające cyfrową obróbkę sygnału z wysoką rozdzielczością (większą lub równą) 16 mln kanałów |
| 14 | Możliwość prezentacji wyników w postaci pików, histogramów i pola powierzchni pod krzywą sygnału |
| 15 | Możliwość automatycznej kompensacji w czasie i po akwizycji z możliwością korzystania z wcześniej zapisanych kompensacji |
| 16 | Zapis powstałych plików w formacie fcs z możliwością analizowania wyników z różnych cytometrów zapisanych w tym formacie |
| 17 | Jednostka sterującą (komputer) powinien posiadać możliwość połączenia zdalnego za pomocą oprogramowania umożliwiającego udostępnienie ekranu w celu zdalnej diagnostyki serwisowej i pomocy aplikacyjnej |
| 18 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej lub elektronicznej |
| 19 | Możliwość dwukierunkowej komunikacji z centralnym komputerem/siecią laboratoryjną/siecią szpitalną (system InfoMedica firmy ASSECO) |
| JEDNOSTKA STERUJĄCA |  |
| 20 | Komputer z procesorem uzyskującym minimalnie 15000 pkt. w teście PassMark, zainstalowana pamięć RAM typu DDR4 o pojemności 16GB z możliwością rozszerzenia do minimum 32GB. Dysk twardy oparty o kontroler NVMe o minimalnej pojemności 500GB. Wbudowany system zabezpieczeń TPM 2.0. System Operacyjny Windows 11 Pro. |
| 21 | Monitor o parametrach zalecanych przez producenta aparatu (1 szt.) Klawiatura (1 szt.) Myszka (1 szt.) Drukarka laserowa z tonerem umożliwiająca wydruk w formacie A4 (1szt.) |
| SERWIS I GWARANCJA |  |
| 22 | Dostępność części zamiennych przez okres min. 5 lat od zaprzestania produkcji oferowanego modelu |
| 23 | Reakcja serwisu na zgłoszenie naprawy max w ciągu 48 godzin (liczone dni robocze od poniedziałku do soboty) |
| 24 | W formularzu Wykonawca winien podać dane autoryzowanego serwisu: adres, telefon, e-mail |
| DODATKOWE KOMPONENTY SYSTEMU |  |
| 25 | Wykonawca winien dostarczyć wraz z aparatem, zestaw odczynników CD3/CD4/CD8, zestaw odczynników niezbędnych do instalacji i uruchomienia cytometru, umożliwiający przeprowadzenie szkolenia w zakresie wykonywania badań |
| 26 | Instalacja analizatora oraz szkolenie 6 osób (potwierdzone certyfikatem), w siedzibie Zamawiającego z zakresu: budowy oraz obsługi cytometru, automatycznego i ręcznego optymalizowania jego ustawień, codziennej kontroli poprawności pracy urządzenia, obsługi oprogramowania, wprowadzenia ustawień specyficznych dla użytkownika, analizy cytometrycznej dla ustawień użytkownika |