Postępowanie przetargowe

Dostawa sprzętu na potrzeby projektu Wykształcenie ma znaczenie

Postępowanie przetargowe

Dostawa refraktometra multispektralnego oraz spektroradiometra środowiskowego


Załącznik nr 4
Specyfikacja Techniczna  

dla zamówienia nr CRZP/144/2024/AZP 
(po zmianie SWZ_1)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu w ramach programu OPUS-25 projektu Albedo powierzchni mórz i oceanów w krótkofalowym zakresie promieniowania, jako wskaźnik zmian klimatu, na podstawie umowy nr UMO-2023/49/B/ST10/02193 finansowanej przez Narodowe Centrum Nauki.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz oczekiwane parametry techniczne dla zamówienia określono poniżej.

Wspólny Słownik Zamówień: 

38500000-0 – Aparatura kontrolna i badawcza
38400000-9 – Przyrządy do badania właściwości fizycznych

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

W zależności od deklaracji złożonej w ofercie przez Wykonawcę warunki zamówienia będą wynosić:

Max. czas przystąpienia do usuwania wad wynosi (reakcja na zgłoszenie)  -  do końca następnego dnia roboczego po powiadomieniu pisemnym (faks lub e-mail do polskiego przedstawiciela producenta).
Czas usuwania usterki – do 7 dni kalendarzowych 
Max. czas dokonania naprawy  - do 7 dni kalendarzowych z możliwością zwracania się o sprzęt zastępczy (nieodpłatnie w okresie gwarancyjnym).
Okres gwarancji (zwiększony w zależności od deklaracji złożonej przez Wykonawcę w ofercie):
36 miesiące od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego - 0 pkt (minimum)

48 m-cy- 20 pkt
Opcjonalne szkolenie użytkowników – 20 pkt

Termin dostawy maksymalnie 90 dni – zad. 1 oraz 180 dni zad. 2.
Dostarczany asortyment musi spełniać w szczególności następujące wymagania:

Zadanie 1 - Cyfrowy automatyczny refraktometr multispektralny – 1 sztuka
	Nazwa sprzętu 
	Cyfrowy automatyczny refraktometr multispektralny

	Ilość
	1 szt.

	Opis

(wymagane parametry)
	1. Zakres pomiaru współczynnika załamania płynów 1,33200-1,70000 nD (przy długości fali światła 589nm)





2. Dokładność pomiaru 0,00004 nD



3. Automatyczny pomiar przy wybranych długościach fal w całym zakresie widzialnym


4. Możliwość wyboru długości fali światła: min. 7

5. Dokładność długości fali światła, szerokość połówkowa: max 5 nm

6. czas automatycznego pomiaru: do 30 s

7. termostatowanie próbki z dokładnością termostatowania: 0,1oC (ogniwo peltiera)

8. wyświetlacz lub możliwość podłączenia do komputera

9. interface: USB A lub nowszy

10. czas realizacji: 3 miesiące


11. gwarancja: min 3 lata



12. dostawa
w stanie gotowym do użycia lub montaż na miejscu


13. Standardy: min. norma ASTM 1218, ISO i DIN


14. ocena zgodności
CE


dodatkowe opcje:

1. możliwość przedłużenia gwarancji o dodatkowy rok 

2. szkolenie użytkowników




Zadanie 2 - Spektroradiometr środowiskowy – 2 sztuki
	Nazwa sprzętu 
	Spektroradiometr środowiskowy o zakresie widmowym min. 300-1000 nm

	Ilość
	1 szt.

	Opis

(wymagane parametry)
	1. Zakres pomiaru rozkładu widma słonecznego w zakresie widmowym co najmniej 300 a 1000 nm

2. rozdzielczość spektralna uzyskanych danych co najwyżej 10 nm

3. kąt widzenia 180 deg, opcja: możliwość ograniczenia kąta widzenia

4. możliwość ciągłej pracy na zewnątrz, w zmiennych warunkach atmosferycznych


5. kontrolowana temperatura zapobiegająca kondensacji pary wodnej na kopułce

6. oprogramowanie do obsługi urządzenia i kontrolnego wyświetlania danych w czasie rzeczywistym

7. własne zasilanie przenośne oraz zasilanie sieciowe

8. wyposażone czujniki pogody: wilgotność, temperatura, kierunek i prędkość wiatru

9. Urządzenie skonfigurowane i zestawione do równoległej pracy z radiometrem o min. zakresie widmowym 1000-2500 nm

dodatkowe opcje:

10. możliwość przedłużenia gwarancji o dodatkowy rok 

11. szkolenie użytkowników




	Nazwa sprzętu 
	Spektroradiometr środowiskowy o zakresie widmowym min. 1000-2500 nm

	Ilość
	1 szt.

	Opis

(wymagane parametry)
	1. Zakres pomiaru rozkładu widma słonecznego w zakresie widmowym co najmniej 1000 a 2500 nm

2. rozdzielczość spektralna uzyskanych danych co najwyżej 10 nm

3. kąt widzenia 180 deg, opcja: możliwość ograniczenia kąta widzenia

4. możliwość ciągłej pracy na zewnątrz, w zmiennych warunkach atmosferycznych


5. kontrolowana temperatura zapobiegająca kondensacji pary wodnej na kopułce

6. oprogramowanie do obsługi urządzenia i kontrolnego wyświetlania danych w czasie rzeczywistym

7. własne zasilanie przenośne oraz zasilanie sieciowe

8. datalogger, z możliwością podłączenia dodatkowych urządzeń, zapisywania i transmisji danych


a. możliwość zdalnego i przewodowego zbierania danych

b. pamięć wystarczająca na zebranie danych pomiarów ciągłych z 1 miesiąca

9. Urządzenie skonfigurowane i zestawione do równoległej pracy z radiometrem o min. zakresie widmowym 300-1000 nm

dodatkowe opcje:

10. możliwość przedłużenia gwarancji o dodatkowy rok 

11. szkolenie użytkowników




1
1

