Załącznik nr 7 – parametry techniczne

60/TP/AK/2024

Lampa operacyjna LED – 2 kpl.

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2024 r: |  |

| L.p. | Wymagany parametr urządzenia |  | Wartości wymagane |  | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dwukopułowa lampa operacyjna mocowana do sufitu wyposażona w kopułę główną i satelitę |  | TAK |  |  |
|  | Mocowanie lampy przystosowane do zamontowania do dwóch ramion na monitor lub kamerę bez demontażu lampy, w łatwy i szybki sposób (ok. 2 godzin). |  | TAK |  |  |
|  | Dwuramienny system podwieszenia |  | TAK |  |  |
|  | Obudowy kopuły głównej lampy w kształcie litery „X” wpisanej w koło umożliwiająca pochylanie się lekarzom bez zasłaniania części pola operacyjnego |  | TAK Opisać i dołączyć schemat bądź zdjęcie |  |  |
|  | Obudowy kopuły satelitarnej lampy w kształcie litery „Y” wpisanej w koło umożliwiająca pochylanie się lekarzom bez zasłaniania części pola operacyjnego |  | TAK Opisać i dołączyć schemat bądź zdjęcie |  |  |
|  | Kształt każdej kopuły odpowiedni dla przepływu laminarnego, zapewniający nawiew na głowę oraz ramiona chirurga |  | TAK |  |  |
|  | Źródło światła diody LED |  | TAK |  |  |
|  | Kopuła główna lampy wyposażona w min. 48 diod w konstrukcji jednoogniskowej oraz kopuła satelity wyposażona w min. 24 diody w konstrukcji jednoogniskowej |  | TAK |  |  |
|  | Diody LED światła operacyjnego o barwie białej. |  | TAK |  |  |
|  | Diody emitujące bezcieniowe światło |  | TAK |  |  |
|  | Moduły diodowe światła głównego składające się z trzech niezależnych diod, gdzie każda z nich posiada inną, indywidualną soczewką. |  | TAK |  |  |
|  | Wszystkie diody lampy świecące w jeden centralny punkt |  | TAK |  |  |
|  | Żywotność diody nie mniejsza niż 60 000 godzin. |  | TAK |  |  |
|  | Sterowanie parametrami lamp przy pomocy paneli wykonanej w technologii dotykowej znajdujących się przy kopułach. |  | TAK |  |  |
|  | Regulacja średnicy pola operacyjnego za pomocą wymiennych, sterylizowanych uchwytów umieszczonych centralnie na kopułach lamp |  | TAK |  |  |
|  | Średnica pola roboczego dla czaszy głównej regulowana w zakresie 140mm – 300mm lub obustronnie większym |  | TAK |  |  |
|  | Średnica pola roboczego dla satelity regulowana w zakresie 140mm – 270mm lub obustronnie większym |  | TAK |  |  |
|  | Regulacja średnicy pola roboczego realizowana w taki sposób, aby natężenie światła pozostało na takim samym poziomie (brak konieczności regulacji natężenia światła przy zmianie wielkości pola roboczego). |  | TAK |  |  |
|  | Regulacja natężenia światła o przynajmniej w 10 stopniach. |  | TAK |  |  |
|  | Maksymalna wartość natężenia oświetlenia w centralnym punkcie w odległości 1m nie gorsza niż 160 000 luks dla kopuły głównej i 160 000 luks dla satelity |  | TAK |  |  |
|  | Natężenie światła regulowane w zakresie min. 3÷100% poprzez panel umieszczony przy kopule lampy i centralny uchwyt sterylny |  | TAK |  |  |
|  | Głębokość oświetlenia 120cm |  | TAK |  |  |
|  | Zakres rozpiętości zogniskowanego oświetlenia 40cm – 160cm |  | TAK |  |  |
|  | Temperatura barwowa regulowana min. w pięciu krokach w zakresie min. 3500 - 5000K |  | TAK |  |  |
|  | Współczynnik rekonstrukcji koloru (Ra) nie gorszy niż 99 |  | TAK |  |  |
|  | Współczynnik rekonstrukcji koloru czerwonego (R9) o wartości 97 |  | TAK |  |  |
|  | Całkowity pobór mocy nie większy niż 70W |  | TAK |  |  |
|  | Wzrost temperatury wokół głowy chirurga spowodowany działaniem lampy nie przekraczający 1˚C |  | TAK |  |  |
|  | Wzrost temperatury w obszarze operacji spowodowany działaniem lampy nie przekraczający 1˚C |  | TAK |  |  |
|  | Konstrukcja lampy umożliwiająca czyszczenie, dezynfekcję i sterylizację powszechnie stosowanymi środkami |  | TAK |  |  |
|  | Gładka obudowa bez widocznych śrub, nitów, zaślepek, które powodują gromadzenie się brudu i utrudnia czyszczenie. |  | TAK |  |  |
|  | Stopień ochrony kopuły lampy: min. IP54 |  | TAK |  |  |
|  | Wielkość każdej z kopuł poniżej 66 cm |  | TAK |  |  |
|  | Tryb oświetlenia dla potrzeb chirurgii mało inwazyjnej włączane dedykowanym przyciskiem realizowane przez dedykowane diody świecące w stronę pola operacyjnego w kolorze białym dające plamę świetlną o średnicy 60 cm |  | TAK |  |  |
|  | Maksymalne natężenie napromieniowania jednej kopuły (irradiancja) przypadającego na jednostkę natężenia oświetlenia nie większe niż 3,6mW/m2 |  | TAK |  |  |
|  | Co najmniej dwie wybrane funkcje sterowane przez uchwyt sterylny z możliwością ich zaprogramowania. Do wyboru: natężenie światła, wielkość pola operacyjnego, temperatura barwowa, oświetlenie endoskopowe. |  | TAK |  |  |
|  | Sterownik lampy wyposażony w co najmniej 6 programów pracy uzależnionych od rodzaju przeprowadzanych operacji z możliwością ich edycji. |  | TAK |  |  |
|  | Współczynnik D50/D10 min. 60% |  | TAK |  |  |
|  | Rozpraszanie cienia z tubą: 100% |  | TAK |  |  |
|  | Rozpraszanie cienia z jedną maską dla kopuły głównej: min 76% |  | TAK |  |  |
|  | Lampa przystosowana do zamontowania bezprzewodowej kamery FHD w kopule głównej. |  | TAK |  |  |
| INFORMACJE DODATKOWE |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Przeglądy aparatu w okresie trwania gwarancji (bezpłatnie). | Min. 1 rocznie |  |  |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |  |  |  |
| 3. | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. | Min. 10 lat |  |  |  |  |
| 4. | Dostępność do autoryzowanego serwisu. | Tak, podać gdzie |  |  |  |  |
| 6. | Czas reakcji od zgłoszenia. | Max. 48h |  |  |  |  |
| 7. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju. | Max. 3 dni robocze |  |  |  |  |
| 8. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy. | Max. 10 dni roboczych |  |  |  |  |
| 9. | Wykonawca ponosi koszty przeglądów serwisowych wbudowanego i dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji. | Tak |  |  |  |  |
| 10. | Deklaracja zgodności CE | Tak, |  |  |  |  |
| 11. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |  |  |  |
| 12. | Szkolenie pracowników | Tak |  |  |  |  |

| WARTOŚĆ |  |
| --- | --- |
| KWOTA NETTO |  |
| VAT % |  |
| KWOTA BRUTTO |  |

Kolumna chirurgiczna – 2 szt.

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2024 r: |  |

| L.p. | Wymagany parametr urządzenia |  | Wartości wymagane |  | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sufitowa jednostka zasilająca umożliwiająca rozmieszczenie aparatury medycznej – urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych |  | TAK |  |  |
|  | Urządzenie bez widocznych śrub, nitów, itp. |  | TAK |  |  |
|  | Jednostka pokryta powłoką antybakteryjną |  | TAK |  |  |
|  | System składający się z zawieszonej pod sufitem płyty montażowej i podwieszonego do niej ramienia podwójnego z kolumną |  | TAK |  |  |
|  | Kolumna o wysokości min. 1250 mm, szerokości min. 380 mm i głębokości maks. 200 mm zawieszona na ramieniu dwuczęściowym o długości 1000 mm + 1000 mm (± 50 mm). |  | TAK |  |  |
|  | Prowadnice do montażu półek wbudowane wewnątrz głowicy. |  | TAK |  |  |
|  | Możliwość obrotu każdego przegubu ramienia i samej kolumny w zakresie min. 340° |  | TAK |  |  |
|  | Nośność kolumny chirurgicznej (dopuszczalna waga wyposażenia i aparatury, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny) min. 160 kg |  | TAK |  |  |
|  | Podwójny system hamulców w przegubach (przegubu stropowego, przegubu pośredniego) podstawowe – cierne, dodatkowe – pneumatyczne. Hamulce cierne zapewniające stabilne utrzymanie kolumny w pozycji w przypadku awarii układu hamulcowych |  | TAK |  |  |
|  | Hamulce zwalniane jednym przyciskiem na uchwycie. |  | TAK |  |  |
|  | Kolumna wyposażona w oświetlenie do zabiegów endoskopowych włączane indywidualnie z regulacją jasności. |  | TAK |  |  |
|  | Głowica w układzie pionowym. |  | TAK |  |  |
|  | Gniazda gazów medycznych, elektryczne i teleinformatyczne umieszczone na tylnej lub bocznej stronie głowicy, w dwóch pionowych rzędach na każdej ze ścian. |  | TAK |  |  |
|  | Na głowicy poziomej, po stronie chirurgicznej zainstalowane gniazda gazowe standard AGA: 2 x tlen 2 x sprężone powietrze, 2 x próżnia. Gniazda rozmieszczone w odległości zapewniającej włączenie różnego rodzaju wtyków. |  | TAK |  |  |
|  | Co najmniej 8 gniazd elektrycznych, bryzgoszczelnych z klapką IP44 podłączone do dwóch obwodów. |  | TAK |  |  |
|  | Oprawy gniazd obwodu pierwszego w innym kolorze niż oprawy gniazd drugiego obwodu. |  | TAK |  |  |
|  | Gniazdka elektryczne zainstalowane w ściankach pod kątem 45° w stosunku do osi głowicy |  | TAK |  |  |
|  | Co najmniej 8 bolców wyrównania potencjałów |  | TAK |  |  |
|  | Gniazda RJ45 kategorii szóstej – 2 szt. |  | TAK |  |  |
|  | Miejsca przygotowane do montażu gniazd niskoprądowych w przyszłości – 2 szt. |  | TAK |  |  |
|  | Dodatkowo 2 gniazda RJ45 kat.6, 4 gniazda elektryczne oraz gniazdo HDMI zamontowane w wewnętrznym schowku na przewód wbudowanego w głowice. |  | TAK |  |  |
|  | Min. 3 półki o szerokości ok. 530 mm i głębokości ok. 480 (± 20mm) wyposażone w szyny boczne do montażu akcesoriów. |  | TAK |  |  |
|  | Min. 1 półka o szerokości ok. 530 mm i głębokości ok. 480 (± 20mm) wyposażone w szyny boczne do montażu akcesoriów wyposażona w szufladę |  | TAK |  |  |
|  | Półki o ładowności min. 50 kg |  | TAK |  |  |
|  | Szuflada wyposażona w system samo-domykający. Możliwość łatwego wyjęcia szuflady bez użycia narzędzi. |  | TAK |  |  |
|  | Wysięgnik jednoramienny, dwuczęściowy do mocowania drążka infuzyjnego, pierwszy drążek na przegubie ramienia, drugi drążek na końcu ramienia z 4 hakami co 90̊ |  | TAK |  |  |
|  | Zamykany schowek na nadmiar przewodów montowany przy każdej z półek (4 szt.) |  | TAK |  |  |
|  | Uchwyt do pozycjonowania kolumny montowany na bocznej ścianie głowicy w ustawieniu najbardziej ergonomicznym. Uchwyt wyposażony w przyciski sterujące hamulcem. |  | TAK |  |  |
| INFORMACJE DODATKOWE |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Przeglądy aparatu w okresie trwania gwarancji (bezpłatnie). | Min. 1 rocznie |  |  |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |  |  |  |
| 3. | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. | Min. 10 lat |  |  |  |  |
| 4. | Dostępność do autoryzowanego serwisu. | Tak, podać gdzie |  |  |  |  |
| 6. | Czas reakcji od zgłoszenia. | Max. 48h |  |  |  |  |
| 7. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju. | Max. 3 dni robocze |  |  |  |  |
| 8. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy. | Max. 10 dni roboczych |  |  |  |  |
| 9. | Wykonawca ponosi koszty przeglądów serwisowych wbudowanego i dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji. | Tak |  |  |  |  |
| 10. | Deklaracja zgodności CE | Tak, |  |  |  |  |
| 11. |  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |  |  |
| 12. |  | Szkolenie pracowników | Tak |  |  |  |

| WARTOŚĆ |  |
| --- | --- |
| KWOTA NETTO |  |
| VAT % |  |
| KWOTA BRUTTO |  |

Kolumna anestezjologiczna – 2 szt.

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2024 r: |  |

| L.p. | Wymagany parametr urządzenia | Wartości wymagane | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sufitowa jednostka zasilająca umożliwiająca rozmieszczenie aparatury medycznej | TAK |  |
|  | Kolumna z powłoką antybakteryjną | TAK |  |
|  | Urządzenie bez widocznych śrub, nitów, itp. | TAK |  |
|  | System składający się z zawieszonej pod sufitem płyty montażowej i podwieszonego ramienia podwójnego z kolumną. | TAK |  |
|  | Jedno ramię dwuczęściowe o całkowitym zasięgu poziomym w osiach łożysk: min 2000 mm. | TAK |  |
|  | Pierwsza część ramienia (od osi przegubu stropowego do osi przegubu pośredniego): min 1000 mm | TAK |  |
|  | Druga część ramienia (od osi przegubu pośredniego do osi obrotu głowicy): min 1000 mm | TAK |  |
|  | Rotacja ramion w poziomie ≥340° | TAK |  |
|  | Obudowa sufitowa w kształcie kwadratu z uszczelką silikonową od strony sufitu podwieszanego. | TAK |  |
|  | Podwójny system hamulców w przegubach kolumn (przegubu stropowego, przegubu pośredniego) podstawowe – cierne, dodatkowe – pneumatyczne. Hamulce cierne zapewniające stabilne utrzymanie kolumny w pozycji w przypadku awarii układu hamulcowych | TAK |  |
|  | Hamulce pneumatyczne zwalnianie jednym przyciskiem na uchwycie | TAK |  |
|  | Regulacja obrotu kolumny z możliwością nastawy ogranicznika | TAK |  |
|  | Wymiary konsoli i charakterystyka: | TAK |  |
|  | Wysokość: 800 mm (± 40 mm), wymiar głowicy max 310mm x 260mm, Tylna i boczne ściany głowicy powinny umożliwić montaż do min 10 gniazd elektrycznych. Gniazda gazowe powinny mieć możliwość rozmieszczenia na min. 5 ścianach głowicy. | TAK |  |
|  | Nośność netto kolumny (rozumiana jako waga zewnętrznej aparatury medycznej jaką można posadowić na głowicy): min 160 kg | TAK |  |
|  | Wytrzymałość i nośność – kolumna, półki i przeguby ramion testowana na wytrzymałość obciążeniową zgodnie z normą IEC 60601-1 lub równoważną | TAK |  |
|  | Prowadnice nośne pod montaż półek lub innych akcesoriów wbudowane w ścianę głowicy z min. 2 stron | TAK |  |
|  | Gniazda gazowe standard AGA na tylnej lub bocznej ścianie głowicy: - 2 x próżnia, - 2 x sprężone powietrze, - 2 x O2, - 1 x AGSS. Gniazda elektryczne i teletechniczne na bocznych ścianach głowicy: - 2 x RJ45, - 4 x gniazdo elektryczne 230V, obwód pierwszy, - 4 x gniazdo elektryczne 230V, obwód drugi, - 8 x bolec wyrównania potencjałów, - 1 x miejsca przygotowane do zamontowania gniazd niskoprądowych. | TAK |  |
|  | Gniazda elektryczne z klapkami zapewniające min. IP44 dla uzyskania odpowiedniej ergonomii montowane pod kątem 45̊°. Oprawy gniazd obwodu pierwszego w innym kolorze niż oprawy gniazd drugiego obwodu. | TAK |  |
|  | Wyposażenie kolumny: - uchwyt do pozycjonowania kolumny montowany na bocznej ścianie głowicy w ustawieniu najbardziej ergonomicznym, uchwyt do pozycjonowania kolumny wyposażone w przyciski sterujące hamulcem, - 1x półka montowana do szyny nośnej wyposażona w boczne szyny akcesoryjne do zawieszenia sprzętu dodatkowego 550 mm x 450 mm (± 30mm) o ładowności min. 50 kg, - 1x półka montowana do szyny nośnej wyposażona w boczne szyny akcesoryjne do zawieszenia sprzętu dodatkowego 550 mm x 450 mm (± 30mm) o ładowności min. 50 kg wyposażona w szufladę, - wysięgnik jednoramienny, dwuczęściowy do mocowania drążka infuzyjnego, pierwszy drążek na przegubie ramienia, drugi drążek na końcu ramienia z 4 hakami co 90̊°, - organizery na nadmiar przewodów. | TAK |  |
|  | Kolumna – gładkie powierzchnie, kształty zaokrąglone, bez ostrych krawędzi i kantów oraz wystających łbów śrub, nitów. Głowica zbudowana z jednolitych pionowych paneli bez poziomych szczelin i szpar. | TAK |  |

| INFORMACJE DODATKOWE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Przeglądy aparatu w okresie trwania gwarancji (bezpłatnie). | Min. 1 rocznie |  |
| Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |
| Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. | Min. 10 lat |  |
| Dostępność do autoryzowanego serwisu. | Tak, podać gdzie |  |
| Czas reakcji od zgłoszenia. | Max. 48h |  |
| Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju. | Max. 3 dni robocze |  |
| Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy. | Max. 10 dni roboczych |  |
| Wykonawca ponosi koszty przeglądów serwisowych wbudowanego i dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji. | Tak |  |
| Deklaracja zgodności CE | Tak, |  |
| Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
| Szkolenie pracowników | Tak |  |

| WARTOŚĆ |  |
| --- | --- |
| KWOTA NETTO |  |
| VAT % |  |
| KWOTA BRUTTO |  |

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

/podpisano elektronicznie/**

** UWAGA: należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.