Załącznik nr 1 do Formularza oferty

ARKUSZ CENOWY

TABELA NR 1 – ODCZYNNIKI, MATERIAŁY KONTROLNE I ZUŻYWALNE WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA IMMUNOCHEMICZNEGO NA OKRES 24 MIESIĘCY

| L.p. | Odczynniki | nr kat. | Ilość badań na 24 miesiące (pacjenci+kalibratory+ kontrole) | Ilość testów w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto za opakowanie | Cena brutto za opakowanie | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=6x7 | 10 | 11=9+10 |
| 1 | AFP odczynnik |  | 4 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Anty-HBc Total odczynnik |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | anty-HBe odczynnik |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | anty-HBs odczynnik |  | 3 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | anty-HCV odczynnik |  | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | HBeAg odczynnik |  | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | HBsAg odczynnik |  | 9 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | HBsAg test potwierdzenia |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | HIV (Ag/Ab) odczynnik |  | 8 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TSH odczynnik |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | fT4 odczynnik |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | HbsAg ilościowo odczynnik |  | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Anti-HAV -IgM odczynnik |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Prokalcytonina |  | 2 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABELA NR 2  - KONTROLE, KALIBRATORY  I  MATERIAŁY  EKSPLOATACYJNE  DO  BADAŃ  IMMUNOCHEMICZNYCH

| L.p. | Przedmiot oferty- inne odczynniki (kalibratory, kontrole, diluenty, płyny płuczące i inne) i elementy zużywalne | Nr katalogowy | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena netto za opakowanie | Cena brutto za opakowanie | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=5x6 | 9 | 10=8+9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABELA NR 3  - DZIERŻAWA ANALIZATORA IMMUNOCHEMICZNEGO

| L.p. | Nazwa analizatora, producent | Okres dzierżawy w miesiącach | Cena dzierżawy netto za 1 miesiąc | Cena dzierżawy brutto za 1 miesiąc | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3x4 | 7 | 8=6+7 |
| 1 |  | 24 |  |  |  |  |  |

NALEŻY PODPISAĆ

ELEKTRONICZNIE

(PODPISEM KWALIFIKOWANYM)

LUB PODPISEM OSOBISTYM

LUB PODPISEM ZAUFANYM

Załącznik nr 1a do Formularza oferty

WARUNKI GRANICZNE DOTYCZĄCE ANALIZATORA IMMUNOCHEMICZNEGO I ODCZYNNIKÓW

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- |
|  | ANALIZATOR IMMUNOCHEMICZNY |  |
| 1 | Producent – podać nazwę |  |
| 2 | Model/typ - podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia - podać |  |
| 4 | Rok produkcji – podać ( min. 2024) |  |
|  | CERTYFIKATY I WPISY |  |
| 5 | Aparat i stosowane odczynniki posiadają certyfikat CE IVD/IVDR/deklarację zgodności (dołączyć do oferty) |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE |  |
| 6 | Analizator immunochemiczny w pełni automatyczny, wolno stojący lub do postawienia na stole jeżeli jest to analizator nablatowy, konieczne jest dostarczenie odpowiedniego stołu pod analizator. Analizator umożliwiający wykonywanie analiz w trybie „pacjent po pacjencie” oraz wykonywanie analiz w trybie pilnym (cito!), z możliwością dostawiania próbki w każdym momencie, bez konieczności zatrzymywania pracy analizatora. |  |
| 7 | Analizator wieloparametrowy, wykonujący oznaczenia markerów WZW, hormonów tarczycy, markerów nowotworowych, gotowy do pracy 24 godz. na dobę. Metoda wykonywania oznaczeń - chemiluminescencja |  |
| 8 | Możliwość jednoczesnego wstawienia do analizatora min. 100 próbek badanych |  |
| 9 | Wydajność analizatora min. 80 analiz na godzinę |  |
| 10 | Analizator wyposażony w czytnik kodów kreskowych oraz dwukierunkową transmisję danych, identyfikacja odczynników za pomocą kodów kreskowych, z możliwością monitorowania poziomu i zużycia odczynników oraz materiałów zużywalnych |  |
| 11 | Wszystkie wymienione w tabeli nr 1, kolumna 2, badania dostępne do wykonania na oferowanym przez Wykonawcę analizatorze |  |
| 12 | Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora, zgodnie z rekomendacjami producenta opisanymi w instrukcji obsługi. |  |
| 13 | Analizator posiada detektor skrzepów i mikro-skrzepów w próbce badanej |  |
| 14 | Analizator posiada możliwość automatycznego rozcieńczenia próbek |  |
| 15 | Możliwość wstawienia do analizatora materiału badanego w probówkach pierwotnych, z zastosowaniem kodów kreskowych oraz z zastosowaniem probówek różnych systemów oraz możliwość oznaczania próbek pediatrycznych |  |
|  | ODCZYNNIKI |  |
| 16 | Oryginalne odczynniki, kalibratory i kontrole pochodzące od jednego producenta. Do każdego odczynnika należy złożyć, wraz z ofertą, ulotki odczynnikowe (procedury wykonania badania) i karty charakterystyki. Wykonawca gwarantuje pełną dokumentację walidacyjną oferowanych odczynników, kalibratorów i kontroli wraz z oferowanym analizatorem. |  |
| 17 | Trwałość kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz odczynników minimum 6 miesięcy, licząc od daty dostawy. |  |
| 18 | Wszystkie odczynniki płynne, gotowe do użycia, pakowane w pojemniki nadające się do bezpośredniego włożenia do analizatora. |  |
| 19 | Wyszczególnienie wszystkich odczynników, kalibratorów , kontroli i materiałów eksploatacyjnych wymaganych do pracy analizatora z podaniem wymaganych ilości i wyliczeniem kosztów dla wykonania podanej ilości badań, w okresie trwania 24 miesięcznej umowy. |  |
| 20 | W przypadku wielkości opakowań nie odpowiadających końcowej ilości oznaczeń w okresie 24 miesięcy, należy wycenić ilość ułamkową opakowania. |  |
| 21 | Termin realizacji dostawy odczynników do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia faksem lub drogą elektroniczną |  |
| 22 | Dostarczenie reklamowanych odczynników max. do 5 dni od złożenia reklamacji faksem lub drogą elektroniczną |  |
| 23 | W przypadku strat odczynników, kontroli, kalibratorów, materiałów eksploatacyjnych wynikających z awarii analizatora Wykonawca w ramach reklamacji zrekompensuje utracone odczynniki i pozostałe materiały |  |
| 24 | Odczynnik do oznaczania HIV (Ag/Ab) winien być testem co najmniej IV generacji |  |
| 25 | Wykonawca zapewni dla wszystkich oferowanych odczynników wartości referencyjne (pozycja od 1 do 14 tabela 1) odpowiadające rasie kaukaskiej |  |
| 26 | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z aparatem odczynniki i materiały zużywalne (tzw. zestaw startowy), niezbędne do uruchomienia analizatora. |  |
| 27 | W przypadku niedoszacowania oferty pod względem ilości odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów, płynów płuczących i konserwacyjnych, części zużywalnych, Wykonawca nieodpłatnie dostarczy wszystkie wyżej wymienione na swój koszt |  |
|  | OPROGRAMOWANIE |  |
| 28 | Wykonawca zobowiązany jest zapewnić podłączenie analizatora do działającego na terenie szpitala i laboratorium systemu informatycznego na własny koszt (dwukierunkowa komunikacja z centralnym komputerem/siecią laboratoryjną/siecią szpitalną (system InfoMedica firmy ASSECO) |  |
| 29 | Analizator posiada program kontroli jakości umożliwiający prowadzenie kontroli jakości w formie graficznej oraz statystycznej analizy wyników dla poszczególnych parametrów. Analizator wyposażony w niezależny komputer (z wbudowanym systemem kontroli jakości: wykresy L- J, reguły Westgarda), |  |
| 30 | Komputerowa archiwizacja danych dotyczących wyników badań, kontroli, kalibracji. |  |
| 31 | Oprogramowanie analizatora i instrukcja obsługi w języku polskim, dostarczona wraz z ofertą w formie elektronicznej |  |
|  | JEDNOSTKA STERUJĄCA |  |
| 32 | Komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym o parametrach zgodnych z wymogami producenta analizatora, gwarantujący niezakłóconą obsługę aparatu i obróbkę danych pomiarowych |  |
| 33 | Monitor w rozmiarze zgodnym z zaleceniami producenta (1 szt.) Klawiatura (1 szt.) Myszka (1 szt.) Drukarka laserowa z tonerem umożliwiająca wydruk w formacie A4 (1szt.) około 3tyś wydruków przez cały okres trwania umowy, UPS, podtrzymujący pracę analizatora przez okres min. 30 min (1szt.) |  |
|  | SERWIS I GWARANCJA |  |
| 34 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, w tym minimum jeden przegląd techniczny w każdym roku trwania umowy, obejmujący wykonanie przeglądu, wymianę wymaganych elementów (koszty wizyty i materiału wliczone w cenę złożonej oferty), dołączyć wykaz części nie objętych gwarancją |  |
| 35 | Analizator objęty gwarancją, ubezpieczeniem oraz bezpłatnym serwisem przez cały okres trwania umowy, bezpłatna dostawa i montaż analizatora oraz przeglądy, wszystkie naprawy i niezbędne do napraw części zamienne w przypadku awarii. |  |
| 36 | Możliwość zgłaszania awarii analizatora przez 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku w godz.7.00 - 19.00 i w soboty w godz. 8.00 do 15.35) |  |
| 37 | Wykonawca przystąpi do naprawy aparatu w dni robocze najpóźniej do 12 godzin, w dni ustawowo wolne od pracy do 24 godzin, od telefonicznego zgłoszenia awarii, niezależnie od dnia tygodnia. W przypadku awarii trwającej dłużej niż 24 godziny Wykonawca dostarczy analizator zastępczy o identycznych parametrach technicznych. |  |
| 38 | Gdy niemożliwe byłoby dostarczenie identycznego analizatora podczas trwania awarii, Wykonawca poniesie koszty: wykonania badań immunochemicznych (tabela 1), transportu materiału do Laboratorium wskazanego przez Zamawiającego i dostarczenia wyników do Laboratorium Zamawiającego, do momentu usunięcia awarii. Wykonawca poniesie wszystkie powyższe koszty, na podstawie przedstawionej faktury. |  |
|  | DODATKOWE KOMPONENTY SYSTEMU |  |
| 39 | Stacja uzdatniania wody (1 szt.), serwis, przegląd min raz w roku, materiały zużywalne na koszt i po stronie Wykonawcy Wirówka (z możliwością wirowania przy wartości RCF wynoszącej ≥ 10.000 x g) (1 szt.), serwis, przegląd min raz w roku, materiały zużywalne na koszt i po stronie Wykonawcy Klimatyzator , zapewniający prawidłową temperaturę do pracy analizatora w pracowni (2 szt.) serwis, przegląd min raz w roku, materiały zużywalne na koszt i po stronie Wykonawcy |  |
| 40 | Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest dostarczyć analizator wraz z wszystkimi dodatkowymi częściami i zapewnić podłączenie do sieci informatycznej szpitala (w ramach oferty) najpóźniej do 4 tygodni od momentu zawarcia umowy. |  |
| 41 | Instalacja analizatora oraz szkolenie 6 osób (udokumentowane certyfikatami) w siedzibie Zamawiającego z zakresu: budowy, eksploatacji oraz konserwacji, automatycznego i ręcznego optymalizowania jego ustawień, codziennej kontroli poprawności pracy urządzenia, obsługi oprogramowania, wprowadzenia ustawień specyficznych dla użytkownika, do 5 dni od dostarczenia sprzętu na koszt Wykonawcy |  |
| 42 | Zapewnienie uczestnictwa w wewnętrznej kontroli jakości badań Standlab lub równoważnej kontroli |  |
| 43 | Zapewnienie zewnętrznej międzynarodowej kontroli jakości badań: Labquality lub równoważnej, na każdy wykonywany parametr (tabela 1) , minimum 3 razy w każdym roku kalendarzowym przez cały okres trwania umowy |  |
|  | INNE |  |
| 44 | Zamawiający zastrzega możliwość relokacji analizatora w obrębie swojej placówki podczas trwania umowy |  |

NALEŻY PODPISAĆ

ELEKTRONICZNIE

(PODPISEM KWALIFIKOWANYM)

LUB PODPISEM OSOBISTYM

LUB PODPISEM ZAUFANYM

Załącznik nr 1b do Formularza oferty

# OCENA POŻĄDANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I ANALITYCZNYCH DLA ANALIZATORA DO IMMUNOCHEMII

| L. p | Parametr podlegający ocenie | Opis parametru | Zakres punktacji: TAK-5 pkt. NIE – 0 pkt. | Liczba przyznanych punktów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czas uzyskania wyniku do 30 minut dla wszystkich parametrów |  |  |  |
| 2 | Odczynniki do TSH i fT4 posiadają określone przez producenta wartości referencyjne dla populacji dorosłych, dzieci, kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach oraz osób starszych |  |  |  |
| 3 | Rekalibracja dwupunktowa, krzywe kalibracyjne zapisane w kodzie paskowym, wczytywane do analizatora automatycznie |  |  |  |
| 4 | Odczynniki do diagnostyki parametrów zakaźnych konfekcjonowane wraz z kalibratorami |  |  |  |
| 5 | Odczynniki gotowe do użycia bez konieczności wstępnego przygotowania |  |  |  |
| 6 | Jednorazowe końcówki do pobierania materiału badanego i odczynników zabezpieczające przed kontaminacją |  |  |  |
| 7 | Czas reakcji serwisu do 12 godzin na wypadek awarii w dni robocze i 24 godzin w dni wolne od pracy |  |  |  |
| 8 | Potwierdzenie udziału w zewnątrzlaboratoryjnym sprawdzianie Immunochemii Podstawowej organizowanym przez COBJWDL z Łodzi co najmniej 50 uczestników ocenianych wg systemu (metoda + aparat + firma odczynnika) gwarantujących opracowanie wyników uczestników uzyskanych tą samą metodą, takim samym aparatem, (grupą modeli aparatów) i odczynnikami tej samej firmy, którą wykorzystuje uczestnik programu |  |  |  |
| RAZEM Maksymalna ilość punktów - 40 |  |  |  |  |

NALEŻY PODPISAĆ

ELEKTRONICZNIE

(PODPISEM KWALIFIKOWANYM)

LUB PODPISEM OSOBISTYM

LUB PODPISEM ZAUFANYM