Załącznik nr 5 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PAKIET NR 1

Polisomnograf

| L.p. | Opis wymagań |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowy, nieużywany, niedemonstracyjny i niepowystawowy system rejestracji danych polisomnograficznych wraz z oprogramowaniem. Rok produkcji- urządzenie nie starsze niż 2023r. |  |
| 2 | Polisomnograf zgodny z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc (PTChP) oraz AASM (Amercian Academy od Sleep Medicine) w zakresie diagnostyki jak i wykrywania zaburzeń oddychania podczas snu, typ urządzenia I |  |
| 3 | Impedancja kanałów EMG i EEG sprawdzana w trybie ciągłym |  |
| 4 | Podłączenie urządzenia z głową pacjenta poprzez zastosowanie jednego przewodu łączącego. Rozgałęzienie przewodu następuje dopiero na poziomie czoła pacjenta, co ułatwia pacjentowi ewentualne wyjście do toalety oraz upraszcza montaż – |  |
| 5 | 6 kanałów EEG (F3, F4, C3, C4, O2, O1) |  |
| 6 | 1 kanału EKG |  |
| 7 | 3 kanałów EMG z mięśnia podbródka oraz zapis EMG z dwóch kończyn |  |
| 8 | 2 kanałów EOG |  |
| 9 | Mikrofon wbudowany w urządzenie, który służy do rejestracji chrapania |  |
| 10 | Częstotliwość próbkowania dla kanałów EEG i EOG min. 5 kHz – |  |
| 11 | Przetwarzanie sygnału min. 24 bitowe – |  |
| 12 | Czujnik pomiaru wysiłku oddechowego w technologii RIP |  |
| 13 | Urządzenie wyposażone w min. 30 kanałów do rejestracji sygnałów, w skład których wchodzą min. kanały: - unipolarne, -bipolarne, -uziemienia, - RIP umożlwiający pomiar ruchów klatki piersiowej, - do rejestracji dźwięku/ chrapania, - do pomiaru natężenia światła. |  |
| 14 | Częstotliwość próbkowania sygnału dla kanałów: - EEG, - EKG, - EMG, - EOG, - RIP umożliwiającego pomiar wysiłku oddechowego Zgodnie z zaleceniami PTChP i AASM |  |
| 15 | Zapis i rejestracja sygnałów SpO2, HR i krzywej pulsu |  |
| 16 | Zasilanie bateryjne: baterie alkaiczne, litowe, wielokrotnego ładowania 1,5 V AA |  |
| 17 | Zapis badania w trakcie jego trwania w pamięci wewnętrznej systemu |  |
| 18 | Pamięć wewnętrzna urządzenia min. 1 GB |  |
| 19 | Możliwość przeprowadzenia całego badania bez konieczności podłączenia do komputera systemowego |  |
| 20 | Możliwość sprawdzenia jakości podłączenia wszystkich czujników |  |
| 21 | Nieprzerwany zapis kanałów elektrofizjologicznych oraz pomiar wartości impedancji w czasie badania |  |
| 22 | Wyświetlanie wszystkich rejestrowanych sygnałów w czasie rzeczywistym na tablecie podłączonym w technologii bluetooth |  |
| 23 | Bezprzewodowe połączenie jednostki pulsoksymetru z jednostką główną polisomnografu w technologii bluetooth |  |
| 24 | Oprogramowanie medyczne do rejestracji i przeglądania sygnałów polisomnograficznych kompatybilne z zaoferowanym polisomnografem |  |
| 25 | Automatyczna i manualna analiza badania |  |
| 26 | Darmowa aktualizacja oprogramowania podczas eksploatacji urządzenia |  |
| 27 | Zgodność oprogramowania z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc dotyczącego rozpoznawania i leczenia zaburzeń oddychania w czasie snu |  |
| 28 | Rejestracja ciągłego pomiaru impedancji |  |
| 29 | Analiza i przetwarzanie sygnału fali tętna oraz analiza przebudzeń na ich podstawie |  |
| 30 | Możliwość edytowania raportów w programie edytowalnym np. MS Word lub równoważnego bezpośrednio z poziomu oprogramowania PSG lub eksport danych do innego formatu edytowalnego |  |
| 31 | Możliwość porównywania analiz tego samego badania przez różnych użytkowników |  |
| 32 | Możliwość podpięcia polisomnografu do dowolnej stacji komputerowej |  |
| 33 | Środowisko pracy dla oprogramowania do rejestracji i przeglądania sygnałów polisomnograficznych min.: Windows 7 Professional (32 lub 64 bit), Windows 8 Professional (32 lub 64 bit), Windows 10 Professional lub równoważnego systemu operacyjnego; |  |
| 34 | Oprogramowanie w całości w języku polskim |  |
| W skład pakietu startowego wchodzi: |  |  |
| 35 | Pasy wielokrotnego użytku do pomiaru wysiłku oddechowego metodą indukcyjną (RIP) wraz z niezbędnymi akcesoriami. Możliwość regulacji długości. Możliwość prania. | 2 szt. |
| 36 | Czujnik pulsoksymetru elastyczny, sylikonowy | 1 szt. |
| 37 | Czujnik rejestracji pozycji ciała wbudowany w urządzenie | 1 szt. |
| 38 | Termistor ustno- nosowy | 1 szt. |
| 39 | Mikrofon wbudowany w urządzenie | 1 szt. |
| 40 | Zestaw złotych elektrod miseczkowych do EEG, EOG, EMG | 1 kpl. |
| 41 | Zestaw elektrod EKG | 1 kpl. |
| 42 | Kaniule nosowe z filtrem | 40 szt. |
| 43 | Ładowarka sieciowa + komplet akumulatorów | 1 kpl. |
| 44 | Tablet umożliwiający bezprzewodowe programowania urządzenia, podgląd sygnałów, wykonanie biokalibracji | 1 szt. |
| 45 | Gwarancja min. 24 miesiące od dnia instalacji potwierdzonej protokołem odbioru |  |
| 47 | W cenie urządzenia znajduje się komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji |  |
| 48 | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów aparatów |  |
| 49 | Spełnienie wymogów obowiązującego prawa w tym ustawy o wyrobach medycznych |  |
| 50 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi urządzenia |  |
| 51 | Potwierdzenie parametrów technicznych odpowiednimi instrukcji obsługi |  |

PAKIET NR 2

Aparat EKG + wózek

| L.p. | Opis wymagań |
| --- | --- |
| 1 | Rejestracja 12 standardowych odprowadzeni EKG |
| 2 | Drukowanie w układzie standardowym (1,3,6 lub 12 kanałów) oraz drukowanie w układzie Cabrera (3,6 lub 12 kanałów) |
| 3 | Wydruk na papierze 110-112 mm |
| 4 | Drukarka wbudowana do aparatu |
| 5 | Rodzaje badań: ręczne, auto, automatyczne do schowka, automanual, long |
| 6 | Automatyczna analiza i interpretacja (wyniki analizy zależne od płci i wieku pacjenta) |
| 7 | Możliwość ustawienie parametrów: intensywność wydruku, prędkości i czułości |
| 8 | Menu w języku polskim, graficzne, wyświetlane na ekranie |
| 9 | Prosta obsługa przy pomocy panelu dotykowego |
| 10 | Czytelny ekran LCD o przekątnej min. 7 cali |
| 11 | Membranowa klawiatura z przyciskami funkcyjnymi i alfanumerycznymi |
| 12 | Detekcja odpięcia elektrody niezależna dla każdego kanału |
| 13 | Bateria umożlwiająca wykonywanie do 130 badań automatycznych bez ładowania |
| 14 | Pamięć do 1000 pacjentów lub 1000 badań z możliwością przeglądania zapisanych danych na wyświetlaczu oraz z możliwością zmiany ilości odprowadzeni, prędkości i wzmocnienia |
| 15 | Zapis badania long do pamięci do 15 minut |
| 16 | Ciągły pomiar częstości akcji serca i jego prezentacja na wyświetlaczu |
| 17 | Automatyczne wykrywanie zespołów QRS |
| 18 | Wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących oraz zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym |
| 19 | Wymiary nieprzekraczające 26x20x6 cm, ciężar max do 4 kg. |
| 20 | Możliwość zapisywania badań do pamięci USB |
| 21 | Możliwość przewodowej i bezprzewodowej łączności z siecią LAN lub Internet |
| 22 | Protokół HL7 |
| 23 | Powierzchnia aparatu i ekranu umożliwiająca przeprowadzenie dezynfekcji |
| 24 | W komplecie kabel zasilający, kabel EKG, elektrody przyssawkowe i kończynowe klipsowe wykonane z materiałów umożliwiających dezynfekcję + dodatkowy komplet elektrod przyssawkowych |
| 25 | Gwarancja minimum 24 miesiące z okresowymi przeglądami w cenie podczas jej trwania |
| Wózek |  |
| 26 | Kompatybilny z oferowanym aparatem EKG |
| 27 | Śruby zabezpieczające aparat przed upadkiem |
| 28 | Obrotowy wysięgnik na kabel pacjenta z pokrętłem blokady |
| 29 | Pojemnik na akcesoria |
| 30 | Waga do 8 kg |
| 31 | Koła jezdne z blokadą |
| 32 | Powierzchnia wózka umożliwiająca przeprowadzenie dezynfekcji |