Postępowanie przetargowe

Dostawa sprzętu na potrzeby projektu Wykształcenie ma znaczenie

Postępowanie przetargowe

Dostawa refraktometra multispektralnego - powtórne


Załącznik nr 4
Specyfikacja Techniczna  

dla zamówienia nr CRZP/18/2025/AZP 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu w ramach programu OPUS-25 projektu Albedo powierzchni mórz i oceanów w krótkofalowym zakresie promieniowania, jako wskaźnik zmian klimatu, na podstawie umowy nr UMO-2023/49/B/ST10/02193 finansowanej przez Narodowe Centrum Nauki.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz oczekiwane parametry techniczne dla zamówienia określono poniżej.

Wspólny Słownik Zamówień: 

38500000-0 – Aparatura kontrolna i badawcza
38400000-9 – Przyrządy do badania właściwości fizycznych

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

W zależności od deklaracji złożonej w ofercie przez Wykonawcę warunki zamówienia będą wynosić:

Max. czas przystąpienia do usuwania wad wynosi (reakcja na zgłoszenie)  -  do końca następnego dnia roboczego po powiadomieniu pisemnym (faks lub e-mail do polskiego przedstawiciela producenta).
Czas usuwania usterki – do 7 dni kalendarzowych 
Max. czas dokonania naprawy  - do 7 dni kalendarzowych z możliwością zwracania się o sprzęt zastępczy (nieodpłatnie w okresie gwarancyjnym).
Okres gwarancji (zwiększony w zależności od deklaracji złożonej przez Wykonawcę w ofercie):
36 miesiące od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego - 0 pkt (minimum)

48 m-cy- 20 pkt
Opcjonalne szkolenie użytkowników – 20 pkt

Termin dostawy maksymalnie 90 dni.
Dostarczany asortyment musi spełniać w szczególności następujące wymagania:

Cyfrowy automatyczny refraktometr multispektralny – 1 sztuka

	Nazwa sprzętu 
	Cyfrowy automatyczny refraktometr multispektralny

	Ilość
	1 szt.

	Opis

(wymagane parametry)
	1. Zakres pomiaru współczynnika załamania płynów 1,33200-1,70000 nD (przy długości fali światła 589nm)





2. Dokładność pomiaru 0,00004 nD



3. Automatyczny pomiar przy wybranych długościach fal w całym zakresie widzialnym


4. Możliwość wyboru długości fali światła: min. 7

5. Dokładność długości fali światła, szerokość połówkowa: max 5 nm

6. czas automatycznego pomiaru: do 30 s

7. termostatowanie próbki z dokładnością termostatowania: 0,1oC (ogniwo peltiera)

8. wyświetlacz lub możliwość podłączenia do komputera

9. interface: USB A lub nowszy

10. czas realizacji: 3 miesiące


11. gwarancja: min 3 lata



12. dostawa
w stanie gotowym do użycia lub montaż na miejscu


13. Standardy: min. norma ASTM 1218, ISO i DIN


14. ocena zgodności
CE


dodatkowe opcje:

1. możliwość przedłużenia gwarancji o dodatkowy rok 

2. szkolenie użytkowników




1
1

