Postępowanie przetargowe

Dostawa sprzętu na potrzeby projektu Wykształcenie ma znaczenie
[image: image1.jpg]Co-funded by
HILCIrecy - the European Union BaLTwnec

South Baltic




[image: image1.jpg]

Załącznik nr 4
Specyfikacja Techniczna  

dla zamówienia nr CRZP/107/2025/AZP 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu w ramach projektu “BALTWRECK” - Preventing massive marine waters chemical pollution from the leaking wrecks and munition/weapon dumps in the South Baltic Zapobieganie masowemu chemicznemu zanieczyszczeniu wód morskich z wraków i składowisk amunicji na Południowym Bałtyku.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz oczekiwane parametry techniczne dla zamówienia określono poniżej.

Wspólny Słownik Zamówień: 

38500000-0 – Aparatura kontrolna i badawcza
38400000-9 – Przyrządy do badania właściwości fizycznych

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

W zależności od deklaracji złożonej w ofercie przez Wykonawcę warunki zamówienia będą wynosić:

Max. czas przystąpienia do usuwania wad wynosi (reakcja na zgłoszenie)  -  do końca następnego dnia roboczego po powiadomieniu pisemnym (faks lub e-mail do polskiego przedstawiciela producenta).
Czas usuwania usterki – do 7 dni kalendarzowych 
Max. czas dokonania naprawy  - do 7 dni kalendarzowych z możliwością zwracania się o sprzęt zastępczy (nieodpłatnie w okresie gwarancyjnym).
Okres gwarancji (zwiększony w zależności od deklaracji złożonej przez Wykonawcę w ofercie):
12 miesiące od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego - 0 pkt (minimum)

24 m-cy- 20 pkt

Termin dostawy (zmniejszony w zależności od deklaracji złożonej przez Wykonawcę w ofercie):

- realizacja w ciągu do 42 dni - 20 pkt; 

- realizacja w ciągu od 43 dni do 56 dni - 10 pkt; 

- realizacja w ciągu od 57 dni do 84 dni - 0 pkt; 

Dostawa chromatografu gazowego z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym – 1 sztuka

	Nazwa sprzętu 
	CHROMATOGRAF GAZOWY Z DETEKTOREM PŁOMIENIOWO JONIZACYJNY (FID)

	Ilość
	1 szt.

	Opis

(wymagane parametry)
	Chromatograf gazowy 

Piec:

- Zakres temperatur: od +4°C powyżej temperatury otoczenia do 450°C

- Maksymalna szybkość nagrzewania: co najmniej 120°C/min

- Możliwość zaprogramowania minimum 20 ramp temperaturowych w jednej metodzie

- Czas chłodzenia piekarnika: z 450°C do 50°C w maksymalnie 4 minuty

Elektroniczna kontrola przepływu:

- Dokładność regulacji ciśnienia: do 0,001 psi

- Możliwość programowania do 3 ramp przepływu/ciśnienia

- Kompensacja zmian ciśnienia atmosferycznego w czasie rzeczywistym

- Pełna elektroniczna kontrola przepływów i ciśnień wszystkich gazów

Dozownik:

- Tryby pracy: split oraz splitless

- Maksymalna temperatura pracy: min. 400°C

- Zakres współczynnika podziału: co najmniej do 12500:1

- Obsługa kolumn kapilarnych o średnicach od 0,05 mm do 0,53 mm

- Wyposażony w tryb oszczędzania gazu

- Elektronicznie kontrolowany septum purge w celu stabilizacji przepływu

- Możliwość programowania do 3 ramp temperatury dozownika

Detektor płomieniowo jonizacyjny (FID)

- Elektroniczne sterowanie przepływem gazów (powietrze, H₂, gaz pomocniczy)

- Zakresy przepływu: Powietrze: od 0 do 800 ml/min, Wodór (H₂): od 0 do 100 ml/min, Gaz pomocniczy (He lub N₂): od 0 do 100 ml/min

- Maksymalna temperatura pracy: co najmniej 450°C

- Minimalna wykrywalność: <1,2 pg C/s (dla tridekanu)

- Częstotliwość zbierania danych: min. 1000 Hz

- Liniowość: co najmniej 10⁷
- Funkcja automatycznego wykrywania i ponownego zapłonu płomienia

Automatyczna wieża dozująca (autosampler):

- Minimalna liczba pozycji na próbki: 50 vialek (2 mL)

- Miejsce na minimum 4 fiolki z rozpuszczalnikami (4 mL)

- Czas nastrzyku: maks. 100 ms

- Powtarzalność nastrzyku: lepsza niż 0,3% RSD

- Liniowość: lepsza niż 5% RSD

- Możliwość współpracy z systemami GC Agilent (6890N)
Oprogramowanie

- Typ: OpenLab CDS lub równoważne

Funkcje: Pełna kontrola nad pracą zestawu, zbieranie danych, analiza ilościowa i jakościowa, archiwizacja wyników i generowanie raportów, możliwość sterowania urządzeniem z zewnętrznego komputera, kompatybilność z Windows

Komputer sterujący:

- Fabrycznie nowy komputer PC kompatybilny z oprogramowaniem CDS i chromatografem

- W zestawie z zainstalowanym systemem operacyjnym i licencją

Warunki gwarancyjne i serwis:

- Gwarancja: minimum 12 miesięcy

- Serwis: autoryzowany serwis dostępny na terenie Polski

- Gwarancja dostępności części zamiennych: minimum 10 lat od daty zakupu

Możliwość rozbudowy:

-System musi być przygotowany do rozbudowy o detektor masowy (MS lub MS/MS)


1
[image: image2.jpg]/\
‘\I
—’

KRAJOWY Rzeczpospolita Sfinansowane przez
PLAN Polskap P Unie Europejska
ODBUDOWY NextGenerationEU




1

[image: image2.jpg]