Przedmiot zamówienia

Zadanie 1 – Kalibrator z generatorem ciśnienia zmiennego

Przedmiotem zamówienia jest kalibrator (1 szt.) przeznaczony do precyzyjnej kalibracji mikrofonów pomiarowych w zakresie bardzo niskich częstotliwości. Urządzenie generuje stały poziom ciśnienia akustycznego nawet przy bardzo niskich częstotliwościach.

Specyfikacja technikczna oraz wyposażenie kalibratora wraz z charakterystyką:

- Kalibrator niskoczęstotliwościowy

Kalibrator o właściwościach obejmujących stały poziom ciśnienia akustycznego dla niskich częstotliwości z wbudowanym wzmacniaczem mocy, posiadający dwa porty pozwalające na monitorowanie aktualnego ciśnienia akustycznego w sprzęgaczu poprzez mikrofon odniesienia, podczas jednoczesnego testowania mikrofonu, wyposażony w diody LED dla sygnalizacji zasilania oraz złącza wyjściowe i wejściowe BNC. Kalibrator zgodny z ANSI S1.10.

Poziom kalibracji: Maksymalny poziom: 140 dB (dla 20 µPa)

Użyteczny zakres częstotliwości:  od 0,27 Hz (–3 dB) do 100 Hz

Wejście sygnałowe:

- Złącze: BNC

- Sygnał wejściowy: ±1 V maks.

- Impedancja wejściowa: 1 MΩ

Wyjście sygnałowe:

- Złącze: BNC

- Poziom wyjściowy: 1 mV/Pa

- Impedancja wyjściowa: 1 Ω

Zasilanie: (dostarczane przez zewnętrzny zasilacz DC):

- Gniazdo zasilania: 5-pinowe DIN

- Napięcie zasilania: ±15 V

- Pobór prądu: maks. 1 A

Kalibrator wstępnie zmontowany obejmuje takie akcesoria jak: uchwyt do mikrofonów 1”, dwa złącza dla adapterów, dwa adaptery z ⅛” na ¼” do mikrofonów (adaptery dla mikrofonów ⅛”, ¼” i ½” oraz dla mikrofonów 1”), dwie obudowy adapterów, dwie tuleje do przedwzmacniaczy ¼˝, dwie wkładki do mikrofonów ¼˝, dwie wkładki do mikrofonów ⅛˝, dwie  podkładki dystansowe 2,2 mm, dwie podkładki dystansowe 3,7 mm, pierścień zabezpieczający, wtyk

Dodatkowo: podkładka uszczelniająca, śruba, zasilacz do montażu

Waga: max do 2 kg

2. Mikrofon

Mikrofon pomiarowy, pojemnościowy pola swobodnego, zewnętrznie polaryzowalny 200 V o średnicy ½” z wentylacją tylną, zgodny z normą IEC 61094-4 WS2F, pracujący w zakresie temperatur od-40 do +150 °C

- Zakres częstotliwości od 0,50Hz do 20 kHz:

  - (±1 dB): 1 Hz – 10 kHz

  - (±2 dB): 0,5 Hz – 20 kHz

- Zakres dynamiki od 14 dBA do 149 dB:

- Dolna granica zakresu dynamicznego (szum własny mikrofonu): 14 dB(A)

- Dolna granica zakresu dynamicznego z przedwzmacniaczem: 17 dB(A)

- Górna granica zakresu dynamicznego: 149 dB.

- Górna granica zakresu dynamicznego z przedwzmacniaczem przy zasilaniu +28 V / ±14 V: 142 dB

- Górna granica zakresu dynamicznego z przedwzmacniaczem przy zasilaniu +120 V / ±60 V: 149 dB

- Czułość dla 250 Hz (±1 dB):

  - 50 mV/Pa

  - -26 dB re 1V/Pa

- Zgodność z CE, RoHS i Rejestracja WEEE

- Waga: max do 10 g

3. Przedwzmacniacz

Niskoszumowy przedwzmacniacz ze zintegrowanym kablem do użycia z z mikrofonem pola swobodnego ½” zawierający zintegrowany przewód 3m ze złączem 7-pin

- Zakres dynamiki częstotliwości (±0,2 dB): 1 Hz – 200 kHz

- Współczynnik narastania napięcia: 20 V/µs

- Impedancja wejściowa: 40 GΩ, 0,4 pF

- Impedancja wyjściowa (Cs = 20 pF, f = 1000 Hz): nominalna: 55 Ω

- Szum (mierzone z symulatorem mikrofonu ½″ o pojemności 20 pF):

  - Ważony krzywą A: ≤ 2,3 µV RMS (nominalnie 1,5 µV RMS)

  - Liniowo (20 Hz – 20 kHz): ≤ 6 µV RMS (nominalnie 3,2 µV RMS)

- Wzmocnienie: nominalne: -0,25 dB

- Zasilanie:

  - Pojedyncze: 28 V (0,7 mA) do 120 V (2,5 mA)

  - Podwójne: ±14 V (0,7 mA) do ±60 V (2,5 mA)

- Maksymalne napięcie wyjściowe sygnału (szczytowe): od ±10 V do ±50 V

- Waga: max do 10 g (bez kabla)

Dodatkowo: adapter dla przedwzmacniacza ¼” i mikrofonu ½’

4. Moduł zasilający

Dwukanałowy moduł zasilający dla mikrofonów zewnętrznie polaryzowanych:

- Ilość kanałów: 2

- Złącza wejścia: LEMO 7pin

- Złącza wyjścia: BNC

- Napięcia wyjściowe:

Zasilanie przedwzmacniacza: ±15 V

Napięcie polaryzacji: 0 V lub 200 V

- Charakterystyka częstotliwościowa: 0,05 Hz – 200 kHz (±0,2 dB)

- Impedancja wyjściowa: 30 Ω

- Zasilanie: Możliwość zasilania bateryjnego 4 x LR6 (AA) lub za pomocą zasilacza sieciowego (w zestawie)

- Zakres temperatury pracy: -10 °C do +50 °C

- Waga: Bez baterii: maksymalnie 550 g

Zadanie 2– Hydrofon pasywny

Przedmiotem zamówienia jest hydrofon pasywny (4 szt.)  służący do odbierania i nagrywania dźwięków rozchodzących się w płynach, przeznaczony do pracy w trudnych warunkach tj. zarówno woda słodka, jak i słona, a także nagłe zmiany temperatur, wyposażony w przedwzmaczniacz napięciowy, zawierający kabel minimum 5 m zakończony przewodami bez złącza, lub złącze do uzgodnienia jako opcja, o następujących parametrach:

- czułość nie mniejsza niż. -170 dB re: 1V/µPa

- zakres częstotliwości odbiorczej od 2 Hz do 30 kHz

- minimalna głębokość zanurzenia: 200 m