[image: image1.png]) Politechnika
Czestochowska





RK-DZP.261.9.2025.JP
Załącznik do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa automatycznego systemu bezpośredniego zatężania

1.
Automatyczny system bezpośredniego zatężania próbki ciekłej do fiolki chromatograficznej o pojemności min. 2,00 ml.

2.
System posiada co najmniej sześć gniazd dla odbieralników o pojemności całkowitej około 250 ml, jednak nie mniejszej niż 240 ml. 

3.
Zestaw zawiera 12 odbieralników pasujących do systemu i umożliwiających nakręcenie fiolki chromatograficznej oraz co najmniej 100 sztuk fiolek chromatograficznych z nakrętkami z septą PTFE/silikon do odbieralnika.

4.
System musi umożliwiać regulację temperatury w zakresie – od powyżej otoczenia do przynajmniej 80oC

5.
System wykorzystuje suchy system podgrzewania próbki - nie dopuszcza się urządzeń wykorzystujących łaźnię wodną.

6.
Urządzenie posiada dedykowaną dyszę doprowadzającą azot oraz oddzielną dyszę odprowadzającą odparowany rozpuszczalnik.

7.
Urządzenie posiada czujnik optyczny pozwalający na precyzyjne odparowywanie rozpuszczalnika do objętości 1,0 ml lub 0,5 ml.

8.
Urządzenie wyposażone w sygnał dźwiękowy informujący o osiągnięciu zadanej objętości końcowej próbki lub czasu zatężania.

9.
Sterowanie pracą urządzenia poprzez wbudowany ekran dotykowy oraz opcjonalny port USB do połączenia z komputerem.

10.
Ekran dotykowy wyświetla rzeczywiste wartości temperatury próbek.

11.
Ekran dotykowy umożliwia tworzenie i zapisywanie nowych metod.

12.
System pozwala na odparowywanie do sześciu próbek w jednym programie lub każdej próbki w indywidualnym programie.

13.
Urządzenie wyposażone w filtry HEPA oraz węglowe minimalizujące kontaminację próbki z zewnątrz.

14.
Każdy proces jest automatycznie zapamiętywany i dokumentowany przez urządzenie, a raporty są możliwe do uzyskania w łatwy sposób z poziomu oprogramowania urządzenia.

15.
Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V/50 Hz.

16.
Urządzenie zasilanie gazem: azot o ciśnieniu co najmniej 20 psi.

17.
Gwarancja minimum 12 miesięcy.



