Częstochowa dnia: 2025-08-08

Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

RZ-394/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ, PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa maszyny zmęczeniowej do testów dynamicznych z oprzyrządowaniem dla Katedry Technologii i Automatyzacji. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | RZ-DZP.261.17.2025.JP |

Zamawiający, Politechnika Częstochowska, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytania:

1. Zamawiający nie podał maksymalnej i minimalnej amplitudy (przemieszczenia dynamicznego tłoka). Wartości amplitudy będą miały bezpośredni wpływ na częstotliwość ruchu tłoka (większa częstotliwość - mniejsza amplituda) prosimy o podanie wartości minimalnej i maksymalnej a najlepiej przedziałów pokazujących przy jakich częstotliwościach jakie przemieszczenie dynamiczne jest wymagane.

2. Czy podane częstotliwości:

„możliwość pracy w częstotliwości poniżej 1 Hz” oraz „maksymalna częstotliwość pracy nie mniejsza niż 100 Hz” odnoszą się do parametrów dynamicznych ruchu tłoka (siłownika), czy któraś z nich dotyczy może częstotliwości próbkowania lub pracy kontrolera?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 1.:

Przemieszczenie dynamiczne tłoka jest równe pełnemu zakresowi ruchu tłoka, czyli zgodnie z SWZ: 70 mm.

Maszyna powinna umożliwiać w pełnym zakresie z częstotliwością nie mniejszą niż 5 Hz.

Ad. 2.:

„Możliwość pracy w częstotliwości poniżej 1 Hz” odnosi się do możliwości pracy siłownika wolniejszej niż 1 Hz. Urządzenie musi umożliwiać badania wolnozmienne.

„Maksymalna częstotliwość pracy nie mniejsza niż 100 Hz” odnosi się do częstotliwości pracy siłownika. Zamawiający oczekuje, że dostarczona maszyna będzie w stanie wykonywać badania cykliczne z częstotliwością na mniejszą niż 100 Hz, a przy częstotliwości 100 Hz amplituda ruchu siłownika będzie nie mniejsza niż 0,1 mm.

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 zmienia SWZ w powyższym zakresie oraz na podstawie art. 286 ust. 3 przedłuża termin składania ofert do dnia 19.08.2025r. do godz. 10:30. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia tj. 19.08.2025r. o godz. 11:00. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2025-09-17.

dr inż. Łukasz Kuczyński

Dyrektor ds. zakupów i inwestycji