Załącznik nr 5 do SWZ

77/TP/AK/2025

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

PARAMETRY TECHNICZNE

POZYCJA NR 1 - KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA – 2 szt.

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025: |  |

| Lp. | Wymagany parametr urządzenia | Wartości wymagane | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
|  | Sufitowa jednostka zasilająca umożliwiająca rozmieszczenie aparatury medycznej | TAK, opisać |  |
|  | Kolumna z powłoką antybakteryjną | TAK, opisać |  |
|  | Urządzenie bez widocznych śrub, nitów, itp. | TAK, opisać |  |
|  | System składający się z zawieszonej pod sufitem płyty montażowej i podwieszonego ramienia podwójnego z kolumną. | TAK, opisać |  |
|  | Jedno ramię dwuczęściowe o całkowitym zasięgu poziomym w osiach łożysk: min. 2000 mm. | TAK, opisać |  |
|  | Pierwsza część ramienia (od osi przegubu stropowego do osi przegubu pośredniego): min. 1000 mm | TAK, opisać |  |
|  | Druga część ramienia (od osi przegubu pośredniego do osi obrotu głowicy): min. 1000 mm | TAK, opisać |  |
|  | Rotacja ramion w poziomie ≥340° | TAK, opisać |  |
|  | Obudowa sufitowa w kształcie kwadratu z uszczelką silikonową od strony sufitu. | TAK, opisać |  |
|  | Podwójny system hamulców w przegubach kolumn (przegubu stropowego, przegubu pośredniego) podstawowe – cierne, dodatkowe – pneumatyczne. Hamulce cierne zapewniające stabilne utrzymanie kolumny w pozycji w przypadku awarii układu hamulcowych | TAK, opisać |  |
|  | Hamulce pneumatyczne zwalnianie jednym przyciskiem na uchwycie | TAK, opisać |  |
|  | Regulacja obrotu kolumny z możliwością nastawy ogranicznika | TAK, opisać |  |
| WYMIARY KONSOLI I CHARAKTERYSTYKA: |  |  |  |
|  | Wysokość: 800 mm (± 40 mm), wymiar głowicy max 310 mm x 260 mm, Tylna i boczne ściany głowicy powinny umożliwić montaż do min 10 gniazd elektrycznych. Gniazda gazowe powinny mieć możliwość rozmieszczenia na min. 5 ścianach głowicy. | TAK, opisać |  |
|  | Nośność netto kolumny (rozumiana jako waga zewnętrznej aparatury medycznej jaką można posadowić na głowicy): min 160 kg | TAK, opisać |  |
|  | Wytrzymałość i nośność – kolumna, półki i przeguby ramion testowane na wytrzymałość obciążeniową zgodnie z normą IEC 60601-1 lub równoważną | TAK, opisać |  |
|  | Prowadnice nośne pod montaż półek lub innych akcesoriów wbudowane w ścianę głowicy z min. 2 stron | TAK, opisać |  |
|  | Gniazda gazowe – standard AGA na tylnej lub bocznej ścianie głowicy: - 2 x próżnia, - 2 x sprężone powietrze, - 2 x O2, - 1 x AGSS. Gniazda elektryczne i teletechniczne na bocznych ścianach głowicy: - 2 x RJ45, - 4 x gniazdo elektryczne 230V, obwód pierwszy, - 4 x gniazdo elektryczne 230V, obwód drugi, - 8 x bolec wyrównania potencjałów, - 1 x miejsca przygotowane do zamontowania gniazd niskoprądowych. | TAK, opisać |  |
|  | Gniazda elektryczne z klapkami zapewniające min. IP44 (lub równoważną) dla uzyskania odpowiedniej ergonomii montowane pod kątem 45̊°. Oprawy gniazd obwodu pierwszego w innym kolorze niż oprawy gniazd drugiego obwodu. | TAK, opisać |  |
|  | Wyposażenie kolumny: - uchwyt do pozycjonowania kolumny montowany na bocznej ścianie głowicy, uchwyt do pozycjonowania kolumny wyposażony w przyciski sterujące hamulcem, - 1x półka montowana do szyny nośnej wyposażona w boczne szyny akcesoryjne do zawieszenia sprzętu dodatkowego 550 mm x 450 mm (± 30mm) o ładowności min. 50 kg, - 1x półka montowana do szyny nośnej wyposażona w boczne szyny akcesoryjne do zawieszenia sprzętu dodatkowego 550 mm x 450 mm (± 30mm) o ładowności min. 50 kg wyposażona w szufladę, - wysięgnik jednoramienny, dwuczęściowy do mocowania drążka infuzyjnego, pierwszy drążek na przegubie ramienia, drugi drążek na końcu ramienia z 4 hakami co 90̊°, - organizery na nadmiar przewodów. | TAK, opisać |  |
|  | Kolumna – gładkie powierzchnie, kształty zaokrąglone, bez ostrych krawędzi i kantów oraz wystających łbów śrub, nitów. Głowica zbudowana z jednolitych pionowych paneli bez poziomych szczelin i szpar. | TAK, opisać |  |
| INFORMACJE DODATKOWE |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min 24 m-ce | TAK, podać ile |  |
|  | Przeglądy aparatu w okresie trwania gwarancji (bezpłatnie) | Min. 1 rocznie |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. | Min. 10 lat |  |
|  | Dostępność do autoryzowanego serwisu. | TAK, podać gdzie |  |
|  | Czas reakcji od zgłoszenia | Max. 48h |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju | Max. 3 dni robocze |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy | Max. 5 dni roboczych |  |
|  | Wykonawca ponosi koszty przeglądów serwisowych wbudowanego i dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |

| WARTOŚĆ |  |
| --- | --- |
| KWOTA NETTO |  |
| VAT % |  |
| KWOTA BRUTTO |  |

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

PARAMETRY TECHNICZNE

POZYCJA NR 2 - KOLUMNA CHIRURGICZNA – szt.2

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025: |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana | # Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
|  | Sufitowa jednostka zasilająca umożliwiająca ergonomiczne rozmieszczenie aparatury medycznej – urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych | TAK, opisać |  |
|  | Urządzenie bez widocznych śrub, nitów, itp. | TAK, opisać |  |
|  | Jednostka pokryta powłoką antybakteryjną potwierdzoną certyfikatem z niezależnej jednostki certyfikującej | TAK, opisać |  |
|  | System składający się z zawieszonej pod sufitem płyty montażowej i podwieszonego do niej ramienia podwójnego z kolumną | TAK, opisać |  |
|  | Kolumna o wysokości min. 1250 mm, szerokości min. 380 mm i głębokości maks. 200 mm zawieszona na ramieniu dwuczęściowym o długości 1000 mm + 1000 mm (± 50 mm) | TAK, opisać |  |
|  | Prowadnice do montażu półek wbudowane wewnątrz głowicy | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość obrotu każdego przegubu ramienia i samej kolumny w zakresie min. 340 ̊ | TAK, opisać |  |
|  | Nośność kolumny chirurgicznej (dopuszczalna waga wyposażenia i aparatury, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny) min. 140 kg. | TAK, opisać |  |
|  | Podwójny system hamulców w przegubach (przegubu stropowego, przegubu pośredniego) podstawowe – cierne, dodatkowe – pneumatyczne. Hamulce cierne zapewniające stabilne utrzymanie kolumny w pozycji w przypadku awarii układu hamulcowych | TAK, opisać |  |
|  | Kolumna wyposażona w oświetlenie do zabiegów endoskopowych | TAK, opisać |  |
|  | Głowica w układzie pionowym | TAK, opisać |  |
|  | Gniazda gazów medycznych, elektryczne i teleinformatyczne umieszczone na tylnej lub bocznej stronie głowicy | TAK, opisać |  |
|  | Na głowicy zainstalowane gniazda gazowe standard AGA: 1x tlen, 2x sprężone powietrze, 2x próżnia, 1x CO2. Gniazda rozmieszczone w odległości zapewniającej włączenie różnego rodzaju wtyków | TAK, opisać |  |
|  | Co najmniej 6 gniazd elektrycznych, bryzgoszczelnych z klapką IP44 (lub równoważną) | TAK, opisać |  |
|  | Gniazdka elektryczne zainstalowane w ściankach pod kątem 45° w stosunku do osi głowicy | TAK, opisać |  |
|  | Co najmniej 4 bolce wyrównania potencjałów | TAK, opisać |  |
|  | Gniazda RJ45 kategorii szóstej - 2 szt. | TAK, opisać |  |
|  | Miejsca przygotowane do montażu gniazd niskoprądowych w przyszłości wewnątrz głowicy - 2 szt. | TAK, opisać |  |
|  | Dodatkowo 2 gniazda RJ45 kat.6, 4 gniazda elektryczne oraz gniazdo HDMI zamontowane w wewnętrznym schowku na przewód wbudowanego w głowice | TAK, opisać |  |
|  | Min. 3 półki o szerokości ok. 530 mm i głębokości ok. 480 (± 20mm) wyposażone w szyny boczne do montażu akcesoriów | TAK, opisać |  |
|  | Min. 1 półka o szerokości ok. 530 mm i głębokości ok. 480 (± 20mm) wyposażone w szyny boczne do montażu akcesoriów wyposażona w szufladę | TAK, opisać |  |
|  | Półki o ładowności min. 60 kg. | TAK, opisać |  |
|  | Szuflada wyposażona w system samo-domykający. Możliwość łatwego wyjęcia szuflady bez użycia narzędzi | TAK, opisać |  |
|  | Przednia ściana szuflady z podcięciem umożliwiającym włożenia podłączonego przewodem endoskopu | TAK, opisać |  |
|  | Uchwyt na kamerę endoskopową – 2 szt. | TAK, opisać |  |
|  | Zamykany schowek na nadmiar przewodów montowany przy każdej z półek (4 szt.) | TAK, opisać |  |
|  | Uchwyt na przełącznik nożny endoskopu montowany do szyny | TAK, opisać |  |
|  | Uchwyt do pozycjonowania kolumny montowany na bocznej ścianie głowicy w ustawieniu najbardziej ergonomicznym. Uchwyt wyposażony w przycisk sterujący hamulcem obrotu ramion | TAK, opisać |  |
| INFORMACJE DODATKOWE |  |  |  |
| 1. | Okres gwarancji min 24 m-ce | TAK, podać ile |  |
| 2. | Przeglądy aparatu w okresie trwania gwarancji (bezpłatnie) | Min. 1 rocznie |  |
| 3. | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. | Min. 10 lat |  |
| 4. | Dostępność do autoryzowanego serwisu. | TAK, podać gdzie |  |
| 6. | Czas reakcji od zgłoszenia | Max. 48h |  |
| 7. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju | Max. 3 dni robocze |  |
| 8. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy | Max. 5 dni roboczych |  |
| 9. | Wykonawca ponosi koszty przeglądów serwisowych wbudowanego i dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji | TAK |  |
| 10. | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |
| 11. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |

| WARTOŚĆ |  |
| --- | --- |
| KWOTA NETTO |  |
| VAT % |  |
| KWOTA BRUTTO |  |

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty