Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego  SP ZOZ w Krakowie, 
oś. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków












Załącznik nr 1 do SWZ
ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH
Przedmiot zamówienia: Aparat do znieczulenia (1 sztuka)
Nazwa oferenta:…………………………………………….

Producent……………………………………………………..

Nazwa i typ:………………………………………………….

Rok produkcji: 2025
	Lp.
	Opis parametrów ogólnych
	Parametr wymagany
	Ocena punktowa
	Parametr oferowany

	Parametry ogólne

	1
	Zasilanie 230 V 50 Hz
	TAK
	 
	 

	2
	Aparat do znieczulania ogólnego dzieci i dorosłych  
	TAK
	 
	 

	3
	Wbudowany blat do pisania  
	TAK
	 
	 

	4
	Zintegrowane z aparatem oświetlenie przestrzeni roboczej z możliwością ustawienia kierunku świecenia
	TAK
	 
	 

	5
	Min. 2 szuflady na drobne akcesoria
	TAK
	 
	 

	6
	Półka boczna składana (dodatkowy blat) 
	TAK
	 
	 

	7
	Mobilny aparat, cztery koła jezdne, w tym minimum dwa koła blokowane centralnie
	TAK
	 
	 

	8
	Min. 4 dodatkowe gniazda elektryczne 230V umożliwiające podłączenie dodatkowych urządzeń
	TAK
	 
	 

	9
	Zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej. Wtyki do punktów poboru gazów medycznych w systemie AGA.
	TAK
	 
	 

	10
	Fabryczny uchwyt 10 l butli rezerwowych tlenowej i podtlenku azotu na tylnej ścianie aparatu. Reduktory w zestawie.
	TAK
	 
	 

	11
	Prezentacja ciśnień gazów zasilających na ekranie aparatu do znieczulania
	TAK
	 
	 

	12
	Zasilanie awaryjne aparatu na min. 90 minut; akumulator doładowywany w czasie pracy; wskaźnik poziomu naładowania na ekranie respiratora
	TAK
	 
	 

	13
	Uchwyty 2 parowników mocowanych jednocześnie 
	TAK
	 
	 

	14
	Możliwość podłączenia parownika do sevofluranu lub desfluranu.  Dwa gniazda aktywne. Zabezpieczenie przed podaniem dwóch środków wziewnych równocześnie
	TAK
	 
	 

	System dystrybucji gazów

	15
	Precyzyjne przepływomierze elektroniczne dla tlenu, podtlenku azotu, powietrza. Wyświetlanie wartości przepływów w postaci elektronicznej lub tzw. wirtualnych przepływomierzy. Zakres min. tlen, powietrze: 0-15 l/min; N2O: 0-12 l/min
	TAK
	 
	 

	16
	Szybka zmiana stężeń O2, przepływu świeżych gazów sterowana bezpośrednio z ekranu respiratora (ekranowe przyciski szybkiego dostępu pozwalające na skokową zmianę stężeń O2, przepływów)
	TAK
	 
	 

	17
	System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z podtlenkiem azotu na poziomie min. 25%
	TAK
	 
	 

	18
	Elektroniczny mieszalnik świeżych gazów zapewniający utrzymanie ustawionego wdechowego stężenia tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów i utrzymanie ustawionego przepływu świeżych gazów przy zmianie stężenie tlenu w mieszaninie podawanej do pacjenta
	TAK
	 
	 

	19
	Funkcja ekonometru (optymalizatora) znieczulenia
	TAK
	 
	 

	20
	Dostosowanie do znieczulania z niskimi przepływami: ustawianie przepływu świeżych gazów od min. 200 ml/min
	TAK
	 
	 

	21
	Przepływ wdechowy o zakresie osiągalnym min 150l/min
	TAK
	 
	 

	22
	Wbudowany w aparat awaryjny przepływomierz O2 układu okrężnego włączany automatycznie podczas awarii mieszalnika elektronicznego. Zakres do 15 l/min.
	TAK
	 
	 

	Układ oddechowy

	23
	Układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci
	TAK
	 
	 

	24
	Układ oddechowy fabrycznie podgrzewany, możliwe wyłączenie/ włączenie podgrzewania przez użytkownika w konfiguracji systemu
	TAK
	 
	 

	25
	Możliwość podłączenia układów bezzastawkowych, osobne wyjście bez konieczności rozłączania układu okrężnego
	TAK
	 
	 

	26
	Obejście tlenowe (bypass tlenowy) o wydajności min. 25 l/min.
	TAK
	 
	 

	27
	Dodatkowy, zintegrowany z aparatem niezależny przepływomierz O2 do podaży na maskę lub wąsy tlenowe, zakres: min. 0-15 l/min
	TAK
	 
	 

	28
	Wbudowana regulowana zastawka nadciśnieniowa APL wentylacji ręcznej z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie bez konieczności skręcania do minimum
	TAK
	 
	 

	29
	Pochłaniacz dwutlenku węgla o budowie przeziernej o pojemności min. 1,5 l. Możliwość wymiany pochłaniacza w czasie pracy bez rozszczelnienia układu. Sygnalizacja odłączenia pochłaniacza.
	TAK
	 
	 

	30
	Układ oddechowy kompaktowy. Nadający się do sterylizacji w autoklawie
	TAK
	 
	 

	31
	Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną – aktywny odciąg
	TAK
	 
	 

	32
	Automatyczna kompensacja przecieków w obwodzie w trakcie pracy
	TAK
	 
	 

	33
	Pomiar podatności układu oddechowego wraz z automatyczną kompensacją w czasie pracy
	TAK
	 
	 

	Tryby wentylacji

	34
	Możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej natychmiast po przełączeniu z wentylacji mechanicznej przy pomocy dźwigni
	TAK
	 
	 

	35
	Wentylacja kontrolowana objętością VCV
	TAK
	 
	 

	36
	Wentylacja kontrolowana ciśnieniem PCV
	TAK
	 
	 

	37
	Wentylacja  w trybie SIMV: SIMV-PC, SIMV-VC
	TAK
	 
	 

	38
	Tryb wentylacji CPAP+PSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu
	TAK
	 
	 

	39
	Wentylacja w trybie kontrolowanym ciśnieniem z gwarantowaną objętością: PCV-VG 
	TAK
	 
	 

	40
	Możliwość rozbudowy o adaptacyjny tryb wentylacji w zamkniętej pętli oddechowej wg wzoru Otis'a dla pacjentów aktywnych i pasywnych oddechowo
	TAK/NIE
	Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt
	 

	41
	Aparat wyposażony w tryb pracy w krążeniu pozaustrojowym, zapewniający: wentylację ręczną w krążeniu pozaustrojowym z zawieszeniem odpowiednich alarmów
	TAK
	 
	 

	42
	Aparat wyposażony tryb pracy w krążeniu pozaustrojowym, zapewniający wentylację mechaniczną w krążeniu pozaustrojowym z zawieszeniem alarmów objętości, bezdechu ciśnienia drogach oddechowych
	TAK
	 
	 

	43
	Pauza w przepływie gazów do min. 2 minut w trybie wentylacji ręcznej i mechanicznej.
	TAK
	 
	 

	44
	Automatyczna wielostopniowa rekrutacja pęcherzyków płucnych programowana i obrazowana na ekranie respiratora
	TAK
	 
	 

	Regulacje

	45
	Dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe PEEP (podać zakres) min. 2 do 40 cmH2O
	TAK
	 
	 

	46
	Reg. Stosunku wdechu do wydechu – podać zakres, min 4:1 do 1:10
	TAK
	 
	 

	47
	Reg. częstości oddechu (podać zakres) min 3 do 100 odd./min
	TAK
	 
	 


	48
	Reg. ciśnienia wdechowego od min 5 do 80 cmH2O
	TAK
	 
	 

	49
	Reg. ciśnienia wspomagania od min 3 do 60 cmH2O
	TAK
	 
	 

	50
	Reg. objętości oddechowej (podać zakres) min: 10 – 1500 ml w trybach objętościowych
	TAK
	 
	 

	51
	Reg. objętości oddechowej (podać zakres) min: 5 – 1500 ml w trybach z gwarantowaną objętością np. PCV-VG, PRVC
	TAK/NIE
	Tak – 10 pkt    Nie – 0 pkt
	 

	52
	Regulacja czasu wdechu od min 0.2 do 8.0 sek.
	TAK
	 
	 

	53
	Czas narastania ciśnienia min. 0 – 2 s
	TAK
	 
	 

	54
	Reg. pauzy wdechowej w zakresie min 5-60%
	TAK
	 
	 

	55
	Reg. czułości wyzwalania przepływem w zakresie min. 0.2 - 15 l/min
	TAK
	 
	 

	56
	Reg. czułości wyzwalania ciśnieniowego w zakresie min. 1 - 20 cmH2O
	TAK
	 
	 

	57
	Reg. czułości wydechowej min. 5% - 70%
	TAK
	 
	 

	Alarmy

	58
	Alarm niskiej i wysokiej objętości minutowej MV
	TAK
	 
	 

	59
	Alarm niskiej i wysokiej objętości pojedynczego oddechu TV
	TAK
	 
	 

	60
	Alarm niskiej i wysokiej częstości oddechów f
	TAK
	 
	 

	61
	Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego
	TAK
	 
	 

	62
	Alarm Apnea
	TAK
	 
	 

	63
	Alarm minimalnego i maksymalnego stężenia tlenu
	TAK
	 
	 

	64
	Alarm nieprawidłowego montażu lub odłączonego pochłaniacza CO2
	TAK
	 
	 

	65
	Automatyczny zapis z możliwością łatwego odczytu min. 5000 ostatnich komunikatów o alarmach i błędach
	TAK
	 
	 

	Pomiar i obrazowanie

	66
	Pomiar objętości oddechowej TV
	TAK
	 
	 

	67
	Pomiar objętości minutowej MV
	TAK
	 
	 

	68
	Pomiar objętości minutowej MV przecieku
	TAK
	 
	 

	69
	Pomiar częstotliwości oddechowej f
	TAK
	 
	 

	70
	Pomiar I:E (wartość cyfrowa)
	TAK
	 
	 

	71
	Ciśnienia szczytowego (wartość cyfrowa)
	TAK
	 
	 

	72
	Ciśnienia Plateau (wartość cyfrowa)
	TAK
	 
	 

	73
	Ciśnienia średniego (wartość cyfrowa)
	TAK
	 
	 

	74
	Ciśnienia PEEP (wartość cyfrowa)
	TAK
	 
	 

	75
	Krzywa ciśnienia i krzywa przepływu w funkcji czasu wyświetlane na ekranie aparatu przy wentylacji mechanicznej i ręcznej
	TAK
	 
	 

	76
	Wyświetlanie do min. 5 krzywych jednocześnie na ekranie
	TAK
	 
	 

	77
	Wyświetlanie pętli oddechowych: ciśnienie/objętość, przepływ/objętość, ciśnienie/przepływ. Możliwość zapisania pętli referencyjnej  i  zapamiętania min. 4 wyświetlonych pętli spirometrycznych. Pomiar z wyświetlaniem oporów i podatności dróg oddechowych
	TAK
	 
	 

	78
	Wyświetlanie całkowitego przepływu oraz stężenia tlenu świeżych gazów
	TAK
	 
	 

	79
	Kolorowy ekran respiratora, przekątna min. 18’’, niewbudowany w korpus aparatu o rozdzielczości min. 1920x1080
	TAK
	 
	 

	80
	Ekran umieszczony na ruchomym wysięgniku z regulacją obrotu ekranu i kąta pochylenia.
	TAK
	 
	 

	81
	Obsługa respiratora za pomocą pokrętła funkcyjnego i ekranu dotykowego
	TAK
	 
	 

	82
	Trendy graficzne i tabelaryczne min. dla TVe, MV, Ppeak, Plateau, PEEP, Pmean, f, EtCO2, FiO2. Trendy z min. 48 godz.
	TAK
	 
	 

	83
	Prezentacja minitrendów przy krzywych oddechowych
	TAK
	 
	 

	84
	Możliwość zrzutu ekranu do pamięci respiratora, min. 20 ekranów. Możliwość zapisu na pamięci USB
	TAK
	 
	 

	85
	Stale wyświetlana na ekranie aparatu aktualna data i czas oraz wbudowany stoper umożliwiający monitorowanie czasu trwania zabiegu
	TAK
	 
	 

	86
	Funkcja timera (odliczanie do zera od ustawionego czasu) pomocna przy wykonywaniu czynności obwarowanych czasowo, prezentacja na ekranie respiratora
	TAK
	 
	 

	87
	Możliwość konfigurowania minimum 10-ciu niezależnych stron ekranu respiratora z zapisem w pamięci respiratora
	TAK/NIE
	Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt
	 

	88
	Konfiguracja urządzenia może być eksportowana i importowana do/z innych aparatów tej serii
	TAK
	 
	 

	89
	Automatyczna kalkulacja parametrów wentylacji po wprowadzeniu masy należnej IBW pacjenta.
	TAK
	 
	 

	90
	Dodatkowy monitor wbudowany w korpus aparatu prezentujący ciśnienie gazów zasilających, objętość oddechową
	TAK/NIE
	Tak – 10 pkt  Nie – 0 pkt
	 

	91
	Możliwość integracji aparatu do znieczulania z pompami infuzyjnymi TCI/TIVA przez połączenie sieciowe LAN i WLAN. Sterowanie parametrami pomp infuzyjnych z poziomu ekranu aparatu do znieczulania (m.in.: wstrzymanie/ rozpoczęcie infuzji, graficzna wizualizacja podaży leku, nastawy zmian objętości podaży leku, zmiany prędkości podaży leku, podaż bolusa)
	TAK/NIE
	Tak – 30 pkt Nie – 0 pkt
	 

	Kapnografia z analizą gazów anestetycznych i pomiarem stężenia tlenu (moduł aparatu)

	92
	Pomiar stężenia CO2 (wdechowe i wydechowe)
	TAK
	 
	 

	93
	Pomiar stężenia tlenu (wdechowe i wydechowe) za pomocą czujnika paramagnetycznego. Nie dopuszcza się czujników galwanicznych.
	TAK
	 
	 

	94
	Monitorowane gazy anestetyczne: izofluran, enfluran, sewofluran, desfluran (automatyczna identyfikacja środka)
	TAK
	 
	 

	95
	Wyświetlanie krzywej kapnograficznej 
	TAK
	 
	 

	96
	Obliczanie i wyświetlanie wartości MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta
	TAK
	 
	 

	97
	Ssak injektorowy z regulacją siły ssania, napędzany sprężonymi gazami  z butlą wielorazowego użytku o pojemności min 1,0 l.
	TAK
	 
	 

	98
	Automatyczne testy kontrolne aparatu, sprawdzające jego działanie.
	TAK
	 
	 

	99
	Komunikacja całego systemu z użytkownikiem w języku polskim
	TAK
	 
	 

	100
	Aparat i monitor jednego producenta, kompatybilność modułowa (możliwość wykorzystania modułów aparatu w monitorze z wyświetlaniem parametrów dotyczących np. stężeń gazów, NMT)
	TAK
	 
	 

	101
	Instrukcja Obsługi w języku polskim
	TAK
	 
	 

	MONITOR PACJENTA

	102
	Monitor  modułowy. Moduły pomiarowe wymienialne przez użytkownika bez udziału serwisu
	TAK
	 
	 

	103
	Kolorowy pojedynczy ekran w postaci płaskiego panelu LCD TFT o przekątnej minimum 18" i rozdzielczości co najmniej 1900x1000 pikseli. 
	TAK
	 
	 

	104
	Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim. Obsługa poprzez ekran dotykowy pojemnościowy (wielodotykowy). 
	TAK
	 
	 

	105
	Min. 10 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie
	TAK
	 
	 

	106
	Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50 Hz. Wewnętrzny akumulator, wymienialny przez użytkownika, pozwalający na minimum 100 minut pracy w konfiguracji EKG,NIBP,SpO2.
	TAK
	 
	 

	107
	Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez stosowania wentylatorów
	TAK
	 
	 

	108
	Wyposażenie w złącza wejścia/wyjścia:
	TAK
	 
	 

	a)
	wyjście sygnału VDI lub VGA do podłączenia ekranu kopiującego
	TAK
	 
	 

	b)
	co najmniej 2 gniazda USB do podłączenia klawiatury oraz myszki komputerowej
	TAK
	 
	 

	c)
	gniazdo RJ-45 do połączenia z siecią monitorowania
	TAK
	 
	 

	109
	Możliwość rozbudowy monitora o moduły pomiarowe: - inwazyjnego ciśnienia (co najmniej dwa kanały),   - inwazyjnego pomiaru rzutu minutowego metodą termodylucji,   - inwazyjnego pomiaru rzutu minutowego metodą PiCCO lub Edwards,  - stężenia gazów anestetycznych,  - stopnia uśpienia BIS,  - EEG,   - przewodnictwa nerwowo-mięśniowego NMT,   - oksymetrii tkankowej,   - mechaniki oddechowej wraz z VCO2.
	TAK
	 
	 

	110
	Możliwość rozbudowy monitora o podłączenie i wyświetlania na jego  ekranie danych z zewnętrznych urządzeń medycznych: (respiratory, aparaty do znieczulania, monitory tCPO2/PCO2). 
	TAK
	 
	 

	111
	Monitor pacjenta wyposażony w monitor transportowy z podglądem monitorowanych parametrów (z monitorowaniem co najmniej EKG, NIBP, SpO2, 2Temp, 2IBP – opis poszczególnych parametrów poniżej) podczas transportu pacjenta, będący jednocześnie modułem pomiarowym monitora pacjenta po włożeniu do miejsca parkingowego jednostki głównej.  Ekran monitora transportowego minimum  5,5”. Ciężar monitora nie więcej niż 1 kg. Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym co najmniej 6 godzin. Obsługa poprzez ekran dotykowy z funkcją gestów. Monitor odporny na przedostanie się ciał stałych i zalanie wodą – stopień ochrony co najmniej IP43.
	TAK
	 
	 

	MIERZONE PARAMETRY
	 

	112
	EKG - pomiar częstości akcji serca. Zakres minimum 30 - 300/min. Ustawianie prędkości przesuwu krzywej EKG do wyboru co najmniej: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s. Ustawianie wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co najmniej: x0.125; x0.25; 0.5; x1; x2; x4; auto.
	TAK
	 
	 

	113
	Monitorowanie do 7 odprowadzeń jednocześnie
	TAK
	 
	 

	114
	W komplecie z monitorem przewód EKG z kompletem 5 końcówek. 
	TAK
	 
	 

	115
	Analiza arytmii – wykrywanie co najmniej 23 kategorie zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF
	TAK
	 
	 

	116
	Funkcja eliminacji fałszywych alarmów arytmii poprzez jednoczesną analizę sygnałów EKG i SpO2
	TAK
	 
	 

	117
	Analiza odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV
	TAK
	 
	 

	118
	Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc
	TAK
	 
	 

	119
	Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi  odcinkami lub w formie wykresów kołowych
	TAK
	 
	 

	120
	RESP – pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 5 do 200 R/min. Możliwość wyboru odprowadzeni do monitorowania respiracji. Wybór prędkości przesuwu krzywych co najmniej 3; 6.25; 12,5; 25 mm/s.
	TAK
	 
	 

	121
	Saturacja (SpO2). Zakres pomiarowy %SpO2 0-100%. Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 30-300 P/min. Jednoczesne wyświetlanie krzywej pletzymograficznej oraz wartości %saturacji, częstości pulsu i wskaźnika perfuzji. Alarm desaturacji. W komplecie z monitorem  przewód interfejsowy oraz wielorazowy czujnik SpO2 na palec dla dorosłych oraz czujnik Sp02 typu klips na ucho.
	TAK
	 
	 

	122
	Nieinwazyjny pomiar ciśnienia metoda oscylometryczna. Pomiar ręczny, automatyczny i ciągły (powtarzające się pomiary w okresie co najmniej 4 min). Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem co najmniej 1 – 480 minut. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Funkcja stazy. Funkcja wstępnego ustawiania ciśnienia pompowania mankietu. Pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie do 30 do 300 P/min.
	TAK
	 
	 

	123
	W komplecie z monitorem przewód oraz mankiety mały, średni, duży oraz bardzo duży dla dorosłych. 
	TAK
	 
	 

	124
	Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe (na wszystkich stanowiskach). Wyświetlanie T1, T2 oraz różnicy między nimi
	TAK
	 
	 

	125
	W komplecie z monitorem powierzchniowy czujnik temperatury dla dorosłych.
	TAK
	 
	 

	126
	Pomiar inwazyjnego ciśnienia, dwa tory pomiarowe. Wyświetlanie wartości skurczowych, rozkurczowych i średnich. Zakres pomiarowy inwazyjnego ciśnienia co najmniej od -50 do +350 mmHg. Obliczanie wartości PPV. Pomiar częstości pulsu wraz z inwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie do 30 do 300 P/min. W zestawie przewód połączeniowy do przetworników ciśnienia firmy Edwards.
	TAK
	 
	 

	127
	Funkcja wyświetlania dwóch krzywych inwazyjnego ze wspólnym poziomem zero
	TAK
	 
	 

	128
	W komplecie z monitorem:  przewód połączeniowy do przetworników ciśnienia
	TAK
	 
	 

	129
	Monitor wyposażony w funkcję trybu intubacji: zawieszenie działania alarmów związanych z modułem CO2 i wyświetlanie na ekranie stopera z czasem jaki pozostał do zakończenia procesu intubacji (ustawiane czasy co najmniej do wyboru 1 i 2 minuty).
	TAK
	 
	 

	130
	Ustawianie granic alarmowych przez użytkownika oraz funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. Ustawianie głośności alarmowania (co najmniej 5 poziomów do wyboru). Ustawianie wzorców sygnalizacji alarmowej (co najmniej 3 wzorce do wyboru).
	TAK
	 
	 

	131
	Przynajmniej 120-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością przynajmniej 1 minuty
	TAK
	 
	 

	132
	Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (funkcja full dislosure) – pamięć co najmniej 24 godzin 
	TAK
	 
	 

	133
	Zapamiętywanie co najmniej 500 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów)
	TAK
	 
	 

	134
	Monitor wyposażony w funkcje obliczeń dawki (lekowych), hemodynamicznych,  natlenienia, nerkowych i wentylacji oraz w funkcję obliczania poziomu świadomości wg. skali Glasgow
	TAK
	 
	 

	135
	Monitor wyposażony w funkcję programowania i zapamiętywania przez użytkownika własnych konfiguracji ekranu 
	TAK
	 
	 

	136
	Monitor przystosowany do pracy w sieci 
	TAK
	 
	 

	137
	Możliwość współpracy z centralą pielęgniarską
	TAK
	 
	 

	138
	Możliwość podłączenia do monitora, bez pośrednictwa centrali, sieciowej drukarki laserowej i wykonywania wydruków na standardowym papierze formatu A4: krzywych dynamicznych oraz trendów graficznych i tabelarycznych.
	TAK
	 
	 

	139
	Funkcja „standby”, pozwalająca na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związane np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora, i na szybkie, ponowne uruchomienie monitorowania.
	TAK
	 
	 

	140
	Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym.
	Tak
	 
	 

	141
	Funkcja wspomagająca nadzorowanie pacjenta podczas indukcji (m.in. Informacja o czasie trwania bezdechu, stoper, pilny pomiar NIBP), znieczulania (ocena stopnia zwiotczenia, analgezji i uśpienia) i wybudzania (skala Aldrete'a).
	TAK/NIE
	Tak – 10 pkt  Nie – 0 pkt
	 

	Pomiar zwiotczenia mięśni

	142
	Moduł NMT monitora z akcesoriami. Nie dopuszcza się osobnego urządzenia. 
	TAK
	 
	 

	143
	Możliwość użycia modułu również w aparacie do znieczulania
	TAK/NIE
	Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt
	 

	144
	Dostępne tryby stymulacji:  co najmniej TOF, ST, PTC, DBS
	TAK
	 
	 

	145
	W komplecie z modułem NMT czujnik na palec, niezbędne przewody połączeniowe i co najmniej 25 szt. elektrod
	TAK
	 
	 

	Pomiar BIS

	146
	Moduł monitora z akcesoriami. Nie dopuszcza się osobnego urządzenia.
	TAK
	 
	 

	147
	Możliwość użycia modułu również w aparacie do znieczulania.
	TAK/NIE
	Tak – 10 pkt  Nie – 0 pkt
	 


