Załącznik nr 5 do SWZ

Nr: 72/PN/AK/2025

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Automatyczny system ultrasonografii piersi – szt. 1

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025 r: |  |

| L.p. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana | # Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
|  | System do ultrasonograficznego, automatycznego, przestrzennego badania piersi | TAK, opisać |  |
|  | Zasilanie 230V/50Hz chwilowy pobór prądu do 10A | TAK, opisać |  |
|  | System mobilny na kołach z hamulcami | TAK, opisać |  |
|  | Waga systemu max. 110kg | TAK, opisać |  |
|  | Gniazdo Ethernet 10/1000/1000 Base-T Ethernet do komunikacji w standardzie DICOM | TAK, opisać |  |
|  | Komunikacja z systemem PACS/HIS w standardzie DICOM 3.0 z funkcjonalnością: Worklist, Modality Performed Procedure Step (MPPS) Store (SCU) | TAK, opisać |  |
|  | Lokalna baza danych pacjentów i skanowanych volumenów o pojemności powyżej 100 badań | TAK, opisać |  |
|  | Programowanie badania, wpisywanie pacjenta, wybór z DICOM worklist na zintegrowanym z aparatem ekranie | TAK, opisać |  |
|  | Elektronicznie regulowany docisk głowicy skanującej do badanej piersi | TAK, opisać |  |
|  | Ustawiana przez operatora sekwencja skanów | TAK, opisać |  |
|  | Skanowanie 2-3 wolumenów dla każdej z piersi | TAK, opisać |  |
|  | Maksymalny czas skanowania 1 wolumenu poniżej 60 sek. | TAK, opisać |  |
|  | Prędkość obrazowania dla jednej warstwy (parametry dające maksymalną jakość: skrzyżowane ultradźwięki i największa liczby ognisk) powyżej 8Hz | TAK, opisać |  |
|  | Łączny czas skanowania dla jednego pacjenta <15 min | TAK, opisać |  |
|  | Automatyczny algorytm redukcji cieni akustycznych z sutka | TAK, opisać |  |
|  | Automatyczny algorytm redukcji artefaktów (plamek ultrasonograficznych) | TAK, opisać |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie płaszczyzny żeber i dostosowanie głębokości skanowania | TAK, opisać |  |
|  | Automatyczna detekcja granic piersi celem optymalizacji procesu skanowania | TAK, opisać |  |
|  | Skanowanie w trybie skrzyżowanych ultradźwięków | TAK, opisać |  |
|  | Zintegrowana automatycznie skanująca głowica ultrasonograficzna | TAK, opisać |  |
|  | Pasmo częstotliwości głowicy 6-15MHz +/-1 MHz | TAK, opisać |  |
|  | Długość głowicy powyżej 15cm | TAK, opisać |  |
|  | Ilość elementów głowicy >700 | TAK, opisać |  |
|  | Eliminacja ognisk – głowica i beamformer zapewniają jednorodny obraz w całym zakresie penetracji | TAK, opisać |  |
|  | Gęstość elementów piezoelektrycznych mniej niż 0,25mm | TAK, opisać |  |
|  | Kształt głowicy skanującej odpowiadający anatomii piersi – odwrócony convex | TAK, opisać |  |
|  | Komputerowa stacja robocza do analizy i opisu medycznego | TAK, opisać |  |
|  | Zasilanie 230V/50Hz chwilowy pobór prądu do 10A | TAK, opisać |  |
|  | Monitor medyczny minimum 24” | TAK, opisać |  |
|  | Pojemność zainstalowanej pamięci HDD 200 GB minimum 400 badań | TAK, opisać |  |
|  | Gniazdo Ethernet 1000 Base-T Ethernet do komunikacji w standardzie DICOM | TAK, opisać |  |
|  | Standard DICOM 3.0 w zakresie: – Query/Retrieval SCU – Store SCP/SCU – Print SCU | TAK, opisać |  |
|  | Wielowarstwowe wyświetlanie obrazów 4-12 warstw jednocześnie | TAK, opisać |  |
|  | Ustawienie grubości warstw 0,5 do 10 mm | TAK, opisać |  |
|  | Standaryzowane projekcje: cienkowarstwowa coronal, transverse, sagittal, radial, anti-radial | TAK, opisać |  |
|  | Powiększenie do minimum 4 razy | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość porównania widoków coronal z obydwu piersi | TAK, opisać |  |
|  | Import obrazów w standardzie DICOM z innych modalności (USG, mammografu) | TAK, opisać |  |
|  | Ramię ze zróżnicowanymi poziomami kompresji | TAK, opisać |  |
|  | Przetwornik ultradźwiękowy zgodny z krzywizna piersi | TAK, opisać |  |
|  | Gęstość przetworników 0,20mm | TAK, opisać |  |
|  | Akwizycja do bryły 3D | TAK, opisać |  |
|  | Skok 0,5-2mm | TAK, opisać |  |
|  | Powiększenie x4 | TAK, opisać |  |
|  | Materiały eksploatacyjne na minimum 200 pacjentów | TAK, opisać |  |
|  | Podłączenie i skonfigurowanie przez Wykonawcę Urządzenia będącego przedmiotem w/w postępowania do systemu PACS. | TAK, opisać |  |
|  | Koszty serwisowe oraz licencyjne związane z podłączeniem Urządzenia do systemu PACS ponosi Wykonawca. | TAK, opisać |  |

| INFORMACJE DODATKOWE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji |  | Tak, min. 24 m-ce |  |
| 2. | Przeglądy aparatu w okresie trwania gwarancji (bezpłatnie) |  | Min. 1 rocznie |  |
| 3. | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. |  | Min. 10 lat |  |
| 4. | Dostępność do autoryzowanego serwisu. |  | Tak, podać gdzie |  |
| 6. | Czas reakcji od zgłoszenia. |  | Max. 48h |  |
| 7. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju. |  | Max. 3 dni robocze |  |
| 8. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy. |  | Max. 5 dni roboczych |  |
| 9. | Wykonawca ponosi koszty przeglądów serwisowych wbudowanego i dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji. |  | Tak, opisać |  |
| 10. | Deklaracja zgodności CE |  | Tak, |  |
| 11. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | Tak, |  |
| Wartość netto: |  |  |  |  |
| VAT %: |  |  |  |  |
| Wartość brutto: |  |  |  |  |

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

/podpisano elektronicznie/**

** UWAGA: należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.