Załącznik nr 5 do SWZ

Nr:    100/PN/AK/2025

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Część 1

STACJA DO ZATAPIANIA  – szt. 1

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025: |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych |  | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Dwumodułowa linia zatapiająca składająca się z osobnych modułów: moduł dystrybutora parafiny oraz płyta służąca do chłodzenia bloczków parafinowych |  | TAK, opisać |  |
| MODUŁ DYSTRYBUTORA PARAFINY – 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Moduł grzewczy stacji do zatapiania z dystrybutorem parafiny z urządzeniem grzewczym |  | TAK, opisać |  |
|  | Urządzenie sterowane mikroprocesorowo |  | TAK, opisać |  |
|  | Urządzenie o wymiarach maksymalnych: 560 x 605 x 405 mm [± 5%] |  | TAK, opisać |  |
|  | Powierzchnia robocza: 517x120 mm [± 5%] |  | TAK, opisać |  |
|  | Waga urządzenia: 18 kg [± 5%] |  | TAK, opisać |  |
|  | Zbiornik na parafinę o pojemności 4 litrów (± 0,5 l) z zabezpieczeniem chroniącym przed zanieczyszczeniem |  | TAK, opisać |  |
|  | Wyposażone w metalową ramą z silikonową podkładką pod nadgarstki |  | TAK, opisać |  |
|  | Dwie ogrzewane tace do zbierania spływającej parafiny (z możliwością wyjęcia i czyszczenia) |  | TAK, opisać |  |
|  | Powierzchnia pracy z odpływem parafiny i możliwością czyszczenia |  | TAK, opisać |  |
|  | Uruchamianie dyspensera przy użyciu czujnika zbliżeniowego lub manualnie przy użyciu przełącznika nożnego (wyposażenie opcjonalne) |  | TAK, opisać |  |
|  | Regulacja przepływu parafiny za pomocą śruby metrycznej |  | TAK, opisać |  |
|  | Zintegrowany punkt schładzania min. 6 x 7 cm umożliwiające szybkie schłodzenie próbek do -6°C do pracy z małymi, standardowymi i b. dużymi kasetkami |  | TAK, opisać |  |
|  | Dotykowy ekran o przekątnej minimum 4,2” LCD |  | TAK, opisać |  |
|  | Regulacja temperatury zbiornika na parafinę w przedziale 50-75°C [± 5%] |  | TAK, opisać |  |
|  | Interfejs użytkownika, ułatwiający dostęp do najważniejszych parametrów takich jak temperatura, oświetlenie. Interfejs umożliwia zaprogramowanie systemu pracy: dni oraz godziny, |  | TAK, opisać |  |
|  | Zbiornik parafiny wyposażony w min. 2 czujniki poziomu parafiny |  | TAK, opisać |  |
|  | Kontrolowalny poziom parafiny przy użyciu ekranu |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość podpięcia pęset podgrzewanych oraz wyciskaczy do gniazd zasilających |  | TAK, opisać |  |
|  | Wyjmowane tace na parafinę wyposażone w specjalne papierowe wkładki ułatwiające usuwanie parafiny z urządzenia |  | TAK, opisać |  |
|  | Wyposażenie w oświetlenie LED sterowane przy użyciu dotykowego ekranu, umożliwiające edycję natężenia światła oraz barwy |  | TAK, opisać |  |
|  | Barwne oświetlenie informujące o stanie urządzenia |  | TAK, opisać |  |
| MODUŁ PŁYTY ZIMNEJ – 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Urządzenie o wymiarach maksymalnych: 410 x 605 x 405 mm [± 5%] |  | TAK, opisać |  |
|  | Powierzchnia robocza: 370 x 350 mm [± 5%] |  | TAK, opisać |  |
|  | Waga urządzenia: 24 kg [± 5%] |  | TAK, opisać |  |
|  | Moduł chłodzący z funkcją adaptacji do tłumaczenia i stabilną temperaturą pracy -6°C |  | TAK, opisać |  |
|  | Temperatura pracy -6°C osiągana max po 25 min. od włączenia |  | TAK, opisać |  |
|  | Rama z lakierowanej blachy stalowej |  | TAK, opisać |  |
|  | System zabezpieczający przed tworzeniem się kondensatów |  | TAK, opisać |  |
|  | Powierzchnia chłodząca do przechowywania min. 65 bloczków |  | TAK, opisać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w przycisk WŁĄCZ / WYŁĄCZ |  | TAK, opisać |  |
| INFORMACJE DODATKOWE |  |  |  |  |
| 1. | Okres gwarancji min. 24 m-ce |  | TAK, podać ile |  |
| 2. | Przeglądy aparatu w okresie trwania gwarancji (bezpłatnie) |  | Min. 1 rocznie |  |
| 3. | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. |  | Min. 10 lat |  |
| 4. | Dostępność do autoryzowanego serwisu. |  | TAK, podać gdzie |  |
| 5. | Czas reakcji od zgłoszenia |  | Max. 48h |  |
| 6. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju |  | Max. 3 dni robocze |  |
| 7. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy |  | Max. 5 dni roboczych |  |
| 8. | Wykonawca ponosi koszty przeglądów serwisowych wbudowanego i dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji |  | TAK |  |
| 9. | Deklaracja zgodności CE |  | TAK |  |
| 10. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK |  |
| Wartość netto: |  |  |  |  |
| VAT%: |  |  |  |  |
| Wartość brutto: |  |  |  |  |

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

/podpisano elektronicznie/**

** UWAGA: należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

Część 6

WIRÓWKA - szt. 1

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025: |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych |  | Wartość wymagana |  | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
|  | Stołowa wirówka wentylowana |  |  | TAK, opisać |  |
|  | komora ze stali nierdzewnej |  |  | TAK, opisać |  |
|  | metalowe holdery w rotorze, 4 x 5 próbówek |  |  | TAK, opisać |  |
|  | rotor uchylny/horyzontalny |  |  | TAK, opisać |  |
|  | pojemność rotora 4x240g |  |  | TAK, opisać |  |
|  | Zakres prędkości RPM: 100-18000obr/min |  |  | TAK, opisać |  |
|  | max. siła RCF: 3150xg; |  |  | TAK, opisać |  |
|  | Czas pracy : 1 s ÷ 99h 59min 59s + ∞, krok 1s |  |  | TAK, opisać |  |
|  | Wymiary H x W x D [mm] : 380 x 443 x 545 +/-30 mm |  |  | TAK, opisać |  |
|  | Waga [kg] : max. 25 kg |  |  | TAK, opisać |  |
|  | Min. czas rozpędzania [s] : 4 |  |  | TAK, opisać |  |
|  | Min. czas hamowania [s] :5 |  |  | TAK, opisać |  |
| INFORMACJE DODATKOWE |  |  |  |  |  |
| 1. | Okres gwarancji min. 24 m-ce |  | TAK, podać ile |  |  |
| 2. | Przeglądy aparatu w okresie trwania gwarancji (bezpłatnie) |  | Min. 1 rocznie |  |  |
| 3. | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. |  | Min. 10 lat |  |  |
| 4. | Dostępność do autoryzowanego serwisu. |  | TAK, podać gdzie |  |  |
| 5. | Czas reakcji od zgłoszenia |  | Max. 48h |  |  |
| 6. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju |  | Max. 3 dni robocze |  |  |
| 7. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy |  | Max. 5 dni roboczych |  |  |
| 8. | Wykonawca ponosi koszty przeglądów serwisowych wbudowanego i dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji |  | TAK |  |  |
| 9. | Deklaracja zgodności CE |  | TAK |  |  |
| 10. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK |  |  |
| Wartość netto: |  |  |  |  |  |
| VAT%: |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto: |  |  |  |  |  |

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

/podpisano elektronicznie/**

** UWAGA: należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.