Załącznik nr 5 do SWZ

Nr: 08/PN/MN/2026

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

PARAMETRY TECHNICZNE

Część I Aparat EKG – szt. 3

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025: |  |

| L.p. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych |  | Wartość wymagana | # Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  | TAK, opisać |  |
|  | Waga aparatu z akumulatorem do 5,9 kg. |  | TAK, opisać |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230 V 50 Hz |  | TAK, opisać |  |
|  | Wbudowany akumulator, którego pojemność umożliwia min. 3,5 godz. ciągłego monitorowania |  | TAK, opisać |  |
|  | Ochrona przed impulsem defibrylacji CF |  | TAK, opisać |  |
|  | Pojemność akumulatora 5600 mAh, co najmniej 3,5 godz. pracy ciągłej |  | TAK, opisać |  |
|  | Czas ładowania akumulatora poniżej 3,5 godziny do 90% i poniżej 4 godzin do 100% przy wyłączonym urządzeniu |  | TAK, opisać |  |
|  | Dotykowy ekran LCD o przekątnej 12,1 cala, rozdzielczości 1280 × 800 pikseli, kolorowy (24-bitowy) z podświetleniem LED |  | TAK, opisać |  |
|  | Wymiary urządzenia: 390 mm × 320 mm × 155 mm. (wszystkie wymiary w tolerancji max +/- 10 mm) |  | TAK, opisać |  |
|  | Obsługiwane dane pacjenta: Identyfikator pacjenta, imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, wiek, rozrusznik, drugie imię, identyfikator pomocniczy, pochodzenie etniczne, umieszczenie V3, oddział, nr sali, nr łóżka, lekarz, technik, wskazania, leki, waga, ciśnienie krwi |  | TAK, opisać |  |
|  | Prezentacja danych na ekranie: wyświetlanie krzywej EKG, parametrów (HR, ST, QTc, itp.), danych pacjenta (identyfikator, imię i nazwisko, płeć, wiek), tętna, statusu rozrusznika serca, komunikatów ostrzegawczych i informacyjnych, daty i godziny, wskaźnika naładowania baterii, statusu sieci, etykiet odprowadzeń, trybu pracy, prędkości zapisu, wzmocnienia, ustawień filtrów i menu. Menu w języku polskim |  | TAK, opisać |  |
|  | Detekcja stymulatora serca z oznaczaniem impulsów na dedykowanym kanale, umożliwiająca precyzyjną analizę impulsów o szerokości od 30 μs do 2 ms |  | TAK, opisać |  |
|  | Impedancja wejściowa: ≥ 100 MΩ |  | TAK, opisać |  |
|  | CMRR ≥140 dB |  | TAK, opisać |  |
|  | Częstotliwość próbkowania 64 000 Hz/kanał, 96 000 Hz/kanał dla detekcji rozrusznika |  | TAK, opisać |  |
|  | Filtr zakłóceń sieciowych |  | TAK, opisać |  |
|  | Filtr zakłóceń mięśniowych |  | TAK, opisać |  |
|  | Filtr dolnoprzepustowy |  | TAK, opisać |  |
|  | Filtr anty-dryftowy |  | TAK, opisać |  |
|  | Sygnał EKG 12 odprowadzeń standardowych – wydruk w formacie 12-kanałowym |  | TAK, opisać |  |
|  | Urządzenie umożliwia rejestrację dodatkowych odprowadzeń (np. V3R, V4R, V7, V8, V9) w celu diagnostyki prawej komory oraz tylnej ściany serca |  | TAK, opisać |  |
|  | Formaty wydruku: 3x4, 3x4+1R, 3x4+3R, 6x2, 6x2+1R, 12x1, 6x1(L), 6x1(C) |  | TAK, opisać |  |
|  | Wbudowana głowica drukująca z funkcją automatycznej regulacji linii izotermicznej |  | TAK, opisać |  |
|  | Czułość: 2,5/5/10/20 mm/mV oraz AUTO |  | TAK, opisać |  |
|  | Prędkość zapisu: 5/12,5/25/50 mm/s |  | TAK, opisać |  |
|  | Technologia pisaka: termiczny druk punktowy tablicowy, umożliwiający precyzyjne odwzorowanie zapisów EKG i linii izotermicznych |  | TAK, opisać |  |
|  | Szerokość papieru A4 min. (szer.) 210 mm x (wys.) 295 mm. - składanka |  | TAK, opisać |  |
|  | Wydruk w trybie monitorowania rytmu: możliwość drukowania zapisów EKG w czasie rzeczywistym podczas ciągłego monitorowania rytmu serca |  | TAK, opisać |  |
|  | Automatyczna analiza i interpretacja (dorośli, dzieci, noworodki) w języku polskim |  | TAK, opisać |  |
|  | Ponowna analiza EKG po zmianie danych demograficznych pacjenta |  | TAK, opisać |  |
|  | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod i odłączenia przewodu ekg |  | TAK, opisać |  |
|  | Funkcja uśpienia (standby) umożliwia minimalne zużycie energii i szybkie przywrócenie do pracy w razie potrzeby |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość zapisu do 1200 badań EKG |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość przeglądania i wydruku zapisanych badań bezpośrednio z archiwum urządzenia za pomocą wbudowanej drukarki termicznej lub podłączonej drukarki zewnętrznej |  | TAK, opisać |  |
|  | Urządzenie umożliwia przeglądanie zapisanych raportów EKG z możliwością konfiguracji układu krzywej i wzmocnienia, ponowną analizę po edycji danych demograficznych pacjenta (np. wiek, płeć) oraz porównanie dwóch zapisów EKG tego samego pacjenta, z wyświetlaniem krzywych porównawczych względem raportu odniesienia i regulacją skali (prędkość, wzmocnienie) |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość rozszerzenia funkcji urządzenia o opcjonalny czytnik kodów kreskowych |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o system do archiwizacji i analizy badań CardioVista |  | TAK, opisać |  |
|  | Aparat EKG wyposażony w funkcję automatycznego oznaczania nieprawidłowych pobudzeń, zamrażania krzywych maksymalnie 10 minut w trybach automatycznym, ręcznym i rytmu oraz możliwości analizy i wydruku wybranych zamrożonych zapisów |  | TAK, opisać |  |
|  | Aparat wyposażony jest w funkcję automatycznej analizy odcinka ST w pełnym zakresie 12 odprowadzeń. W przypadku wykrycia odchyleń dostępne są narzędzia umożliwiające graficzne zobrazowanie zmian ST, wskazanie potencjalnej lokalizacji niedokrwienia na schemacie serca oraz analizę fragmentów zapisu z wyróżnieniem nieprawidłowości. Raport zawiera zapis 12-odprowadzeniowy, wartości ST, interpretację automatyczną oraz graficzną prezentację zmian |  | TAK, opisać |  |
|  | Wyposażenie: przewód pacjenta, elektrody przyssawkowe oraz klipsowe, papier termiczny |  | TAK, opisać |  |
|  | Mobilny wózek aparaturowy na pięciu kółkach, wszystkie kółka wyposażone w blokadę |  | TAK, opisać |  |
|  | Obsługa Wi-Fi (2,4 GHz i 5 GHz), Ethernet (IEEE-802.3, IEEE-802.3u, IEEE-802.3z), współpraca z serwerami FTP |  | TAK, opisać |  |
|  | Eksport wyników w formatach PDF, graficznych (PNG, JPEG, BMP), DICOM, FDA XML i MR XML przez USB lub sieć (Wi-Fi / Ethernet). Obsługa FTP i drukowanie na drukarkach USB oraz sieciowych |  | TAK, opisać |  |
|  | Obsługa dwuzakresowej łączności Wi-Fi (2,4 GHz i 5 GHz) zgodnej ze standardami IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, z zaawansowanymi mechanizmami zabezpieczeń sieciowych, takimi jak IEEE 802.1X, WPA2 Enterprise oraz WPA3 Enterprise. Urządzenie umożliwia automatyczne przesyłanie wyników w standardzie DICOM (MWL, Storage, Print, Commit) do systemów HIS/PACS oraz integrację z ukrytymi sieciami (SSID) |  | TAK, opisać |  |
| INFORMACJE DODATKOWE |  |  |  |  |
| 1. | Okres gwarancji min. 24 m-ce |  | Tak, podać ile |  |
| 2. | Przeglądy aparatu w okresie trwania gwarancji (bezpłatnie) |  | Min. 1 rocznie |  |
| 3. | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia |  | Min. 10 lat |  |
| 4. | Dostępność do autoryzowanego serwisu |  | Tak, podać gdzie |  |
| 6. | Czas reakcji od zgłoszenia |  | Max. 48h |  |
| 7. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju |  | Max. 3 dni robocze |  |
| 8. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy |  | Max. 5 dni roboczych |  |
| 9. | Wykonawca ponosi koszty przeglądów serwisowych wbudowanego i dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji |  | Tak |  |
| 10. | Deklaracja zgodności CE |  | Tak |  |
| 11. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | Tak |  |
| Wartość netto: |  |  |  |  |
| VAT %: |  |  |  |  |
| Wartość brutto: |  |  |  |  |

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

…………………………………….

Podpis i pieczątka wykonawcy

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

PARAMETRY TECHNICZNE

Część II - Kardiomonitor szt. 3

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025: |  |

| L.p. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych |  | Wartość wymagana | # Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Monitor pacjenta o budowie modułowej. Poszczególne moduły pomiarowe przenoszone między monitorami bez udziału serwisu |  | TAK, opisać |  |
|  | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50 Hz. Wewnętrzny akumulator, wymienialny przez użytkownika, pozwalający na minimum 120 minut pracy w konfiguracji EKG,NIBP,SpO2. |  | TAK, opisać |  |
|  | Monitor wyposażony w składany uchwyt do przenoszenia |  | TAK, opisać |  |
|  | Wyposażenie z złącza wejścia/wyjścia: |  | TAK, opisać |  |
|  | - wyjście sygnału do podłączenia ekranu kopiującego, |  | TAK, opisać |  |
|  | - co najmniej 3 gniazda USB do podłączenia klawiatury, myszki komputerowej, skanera kodów paskowych, |  | TAK, opisać |  |
|  | - gniazdo RJ-45 do połączenia z siecią monitorowania. |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o pomiary: - stopnia uśpienia BIS, - EEG, - saturacji ośrodkowej krwi żylnej (ScvO2), - nieinwazyjnego rzutu minutowego metodą impedancji kardiograficznej, - inwazyjnego pomiaru rzutu serca metodą Swan-Ganza, - parametrów mechaniki oddechowej, - wolumetrycznego CO2, - parametrów metabolicznych RQ i EE, - przewodnictwa nerwowo-mięśniowego NMT, - oksymetrii tkankowej. |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o moduł interfejsowy do jednoczesnego podłączenia do 4 zewnętrznych urządzeń medycznych (respiratory, pompy infuzyjne, aparaty do znieczulania, monitory hemodynamiczne) |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o wbudowany komputer medyczny umożliwiający uruchamianie na ekranie monitora pacjenta zewnętrznych aplikacji klinicznych (jak np. PACS, LIS, HIS/CIS i EMR) |  | TAK, opisać |  |
|  | Stopień ochrony przed groźnym zalaniem wodą co najmniej IPX1 |  | TAK, opisać |  |
| EKRAN / OBSŁUGA |  |  |  |  |
|  | Kolorowy pojedynczy, pojemnościowy ekran dotykowy w postaci płaskiego panelu LCD TFT o przekątnej minimum 18.5", rozdzielczości co najmniej 1920x1080 pikseli i dużym kącie widzenia (powyżej 170o). Min. 12 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie. Miejsca na moduły pomiarowe w jednej obudowie z ekranem. |  | TAK, opisać |  |
|  | Funkcja automatycznego dostosowania jasności ekranu do natężenia światła otoczenia |  | TAK, opisać |  |
|  | Obsługa wielodotykowa za pomocą gestów przeciągania. Możliwość rozbudowy o obsługę przy pomocy pilota, |  | TAK, opisać |  |
|  | Fabrycznie skonfigurowane co najmniej trzy układy ekranu: normalny (krzywe dynamiczne i wartości parametrów), minitrendów (krótkie trendy, krzywe dynamiczne i wartości parametrów), duże odczyty. Szybkie przełączanie między ekranami, bez wchodzenia do menu, za pomocą gestów np. przesunięcie w lewo lub w prawo dwoma palcami po ekranie. |  | TAK, opisać |  |
| SYSTEM ALARMOWY |  |  |  |  |
|  | Ustawianie granic alarmowych przez użytkownika oraz funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. Ustawianie głośności alarmowania (co najmniej 9 poziomów do wyboru). Ustawianie wzorców sygnalizacji alarmowej (co najmniej 3 wzorce do wyboru). |  | TAK, opisać |  |
|  | Funkcja zawieszenia sygnalizacji alarmowej na czas wybrany przez użytkownika (do wyboru co najmniej wstrzymanie alarmów na 1, 2, 5 i 10 minut) oraz możliwość zawieszenia alarmów na stałe (zabezpieczone hasłem). |  | TAK, opisać |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję trybu intubacji: zawieszenie działania alarmów związanych z pomiarami CO2 i częstości oddechu, bez jednoczesnego wyłączania alarmów innych parametrów. Wyświetlanie na ekranie stopera z czasem jaki pozostał do zakończenia procesu intubacji (ustawiane czasy co najmniej do wyboru 1 i 2 minuty). |  | TAK, opisać |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję trybu resuscytacyjnego: zawieszenie działania alarmów fizjologicznych wszystkich parametrów. Wyświetlanie na ekranie informacji o aktywnym trybie resuscytacyjnym |  | TAK, opisać |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję wzywania pomocy - użytkownik znajdujący się przy danym monitorze może uruchomić sygnalizację dźwiękową i wizualną na innych monitorach lub centrali znajdujących się na tym samym oddziale. Na innym monitorach i centrali uruchomi się dźwiękowa sygnalizacja alarmowa oraz pojawi się okno informujące, z którego monitora wysyłany jest sygnał. |  | TAK, opisać |  |
|  | Funkcja resetowania alarmów technicznych powodująca ich usuwanie lub zamianę w komunikaty informacyjne lub ich wyciszenie z wyświetlaniem na ekranie oznaczonego komunikatu alarmu. |  | TAK, opisać |  |
| ZAPAMIĘTYWANIE I PRZEGLĄD DANYCH |  |  |  |  |
|  | Przynajmniej 120-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością przynajmniej 1 minuty |  | TAK, opisać |  |
|  | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (funkcja full disclosure) – pamięć co najmniej 24 godziny |  | TAK, opisać |  |
|  | Zapamiętywanie co najmniej 700 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów) |  | TAK, opisać |  |
|  | Funkcja eksportu danych wypisanych pacjentów na pamięć USB z możliwością ich późniejszego przeglądu na komputerze osobistym przy pomocy dedykowanego oprogramowania |  | TAK, opisać |  |
| PRACA W SIECI MONITOROWANIA/ WYSYŁANIE DANYCH |  |  |  |  |
|  | Możliwość współpracy z centralą pielęgniarską posiadaną przez oddział serii BV CMS |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość podłączenia do monitora, bez pośrednictwa centrali, sieciowej drukarki laserowej i wykonywania wydruków na standardowym papierze formatu A4: krzywych dynamicznych oraz trendów graficznych i tabelarycznych. |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość bezpośredniego wysyłania danych w standardzie HL7 (wartości parametrów, krzywe i alarmy) z monitora pacjenta bez pośrednictwa centrali lub innego urządzenia typu bramka. |  | TAK, opisać |  |
|  | Monitor przystosowany do współpracy z nadajnikiem telemetrycznym z możliwością przeglądania danych pomiarów z urządzenia telemetrycznego na ekranie monitora. |  | TAK, opisać |  |
|  | Funkcja monitorowania alarmów z innych kardiomonitorów podłączonych do tej samej sieci (co najmniej dwa jednocześnie) |  | TAK, opisać |  |
|  | Funkcja wyświetlania danych z innych kardiomonitorów podłączonych do tej samej sieci, w tym wartości z co najmniej 12 kardiomonitorów, a krzywych i wartości z jednego wybranego kardiomonitora |  | TAK, opisać |  |
|  | Informacje o pacjencie, ustawienia alarmów synchronizowane pomiędzy monitorem i centralą |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania poprzez stację centralnego nadzoru |  | TAK, opisać |  |
| MIERZONE PARAMETRY |  |  |  |  |
|  | EKG - pomiar częstości akcji serca. Zakres minimum 30-300/min. Ustawianie prędkości przesuwu krzywej EKG do wyboru co najmniej: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s. Ustawianie wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co najmniej: x0.125; x0.25; 0.5; x1; x2; x4; auto. Monitorowanie do 7 odprowadzeń jednocześnie. W komplecie z monitorem: przewód EKG z kompletem 5 końcówek. |  | TAK, opisać |  |
|  | Analiza arytmii – wykrywanie co najmniej 24 kategorie zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF. Wykorzystywanie do analizy EKG co najmniej 4 odprowadzeń EKG jednocześnie. Możliwość wyboru odprowadzeni do analizy przez użytkownika. |  | TAK, opisać |  |
|  | Analiza odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV. Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami. Tryb alarmowania ST w oparciu wartości bezwzględne oraz względne w stosunku do linii odniesienia. W przypadku trybu alarmowania w oparciu o wartości bezwzględne możliwość ustawienia granic alarmowych dla pojedynczego ST oraz dla dwóch ST. |  | TAK, opisać |  |
|  | Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc wg. co najmniej 4 wzorów |  | TAK, opisać |  |
|  | RESP – pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 5 do 200 R/min. Możliwość wyboru odprowadzeni do monitorowania respiracji. Wybór prędkości przesuwu krzywych co najmniej 3; 6.25; 12,5; 25 mm/s. |  | TAK, opisać |  |
|  | Saturacja (SpO2). Zakres pomiarowy %SpO2 0-100%. Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 30-300 P/min. Jednoczesne wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości %saturacji, częstości pulsu i wskaźnika perfuzji. Alarm desaturacji. Wyświetlanie statystyk pomiaru SpO2 w postaci wykresów słupkowych. W komplecie z monitorem przewód interfejsowy oraz wielorazowy czujnik SpO2 typu klips na palec. |  | TAK, opisać |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia (NIPC) metodą oscylometryczną. Pomiar ręczny, automatyczny, ciągły (powtarzające się pomiary w czasie 5 min). Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem co najmniej 1 – 480 minut. Wyświetlanie na ekranie wartości ustawionego interwału oraz czasu jaki pozostał do kolejnego pomiaru. Pomiar sekwencyjny z co najmniej 5 programowalnymi cyklami, z indywidualnym ustawianiem ich czasu trwania i odstępów pomiarowych dla każdego cyklu. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Możliwość ustawiania przez użytkownika formatu wyświetlanych danych np. ciśnienie skurczowe, rozkurczowe i średnie lub tylko średnie. Funkcja stazy. Funkcja wstępnego ustawiania ciśnienia pompowania mankietu. Pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 30 do 300 P/min. W komplecie z każdym monitorem przewód oraz mankiet średni. |  | TAK, opisać |  |
|  | Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe. Zakres pomiarowy co najmniej od 5 do 50oC. Wyświetlanie T1, T2 oraz różnicy między nimi. Wybór etykiety temperatury zgodnie z miejscem pomiaru z listy co najmniej 10 etykiet zapisanych w pamięci monitora. W komplecie z kardiomonitorem czujnik temperatury powierzchniowy. Możliwość rozbudowy monitora o co najmniej kolejne 4 tory pomiarowe temperatury. |  | TAK, opisać |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia(IPC), dwa tory pomiarowe. Możliwość jednoczesnego wyświetlanie dwóch krzywych inwazyjnego ciśnienia ze wspólnym poziomem zero (nakładanie się krzywych). Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowych, rozkurczowych i średnich. Zakres pomiarowy inwazyjnego ciśnienia co najmniej od -50 do +350 mmHg. Możliwość ustawiania przez użytkownika formatu wyświetlanych danych np. ciśnienie skurczowe, rozkurczowe i średnie lub tylko średnie. Obliczanie wartości PPV. Funkcja pomiaru PAWP. Pomiar częstości pulsu wraz z inwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 30 do 300 P/min. Wybór etykiety inwazyjnego ciśnienia zgodnie z miejscem pomiaru z listy co najmniej 10 etykiet zapisanych w pamięci monitora. Automatyczny wybór zakres pomiarowego w zależności od wybranej etykiety oraz możliwość ręcznego wyboru zakresu pomiarowego. Możliwość rozbudowy monitora o co najmniej kolejne 4 tory pomiarowe inwazyjnego ciśnienia. |  | TAK, opisać |  |
|  | Moduł CO2 w strumieniu bocznym |  | TAK, opisać |  |
| INNE FUNKCJE I APLIKACJE KLINICZNE |  |  |  |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję obliczania punktacji do oceny poziomu świadomości wg. skali Glasgow (GCS). |  | TAK, opisać |  |
|  | Aplikacja dotycząca układu sercowo-krążeniowo i oddechowego z przedstawieniem w formie animacji zmian parametrów związanych z obciążeniem wstępnym, pracą serca, wodą w płucach , obciążeniem następczym |  | TAK, opisać |  |
|  | Funkcja wyświetlania statystyki SpO2 w wybranymi przez użytkownika przedziale czasowym (od 0,5 do 24 godzin) z prezentacją % udziału zaprogramowanych przez użytkownika przedziałów wartości %SpO2 w badanym przedziale czasowym, z wyborem zakresu docelowego |  | TAK, opisać |  |
|  | Funkcja „oczekiwanie”, pozwalająca na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związane np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora, i na szybkie, ponowne uruchomienie monitorowania. |  | TAK, opisać |  |
|  | Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym. |  | TAK, opisać |  |
|  | Funkcja wyświetlania stoperów z odmierzaniem czasu malejąco oraz rosnąco |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość rozbudowy oferowanego monitora o funkcje wspomagania decyzji klinicznych: |  | TAK, opisać |  |
|  | związanych z diagnozą i prowadzeniem terapii sepsy (zgodnie z zaleceniami SSC (Surviving Sepsis Compaign) oraz Sepsis-3 (Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock) |  | TAK, opisać |  |
|  | związanych z analizą pracy stymulatora |  | TAK, opisać |  |
|  | związanych z 24 godzinną analizą EKG |  | TAK, opisać |  |
|  | protokół wczesnej oceny skali ostrzegania (EWS) |  | TAK, opisać |  |
|  | dedykowaną aplikację uruchamianą na ekranie monitora pacjenta pomagającą utrzymać optymalna anestezję w okresie okołooperacyjnym (podczas indukcji anestezjologicznej, znieczulenia i wybudzenia) |  | TAK, opisać |  |
| MONTAŻ |  |  |  |  |
|  | Statyw na co najmniej pięciu kółkach wyposażonych w hamulce z półką do montażu monitora i dwoma koszykami na akcesoria lub Uchwyt na ścianę z półką do montażu monitora i koszykiem na akcesoria |  | TAK, opisać |  |
| INFORMACJE DODATKOWE |  |  |  |  |
| 1. | Przeglądy aparatu w okresie trwania gwarancji (bezpłatnie). |  | Min. 1 przegląd na rok |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim. |  | Tak |  |
| 3. | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. |  | Min. 10 lat |  |
| 4. | Dostępność do autoryzowanego serwisu. |  | Tak, podać gdzie |  |
| 6. | Czas reakcji od zgłoszenia. |  | Max. 48h |  |
| 7. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju. |  | Max. 3 dni robocze |  |
| 8. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy. |  | Max. 5 dni roboczych |  |
| 9. | Wykonawca ponosi koszty przeglądów serwisowych wbudowanego i dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji. |  | Tak |  |
| 10. | Deklaracja zgodności CE |  | Tak, |  |
| 11. | Gwarancja |  | Min. 24 miesiące , podać |  |
| Wartość netto : |  |  |  |  |
| Vat % |  |  |  |  |
| Wartość brutto: |  |  |  |  |

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

/podpisano elektronicznie/**

** UWAGA: należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

PARAMETRY TECHNICZNE

Część III Komputer do zastosowań medycznych  –  4 szt.

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025: |  |

| L.p. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych |  | Wartość wymagana | # Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Przekątna ekranu min. 21” |  | TAK, opisać |  |
|  | Standard VESA 100x100 |  | TAK, opisać |  |
|  | Format ekranu min. 16:9 |  | TAK, opisać |  |
|  | Rozdzielczość ekranu min. 1920x1080 |  | TAK, opisać |  |
|  | Ekran dotykowy 10 punktowy |  | TAK, opisać |  |
|  | IP65 przód, IP54 tył |  | TAK, opisać |  |
|  | Powłoka antyrefleksyjna |  | TAK, opisać |  |
|  | Jasność min. 250 cd/m2 |  | TAK, opisać |  |
|  | Kontrast statyczny min. 1000:1 |  | TAK, opisać |  |
|  | Procesor min. 10 rdzeni, co najmniej 12 wątków, osiągający w teście PassMark CPU Mark (Average CPU Mark) wynik nie mniejszy niż 14 000 punktów, według wyników opublikowanych na stronie http://cpubenchmark.net/cpu_list.php |  | TAK, opisać |  |
|  | Płyta główna: min. 1 x LAN 1000Mbps, min. 4 porty USB 3.0, HDMI, DisplayPort |  | TAK, opisać |  |
|  | RAM: min. 32GB |  | TAK, opisać |  |
|  | Dysk: min. 512GB M2 NVME |  | TAK, opisać |  |
|  | Windows 11 Professional 64bit PL lub równoważny. System informatyczny Szpitala działa tylko i wyłącznie w oparciu o system operacyjny z rodziny Windows |  | TAK, opisać |  |
|  | Klawiatura medyczna zmywalna USB z touchpadem (wymiary max. 390x150x15 mm) |  | TAK, opisać |  |
|  | Montaż i podłączenie komputera na ramieniu sali operacyjnej |  | TAK, opisać |  |
| INFORMACJE DODATKOWE |  |  |  |  |
| 1. | Okres gwarancji min 24 m-ce |  | Tak, podać ile |  |
| 2. | Przeglądy aparatu w okresie trwania gwarancji (bezpłatnie) |  | Min. 1 rocznie |  |
| 3. | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. |  | Min. 10 lat |  |
| 4. | Dostępność do autoryzowanego serwisu. |  | Tak, podać gdzie |  |
| 6. | Czas reakcji od zgłoszenia |  | Max. 48h |  |
| 7. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju |  | Max. 3 dni robocze |  |
| 8. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy |  | Max. 5 dni roboczych |  |
| 9. | Wykonawca ponosi koszty przeglądów serwisowych wbudowanego i dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji |  | Tak |  |
| 10. | Deklaracja zgodności CE |  | Tak |  |
| 11. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | Tak |  |
| Wartość netto: |  |  |  |  |
| VAT %: |  |  |  |  |
| Wartość brutto: |  |  |  |  |

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

/podpisano elektronicznie/**

** UWAGA: należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

PARAMETRY TECHNICZNE

Część IV Stacja przeglądowa 1 szt.

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025: |  |

| L.p. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana |  | Wartość oferowana |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STACJA PRZEGLĄDOWA |  |  |  |  |  |
|  | Monitor medyczny, przeglądowy o przekątnej min. 23” | TAK, podać |  |  |  |
|  | Liczba monitorów – 2 (medyczny + roboczy) | TAK, podać |  |  |  |
|  | Przekątna aktywnej części ekranu, min. 23” | TAK, podać |  |  |  |
|  | Rozdzielczość, min. 2 MP | TAK, podać |  |  |  |
|  | Głębia bitowa, min. 30 bitów | TAK, podać |  |  |  |
|  | Kąt widzenia (pion, poziom), min. 178° | TAK, podać |  |  |  |
|  | Luminancja maksymalna min. 410 cd/m2. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Skalibrowana jasność DICOM min. 220 cd/m2 | TAK, podać |  |  |  |
|  | Współczynnik kontrastu – 1350:1 | TAK, podać |  |  |  |
|  | Czas reakcji, max. 22 ms | TAK, podać |  |  |  |
|  | Wizyjne sygnały wejściowe 1 x DP, 1 x DVI-I | TAK, podać |  |  |  |
|  | Porty USB min. 2 x USB 3.0 | TAK, podać |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do kalibracji monitora | TAK, podać |  |  |  |
|  | Wyrób medyczny min. klasy I | TAK, podać |  |  |  |
| KOMPUTER |  |  |  |  |  |
|  | Procesor min. 6 rdzeniowy o taktowaniu min. 3,2 GHz | TAK, podać |  |  |  |
|  | Pamięć operacyjna: min 32GB RAM | TAK, podać |  |  |  |
|  | Dysk SSD o pojemności min. 1 TB z wejściem M2 na płycie głównej | TAK, podać |  |  |  |
|  | Karta sieciowa 1Gbit/s | TAK, podać |  |  |  |
|  | Napęd optyczny DVD+/-RW | TAK, podać |  |  |  |
|  | Przewodowa klawiatura i mysz w zestawie | TAK, podać |  |  |  |
|  | Windows 11 Professional 64bit PL lub równoważny (załącznik nr 1). System informatyczny Szpitala działa tylko i wyłącznie w oparciu o system operacyjny z rodziny Windows | TAK, podać |  |  |  |
| MODUŁ OPROGRAMOWANIA PRZEGLĄDOWEGO KLINICZNO-DIAGNOSTYCZNEGO – 1 SZT. |  |  |  |  |  |
|  | Bezterminowa licencja na użytkowanie oprogramowania stacji przeglądowej | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Możliwość prowadzenia lokalnej bazy danych | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Automatyczny eksport danych obrazowych do serwera | TAK, opisać |  |  |  |
| MENADŻER BADAŃ |  |  |  |  |  |
|  | Logowanie loginem i hasłem | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Obsługa wielu serwerów jednocześnie | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Poszukiwanie podstawowe badań według: nazwiska, identyfikatora pacjenta, typu badania, daty badania | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Dodatkowe poszukiwanie według: czasu badania, płci, lekarza kierującego, jednostki kierującej, aparatu diagnostycznego, opisu badania, daty urodzenia pacjenta. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Otwieranie badań | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Pobieranie badań w tle | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Pobieranie badań z różnych nośników danych | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Drukowanie wyników | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Transfer na odległe serwery | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Definicja filtrów złożonych | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Definicja serwerów danych. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Testowanie serwerów: ping, c-echo | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Lista badań z konfigurowalną zawartością rekordu | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Grupowanie badań według nazwiska, identyfikatora i daty urodzenia. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Podgląd badań z serwera lokalnego. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Przeglądanie obrazów w podglądzie w ramach serii | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Przeglądanie serii w podglądzie | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Skróty klawiszowe | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Wyszukiwanie według pierwszej litery nazwiska pacjenta | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Automatyczne zapamiętywanie ostatniego użytego filtru | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Definiowanie indywidualnych filtrów dla zalogowanego użytkownika oprogramowania diagnostycznego | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Kontrola jakości obrazowania | Tak, opisać |  |  |  |
| PRZEGLĄDARKA OBRAZÓW DICOM |  |  |  |  |  |
|  | Wyświetlanie skorowidza mini-obrazków wraz z rozwijaniem serii | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Przewijanie serii i obrazów kółkiem myszy | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Ukrywanie pasków narzędziowych | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Animacje z interakcyjną zmianą szybkości, kierunku, możliwością zapętlenia prezentacji. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Porównywanie dwóch badań tego samego pacjenta. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Animacje dwóch serii tego samego pacjenta z możliwością synchronizacji. Automatyczna synchronizacja czasu i przekroju. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Ręczna zmiana okna obrazowania. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Automatyczna propagacja zmian na całą serię. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Obsługa obrazów wieloramkowych | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Tworzenie animacji z serii i z obrazów wieloramkowych. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Automatyczne wygaszanie nieużywanych monitorów | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Dowolny konfigurowalny układ monitorów: poziomy, pionowy i mieszany | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Nieograniczona liczba definiowanych okien obrazowania. Dziesięć pierwszych pod skrótami klawiszowymi. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Przesuwanie obrazu. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Płynne powiększanie (zoom) obrazu. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Lokalizator powiększanego fragmentu, definiowanie powiększenia lupy. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Lupa (2x). Definiowalne powiększenie lupy. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Prezentacja obrazu referencyjnego. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Inwersja (negatyw) obrazu. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Odbicia względem obydwu osi | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Obroty o kąt 90 st. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Obroty o dowolny kąt. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Regiony zainteresowania: prostokąt, elipsa, wielokąt dowolny wraz z obliczeniami. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Blenda elektroniczna | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Zapis regionów zainteresowania jako nakładki. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Narzędzia pomiarowe: wartość piksela, długość, pole, odległość punktu od prostej, kąt, kąt Cobba, stosunek odcinków. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Kalibracja obrazu według kalibracji aparatu diagnostycznego lub według wzorca zewnętrznego. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Adnotacje na obrazie. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Usuwanie regionów i pomiarów zarówno indywidualne jak i grupowe. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Cofnięcie zmian: powiększenia, przesunięcia, okna obrazowania. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Przywrócenie do oryginalnych parametrów (reset). | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Sortowanie w ramach serii w obydwu kierunkach według: pozycji w osi Z, czasu akwizycji, identyfikatora obrazu. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Filtracja obrazu: wyostrzanie, wygładzanie, wykrywanie krawędzi. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Subtrakcja obrazów. (Możliwość definiowania obrazu referencyjnego dla badań XA) | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Podział ekranu według siatki do formatu 4x4 włącznie | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Anonimizacja badania | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Usuwanie tekstów informacyjnych | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Definiowalny pasek narzędzi dla każdego modality | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Definiowalne preferencje użytkownika | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Możliwość definicji ilości okien na monitorach | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Podpowiedzi kontekstowe. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Karta badań MR z funkcjami: Anatomicznego markera i podglądu umiejscowienia bieżącego obrazu na przekrojach ortogonalnych. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Karta badań USG z funkcjami pomiarowymi badań dopplerowskich tj. szybkości przepływu, częstości serca i czasów trwania ewolucji serca. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Karta badań MG z funkcjami: automatyczne dosuwanie projekcji i definiowalne powiększenie lupy. | Tak, opisać |  |  |  |
| Rekonstrukcje wtórne (MPR) serie lub obrazy istotne |  |  |  |  |  |
|  | Zmiana grubości warstwy | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Zmiana środka współrzędnych rekonstrukcji | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Zmiana kąta nachylenia osi | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Powiększenia i przesunięcia | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Obroty obrazów | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Pomiary kątów | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Prezentacja przestrzenna (stereo) | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Wyznaczanie współrzędnych punktu na prezentacji stereo. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Kasowanie pomiarów | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Zmiana okna obrazowania | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Zapisz rekonstrukcję; zapis obrazu w nowej serii | Tak, opisać |  |  |  |
| Rekonstrukcje 3D: Volume Rendering |  |  |  |  |  |
|  | Predefiniowane filtry, definicja i zapamiętywanie filtrów własnych | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Narzędzia do ręcznej definicji parametrów obrazowania: | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Powiększanie, jakość obrazowania, tablice kolorów | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Przezroczystość, cieniowanie, oświetlenie, okna obrazowania | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Powiększenie, obroty w płaszczyźnie ekranu | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Obroty swobodne (kąty Elulera), przesunięcia i powiększenia | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Sześcian orientacji, włączanie/wyłączanie sześcianu | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Przywrócenie do oryginalnej rekonstrukcji | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Edytor profili, zapis nowych i usuwanie zbędnych | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Predefiniowane rzuty: koronalny, sagitalny, aksjalny | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Zapisz rekonstrukcję; zapis obrazu w nowej serii | Tak, opisać |  |  |  |
| Rekonstrukcje 3D: Surface Rendering |  |  |  |  |  |
|  | Filtrowanie wartości predefiniowane i ustawienia ręczne | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Definicja kolorów tła, konturów i obrysu | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Płynnie regulowana rozdzielczość | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Zapisz rekonstrukcję; zapis obrazu w nowej serii | Tak, opisać |  |  |  |
| Funkcje ogólne |  |  |  |  |  |
|  | Prezentacja treści nagłówków (tagów) DICOM. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Obsługa struktur SR (Structure Rapport) | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Obsługa obrazów istotnych, zaznaczania, operacje tylko na obrazach istotnych w zakresie animacji i eksportu | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Zapis modyfikacji obrazów jako nowe badanie. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Zapis badania podsumowującego. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Zapis dowolnego obrazu w formacie DICOM | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Eksport pojedynczych obrazów lub serii do plików min. .jpg, .png, .bmp | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Eksport filmów w formacie min. .avi | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Eksport pojedynczych obrazów lub serii do prezentacji w formacie min. .ppt | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Zapis badania na płyty CD/DVD | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Odczyt załączników w formacie min. .pdf | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Obsługa obrazów istotnych (kluczowych - Key Object), | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Obsługa skrótów klawiszowych (np. Ctrl P dodać obraz do menadżera wydruków itp.) | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Obsługa dokumentów KO (Key Object Document) min. tworzenie, edycja, zapis do badania, wysłanie na inny serwer | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Podłączenie i skonfigurowanie przez Wykonawcę Stacji Przeglądowej będącej przedmiotem w/w postępowania do systemu PACS. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Wykonawca dokona pełnej instalacji dostarczonego sprzętu i oprogramowania w zakresie funkcjonującego systemu dziedzinowego PACS w placówce oraz uruchomienia wszystkich funkcjonalności systemu określonego w/w postępowaniu. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Licencja do oprogramowania HIS Posiadanego przez Zamawiającego – KS-SOMED - Pracownia radiologiczna (RIS) + KS-SOMED - Podpisywanie dokumentów podpisem elektronicznym (EDM) | Tak, opisać |  |  |  |
|  | W czasie prowadzenia prac należy przestrzegać wszystkich norm i przepisów prawnych odnoszących się do przedmiotu umowy, a w szczególności: - zgodność z przepisami i wymogami NFZ, - zgodność PACS ze szczegółowymi wymogami standardu DICOM 3.0, - zgodność z innymi szczegółowymi zarządzeniami i wymogami w zakresie przetwarzania danych wrażliwych. | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Dostawa licencji dla urządzeń/stacji komunikacji DICOM: - 1 x licencja SRV(WEB)/DICOM dla Stacji Uniwersalnej Przeglądowej – będąca przedmiotem ww. postępowania Koszty serwisowe oraz licencyjne związane z podłączeniem Stacji do systemu PACS ponosi Wykonawca. | TAK, opisać |  |  |  |
| INFORMACJE DODATKOWE |  |  |  |  |  |
| - 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |  |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. | Min. 10 lat |  |  |  |
|  | Dostępność do autoryzowanego serwisu. | TAK podać gdzie |  |  |  |
|  | Czas reakcji od zgłoszenia. | Max. 48h |  |  |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju. | Max. 3 dni robocze |  |  |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy. | Max. 5 dni roboczych |  |  |  |
|  | Deklaracja zgodności ce | TAK |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |  |  |
|  | Szkolenie pracowników | TAK |  |  |  |
| Wartość netto : |  |  |  |  |
| Vat % |  |  |  |  |
| Wartość brutto: |  |  |  |  |

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

/podpisano elektronicznie/**

** UWAGA: należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.