Załącznik nr 5 do SWZ

Nr: 15/PN/MN/2026

PARAMETRY TECHNICZNE

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Formularz ofertowy

Część I – aparat Echokardiograficzny na potrzeby Oddziału  – szt. 1

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025: |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych |  | Wartość wymagana | # Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, wyklucza się urządzenia po demonstracyjne i powystawowe |  | TAK, opisać |  |
|  | Cyfrowy aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem |  | TAK, opisać |  |
|  | Cyfrowy, szerokopasmowy system formowania wiązki ultradźwiękowej |  | TAK, opisać |  |
|  | Zasilanie 100 – 240 V, 50-60Hz |  | TAK, opisać |  |
|  | Panel dotykowy, przekątna min. 12” wspomagający obsługę aparatu pozwalający na zmianę parametrów i stron za pomocą dotyku (jak w tablecie) |  | TAK, opisać |  |
|  | Cyfrowy płaski ekran LCD, LED lub OLED o przekątnej ekranu min. 21’’ i rozdzielczości min. 1920x1080, regulowany w trzech płaszczyznach niezależnie od panelu sterowania |  | TAK, opisać |  |
|  | Funkcja wyświetlania obrazu diagnostycznego „na żywo”, na minimum 85% powierzchni monitora |  | TAK, opisać |  |
|  | Panel sterowania (konsola) umieszczony na ruchomym wysięgniku zapewniającym regulację położenia góra/dół min. 20 cm oraz obrót w zakresie min. ± 160° (z pozycji środkowej, w każdą stronę) |  | TAK, opisać |  |
|  | Dynamika systemu min. 350 dB |  | TAK, opisać |  |
|  | Liczba kanałów przetwarzania ultradźwiękowego min. 37 000 000 |  | TAK, opisać |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu min. od 1.0 MHz do 22.0 MHz (podać całkowity zakres częstotliwości fundamentalnych) |  | TAK, opisać |  |
|  | Głębokość skanowania min. 40cm |  | TAK, opisać |  |
|  | Waga max. 90 kg |  | TAK, opisać |  |
|  | Zasilanie bateryjne wbudowane w aparat pozwalające na wprowadzenie systemu w stan uśpienia, a następnie wybudzenie go w czasie poniżej 30 s, a także zapewniające możliwość regulacji położenia panelu sterowania również po odłączeniu od stałego źródła zasilania |  | TAK, opisać |  |
|  | Min. 4 aktywne i równorzędne gniazda do jednoczesnego przyłączenia głowic obrazowych |  | TAK, opisać |  |
|  | Gniazdo do podłączania głowicy nie obrazowej pracującej w trybie CW Doppler |  | TAK, opisać |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie wszystkich istotnych informacji: typ i zakres pracy głowicy, aktywnej aplikacji klinicznej, głębokości penetracji, poziomu wzmocnienia, dynamiki, poziomu kontrastu, poziomu wzmocnienia koloru, nazwy szpitala i nazwiska pacjenta |  | TAK, opisać |  |
|  | Port USB do archiwizacji obrazów na pamięciach przenośnych. Min 2 porty umieszczony w pulpicie aparatu |  | TAK, opisać |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla Color Doppler i obrazu 2D min. 2000 klatek, zapis dla PW Doppler oraz trybu M-mode min. 60 sekund, zapis dla CW Doppler min. 40 sekund |  | TAK, opisać |  |
|  | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika: minimum 30 |  | TAK, opisać |  |
|  | Podstawa jezdna z obrotowymi kołami z możliwością blokowania co najmniej dwóch z nich |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości konsoli w zakresie min. 20 cm |  | TAK, opisać |  |
|  | Wbudowany moduł EKG wraz z zestawem kabli |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość monitorowania sygnału EKG (wyświetlana krzywa na ekranie) przy pomocy elektrod EKG, bez dodatkowych zewnętrznych modułów |  | TAK, opisać |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjenta na ekranie dotykowym lub wysuwanej klawiaturze |  | TAK, opisać |  |
|  | Jednostka centralna - tryby obrazowania |  |  |  |
|  | Tryby obrazowania: - 2D, - M-Mode, - Color M-mode, - Doppler pulsacyjny, - Doppler ciągły, - Doppler kolorowy, - Doppler tkankowy (TDI) kolorowy oraz doppler spektralny CW i PW. |  | TAK, opisać |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu (Frame rate) w 2D min. 1800 Hz |  | TAK, opisać |  |
|  | Anatomiczny M-mode |  | TAK, opisać |  |
|  | Doppler pulsacyjny (PWD) o rejestrowanych i wyświetlanych prędkościach maksymalnych min. do 830 cm/s |  | TAK, opisać |  |
|  | Color Doppler (CD) rejestrowane prędkości maksymalne min. do 300 cm/s |  | TAK, opisać |  |
|  | Doppler tkankowy kolorowy oraz spektralny, sterowany pod kontrolą głowicy sektorowej |  | TAK, opisać |  |
|  | Minimum 15-stopniowe powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym |  | TAK, opisać |  |
|  | Zasięgowa regulacja wzmocnienia (TGC lub STC) min. w 8 strefach oraz LGC min. w 2 strefach |  | TAK, opisać |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) |  | TAK, opisać |  |
|  | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy, np. SRI lub równoważne |  | TAK, opisać |  |
|  | Funkcja ciągłego automatycznego optymalizowania obrazu 2D uruchamiana przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) |  | TAK, opisać |  |
|  | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz skali prędkości) |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość przesunięcia linii bazowej na zatrzymanym spektrum Dopplera |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji w aplikacjach |  | TAK, opisać |  |
|  | Pomiar odległości, min. 8 pomiarów |  | TAK, opisać |  |
|  | Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości |  | TAK, opisać |  |
|  | Jednoczesna prezentacja 2D i M-Mode w różnych proporcjach wielkości oraz prezentacji M-mode na całym ekranie |  | TAK, opisać |  |
|  | Jednoczesna prezentacja 2D/Color Doppler i 2D |  | TAK, opisać |  |
|  | Jednoczesna prezentacja 2D/Color i PW TRIPLEX o różnych wzajemnych proporcjach oraz całego spektrum na ekranie |  | TAK, opisać |  |
|  | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) min. 0,5-20 mm |  | TAK, opisać |  |
|  | Doppler fali ciągłej o rejestrowanych i wyświetlanych prędkościach maksymalnych min. do 26 m/s |  | TAK, opisać |  |
|  | Wybór map koloru kodujących przepływ |  | TAK, opisać |  |
|  | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 7 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D |  | TAK, opisać |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie wraz z pełnymi pakietami pomiarowymi: kardiologia dorosłych, badania naczyniowe (w tym obrazowanie TCD) |  | TAK, opisać |  |
|  | Funkcja zduplikowania na ekranie dotykowym obrazu ultrasonograficznego z monitora aparatu celem ułatwienia wykonywania procedur interwencyjnych. |  | TAK, opisać |  |
|  | Moduł do oceny globalnej funkcji lewej komory; obliczenia oparte na automatycznej detekcji wsierdzia na bazie Speckle Tracking; automatyczne wyznaczenie frakcji wyrzutowej lewej komory z projekcji AP4 i AP2; wyznaczanie parametrów funkcji skurczowej i rozkurczowej lewej komory, aplikacja oparta na sztucznej inteligencji do automatycznego wybierania najlepszych obrazów do oceny LV EF, możliwość obsługi obrazu z lub bez EKG Oprogramowanie do automatycznej wykorzystującej sztuczną inteligencję odcinkowej oceny ruchu mięśnia lewej komory wraz z wyznaczeniem Wall Motion Scoring Index. Wyniki odcinkowe prezentowane są za pomocą 17 segmentowego wykresu kołowego |  | TAK, opisać |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego wyznaczenia globalnego i regionalnego odkształcenia LV. Prezentacja wyniku w postaci kolorowej mapy typu „oko byka” z podziałem na 18 segmentów. Moduł automatycznie identyfikuje odpowiednie projekcje (AP4, AP3 i AP2) oraz automatycznie śledzi wsierdzie na bazie markerów akustycznych (speckle tracking) bez żadnych ingerencji operatora. Analiza obrazów z sygnałem EKG i bez sygnału EKG, analiza obrazów z głowic przezklatkowych oraz przezprzełykowych |  | TAK, opisać |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego (bez ingerencji operatora) wyznaczenia odkształcenia RV oraz LA oraz odkształcenia wolnej ściany RV z obrazu. Moduł automatycznie identyfikuje odpowiednie projekcje (AP4 i AP2) potrzebne do uzyskania wyniku oraz automatycznie śledzi wsierdzie na bazie markerów akustycznych (speckle tracking) bez żadnych ingerencji operatora. Analiza obrazów z sygnałem EKG, bez sygnału EKG |  | TAK, opisać |  |
|  | Wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji, w pełni zautomatyzowane funy dostępne w trybie 2D bez podłączenia kabli EKG: min. IVSd, LVIDd, LVPWd, LVIDs, AoR Diam, Asc Ao Diam, LVOT Diam, Ao Sinus Diam, Ao STJ Diam, RV Base, RV Mid, RV Length, RV Annulus |  | TAK, opisać |  |
|  | Funkcja automatycznego rozpoznania widma fali przepływu w zależności od typu zastawki i dzięki sztucznej inteligencji dopasowująca odpowiadający jej pakiet pomiarowy (bez kabli EKG). |  | TAK, opisać |  |
|  | W pełni zautomatyzowane pomiary - opartej na sztucznej inteligencji dostępne w trybie Dopplera np. MV Peak E Vel, MV Peak A Vel, MV Inflow, MV Peak E Vel, MV Peak A Vel, LVOT VTI, LVOT Vmax, AV VTI, AV Vmax, PV VTI, PV Vmax, TR Vmax, Lat E’Vel, Lat A’Vel, Med E’Vel, Med A’Vel, Lat Vel, Lat E’Vel, Lat A’ Vel, Med Vel, Med E’Vel, Med A’Vel, RV S |  | TAK, opisać |  |
|  | Wbudowane oprogramowanie umożliwiające automatyczne lub półautomatyczne pomiary funkcji serca |  | TAK, opisać |  |
|  | Archiwizacja obrazów |  |  |  |
|  | Moduł (software i hardware) do komunikacji w trybie DICOM 3.0 do przesyłania obrazów i danych min. klasy DICOM PRINT STORE, WORKLIST, raporty strukturalne (SR) |  | TAK, opisać |  |
|  | Rejestracja „klipów” sekwencji obrazów |  | TAK, opisać |  |
|  | System prowadzenia kabli od głowic, który umożliwia połączenie kabli w splot i ochronę przed ich uszkodzeniem poprzez najechanie kołami ultrasonografu, jednocześnie zmniejszający naprężenie kabli i zwiększając wygodę operatora podczas skanowania |  | TAK, opisać |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy ultrasonografu min. 500 GB, formaty zapisu min. DICOM, AVI, JPG i eksportu badań w formacie video i/lub obrazu |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC z zainstalowanym oprogramowaniem serwera DICOM kablem sieciowym 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) Możliwość wysyłania raportów i zdjęć na komputer zewnętrzny poprzez sieć WiFi |  | TAK, opisać |  |
|  | Automatycznie dodawana przeglądarka plików DICOM przy nagrywaniu na nośniki zewnętrzne |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki |  | TAK, opisać |  |
|  | Aparat musi posiadać zaawansowane technologie poprawy obrazu (np. adaptacyjne wzmocnienie, redukcję szumów, dynamiczne dostosowanie kontrastu), umożliwiające ocenę struktur serca o wysokiej rozdzielczości |  | TAK, opisać |  |
|  | Videoprinter czarno-biały |  | TAK, opisać |  |
|  | Mobilny wózek z miejscem na głowicę i akcesoria |  | TAK, opisać |  |
|  | Głowice |  |  |  |
|  | Szerokopasmowa głowica sektorowa wykonana w technice matrycowej wielorzędowej lub innej znacząco poprawiającej rozdzielczość np. Single Crystal - zakres częstotliwości pracy min. od 1 do 5 MHz (± 1 MHz), - ilość elementów min. 80, - tryby obrazowania B-mode, M-mode, CD, CW Doppler, PW Doppler, - kąt pola skanowania min. 90°. |  | TAK, opisać |  |
|  | Głowica liniowa szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 3.0 – 12.0 MHz - obrazowanie harmoniczne, - możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej, - liczba elementów min. 300, - szerokość pola widzenia głowicy min. 38 mm. |  | TAK, opisać |  |
|  | Głowica sektorowa przezprzełykowa typu „matrycowego” do wyboru z zakresu min. 3,5-7,5 MHz - ilość elementów min. 2500 elementów, - dostępne tryby pracy: 2D, CD, PW, CW, TDI, PW TDI, THI, - M-mode, Kolor M-mode, 3D, 3D w czasie rzeczywistym - możliwość obrazowania i akwizycji 2 prostopadłych obrazów 2D w tym samym czasie - funkcja zmiany płaszczyzny obrazowania w zakresie min. 180˚ w sposób elektroniczny, - obrazowanie Live 3D (w skali szarości i w kolorowym obrazowaniu dopplerowskim, - obrazowanie harmoniczne. |  | TAK, opisać |  |
| INFORMACJE DODATKOWE |  |  |  |  |
| 1. | Okres gwarancji min 24 m-ce |  | Tak, podać ile |  |
| 2. | Przeglądy aparatu w okresie trwania gwarancji (bezpłatnie) |  | Min. 1 rocznie |  |
| 3. | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. |  | Min. 10 lat |  |
| 4. | Dostępność do autoryzowanego serwisu. |  | Tak, podać gdzie |  |
| 6. | Czas reakcji od zgłoszenia |  | Max. 48h |  |
| 7. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju |  | Max. 3 dni robocze |  |
| 8. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy |  | Max. 5 dni roboczych |  |
| 9. | Wykonawca ponosi koszty przeglądów serwisowych wbudowanego i dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji |  | Tak |  |
| 10. | Deklaracja zgodności CE |  | Tak |  |
| 11. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | Tak |  |
| Wartość netto: |  |  |  |  |
| VAT %: |  |  |  |  |
| Wartość brutto: |  |  |  |  |

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

/podpisano elektronicznie/**

** UWAGA: należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Część II – aparat Echokardiograficzny na potrzeby Poradni – szt. 1

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025: |  |

| L.p. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych |  | Wartość wymagana | # Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Aparat nowy, nie powystawowy |  | TAK, opisać |  |
|  | Kliniczny cyfrowy echokardiograf z kolorowym Dopplerem |  | TAK, opisać |  |
|  | Cyfrowy system formowania i przetwarzania wiązki ultradźwiękowej |  | TAK, opisać |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu min. 1 - 25 MHz. |  | TAK, opisać |  |
|  | Regulacja wysokości panelu sterowania (pulpitu) w zakresie min. 0 - 20 cm |  | TAK, opisać |  |
|  | Regulacja obrotu panelu sterowania (pulpitu) w lewo/prawo minimum ± 30° |  | TAK, opisać |  |
|  | Ekran LCD, LED lub OLED o przekątnej ekranu minimum 21” z możliwością regulacji położenia niezależnie od konsoli aparatu. |  | TAK, opisać |  |
|  | Dotykowy ekran LCD o przekątnej min. 12" do sterowania funkcjami aparatu, wbudowany w aparat |  | TAK, opisać |  |
|  | Min. 4 aktywne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych USG w tym do sond przezprzełykowych |  | TAK, opisać |  |
|  | Moduł EKG wbudowany w aparat, kabel ekg 3-odprowadzeniowy na elektrody samoprzylepne w zestawie |  | TAK, opisać |  |
|  | System archiwizacji i zarządzania obrazami |  | TAK, opisać |  |
|  | Aparat mobilny z czterema skrętnymi kołami z blokadą oraz hamulcem na wszystkich kołach |  | TAK, opisać |  |
|  | Masa urządzenia maks. 80 kg. |  | TAK, opisać |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230 V, 50-60Hz, tryb „uśpienia”, umożliwiającym szybkie uruchomienie systemu |  | TAK, opisać |  |
|  | OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU |  |  |  |
|  | B-mode |  | TAK, opisać |  |
|  | Obrazowanie ciągło ogniskowe na całej głębokości obrazowania bez konieczności regulacji ognisk z trybem ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu w czasie rzeczywistym |  | TAK, opisać |  |
|  | Maksymalna głębokość penetracji w trybie 2D min. 49 cm, zależy od nastaw i sondy |  | TAK, opisać |  |
|  | Powiększenie obrazu bez utraty jakości min. 5x w stosunku do rzeczywistej wielkości |  | TAK, opisać |  |
|  | M-mode |  | TAK, opisać |  |
|  | Kolor M-mode |  | TAK, opisać |  |
|  | Power Doppler |  | TAK, opisać |  |
|  | Regulacja bramki w zakresie min. 1-16 mm. |  | TAK, opisać |  |
|  | Kolorowy Doppler tkankowy TDI |  | TAK, opisać |  |
|  | Doppler spektralny z falą ciągłą z maks. mierzoną prędkością przy zerowym kącie min. 12 m/s |  | TAK, opisać |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, Dopplera kolorowego i PW – Doppler – triplex |  | TAK, opisać |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, Dopplera kolorowego i CW – Doppler - triplex |  | TAK, opisać |  |
|  | Funkcje postprocessingu – dla trybu PW (pętle/obrazy bieżące, archiwum wewnętrzne): - wzmocnienie, - linia bazowa, - korekcja kąta, - inwersja spektrum, - format wyświetlania, - szybkość obrazowania (skala czasu), - pełna oś czasu, - usuwanie słabych sygnałów, - mapy szarości, - koloryzacja. |  | TAK, opisać |  |
|  | Obrazowanie poszerzone dla sondy sektorowej przezklatkowej – pole obrazowania od punktu styku ze skórą pacjenta dla sondy sektorowej przezklatkowej zaczyna się od odcinka a nie punktu jak przy standardowym trybie na sondzie sektorowej |  | TAK, opisać |  |
|  | Częstość odświeżania obrazu w trybie 2D (min. 1000 obr./sek.) |  | TAK, opisać |  |
|  | Ilość częstotliwości harmonicznych dla sondy sektorowej przezklatkowej (minimum 3) |  | TAK, opisać |  |
|  | Anatomiczny M-mode: na „żywo”, na pętlach obrazowych 2D zapisanych w pamięci CINE oraz z archiwum aparatu z możliwością wykonywania pomiarów i kalkulacji. |  | TAK, opisać |  |
|  | M-mode „krzywoliniowy” |  | TAK, opisać |  |
|  | Kolor Doppler z częstością odświeżania obrazu min. 200 obrazów na sek. |  | TAK, opisać |  |
|  | Doppler spektralny z falą pulsacyjną PW z max. mierzoną prędkością przy zerowym kącie min 6,5 m/s |  | TAK, opisać |  |
|  | ARCHIWIZACJA |  |  |  |
|  | Możliwość archiwizowania obrazów w formacie „surowych danych” z możliwością późniejszej kontroli obrazu i analizy ilościowej podobnie jak w trakcie bezpośredniego badania pacjenta |  | TAK, opisać |  |
|  | Aparat musi posiadać zaawansowane technologie poprawy obrazu (np. adaptacyjne wzmocnienie, redukcję szumów, dynamiczne dostosowanie kontrastu), umożliwiające ocenę struktur serca o wysokiej rozdzielczości |  | TAK, opisać |  |
|  | Wbudowany wewnętrzny system archiwizacji obrazów i sekwencji oraz danych pacjentów na dysku twardym oraz możliwość zapisu obrazów oraz pętli w formatach co najmniej DICOM, AVI, JPG |  | TAK, opisać |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy ultrasonografu o pojemności min. 500 GB |  | TAK, opisać |  |
|  | Liczba obrazów w „Cine loop” dla prezentacji 2D min. 60000 |  | TAK, opisać |  |
|  | Pojemność pamięci dynamicznej – długość zapamiętywanego zapisu spektrum Dopplera min. 2000 sek. |  | TAK, opisać |  |
|  | Wyjście USB do dysku zewnętrznego USB lub pamięci typu FLASH do nagrywania obrazów w formatach co najmniej JPG, AVI, DICOM i eksportu badań w formacie Video i/lub obrazu |  | TAK, opisać |  |
|  | Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania z możliwością dołączania obrazów do raportu oraz z możliwością wprowadzania własnych opisów i komentarzy do raportu |  | TAK, opisać |  |
|  | Videoprinter czarno-biały |  | TAK, opisać |  |
|  | GŁOWICE |  |  |  |
|  | Głowica sektorowa przezklatkowa wykonana w technice Single Cristal oraz matrycowej: - kąt pola obrazowania min 120 stopni, - głębokość obrazowania min. 30 cm, - zakres częstotliwości min. 1,5 - 4,5 MHz ± 1 Mhz, - ilość elementów piezoelektrycznych min 280. |  | TAK, opisać |  |
|  | Głowica sektorowa przezprzełykowa wykonana w technice Single matrycowej: - zakres częstotliwości min. 3.0 – 8.0 MHz ±1 Mhz, - ilość elementów piezoelektrycznych 2500, - kąt pola obrazowania min 80 stopni, - obrazowanie min. 3D. |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość podłączenia co najmniej dwóch głowic jednocześnie w tym liniowej i sektorowej do badań kardiologicznych |  | TAK, opisać |  |
|  | OPROGRAMOWANIE |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do pomiarów, obliczeń i generowania raportów dla badań: - echokardiograficznych dorosłych i dzieci, - badań naczyniowych, - badań TCD. |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość dokonania pomiarów na obrazach i pętlach obrazowych z archiwum systemu |  | TAK, opisać |  |
|  | Pomiary odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości, objętości przepływu |  | TAK, opisać |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość zaprogramowania w aparacie własnych pomiarów |  | TAK, opisać |  |
|  | Pomiary Z-scores |  | TAK, opisać |  |
|  | Oprogramowanie do zaawansowanego obrazowania typu Strain, Strain rate, synchronizacji wewnątrz i międzykomorowej |  | TAK, opisać |  |
|  | Oprogramowanie do analizy jakościowej i ilościowej ruchomości, kurczliwości tkankowej w trybie 2D |  | TAK, opisać |  |
|  | Oprogramowanie do analizy wzdłużnych uszkodzeń mięśnia sercowego dla lewej komory wraz z prezentacją wyniku w formie wykresu “oko byka” |  | TAK, opisać |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego rozpoznawania najlepszych projekcji do analizy odkształcenia podłużnego dla lewej komory wraz z oznaczeniem obrysu mięśnia sercowego i prezentacją wyników w formie oko byka w jednym kroku |  | TAK, opisać |  |
|  | Oprogramowanie do analizy podłużnego odkształcenia mięśnia sercowego prawej komory wraz z prezentacją wyniku globalnego |  | TAK, opisać |  |
|  | Oprogramowanie do analizy podłużnego odkształcenia mięśnia sercowego lewego przedsionka wraz z prezentacją wyniku globalnego |  | TAK, opisać |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego wyznaczania frakcji wyrzutowej dla lewej komory |  | TAK, opisać |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego rozpoznawania najlepszych projekcji do analizy odkształcenia podłużnego dla lewej komory wraz z wyznaczeniem objętości i frakcji wyrzutowej w jednym kroku |  | TAK, opisać |  |
|  | Wbudowane oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji - funkcja automatycznych lub półautomatycznych pomiarów parametrów lewej komory serca w trybie 2D uwzględniając obliczanie EF (frakcja wyrzutowa), %FS (frakcja skracania), SV (objętość wyrzutowa) i masy (także masy indeksowanej) |  | TAK, opisać |  |
|  | Wbudowane oprogramowanie z funkcją automatycznego pomiaru oparte na sztucznej inteligencji –rozpoznawania najczęściej uzyskiwanych w echokardiografii rodzajów spektrum dopplerowskiego |  | TAK, opisać |  |
|  | Mobilny wózek z miejscem na głowicę i akcesoria |  | TAK, opisać |  |
| INFORMACJE DODATKOWE |  |  |  |  |
| 1. | Okres gwarancji min 24 m-ce |  | Tak, podać ile |  |
| 2. | Przeglądy aparatu w okresie trwania gwarancji (bezpłatnie) |  | Min. 1 rocznie |  |
| 3. | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. |  | Min. 10 lat |  |
| 4. | Dostępność do autoryzowanego serwisu. |  | Tak, podać gdzie |  |
| 6. | Czas reakcji od zgłoszenia |  | Max. 48h |  |
| 7. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju |  | Max. 3 dni robocze |  |
| 8. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy |  | Max. 5 dni roboczych |  |
| 9. | Wykonawca ponosi koszty przeglądów serwisowych wbudowanego i dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji |  | Tak |  |
| 10. | Deklaracja zgodności CE |  | Tak |  |
| 11. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | Tak |  |
| Wartość netto: |  |  |  |  |
| VAT %: |  |  |  |  |
| Wartość brutto: |  |  |  |  |

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

`

/podpisano elektronicznie/**

** UWAGA: należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Część III – Aparat EKG – szt. 1

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025: |  |

| L.p. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych |  | Wartość wymagana | # Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  | TAK, opisać |  |
|  | Waga aparatu z akumulatorem do 5,9 kg. |  | TAK, opisać |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230 V 50 Hz |  | TAK, opisać |  |
|  | Wbudowany akumulator, którego pojemność umożliwia min. 3,5 godz. ciągłego monitorowania |  | TAK, opisać |  |
|  | Ochrona przed impulsem defibrylacji CF |  | TAK, opisać |  |
|  | Pojemność akumulatora 5600 mAh, co najmniej 3,5 godz. pracy ciągłej |  | TAK, opisać |  |
|  | Czas ładowania akumulatora poniżej 3,5 godziny do 90% i poniżej 4 godzin do 100% przy wyłączonym urządzeniu |  | TAK, opisać |  |
|  | Dotykowy ekran LCD o przekątnej 12,1 cala, rozdzielczości 1280 × 800 pikseli, kolorowy (24-bitowy) z podświetleniem LED |  | TAK, opisać |  |
|  | Wymiary urządzenia: 390 mm × 320 mm × 155 mm. (wszystkie wymiary w tolerancji max +/- 10 mm) |  | TAK, opisać |  |
|  | Obsługiwane dane pacjenta: Identyfikator pacjenta, imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, wiek, rozrusznik, drugie imię, identyfikator pomocniczy, pochodzenie etniczne, umieszczenie V3, oddział, nr sali, nr łóżka, lekarz, technik, wskazania, leki, waga, ciśnienie krwi |  | TAK, opisać |  |
|  | Prezentacja danych na ekranie: wyświetlanie krzywej EKG, parametrów (HR, ST, QTc, itp.), danych pacjenta (identyfikator, imię i nazwisko, płeć, wiek), tętna, statusu rozrusznika serca, komunikatów ostrzegawczych i informacyjnych, daty i godziny, wskaźnika naładowania baterii, statusu sieci, etykiet odprowadzeń, trybu pracy, prędkości zapisu, wzmocnienia, ustawień filtrów i menu. Menu w języku polskim |  | TAK, opisać |  |
|  | Detekcja stymulatora serca z oznaczaniem impulsów na dedykowanym kanale, umożliwiająca precyzyjną analizę impulsów o szerokości od 30 μs do 2 ms |  | TAK, opisać |  |
|  | Impedancja wejściowa: ≥ 100 MΩ |  | TAK, opisać |  |
|  | CMRR ≥140 dB |  | TAK, opisać |  |
|  | Częstotliwość próbkowania 64 000 Hz/kanał, 96 000 Hz/kanał dla detekcji rozrusznika |  | TAK, opisać |  |
|  | Filtr zakłóceń sieciowych |  | TAK, opisać |  |
|  | Filtr zakłóceń mięśniowych |  | TAK, opisać |  |
|  | Filtr dolnoprzepustowy |  | TAK, opisać |  |
|  | Filtr anty-dryftowy |  | TAK, opisać |  |
|  | Sygnał EKG 12 odprowadzeń standardowych – wydruk w formacie 12-kanałowym |  | TAK, opisać |  |
|  | Urządzenie umożliwia rejestrację dodatkowych odprowadzeń (np. V3R, V4R, V7, V8, V9) w celu diagnostyki prawej komory oraz tylnej ściany serca |  | TAK, opisać |  |
|  | Formaty wydruku: 3x4, 3x4+1R, 3x4+3R, 6x2, 6x2+1R, 12x1, 6x1(L), 6x1(C) |  | TAK, opisać |  |
|  | Wbudowana głowica drukująca z funkcją automatycznej regulacji linii izotermicznej |  | TAK, opisać |  |
|  | Czułość: 2,5/5/10/20 mm/mV oraz AUTO |  | TAK, opisać |  |
|  | Prędkość zapisu: 5/12,5/25/50 mm/s |  | TAK, opisać |  |
|  | Technologia pisaka: termiczny druk punktowy tablicowy, umożliwiający precyzyjne odwzorowanie zapisów EKG i linii izotermicznych |  | TAK, opisać |  |
|  | Szerokość papieru A4 min. (szer.) 210 mm x (wys.) 295 mm. - składanka |  | TAK, opisać |  |
|  | Wydruk w trybie monitorowania rytmu: możliwość drukowania zapisów EKG w czasie rzeczywistym podczas ciągłego monitorowania rytmu serca |  | TAK, opisać |  |
|  | Automatyczna analiza i interpretacja (dorośli, dzieci, noworodki) w języku polskim |  | TAK, opisać |  |
|  | Ponowna analiza EKG po zmianie danych demograficznych pacjenta |  | TAK, opisać |  |
|  | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod i odłączenia przewodu ekg |  | TAK, opisać |  |
|  | Funkcja uśpienia (standby) umożliwia minimalne zużycie energii i szybkie przywrócenie do pracy w razie potrzeby |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość zapisu do 1200 badań EKG |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość przeglądania i wydruku zapisanych badań bezpośrednio z archiwum urządzenia za pomocą wbudowanej drukarki termicznej lub podłączonej drukarki zewnętrznej |  | TAK, opisać |  |
|  | Urządzenie umożliwia przeglądanie zapisanych raportów EKG z możliwością konfiguracji układu krzywej i wzmocnienia, ponowną analizę po edycji danych demograficznych pacjenta (np. wiek, płeć) oraz porównanie dwóch zapisów EKG tego samego pacjenta, z wyświetlaniem krzywych porównawczych względem raportu odniesienia i regulacją skali (prędkość, wzmocnienie) |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość rozszerzenia funkcji urządzenia o opcjonalny czytnik kodów kreskowych |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o system do archiwizacji i analizy badań CardioVista |  | TAK, opisać |  |
|  | Aparat EKG wyposażony w funkcję automatycznego oznaczania nieprawidłowych pobudzeń, zamrażania krzywych maksymalnie 10 minut w trybach automatycznym, ręcznym i rytmu oraz możliwości analizy i wydruku wybranych zamrożonych zapisów |  | TAK, opisać |  |
|  | Aparat wyposażony jest w funkcję automatycznej analizy odcinka ST w pełnym zakresie 12 odprowadzeń. W przypadku wykrycia odchyleń dostępne są narzędzia umożliwiające graficzne zobrazowanie zmian ST, wskazanie potencjalnej lokalizacji niedokrwienia na schemacie serca oraz analizę fragmentów zapisu z wyróżnieniem nieprawidłowości. Raport zawiera zapis 12-odprowadzeniowy, wartości ST, interpretację automatyczną oraz graficzną prezentację zmian |  | TAK, opisać |  |
|  | Wyposażenie: przewód pacjenta ( + dodatkowe 4 kpl. Przewód pacjenta do rejestratora – 3 odprowadzeniowy i 7 odprowadzeniowy, 3 kanałowy) pacjenta, elektrody przyssawkowe oraz klipsowe, papier termiczny |  | TAK, opisać |  |
|  | Mobilny wózek aparaturowy na pięciu kółkach, wszystkie kółka wyposażone w blokadę |  | TAK, opisać |  |
|  | Obsługa Wi-Fi (2,4 GHz i 5 GHz), Ethernet (IEEE-802.3, IEEE-802.3u, IEEE-802.3z), współpraca z serwerami FTP |  | TAK, opisać |  |
|  | Eksport wyników w formatach PDF, graficznych (PNG, JPEG, BMP), DICOM, FDA XML i MR XML przez USB lub sieć (Wi-Fi / Ethernet). Obsługa FTP i drukowanie na drukarkach USB oraz sieciowych |  | TAK, opisać |  |
|  | Obsługa dwuzakresowej łączności Wi-Fi (2,4 GHz i 5 GHz) zgodnej ze standardami IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, z zaawansowanymi mechanizmami zabezpieczeń sieciowych, takimi jak IEEE 802.1X, WPA2 Enterprise oraz WPA3 Enterprise. Urządzenie umożliwia automatyczne przesyłanie wyników w standardzie DICOM (MWL, Storage, Print, Commit) do systemów HIS/PACS oraz integrację z ukrytymi sieciami (SSID) |  | TAK, opisać |  |
| INFORMACJE DODATKOWE |  |  |  |  |
| 1. | Okres gwarancji min. 24 m-ce |  | Tak, podać ile |  |
| 2. | Przeglądy aparatu w okresie trwania gwarancji (bezpłatnie) |  | Min. 1 rocznie |  |
| 3. | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia |  | Min. 10 lat |  |
| 4. | Dostępność do autoryzowanego serwisu |  | Tak, podać gdzie |  |
| 6. | Czas reakcji od zgłoszenia |  | Max. 48h |  |
| 7. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju |  | Max. 3 dni robocze |  |
| 8. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy |  | Max. 5 dni roboczych |  |
| 9. | Wykonawca ponosi koszty przeglądów serwisowych wbudowanego i dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji |  | Tak |  |
| 10. | Deklaracja zgodności CE |  | Tak |  |
| 11. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | Tak |  |
| Wartość netto: |  |  |  |  |
| VAT %: |  |  |  |  |
| Wartość brutto: |  |  |  |  |

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

…………………………………….

Podpis i pieczątka wykonawcy

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Część IV – Holter RR – szt. 5

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025: |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 rok | Tak, podać |  |
|  | Pomiar metodą oscylometryczną | Tak, podać |  |
|  | Badanie minimum 24 godzin | Tak, opisać |  |
|  | Badanie przedłużone powyżej 48 godzin | Tak, opisać |  |
|  | Pamięć wewnętrzna minimum 350 pomiarów | Tak, opisać |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe pozwalające na wykonanie minimum 350 pomiarów | Tak, opisać |  |
|  | Wymiana akumulatorów nie powoduje utraty ustawień rejestratora ani danych pomiarowych | Tak, opisać |  |
|  | Zakres pomiarowy ciśnienia nie mniej niż 40-280 mmHg | Tak, opisać |  |
|  | Zakres pomiarowy tętna nie mniej niż 40-200bpm | Tak, opisać |  |
|  | Programowalne interwały pomiarowe w zakresie min. 5-120 minut | Tak, opisać |  |
|  | Przedziały dzień/noc zaprogramowane lub przełączane przez pacjenta | Tak, opisać |  |
|  | Pomiar na żądanie | Tak, opisać |  |
|  | Automatyczne zaznaczanie pomiarów na żądanie | Tak, opisać |  |
|  | Funkcja natychmiastowego przerwania pomiaru | Tak, opisać |  |
|  | Automatyczne dostosowanie ciśnienia pompowania do ciśnienia pacjenta | Tak, opisać |  |
|  | Dodatkowe mechaniczne zabezpieczenie przed nadmiernym ciśnieniem w mankiecie | Tak, opisać |  |
|  | Waga rejestratora poniżej 220g | Tak, opisać |  |
|  | Małe wymiary- poniżej 75x30x100mm | Tak, opisać |  |
|  | Zasilanie z nie więcej niż z 3 akumulatorów typu AA | Tak, opisać |  |
|  | Wyświetlacz z wyświetlaniem daty i czasu, parametrów mierzonych oraz statusu aparatu | Tak, opisać |  |
|  | Funkcja blokady wyświetlania parametrów mierzonych na wyświetlaczu | Tak, opisać |  |
|  | Sygnalizacja rozładowania akumulatorów | Tak, opisać |  |
|  | Sygnalizacja nieszczelności | Tak, opisać |  |
|  | System wyposażony w mankiet oryginalne producenta w rozmiarze standard | Tak, opisać |  |
|  | Możliwość uzupełnienia systemu o materiałowe osłonki higieniczne na mankiet | Tak, opisać |  |
|  | W zestawie ładowarka + 2 kpl. akumulatorów typu AA | Tak, opisać |  |
|  | W zestawie etui na rejestrator | Tak, opisać |  |
|  | Port komunikacyjny microUSB | Tak, opisać |  |
|  | INFORMACJE DODATKOWE |  |  |
|  | Przeglądy aparatu w okresie trwania gwarancji (bezpłatnie). | Min. 1 przegląd na rok |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. | Min. 10 lat |  |
|  | Dostępność do autoryzowanego serwisu. | Tak, podać gdzie |  |
|  | Czas reakcji od zgłoszenia. | Max. 48h |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju. | Max. 3 dni robocze |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy. | Max. 5 dni roboczych |  |
|  | Wykonawca ponosi koszty przeglądów serwisowych wbudowanego i dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji. | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności CE | Tak, |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi)

……………………………………………………………..

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Część V – Holter EKG – szt. 4

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025: |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 rok | Tak, podać |  |
| 2. | Zapis 2 i 3 kanałowy – 24 godziny | Tak, podać |  |
| 3. | Rejestracja z 3 kanałów ekg z 3 odprowadzeń | Tak, opisać |  |
| 4. | Zapis min. 24 godziny | Tak, opisać |  |
| 5. | Detekcja stymulatorów serca | Tak, opisać |  |
| 6. | Wbudowana dioda sygnalizacyjna | Tak, opisać |  |
| 7. | Wbudowany interfejs USB 2.0 | Tak, opisać |  |
| 8. | Wbudowana nieulotna pamięć flash | Tak, opisać |  |
| 9. | Komunikacja poprzez Bluetooth | Tak, opisać |  |
| 10. | Podgląd zapisu EKG bezpośrednio na ekranie komputera | Tak, opisać |  |
| 11. | Zasilanie z jednej baterii AAA lub AA | Tak, opisać |  |
| 12. | Waga rejestratora max. 55 gram | Tak, opisać |  |
| 13. | Rozdzielczość zapisu 12bit | Tak, opisać |  |
| 14. | Rejestrator w standardzie IP43 | Tak, opisać |  |
| 15. | Rejestrator kompatybilny z posiadanym przez Szpital systemem analizy (CrdioDay) | Tak, opisać |  |
|  | INFORMACJE DODATKOWE |  |  |
| 16. | Przeglądy aparatu w okresie trwania gwarancji (bezpłatnie). | Min. 1 przegląd na rok |  |
| 17. | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |
| 18. | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. | Min. 10 lat |  |
| 19. | Dostępność do autoryzowanego serwisu. | Tak, podać gdzie |  |
| 20. | Czas reakcji od zgłoszenia. | Max. 48h |  |
| 21. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju. | Max. 3 dni robocze |  |
| 22. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy. | Max. 5 dni roboczych |  |
| 23. | Wykonawca ponosi koszty przeglądów serwisowych wbudowanego i dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji. | Tak |  |
| 24. | Deklaracja zgodności CE | Tak, |  |
| 25. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
| 26. | Wartość netto |  |  |
| 27. | VAT |  |  |
| 28. | Wartość brutto |  |  |

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi)

……………………………………………………………..

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Część VI – system do testów wysiłkowych  – szt. 1

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025: |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych |  |  | Wartość wymagana |  | # Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |  |
|  | SYSTEM WYSIŁKOWY |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenia nowe, nie powystawowe |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | Układ ekranu konfigurowany przez użytkownika. Możliwość zapisywania i uruchamiania indywidualnych profili użytkownika zabezpieczonych hasłem |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | Podgląd i rejestracja 12 kanałów EKG na ekranie dotykowym min. 22” o rozdzielczości min. 1920x1080 pikseli w czasie rzeczywistym |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | Wykonywanie standardowych 12-odprowadzeniowych badań EKG spoczynkowych i wysiłkowych |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | Różne formaty wizualizacji – układu ekranu EKG, m.in.: 3, 6, 6+6 i 12 kanałów oraz ich wydruku i konfiguracji |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | Analiza EKG obejmująca położenie i nachylenie odcinka ST dla wszystkich odprowadzeń oraz ST/ HRmax |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | Wprowadzanie danych o pacjencie i badaniu z wykorzystaniem podręcznych wykazów, np.: leków, wskazań, powodów zakończenia testu, objawów |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | Automatyczne i ręczne ustawianie punktów pomiarowych dla analizy ST |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | Nazwa protokołu, fazy próby, czasu trwania próby i podokresów (wyświetlane podczas całego badania) |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | Częstość rytmu serca, procentowa wartość ustalonego limitu tętna oraz wartość limitu - wyświetlana podczas całego badania. Możliwość wyboru kryterium określenia tętna maksymalnego, osobno dla kobiet i mężczyzn |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | Aktualna prędkość i nachylenie bieżni – wyświetlane podczas całego badania |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | Ciągła prezentacja wartości wykonanej pracy i obciążenia |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | Prezentacja bieżących zmian położenia ST w odprowadzeniu wybranym przez użytkownika lub w sposób automatyczny wg. kryterium maksymalnego uniesienia, obniżenia, maksymalnej zmiany ST lub indeksu ST/HRmax |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | Prezentacja uśrednionego QRST na zespole referencyjnym z numerycznym opisem parametrów ST dla 12 odprowadzeń |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | Wykres słupkowy prezentujący zmianę odcinka ST we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach wraz z informacją odniesienia z początku badania |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | Funkcjonalny panel parametrów życiowych |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | Wyświetlacz trendów graficznych |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | Wyświetlacz trendów ST, HR, MET, BP w czasie badania z jednoczesnym podglądem bieżącego EKG |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | Prezentacja 12 median bieżących z możliwością łatwej zmiany aktualnie wyświetlanego powiększonego średniego QRS poprzez pojedyncze klikniecie |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | Prezentacja na ekranie wartości zmierzonego ciśnienia skurczowego i rozkurczowego |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | Możliwość przeglądania w czasie rzeczywistym na ekranie dotychczas zarejestrowanego oraz zapisanego badania (okno historii zapisu EKG od początku testu) |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | Wyznaczanie i prezentacja na ekranie wartości produktu podwójnego |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | Analiza arytmii z automatycznym zapisem fragmentu EKG w momencie wystąpienia incydentu |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | Możliwość drukowania i zapamiętywania dowolnych przykładów EKG w czasie trwania badania |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | Dodawanie i usuwanie przykładów EKG z opisem za pomocą okna historii zapisu EKG w czasie trwania badania |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | Filtry cyfrowe nie wprowadzające zniekształceń w obrębie odcinka ST |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | Cyfrowa korekcja pływania linii izoelektrycznej |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | Sterowanie przebiegiem badania, wydrukiem raportów, pracą bieżni |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | Możliwość konfiguracji raportów końcowych |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | Informacja w raporcie o: - danych demograficznych pacjenta, wskazaniach, lekach, powodach zakończenia i objawach, - całkowitym czasie testu, - wartości wykonanej pracy, - procencie uzyskanego limitu tętna, - maksymalnym ciśnieniu tętniczym skurczowym i rozkurczowym z podaniem czasu wystąpienia, - maksymalnej wartości obniżenia/uniesienia ST z podaniem odprowadzenia i czasu wystąpienia, - maksymalnych zmianach obniżenia/uniesienia ST z podaniem odprowadzenia i czasu wystąpienia, - maksymalnej wartości indeksu ST/HR z podaniem czasu wystąpienia, - czasie trwania poszczególnych faz obciążenia, - wartościach: prędkości i pochylenia bieżni, częstości rytmu, ciśnienia, MET, produktu podwójnego w poszczególnych fazach i kolejnych minutach badania, - trendach położenia i nachylenia ST dla 12 odprowadzeń, - trendach HR, ciśnienia skurczowego/rozkurczowego i produktu podwójnego, - przebiegi uśrednionych zespołów QRS z poszczególnych etapów. |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | Możliwość podglądu całego raportu na ekranie przed wydrukiem |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | Obsługa podstawowych protokołów sterujących: Bruce, zmodyf. Bruce, Naughton z możliwością zaprogramowania protokołów własnych, w tym protokołu typu RAMP |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | Możliwość ręcznego sterowania prędkością i nachyleniem bieżni, możliwość utrzymania etapu powyżej standardowego czasu trwania oraz możliwość przełączenia do kolejnego etapu |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | Współpraca z cykloergometrami i bieżniami różnych producentów |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | Archiwizacja pełnych badań |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | Możliwość wielokrotnego retrospektywnego przeglądania zapisanych badań i ponowienia analizy |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | Możliwość przeglądania i drukowania zapamiętanych w trakcie badania przykładów EKG |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | Eksport raportu końcowego w formacie XML i PDF |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o interfejs DICOM do komunikacji dwukierunkowej z informatycznym systemem zarządzania danymi medycznymi |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | MODUŁ AKWIZYCJI |  |  |  |  |  |
|  | Cyfrowy bezprzewodowy moduł akwizycji 12 kanałowego sygnału EKG, odporny na impuls defibrylatora |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy 2.400,96 – 2.482,56 MHz |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | Transmisja dwukierunkowa z przeskokiem częstotliwości |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | Powiązanie modułu akwizycji z wybranym urządzeniem metodą wywołania i odpowiedzi |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | Rozłączane kable pacjenta gwarantujące możliwość wymiany pojedynczych przewodów |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | Nadajnik wyposażony w przyciski funkcyjne do wydruków AUTO i rytmu |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | Wymiary nadajnika poniżej 115x110x30 mm |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | Waga nadajnika poniżej 200 g |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | Zasilanie nadajnika z pojedynczej baterii lub akumulatora typu AA |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | Żywotność baterii do 8 godzin ciągłej pracy |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | Automatyczne wyłączanie modułu akwizycji po zakończeniu badania |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | Akwizycja sygnału EKG z częstotliwością próbkowania 40.000 próbek/sekundę/kanał |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | Rozdzielczość 1,875 µV LSB |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | Pasmo przenoszenia sygnału EKG 0,05-150 Hz |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | BIEŻNIA |  |  |  |  |  |
|  | Zakres regulacji prędkości 0-20 km/h |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | Skok zmiany prędkości 0,1 km/h |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | Zakres kąta nachylenia 0-25% |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | Skok zmiany nachylenia co 0,5 % |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | Wbudowany czujnik grawitacyjny zapewniający za automatyczną kalibrację kąta nachylenia |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | Taśma antypoślizgowa i antystatyczna |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | Nośność bieżni min. 225 kg |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | Długość pasa ruchowego min. 150 m |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | Szerokość ruchowego pasa min. 50 cm |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | Odległość ruchomego pasa od podłoża maks. 17 cm |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | Bieżnia sterowana komputerowo przez port RS-232 lub USB |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | Możliwość zamocowania przycisku awaryjnego zatrzymania w dowolnym miejscu na poręczy bieżni |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | Linka bezpieczeństwa z magnesem |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | Poręcze boczne z możliwością przedłużenia do całej długości pasa |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | Możliwość doposażenia bieżni w konsolę sterującą z panelem dotykowym |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | SPRZĘT KOMPUTEROWY |  |  |  |  |  |
|  | Komputer: Stan- Fabrycznie nowy Procesor - Procesor posiadający co najmniej 14 rdzeni osiągający w teście PassMark CPU Mark (Average CPU Mark) wynik nie mniejszy niż 22 000 punktów, według wyników opublikowanych na stronie http://cpubenchmark.net/cpu_list.php Płyta główna - LAN min. 1000Mbps zintegrowane na płycie głównej, karta dźwiękowa porty: DisplayPort, min. 4 porty USB RAM minimum - 16GB Dysk twardy - min. 512GB SSD Dołączone wyposażenie - kabel zasilający/ zasilacz, klawiatura, mysz |  |  | Tak, Podać model oraz parametry |  |  |
|  | Monitor: Stan - fabrycznie nowy Przekątna ekranu - min. 22" Powłoka - matryca matowa Rodzaj matrycy - LED, IPS Rozdzielczość ekranu - min. 1920 x 1080 Częstotliwość odświeżania - min. 100Hz Czas reakcji - max 5ms Regulacja kąta pochylenia - tak Regulacja wysokości- tak Złącza - min. DisplayPort, AC-in (wejście zasilania) Dołączone wyposażenie - Kabel DisplayPort-DisplayPort min. dł. 1,5m, kabel zasilający |  |  | Tak, Podać model oraz parametry |  |  |
|  | Drukarka laserowa monochromatyczna: Drukarka czarno-biała, szybkość wydruku 20 str./m, rozdzielczość 600x600 dpi, obsługiwane formaty: A4, pamięć 16 MB RAM, port USB, waga max. 7kg |  |  | Tak, Podać model oraz parametry |  |  |
|  | System operacyjny Windows 11 Professional 64bit PL lub równoważny (załącznik nr 1) |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | Mobilny wózek z ramieniem do zamocowania monitora, wyposażony w szufladę oraz kółka z blokadą co najmniej dwóch |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | APARAT DO AUTOMATYCZNEGO POMIARU CIŚNIENIA MODUŁU WYZWALANIA TLC |  |  |  |  |  |
|  | Aparat do wykonywania pomiarów ciśnienia podczas próby wysiłkowej i badania spiroergometrycznego |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | Pomiar metodą tonów Korotkoffa |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | Inicjowanie i pobieranie wyników pomiarów BP przez system do prób wysiłkowych lub spiroergometrycznych |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | Możliwość pomiarów okresowych z interwałem 1-20 minut poza systemem wysiłkowym |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w kolorowy wyświetlacz 7” i klawisze funkcyjne |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | Dwa tryby wyświetlania pomiarów: numeryczny i graficzny |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | Mankiety wielorazowe typu Comfort Cuff z możliwością prania pokrowca - 2 wielkości mankietów w zestawie |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | Zakres pomiarowy ciśnienia: skurczowe min. 40 - 260 mmHg rozkurczowe min. 20 - 160 mmHg |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | Wymiary maks. 24 x 18 x 12 cm |  |  | TAK, opisać |  |  |
|  | Waga maks. 1,7 kg |  |  | TAK, opisać |  |  |
| INFORMACJE DODATKOWE |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Okres gwarancji min 24 m-ce |  | Tak, podać ile |  |  |  |
| 2. | Przeglądy aparatu w okresie trwania gwarancji (bezpłatnie) |  | Min. 1 rocznie |  |  |  |
| 3. | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. |  | Min. 10 lat |  |  |  |
| 4. | Dostępność do autoryzowanego serwisu. |  | Tak, podać gdzie |  |  |  |
| 6. | Czas reakcji od zgłoszenia |  | Max. 48h |  |  |  |
| 7. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju |  | Max. 3 dni robocze |  |  |  |
| 8. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy |  | Max. 5 dni roboczych |  |  |  |
| 9. | Wykonawca ponosi koszty przeglądów serwisowych wbudowanego i dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji |  | Tak |  |  |  |
| 10. | Deklaracja zgodności CE |  | Tak |  |  |  |
| 11. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | Tak |  |  |  |
| Wartość netto: |  |  |  |  |  |  |
| VAT %: |  |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

/podpisano elektronicznie/**

** UWAGA: należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.