Znak sprawy: 30/TP/MN/2026	Suwałki, 03/04/2026r..

Modyfikacja z dnia 08/04/2026r.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SWZ)

Zakup, dostawa i instalacja sprzętu i aparatury kardiologicznej  w ramach projektu pn. " Poprawa jakości i dostępności opieki kardiologicznej w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach – OK I Krajowej Sieci Kardiologicznej" dofinansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w zakresie inwestycji D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych w obszarze kardiologii ośrodków zakwalifikowanych do OK I

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024r. poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” w trybie podstawowym z możliwością  prowadzenia negocjacji ,o wartość szacunkowej  zamówienia która jest niższa  od progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt.1  ustawy Pzp.

Numer ogłoszenia (BZP)  2026/BZP 00185804/01  z dnia 03/04/2026r.

na stronie internetowej www.e-propublico.pl   od 03/04/2026r.

#### Termin składania ofert		13/04/2026r. godz. 12:00

#### Termin otwarcia ofert		13/04/2026r., godz. 13:00

KOD CPV:

33100000-1 Urządzenia medyczne,

33112340-3 Echokardiografy,

33123210-3 Urządzenia do monitorowania czynności serca,

ZATWIERDZAM

/podpis kierownika jednostki

UWAGA!

# PRZED PRZYGOTOWANIEM OFERTY PROSZĘ DOKŁADNIE  ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SPECYFIKACJ

# Nazwa oraz adres Zamawiającego

| Pełna nazwa | Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach |
| --- | --- |
| Adres siedziby | ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki |
| NIP | 844-17-86-376 |
| REGON | 790319362 |
| KRS | 0000057017 |
| Rodzaj Zamawiającego | Podmiot prawa publicznego |
| Adres strony internetowej | www.szpital.suwalki.pl |
| Adres platformy: | https://e-propublico.pl |
| Adres poczty elektronicznej: | zamowienia@szpital.suwalki.pl |
| E-mail do korespondencji: | m.nowosadko@szpital.suwalki.pl; |
| Tel: | (0-87) 56 29 582 |

# Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym z  możliwością prowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści oferty. Negocjacje treści ofert:

- nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ

- dotyczą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.

  - Po zakończeniu negocjacji zamawiający zaprosi wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Zamawiający informuje, że zaprosi do negocjacji trzech Wykonawców, którzy w rankingu otrzymają największa ilość punktów w kryterium określonym w pkt 22.1.

  - W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu negocjacji w pierwszym kroku zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach: których oferty nie zostały odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji, których oferty zostały odrzucone, - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści ofert.

  - Prowadzone negocjacje mają poufny charakter. Żadna ze stron nie może, bez zgody drugiej strony, ujawniać informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. Zgoda jest udzielana w odniesieniu do konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem.

  - Po zakończeniu negocjacji z wszystkimi zaproszonymi wykonawcami, zamawiający poinformuje o tym fakcie uczestników negocjacji oraz zaprosi ich do składania ofert dodatkowych.

  - Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji.

  - Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.

  - Oferta przestaje wiązać wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji.

  - Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu.

# informacje ogólne

## W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl (dalej jako: ”Platforma”).

## Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2024r. poz. 1320 t.j.) zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. W zakresie nieuregulowanym przez ww. akty prawne stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020r. poz. 1740).

# Opis przedmiotu zamówienia

## Przedmiotem zamówienia jest :

## Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa sprzętu kardiologicznego tj.: aparaty echo, system do testów wysiłkowych, holtery RR i EKG oraz aparat EKG dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ilościach i asortymencie określonych w załączniku nr 6 do SWZ oraz zgodnie z wymaganiami zapisanymi w załączniku nr 5 do SWZ. ## Wszystkie zaoferowane produkty muszą być wprowadzone do obrotu i używania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 2024r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z dnia 2024. poz. 1620 t.j.) ## Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis w celu określenia minimalnych parametrów, jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią one wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia, a nie wskazanie na konkretny wyrób danego producenta. Zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej, jednak pod warunkiem, że zaproponowany przez Wykonawcę produkt równoważny będzie spełniał minimum wymogów tej samej klasy jakiej oczekuje Zamawiający, tzn. będzie odpowiadał wymaganiom opisanym przez Zamawiającego w SWZ. Asortyment zaproponowany jako równoważny nie może odbiegać jakością, standardem, parametrami technicznymi od założonych przez Zamawiającego. Za asortyment równoważny Zamawiający uzna ten, który posiada te same lub lepsze od opisanych w SWZ parametry techniczne i jakościowe, a jego zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie aparatu zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 101 ust. 5 ustawy Pzp). Ciężar dowodowy w zakresie udowodnienia równoważności zaoferowanych rozwiązań z rozwiązaniami opisanymi poprzez wskazanie przykładowego znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, spoczywa na Wykonawcy, składającym ofertę równoważną. ## Miejsce realizacji: Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki. ## Miejsce realizacji zamówienia: kod NUTS: PL 843.

## Zamawiający podzielił zamówienie na 3 części. Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na 3 części i tym samym dopuszcza składanie ofert  na każdą z części.

# INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH:

## Zamawiający  nie żąda /żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami /kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia/opisie kryteriów oceny ofert/wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia:

| L.p. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Oświadczenie producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, że zaoferowany sprzęt /aparatura medyczna spełnia wszystkie minimalne parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 5 do SWZ- załącznik nr 4 do SWZ, Uwaga: Za autoryzowanego przedstawiciela producenta Zamawiający uzna podmiot należący do grona dystrybutorów/przedstawicieli producenta zaoferowanego sprzętu i przedłoży stosowny dokument potwierdzający ten fakt podpisany przez producenta. |
| 2 | Oświadczenie, że oferowane w przetargu wyroby są dopuszczone do obrotu na terenie RP i spełniają wymogi Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2024 poz.1620 t.j.) i zobowiązanie do dostarczenia na każde żądanie Zamawiającego kopii aktualnych dokumentów potwierdzających zgodność oferowanych wyrobów z odnoszącymi się do nich wymaganiami zasadniczymi (tj. deklaracja zgodności wytwórcy oraz certyfikat jednostki notyfikowalnej – jeżeli dotyczy) Uwaga! Jeżeli wyrób, nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2024 poz.1620) i nie jest objęty deklaracjami zgodności oraz nie podlega żadnemu wpisowi do rejestru, a więc nie posiada znaku CE, to w tym przypadku Zamawiający wymaga załączenia oświadczenia, że oferowany w przedmiotowym postępowaniu produkt .... (należy go wymienić) nie jest objęty tym wymogiem. |
| 3 | Załącznik nr 5 do SWZ – parametry techniczne |

## Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania.

## Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych po złożeniu oferty w przedmiotowym postępowaniu!

## Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

# Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 35 dni.

# Informacja o warunkach udziału w postępowaniu

## O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie  art.108ust.1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SWZ.

## Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału w postępowaniu:

| Lp. | Warunki udziału w postępowaniu |
| --- | --- |
| 1 | Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. |
| 2 | Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. |
| 3 | Zdolność techniczna lub zawodowa Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. |
| 4 | Sytuacja ekonomiczna lub finansowa Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. |

## Zamawiający może zgodnie z art. 116 ust. 2ustawy Pzp, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

## Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o podmiotowe środki dowodowe. Z treści dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że stawiane warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie warunków określonych w pkt. 9.2. skutkować będzie wykluczeniem z postępowania. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

## Do przeliczenia wszystkich wartości finansowych, a występujących w innych walutach niż PLN Wykonawca zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany w dniu ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego. Średnie kursy walut dostępne są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod następującym adresem: http://www.nbp.pl/

## Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do ofert

# Podstawy wykluczenia wykonawcy Z POSTĘPOWANIA

## Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w:

## art. 108 ust. 1 ustawy PZP,

## art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835)

## Art. 108 ust 1:

## ust 1: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

## a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

## b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

## c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 463 z późniejszymi zmianami),

## d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

## e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

## f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),

## g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

## h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej –

## lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

## 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

## 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

## 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

## 5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

## 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

## Art. 109 ust. 1 pkt 4

## 4) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

## 2. Okres wykluczenia Wykonawcy następuje w przypadkach określonych w art. 111 Pzp.

## 3. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

## 1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

## 2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655, 835) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

## 3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późniejszymi zmianami), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

## Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

## W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia zamawiający bada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych wykonawców.

## Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy PZP.

# informacja o podmiotowych środkach dowodowych

## W celu wykazania braku podstaw wykluczenia, o których mowa w niniejszej SWZ,  Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:

## aktualne na dzień składania ofert oświadczenia  o spełnieniu warunków udziału  w postępowaniu  oraz braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 3 do SWZ.

## Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.  Oświadczenia te wykonawca składa zgodnie ze wzorami stanowiącymi Załącznik Nr 3 do SWZ.

## W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o którym mowa powyżej, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

## Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1) | odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji |

## Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

## Jeżeli zajdą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

## Zamawiający nie wezwie wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

## a)  może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, dane umożliwiające dostęp do tych środków;

## b)   podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP.

## Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

## Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia Wykonawca składa, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

## W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie  (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).

## Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.

## Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale 11 ust.11. 4 pkt. 1) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

## Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których powyżej, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

## Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed ich złożeniem.

## Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

# Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami

## W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl oraz poczty elektronicznej.

## Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.

## Na Platformie postępowanie prowadzone jest pod nazwą: „Zakup, dostawa i instalacja sprzętu i aparatury kardiologicznej  w ramach projektu pn. " Poprawa jakości i dostępności opieki kardiologicznej w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach – OK I Krajowej Sieci Kardiologicznej" dofinansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w zakresie inwestycji D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych w obszarze kardiologii ośrodków zakwalifikowanych do OK I  znak sprawy: 30/TP/MN/2026

## Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący.

## Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie.

## Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.

## Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o:

## - podpisie zaufanym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j Dz.U.2020 poz. 346);

## - podpisie osobistym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w art. z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j Dz.U.2020 poz. 332).

## Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

## - dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES;

## - dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xlsx, .xml) zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES;

## - do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyższego).

## Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:

## stały dostęp do sieci Internet;

- posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),

- komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,

- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),

- włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.

## Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki w formatach określonych odpowiednimi przepisami prawa, tj. m.in.: .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg, .git, .png, .tif, .dwg, .ath, .kst, .zip, .rar, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf, .doc, .docx., .xlsx, .xml. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 80 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików

## Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:

## załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert;

- oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy  wysłanym dokumencie w kolumnie ”Data przesłania”

- o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.

## W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem Platformy (karta ”Wiadomości”) lub poczty elektronicznej. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przesłanych za pośrednictwem Platformy, przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie.

## Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

## Osoby uprawnione do komunikowania się z wykonawcami w zakresie:

  - właściwości proceduralnych postępowania – Magdalena Nowosadko;

  - e-mail do korespondencji : m.nowosadko@szpital.suwalki.pl

## Komunikacja ustna dopuszczalna jest tylko w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia oraz ofert, o ile jej treść jest udokumentowana.

# Termin związania ofertą

## Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 12/05/2026r.

## Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający przed upływem tego terminu zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

# Opis sposobu przygotowywania ofert

## Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

## Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

## Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej SWZ.

## Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

| ## 1 | ## Formularz oferty. ## Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z Formularza oferty, stanowiącego załącznik Nr 1 do SWZ. |
| --- | --- |
| ## 2 | ## Formularz asortymentowo-cenowy- załącznik nr 6 do SWZ |
| ## 3 | ## Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału ## Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem –załącznik nr 3 do SWZ |
| ## 4 | pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału tj. pełnomocnictwo należy przesłać w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby do tego upoważnionej. W przypadku, gdy Wykonawca będzie dysponował jedynie pełnomocnictwem w formie pisemnej, przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa powyżej, może dokonać również notariusz; |
| ## 5 | Przedmiotowe środki dowodowe określone w Rozdziale 7 |
| ## 6 | Tabela - arkusz parametrów ocenianych na podstawie kryterium „zamówienia zielone i DNSH” - brak złożenia tego dokumentu skutkować będzie odrzuceniem oferty |
| ## 7 | Potwierdzenie wpłaty wadium |

## Pełnomocnictwo do złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.. W przypadku gdy pełnomocnictwo do złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym potwierdzającym zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej. Odwzorowanie cyfrowe pełnomocnictwa powinno potwierdzać prawidłowość umocowania na dzień złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP.

## Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje w przypadku pełnomocnictwa – mocodawca. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, może dokonać również notariusz.

## Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), zwanej dalej „ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” jeżeli Wykonawca:

## wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane;

## wykazał, załączając stosowne uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

## Zaleca się, aby uzasadnienie o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania.

## Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

## Opis sposobu przygotowania oferty składanej w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej:

- Wykonawca, chcąc przystąpić do udziału w postępowaniu, loguje się na Platformie, w menu ”Ogłoszenia” wyszukuje niniejsze postępowanie, otwiera je klikając w jego temat, a następnie korzysta z funkcji ”Zgłoś udział w postępowaniu” na karcie Informacje ogólne”;

- w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta na Platformie, należy skorzystać z funkcji ”Zarejestruj”. Po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego Wykonawca otrzyma wiadomość e-mail na zdefiniowany adres poczty elektronicznej, z opcją aktywacji konta. Aktywacja konta jest konieczna do zakończenia procesu rejestracji i umożliwia zalogowanie się na Platformie;

- oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, powinna być podpisana ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, a następnie przesłana Zamawiającemu za pośrednictwem Platformy, poprzez dodanie dokumentów na karcie ”Oferta/Załączniki”, za pomocą opcji ”Załącz plik” i użycie przycisku ”Załącz”;

- jeżeli umocowanie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca do oferty powinien dołączyć dokument pełnomocnictwa udzielonego przez osoby uprawnione i obejmujące swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym albo w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego;

- wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca chce zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać przesłane za pośrednictwem Platformy, w osobnym pliku, na karcie ”Oferta/Załączniki”, w tabeli ”Część oferty stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa”, za pomocą opcji ”Załącz plik” i użycie przycisku ”Załącz”;

- potwierdzeniem prawidłowo załączonego pliku jest automatyczne wygenerowanie przez Platformę komunikatu systemowego o treści ”Plik został poprawnie przesłany na platformę;

- ostateczne złożenie oferty wraz z załącznikami Wykonawca musi potwierdzić klikając w przycisk ”Złóż ofertę”;

- złożenie oferty zostanie potwierdzone komunikatem systemowym z podaniem terminu jej złożenia oraz aktywowana zostanie dla Wykonawcy możliwość pobrania, w stosunku do każdego z przesłanych plików, automatycznie wystawionego przez Platformę dokumentu EPO (Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru), będącego dowodem potwierdzającym fakt i czas dostarczenia Zamawiającemu pliku za pośrednictwem Platformy.

## Do upływu terminu składania ofert, Wykonawca, za pośrednictwem Platformy, może wycofać złożoną ofertę, używając opcji ”Wycofaj ofertę” (karta Oferta/Załączniki). Po wycofaniu oferty Wykonawca może usunąć załączone pliki, zaznaczając pozycje do usunięcia i klikając w przycisk ”Usuń zaznaczone”.

## Szczegółowa instrukcja korzystania z Platformy znajduje się na stronie internetowej https://e-ProPublico.pl/, przycisk ”Instrukcja Wykonawcy”.

## Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

## Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 13/04/2026. do godz. 12.00

# termin otwarcia ofert

## Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 13/04/2026r. godz.: 13.00, za pośrednictwem Platformy, na karcie ”Oferta/Załączniki”, poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

## Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

## Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego. W przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

## Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

## nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej bądź miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte; cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

# Opis sposobu obliczenia ceny

## Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto wyrażona w złotych polskich wpisana na formularzu oferty za całość przedmiotu zamówienia.

## W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w złotych polskich (PLN), z dokładnością do 1 grosza, tj. do dwóch miejsc po przecinku.

## W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SWZ oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, a także wszystkie potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia.

## Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

## Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o  podatku od towarów i usług.

## Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

## Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest:

## poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

## wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

## wskazać wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;

## wskazać stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

# Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

## Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

| L.p. | NAZWA KRYTERIUM | ### WAGA Pkt. |
| --- | --- | --- |
| 1. | CENA | 90 pkt. |
|  | ZAMÓWIENIA ZIELONE | 10 pkt. |

- Sposób obliczania wartości punktowej kryteriów:

1/ Kryterium nr 1: „Cena” oceniane będzie jak niżej:

X=Cmin × 90 Co

| X | – wartość punktowa ocenianego kryterium |
| --- | --- |
| Cmin | – najniższa cena ze złożonych ofert |
| Co | – cena ocenianej oferty |

Maksymalna liczba punktów – 90 pkt.

2/ Zamówienia zielone oceniane będzie jak niżej:

X=Zmin × 10 Zo

| X | – wartość punktowa ocenianego kryterium |
| --- | --- |
| Z min. | – liczba pkt. oferty badanej |
| Zo | – liczba pkt. max |

Maksymalna liczba punktów – 10 pkt.

## (znaczenie % kryterium "zamówienia zielone" podane w pkt), gdzie:

- max - maksymalna ilość punktów jednostkowych możliwa do uzyskania w ramach Pakietu, tj. 60 pkt

Tabela - arkusz parametrów ocenianych na podstawie kryterium „zamówienia zielone i DNSH” – brak złożenia tego dokumentu skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Założenie:

    - Punktacja jaką otrzyma Wykonawca w ramach ww. kryteriów w niniejszym postępowaniu zostanie ustalona zgodnie ze wzorem określonym powyżej.

    - 100% (waga kryterium) – oznacza, że w postępowaniu można uzyskać max. 100 pkt. w ramach wyżej wymienionych kryteriów (100% ze 100pkt.)

    - Ocena końcowa danej oferty będzie sumą punktów uzyskanych przez ofertę w zakresie powyższych kryteriów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów.

## Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji przetargowej zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

## Zamawiający poprawi w ofercie:

## oczywiste omyłki pisarskie,

## oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

## inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

## - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

## Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zażąda od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny, lub jej istotnych części składowych. Wyjaśnienia mogą dotyczyć zagadnień wskazanych w art. 224 ust. 3 ustawy Pzp.

## Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.

## Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

## Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają rażąco niskiej ceny tej oferty.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

## Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

## Część 1 – 8 340,00 zł

## Część 2 – 230,00 zł

## Część 3 – 1 250,00 zł

## Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

## pieniądzu;

## gwarancjach bankowych;

## gwarancjach ubezpieczeniowych;

## poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

## Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr 64 1020 1332 0000 1502 0974 2836 (z dopiskiem jakiego postępowania dotyczy) – kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty.

## Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

## Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

## W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej rachunku bankowym.

## Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 15.2 pkt 2)–4), wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

## Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie.

## Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych  w art. 98 ustawy Pzp.

## Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w art. 98  ust.6 ustawy Pzp

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy – dotyczy części 1

- Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp:

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

- Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 64 1020 1332 0000 1502 0974 2836 z podaniem tytułu wpłaty: zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy 30/TP/MN/2026.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w gwarancjach i poręczeniach nie może zawierać żadnych warunków spełnienia przez Zamawiającego oraz ograniczeń (wykluczeń z odpowiedzialności) oprócz przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych, nazewnictwo użyte w powyższych dokumentach ma odpowiadać brzmieniu w ustawie.

- Zwrot wniesionego zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 453 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (po ostatecznym odbiorze zamówienia potwierdzonym protokołem odbioru końcowego). Pozostała część tj. 30% kwoty zabezpieczenia, pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji zostanie zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

# projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego

## Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SWZ.

## Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

## Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy PZP.

## Odwołanie przysługuje na:

## niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

## zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

## Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

## Odwołanie wnosi się w terminie:

## 1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

## 2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

## Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

## Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

## Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

# Ochrona danych osobowych

## Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.

## Zamawiający informuje, że:

## administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, Szpitalna 60, 16-400 Suwałki.

## Tel.: (87) 562 95 82; (87) 562 95 95, e-mail: zamowienia@szpital.suwalki.pl

## W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem telefonu (87) 5629 563 lub adresu e-mail: iod@szpital.suwalki.pl; lub pisemnie na adres siedziby administratora;

## dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup, dostawa i instalacja sprzętu i aparatury kardiologicznej  w ramach projektu pn. " Poprawa jakości i dostępności opieki kardiologicznej w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach – OK I Krajowej Sieci Kardiologicznej" dofinansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w zakresie inwestycji D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych w obszarze kardiologii ośrodków zakwalifikowanych do OK I”– znak sprawy: 30/TP/MN/2026 oraz w celu archiwizacji dokumentacji dotyczącej tego postępowania;

## odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;

## dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy.

## Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:

## obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego;

## obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.

## Zamawiający informuje, że;

## udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie;

## udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia;

## w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;

## skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;

## w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;

## w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679

Załączniki do SWZ:

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

- Załącznik nr 2 – Projekt umowy.

- Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy

- Załącznik nr 4 – Oświadczenie

- Załącznik nr 5 – opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 6  - formularz asortymentowo – cenowy

- Załącznik nr 7 – tabela DNSH

ZAŁĄCZNIK NR 1

Nr: 30/TP/MN/2026

..................dnia............................

Szpital Wojewódzki

im. dr. Ludwika Rydygiera

w Suwałkach

ul. Szpitalna 60

16-400 Suwałki

FORMULARZ OFERTOWY

I. Dane dotyczące Wykonawcy:

| Pełna nazwa Wykonawcy /firma, w zależności od podmiotu: | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- |
| Adres: (ulica, miejscowość, województwo) Kod NUTS |  |
| NIP: |  |
| Regon |  |
| KRS/CEIDG | Działający zgodnie z wpisem do……….. prowadzonego przez………. pod numerem KRS/CEIDG …………….(jeżeli dotyczy): |
| Kapitał zakładowy (jeżeli dotyczy): |  |
| Imię i nazwisko osoby prowadzącej sprawę: |  |
| Nr telefonu osoby prowadzącej sprawę: |  |
| Kontakt internetowy (strona www, e-mail): |  |
| E-mail służbowy osoby prowadzącej sprawę: |  |
| Numer konta bankowego, na które należy zwrócić wadium (jeżeli było wymagane i zostało wpłacone w pieniądzu): |  |
| Numer konta bankowego, na które należy dokonać zapłaty: |  |

II. Przedmiot oferty:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, tj: Zakup, dostawa i instalacja sprzętu i aparatury kardiologicznej  w ramach projektu pn. " Poprawa jakości i dostępności opieki kardiologicznej w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach – OK I Krajowej Sieci Kardiologicznej" dofinansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w zakresie inwestycji D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych w obszarze kardiologii ośrodków zakwalifikowanych do OK I w ilościach i cenach określonych w załączniku nr 6 stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 1  do niniejszej oferty w cenach ryczałtowych.

III. Oświadczenia Wykonawcy:

Oświadczamy, że:

- Jestem:

mikroprzedsiębiorstwo,

małe przedsiębiorstwo,

średnie przedsiębiorstwo,

jednoosobowa działalność gospodarcza,

osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,

inny rodzaj.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236).

*niepotrzebne skreślić

1) mikroprzedsiębiorca - przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

2) mały przedsiębiorca - przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro

- i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;

3) średni przedsiębiorca - przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro

- i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą.

- Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz zawartymi w niej warunkami umowy. Nie wnosimy zastrzeżeń co do ich treści i zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie z przedstawionymi warunkami, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz do przystąpienia do zgodnej z nimi realizacji zamówienia niezwłocznie po jej podpisaniu.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

- Wybór oferty nie będzie/ będzie1 prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w VAT (ustawa z dnia 09.04.2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień Publicznych). W przypadku powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w VAT informacja winna wskazywać: nazwę (rodzaj) usługi, której świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego oraz wartość tej usługi bez kwoty VAT.

| L.p. | Nazwa (rodzaj) towaru / usługi, którego dostawa / świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego | Wartość bez kwoty podatku |
| --- | --- | --- |

- Nie zamierzam(y) powierzyć do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia*/następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom*.

Rodzaj części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę:

Nazwa/firma podwykonawcy:

W przypadku nie wypełnienia tego punktu – przyjmuje się, iż Wykonawca nie powierzy części zamówienia podwykonawcom).

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

- Oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji/-e stanowiących/-e tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W przypadku braku wskazania jednej z opcji Zamawiający przyjmie, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Podane ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 K.K.)

- Osoba upoważniona do koordynowania dostaw z Zamawiającym w przypadku udzielenia nam

zamówienia to: ................................................................... nr tel. .............................................................

- Oświadczamy, że na dzień składania ofert oraz w całym okresie obowiązywania umowy realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie zgodnie z zasadą „nie czyń poważnej szkody” (DNSH), w szczególności:

- w trakcie realizacji projektu zostaną / nie zostaną* – zastosowane procedury zmierzające do ograniczenia generowania odpadów, a także ich recyklingu (jeżeli dotyczy)

- oferowany sprzęt i zastosowane w nim technologie spełniają / nie spełniają* normy dotyczące emisji zanieczyszczeń i będą / nie będą * certyfikowane zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia (UE) 2016/2284 w sprawie redukcji emisji (jeżeli dotyczy)

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1/ .................................................................................

2/ .................................................................................

| Miejscowość / Data Niepotrzebne skreślić | ………………………………………………………………………… kwalifikowany podpis elektroniczny osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy |
| --- | --- |

ZAŁĄCZNIK NR 2

Nr: 30/TP/MN/2026

WZÓR PROJEKTOWANYCH POSTANOWIEŃ UMOWY

zawarta w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt.2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2024, poz. 1320 z późn. zm.)

w dniu …………………………… roku w Suwałkach, pomiędzy:

Szpitalem Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach ul. Szpitalna 60, wpisanym do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000057017, NIP: 844-17-86-376, zwanym w dalszej treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez:

…………… – ………….

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) ................................................................................, ……………………….........., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ............................................. .......... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ..............., posiadająca NIP ......................... REGON ......................reprezentowaną przez:

1) ...............................

2) ...............................

zwaną w treści umowy „WYKONAWCĄ”,

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej) (imię i nazwisko) ..................................................................................., zam..……………………………………………………………., PESEL ……………….………………… przedsiębiorcą pod nazwą .............................. z siedzibą w .................................. przy ulicy ............................, wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez .................................

zwanym w treści umowy „WYKONAWCĄ”, łącznie zwanymi Stronami lub Stroną,

o następującej treści:

§1. [Przedmiot Umowy]

- Przedmiotem niniejszej umowy jest: Zakup i dostawa sprzętu kardiologicznego tj.: aparat echo, holter EKG oraz aparat EKG w ilości, asortymencie i cenach określonych załączniku nr 5 do SWZ stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- W zakres Przedmiotu umowy wchodzi także:

- dokonanie rozładunku, instalacji i montażu, podłączenie i konfiguracja Towaru niezbędne w celu ich prawidłowego wykorzystania,

- przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego Towaru w języku polskim, potwierdzone wydaniem stosownych zaświadczeń potwierdzających nabyte umiejętności szkolonego personelu oraz

- wprowadzenie wszelkich ustawień tak aby umożliwić właściwe użytkowanie Towaru.

§ 2. [Właściwości Towaru]

- Wykonawca oświadcza, że Towar jest dopuszczony do obrotu i używania w podmiotach wykonujących działalność leczniczą na terenie RP zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej oraz że posiadają aktualne polskie lub obowiązujące w Unii Europejskiej certyfikaty/świadectwa dopuszczenia do stosowania w podmiotach wykonujących działalność leczniczą o ile są wymagane zgodnie z prawem oraz jest zgodny parametrami technicznymi określonymi w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczony Towar jest fabrycznie nowy, pochodzi z bieżącej produkcji, odpowiada wymaganiom określonym w obowiązującej na dzień złożenia oferty ustawie z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych i jest wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane koncesje, zezwolenia i uprawnienia do prowadzenia działalności w związku z przedmiotem Umowy oraz dysponuje stosownym doświadczeniem, możliwościami technicznymi oraz finansowymi do należytej realizacji Umowy.

§3. [Odbiór przedmiotu umowy]

- Dostawa Towaru wraz z czynnościami określonymi w § 1 ust. 2 Umowy nastąpi         w terminie do ……. dni od dnia zawarcia umowy.

- O terminie dostawy Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego telefonicznie (tel. ______________) lub na adres poczty elektronicznej (________) nie później niż 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy.

- Wraz z dostawą przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne dokumenty takie jak instrukcja obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną oraz protokół instalacji i szkolenia personelu. Brak wydania Zamawiającemu karty gwarancyjnej lub instrukcji obsługi w powyższym terminie upoważnia Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru z winy       Wykonawcy.

- Przekazanie Towaru, jego instalacja i przeszkolenie personelu nastąpią na podstawie protokołu odbioru. Protokół odbioru powinien zawierać co najmniej: oznaczenie Stron, datę jego sporządzenia, datę wykonania dostawy, instalacji urządzenia, oznaczenie Towaru oraz zawierać oświadczenie, że dostarczony przedmiot Umowy jest zgodny z wymaganiami niniejszej Umowy, a ponadto protokół powinien potwierdzać przeszkolenie personelu Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia braków ilościowych, jakościowych przedmiotu umowy, Strony podpiszą protokół, w którym wskazane zostaną nieprawidłowości oraz wyznaczony zostanie termin kolejnego odbioru. Jedynie podpisanie końcowego protokołu odbioru bez uwag stanowi dowód wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, a data jego podpisania oznacza datę wykonania Umowy.

§4. [Gwarancja i rękojmia]

- Wykonawca oświadcza, że Towar jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz może być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

- Warunki gwarancji Towaru określa niniejsza umowa oraz karta gwarancyjna w zakresie nieuregulowanym niniejszą umową oraz w zakresie w jakim jej postanowienia są korzystniejsze od zapisów umowy.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony Towar zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy, chyba że termin gwarancji producenta jest terminem dłuższym, wówczas Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres odpowiadający gwarancji producenta urządzenia. Termin gwarancji rozpoczyna bieg z dniem dokonania odbioru przedmiotu Umowy.

- Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad przedmiotu umowy termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas od zgłoszenia awarii do czasu jej usunięcia.

- Jeżeli na podstawie § 5 Umowy, Wykonawca jest uprawniony wykonywania przedmiotu Umowy z udziałem podwykonawców, wówczas Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi również na Towary dostarczone oraz usługi wykonywane przez podwykonawców.

- Strony ustalają, iż w ramach gwarancji Wykonawca nieodpłatnie:

- będzie wykonywał niezbędne przeglądy konserwacyjne i serwisowe przedmiotu umowy, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Warunków Zamówienia, co najmniej 1 raz na rok;

- zapewni Zamawiającemu wsparcie techniczne i nadzór merytoryczny w zakresie korzystania z dostarczonego Towaru i rozwiązywania bieżących problemów związanych z jego obsługą.

Przez wsparcie techniczne i nadzór merytoryczny Strony rozumieją zapewnienie przez Wykonawcę możliwości odbywania konsultacji telefonicznych przez pracowników Zamawiającego z przedstawicielem Wykonawcy jak również przyjazd przedstawiciela Wykonawcy na żądanie Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia takiej potrzeby.

- W przypadku wystąpienia wad lub usterek (awarii) Towaru, reakcja serwisu, tj. przyjęcie zgłoszenia i podjęcie działań w celu zdiagnozowania przyczyny usterki (awarii) wyniesie, z zastrzeżeniem zdania drugiego, maksymalnie 1 dzień roboczy od dnia zgłoszenia awarii.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usuwania zgłoszonych wad lub usterek (awarii) przedmiotu umowy w czasie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, jeżeli do naprawy nie jest wymagany zakup części zamiennych za granicą i 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, jeżeli do naprawy konieczny jest zakup części zamiennych za granicą. Za dni robocze Strony uznają dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- W przypadku wystąpienia awarii wykluczającej korzystanie z Towaru przez okres dłuższy niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii lub uniemożliwiającej wykonanie naprawy na miejscu, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu równoważne urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż urządzenie objęte umową na cały czas naprawy. Dostarczenie urządzenia zastępczego nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od zgłoszenia awarii.

- Wsparcie techniczne Zamawiający uzyska pod numerem tel. ……………………… e-mail:…………………………..

- Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad lub usterek (awarii) dostarczonego Towaru oraz jego wymiany ponosi Wykonawca.

- Jeżeli z powodu wady prawnej Towaru Zamawiający będzie zmuszony wydać go osobie trzeciej, Wykonawca jest obowiązany do zwrotu otrzymanej kwoty bez względu na inne postanowienia Umowy.

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi w terminie określonym w ust. 7 do usunięcia wady lub usterki, wówczas Zamawiający może, po zawiadomieniu o tym Wykonawcy, usunąć taką wadę we własnym zakresie lub zlecić naprawę podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania zgody sądu. Zamawiającemu będzie przysługiwać takie uprawnienie również w sytuacji, jeśli Wykonawca rozpocznie usuwanie wady lub usterki, lecz je bezzasadnie wstrzyma lub też go nie ukończy w terminie wskazanym w ust. 8. Koszty usunięcia wady wraz z wyrządzoną szkodą zostaną w takim przypadku zwrócone Zamawiającemu w całości przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania Zamawiającego w tym zakresie.

- W okresie gwarancji trzy nieskuteczne naprawy powodują wymianę Towaru lub modułu zawierającego uszkodzony podzespół na nowy. Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych podzespołów po naprawie powinien trwać do końca okresu gwarancji na Towar, lecz nie krócej niż 12 miesięcy od dnia instalacji.

- Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych na okres minimum 10 lat. W przypadku braku dostępności części, o których mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca odpowiada za szkodę powstałą po stronie Zamawiającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

- O terminie przeprowadzania przeglądu technicznego lub konserwacji Wykonawca powiadomi osobę wskazaną w § 6 ust. 1 lit. a za pośrednictwem poczty e –mail, co najmniej na 3 (trzy) dni przed planowaną wizytą.

- Przeprowadzenie przeglądu technicznego, konserwacji i napraw Wykonawca potwierdzał będzie stosownymi protokołami, które przekaże następnie Zamawiającemu.

- W okresie gwarancji Wykonawca na własny koszt zapewni aktualizację oprogramowania sprzętu na nowe.

- Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiający ma prawo do rękojmi za wady fizyczne przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.

§ 5. [Podwykonawcy]

Wykonawca będzie realizował Umowę bez udziału podwykonawców.

(lub)

Zamawiający wyraża zgodę na realizację Umowy przez Wykonawcę przy udziale niżej wymienionych podwykonawców, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca odpowiada za ich działania i zaniechania jak za własne:

a)	(wskazać nazwę przedsiębiorstwa i dokładny adres i NIP) …………………………………

b)	(wskazać nazwę przedsiębiorstwa i dokładny adres i NIP)…………………………………..

§ 6.[Osoby odpowiedzialne za realizację Umowy]

- Strony wyznaczają niżej wymienione osoby jako osoby uprawnione do kontaktowania się w związku z realizacją Umowy:

- w imieniu Zamawiającego - (imię i nazwisko, stanowisko, nr tel., e-mail) _________;

- w imieniu Wykonawcy – (imię i nazwisko, stanowisko, nr tel., e-mail) ______________.

- Każda ze Stron ma prawo do zmiany w każdym czasie osoby odpowiedzialnej za realizację Umowy po jej stronie. Zmiana taka nie wymaga zmiany Umowy, wymaga jednak uprzedniego poinformowania o tym drugiej Strony, pod rygorem nieważności poczynionych ustaleń. Osoby odpowiedzialne mają prawo do składania wszelkich oświadczeń związanych z realizacją Umowy, za wyjątkiem składania oświadczeń woli.

§ 7. [Wynagrodzenie]

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy i wynosi: netto … PLN (słownie: … …/100), tj. wartość brutto… PLN (słownie: … …/100).

- Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją postanowień Umowy, w tym koszt Towaru, czynności wymienionych w § 1 ust. 2 Umowy, wszelkie koszty związane z jego dostarczeniem do miejsca dostawy, należne podatki, utylizacji opakowań oraz wszelkie inne koszty niewymienione, a niezbędne do właściwej realizacji przedmiotu Umowy.

- Po potwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykonania dostawy lub w przypadku świadczenia dodatkowych usług, po podpisaniu przez Strony końcowego protokołu odbioru, Wykonawca wystawi fakturę i dostarczy ją Zamawiającemu niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia wystawienia.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem wynagrodzenie w terminie 60 dni od daty dostarczenia faktury w formie pisemnej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem PEFexpert Platforma Elektronicznego Fakturowania lub e-mail: _____________. Faktura powinna zawierać: _________________

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku błędnego podania na fakturze numeru rachunku bankowego przez Wykonawcę, koszty związane z dokonaniem ponownego przelewu, którymi bank obciąży Zamawiającego, poniesie Wykonawca.

- W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest do korzystania z KSeF w dacie zawarcia niniejszej Umowy, strony ustalają następujące warunki płatności:

1) Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot zamówienia w terminie do 60 dni od daty otrzymania faktury ustrukturyzowanej w systemie KSeF;

2) Strony zgodnie postanawiają, że faktura ustrukturyzowana będzie wystawiana i otrzymywana przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur za pomocą oprogramowania interfejsowego, w postaci elektronicznej i zgodnie z wzorem dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

3) Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia faktury w sposób umożliwiający Zamawiającemu dostęp do tej faktury w KSeF oraz weryfikację danych zawartych w tej fakturze;

4) fakturę uważa się za otrzymaną przy użyciu KSeF w dniu przydzielenia w tym systemie numeru identyfikującego tę fakturę;

5) w tytule przelewu Zamawiający wskaże numer identyfikacyjny KSeF faktury;

6) zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie wizualizacji faktury ustrukturyzowanej drogą mailową, skanem, faxem lub innym komunikatorem za wyjątkiem niedostępności lub awarii KSeF, zgodnie z art. 106 ne ust. 1 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług;

7) w sytuacji niedostępności lub awarii KSeF fakturę w postaci elektronicznej, zgodnie z wzorem udostępnionym na podstawie art. 106gb ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług, na zasadach określonych w tej ustawie Wykonawca udostępnia Zamawiającemu poprzez jej przesłanie na adres mailowy: _____________

8) wymagane umową wszelkie załączniki do faktury ustrukturyzowanej należy przesłać w dacie wpływu faktury do KSeF i nadania numeru identyfikacyjnego KSeF na adres mailowy ……………….... wraz z wizualizacją faktury ustrukturyzowanej posiadającej kod QR.

- Jeśli należność naliczona na fakturze przewyższy cenę wskazaną w niniejszej umowie, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do wysokości ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wystawienia faktury korygującej.

- W  przypadku  opóźnienia terminu płatności, Wykonawca ma  prawo  do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie.

§ 8.[Zmiany treści Umowy]

- Zamawiający działając w oparciu o art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:

- zmiany terminu realizacji umowy:

- wystąpienia okoliczności wynikających z działania siły wyższej (przez którą rozumie się wydarzenia, które w chwili podpisania umowy nie mogły być przez Strony przewidziane i zostały spowodowane przez okoliczności od nich niezależne takie jak wojna, pożar, wiatrołomy, susza, powódź, inne naturalne klęski, epidemie, restrykcje lub prawne rozporządzenia, rządu, strajki itp.) - zmiana dotyczyć może terminu wykonania zamówienia i zakresu świadczenia Wykonawcy;

- zmiany/wprowadzenia Podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji Zamawiającego;

- spowodowanej wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności. powodowanej innymi przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy, w szczególności awariami, remontami, przebudowami dróg dojazdowych,

- zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w okresie obowiązywania umowy dotyczących stawek VAT, przy czym zmiana nastąpi w wartości brutto, wartość netto pozostaje bez zmian

- zmiany danych podmiotów zawierających umowę (w wyniku przekształceń, połączeń, itp.).

- zmiany przepisów prawa mające wpływ na realizacje niniejszej umowy.

- Zmiana zapisów umowy, może być inicjowana przez każdą ze stron umowy z zachowaniem formy pisemnej.

- Żądanie zmiany zapisów umowy winno zostać uzasadnione i odpowiednio udokumentowane.

§ 9.[Odstąpienie od Umowy]

- Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności w przypadkach:

- gdy dotychczasowy stan realizacji umowy wskazywać będzie, że nie jest prawdopodobnym należyte wykonanie Umowy lub jej części w umówionym terminie;

- gdy Wykonawca jest w zwłoce w realizacji przedmiotu umowy powyżej 5 dni roboczych;

- gdy Wykonawca nienależycie wykonuje Umowę lub narusza interes Zamawiającego, i po upływie 3 dni roboczych od wezwania przez Zamawiającego do zaniechania przez Wykonawcę naruszeń postanowień Umowy i usunięcia ewentualnych skutków naruszeń, Wykonawca nie zastosuje się do wezwania;

- gdy Wykonawca jest w zwłoce w wykonaniu naprawy przedmiotu umowy lub dostarczeniu zastępczego przedmiotu umowy powyżej 3 dni roboczych;

- gdy wysokość każdej z kar lub ich łączna wysokość przekroczy 25% wartości umowy brutto, o której mowa w § 7 ust. 1 Umowy.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zamawiający może złożyć w terminie 60 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku:

- zmiany statusu prawnego bądź formy organizacyjno-prawnej Zamawiającego,

- istotnego ograniczenia zakresu i ilości świadczonych usług zdrowotnych,

- ograniczenia lub utraty istotnej części kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia,

rozwiązanie niniejszej umowy przez Zamawiającego, w całości lub części, może nastąpić w każdym czasie za porozumieniem stron lub w drodze wypowiedzenia z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

- Odstąpienie umowne opisane w ustępach poprzedzających nie ogranicza prawa Zamawiającego do odstąpienia od Umowy na zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym. W przypadku odstąpienia umownego lub na podstawie kodeksu cywilnego, Wykonawca ma prawo wyłącznie do wynagrodzenia należnego za wykonaną i potwierdzoną przez Zamawiającego część Umowy.

§ 10.[Kary umowne]

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

- odstąpienia od Umowy w całości lub części przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy,

- dostarczenia całości lub części Towaru przez Wykonawcę po upływie terminu określonego w Umowie – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- zwłoki w wykonaniu obowiązków wynikających z gwarancji lub rękojmi - w wysokości 0,25% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych, także tych niewymagalnych, bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji tego zamówienia lub kolejnych zamówień.

- Strony zgodnie postanawiają, że naliczanie i dochodzenie kar umownych możliwe jest także po rozwiązaniu umowy, odstąpieniu od umowy lub wygaśnięciu umowy.

- Wysokość każdej z kar umownych, jak też łączna wysokość naliczonych na podstawie umowy kar umownych, nie może przekroczyć 30% wartości umowy brutto, o której mowa w § 7 ust. 1 Umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty.

§ 11.

[Postanowienia końcowe]

- Przeniesienie praw i obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy na osoby trzecie wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz jego podmiotu tworzącego pod rygorem nieważności.

- Wszelkie informacje uzyskane przy okazji lub w związku z wykonywaniem Umowy, a dotyczące Zamawiającego stanowią informacje poufne, za wyjątkiem informacji powszechnie znanych lub udostępnionych przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do ich nieudostępniania osobom trzecim, bezpośrednio i pośrednio, bez względu na formę, bez uprzedniej, wyraźnej zgody Zamawiającego – przez czas trwania Umowy oraz po jej ustaniu. W przypadku udostępnienia informacji, na żądanie organu państwowego, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o tym fakcie, zakresie i formie udostępnienia.

- W Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE. L Nr 305, str. 17) oraz Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928), Rozporządzeniem Dyrektora nr 101/2024 z dnia 12 września 2024 r. wdrożona została Procedura zgłoszeń wewnętrznych w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach. Dyrektor Szpitala Rozporządzeniem nr 100/2024 z dnia 12 września 2024r. upoważnił i wyznaczył Pracownika ds. zgłoszeń – Pan Szczepan Gałażewski, kontakt: Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul Szpitalna 60, bud. K, tel. 792 015 220, e-mail: sygnalista@szpital.suwalki.pl. Zgłoszenia zewnętrzne o naruszeniu prawa przyjmowane są przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.

- Wszelkie oświadczenia woli winny być kierowane na piśmie listem poleconym na adresy wskazane w komparycji Umowy. Zmiana adresu nie wymaga zmiany Umowy, aczkolwiek w razie niepoinformowania drugiej Strony o zmianie adresu, doręczenie dokonane na adres dotychczasowy uznaje się za skuteczne.

- Wszelkie zmiany, rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Spory powstałe w związku z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, a także ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wszelkie załączniki do Umowy, stanowią jej integralną część.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron lub w postaci elektronicznej, gdzie każda ze stron otrzymuje jeden egzemplarz w formie pliku elektronicznego opatrzonego kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                     WYKONAWCA

Załącznik nr 3 do SWZ

Nr: 30/TP/MN/2026

Zamawiający:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Ul. Szpitalna 60 16-400 Suwałki

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup, dostawa i instalacja sprzętu i aparatury kardiologicznej  w ramach projektu pn. " Poprawa jakości i dostępności opieki kardiologicznej w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach – OK I Krajowej Sieci Kardiologicznej" dofinansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w zakresie inwestycji D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych w obszarze kardiologii ośrodków zakwalifikowanych do OK I” prowadzonego przez Szpital Wojewódzki im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze i zapobiegawcze: ………………………………………………………………………………………………………

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą na dzień składania ofert oraz na chwilę obecną oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) ......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2) .......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

Załącznik nr 4 do SWZ

30/TP/MN/2026

Zamawiający:

Szpital Wojewódzki

im. dr. Ludwika Rydygiera

w Suwałkach

ul. Szpitalna 60

16-400 Suwałki

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Dotyczy postępowania: „Zakup, dostawa i instalacja sprzętu i aparatury kardiologicznej  w ramach projektu pn. " Poprawa jakości i dostępności opieki kardiologicznej w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach – OK I Krajowej Sieci Kardiologicznej" dofinansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w zakresie inwestycji D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych w obszarze kardiologii ośrodków zakwalifikowanych do OK I

OŚWIADCZENIE

Oświadczam że*:

jestem producentem i że zaoferowane/y w postępowaniu urządzenie/sprzęt/system*: (nazwa sprzętu/urządzenia/systemu*) …………………… typ………………… model……………..producent …………………………………., spełnia wszystkie minimalne parametry określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku nr 5 do SWZ.

jestem dystrybutorem / autoryzowanym przedstawicielem producenta i:

            - Zaoferowany/e w postępowaniu urządzenie/sprzęt/system*: (nazwa sprzętu/urządzenia/systemu*) …………………… typ………………… model……………..producent …………………………………., spełnia wszystkie minimalne parametry określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku nr 5 do SWZ

            - zobowiązuję się do dostarczenia dokumentów potwierdzających autoryzację przez producenta na każde żądanie zamawiającego.

kwalifikowany podpis elektroniczny

Uwaga: Za autoryzowanego przedstawiciela producenta  Zamawiający uzna podmiot należący do grona dystrybutorów/przedstawicieli producenta  zaoferowanego systemu i przedłoży na każde wezwanie Zamawiającego  stosowny dokument potwierdzający ten fakt podpisany przez producenta

/należy właściwe zaznaczyć/*

Załącznik nr 5 do SWZ

30/TP/MN/2026

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Parametry techniczne

Część I – aparat Echokardiograficzny na potrzeby Oddziału  – szt. 1

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025: |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych |  | Wartość wymagana | - Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, wyklucza się urządzenia po demonstracyjne i powystawowe |  | TAK, opisać |  |
|  | Cyfrowy aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem |  | TAK, opisać |  |
|  | Cyfrowy, szerokopasmowy system formowania wiązki ultradźwiękowej |  | TAK, opisać |  |
|  | Zasilanie 100 – 240 V, 50-60Hz |  | TAK, opisać |  |
|  | Panel dotykowy, przekątna min. 12” wspomagający obsługę aparatu pozwalający na zmianę parametrów i stron za pomocą dotyku (jak w tablecie) |  | TAK, opisać |  |
|  | Cyfrowy płaski ekran LCD, LED lub OLED o przekątnej ekranu min. 21’’ i rozdzielczości min. 1920x1080, regulowany w trzech płaszczyznach niezależnie od panelu sterowania |  | TAK, opisać |  |
|  | Funkcja wyświetlania obrazu diagnostycznego „na żywo”, na minimum 85% powierzchni monitora |  | TAK, opisać |  |
|  | Panel sterowania (konsola) umieszczony na ruchomym wysięgniku zapewniającym regulację położenia góra/dół min. 20 cm oraz obrót w zakresie min. ± 160° (z pozycji środkowej, w każdą stronę) |  | TAK, opisać |  |
|  | Dynamika systemu min. 350 dB |  | TAK, opisać |  |
|  | Liczba kanałów przetwarzania ultradźwiękowego min. 37 000 000 |  | TAK, opisać |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu min. od 1.0 MHz do 22.0 MHz (podać całkowity zakres częstotliwości fundamentalnych) |  | TAK, opisać |  |
|  | Głębokość skanowania min. 40cm |  | TAK, opisać |  |
|  | Waga max. 90 kg |  | TAK, opisać |  |
|  | Zasilanie bateryjne wbudowane w aparat pozwalające na wprowadzenie systemu w stan uśpienia, a następnie wybudzenie go w czasie poniżej 30 s, a także zapewniające możliwość regulacji położenia panelu sterowania również po odłączeniu od stałego źródła zasilania |  | TAK, opisać |  |
|  | Min. 4 aktywne i równorzędne gniazda do jednoczesnego przyłączenia głowic obrazowych |  | TAK, opisać |  |
|  | Gniazdo do podłączania głowicy nie obrazowej pracującej w trybie CW Doppler |  | TAK, opisać |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie wszystkich istotnych informacji: typ i zakres pracy głowicy, aktywnej aplikacji klinicznej, głębokości penetracji, poziomu wzmocnienia, dynamiki, poziomu kontrastu, poziomu wzmocnienia koloru, nazwy szpitala i nazwiska pacjenta |  | TAK, opisać |  |
|  | Port USB do archiwizacji obrazów na pamięciach przenośnych. Min 2 porty umieszczony w pulpicie aparatu |  | TAK, opisać |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla Color Doppler i obrazu 2D min. 2000 klatek, zapis dla PW Doppler oraz trybu M-mode min. 60 sekund, zapis dla CW Doppler min. 40 sekund |  | TAK, opisać |  |
|  | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika: minimum 30 |  | TAK, opisać |  |
|  | Podstawa jezdna z obrotowymi kołami z możliwością blokowania co najmniej dwóch z nich |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości konsoli w zakresie min. 20 cm |  | TAK, opisać |  |
|  | Wbudowany moduł EKG wraz z zestawem kabli |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość monitorowania sygnału EKG (wyświetlana krzywa na ekranie) przy pomocy elektrod EKG, bez dodatkowych zewnętrznych modułów |  | TAK, opisać |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjenta na ekranie dotykowym lub wysuwanej klawiaturze |  | TAK, opisać |  |
|  | Jednostka centralna - tryby obrazowania |  |  |  |
|  | Tryby obrazowania: - 2D, - M-Mode, - Color M-mode, - Doppler pulsacyjny, - Doppler ciągły, - Doppler kolorowy, - Doppler tkankowy (TDI) kolorowy oraz doppler spektralny CW i PW. |  | TAK, opisać |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu (Frame rate) w 2D min. 1800 Hz |  | TAK, opisać |  |
|  | Anatomiczny M-mode |  | TAK, opisać |  |
|  | Doppler pulsacyjny (PWD) o rejestrowanych i wyświetlanych prędkościach maksymalnych min. do 830 cm/s |  | TAK, opisać |  |
|  | Color Doppler (CD) rejestrowane prędkości maksymalne min. do 300 cm/s |  | TAK, opisać |  |
|  | Doppler tkankowy kolorowy oraz spektralny, sterowany pod kontrolą głowicy sektorowej |  | TAK, opisać |  |
|  | Minimum 15-stopniowe powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym |  | TAK, opisać |  |
|  | Zasięgowa regulacja wzmocnienia (TGC lub STC) min. w 8 strefach oraz LGC min. w 2 strefach |  | TAK, opisać |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) |  | TAK, opisać |  |
|  | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy, np. SRI lub równoważne |  | TAK, opisać |  |
|  | Funkcja ciągłego automatycznego optymalizowania obrazu 2D uruchamiana przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) |  | TAK, opisać |  |
|  | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz skali prędkości) |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość przesunięcia linii bazowej na zatrzymanym spektrum Dopplera |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji w aplikacjach |  | TAK, opisać |  |
|  | Pomiar odległości, min. 8 pomiarów |  | TAK, opisać |  |
|  | Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości |  | TAK, opisać |  |
|  | Jednoczesna prezentacja 2D i M-Mode w różnych proporcjach wielkości oraz prezentacji M-mode na całym ekranie |  | TAK, opisać |  |
|  | Jednoczesna prezentacja 2D/Color Doppler i 2D |  | TAK, opisać |  |
|  | Jednoczesna prezentacja 2D/Color i PW TRIPLEX o różnych wzajemnych proporcjach oraz całego spektrum na ekranie |  | TAK, opisać |  |
|  | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) min. 0,5-20 mm |  | TAK, opisać |  |
|  | Doppler fali ciągłej o rejestrowanych i wyświetlanych prędkościach maksymalnych min. do 26 m/s |  | TAK, opisać |  |
|  | Wybór map koloru kodujących przepływ |  | TAK, opisać |  |
|  | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 7 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D |  | TAK, opisać |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie wraz z pełnymi pakietami pomiarowymi: kardiologia dorosłych, badania naczyniowe (w tym obrazowanie TCD) |  | TAK, opisać |  |
|  | Funkcja zduplikowania na ekranie dotykowym obrazu ultrasonograficznego z monitora aparatu celem ułatwienia wykonywania procedur interwencyjnych. |  | TAK, opisać |  |
|  | Moduł do oceny globalnej funkcji lewej komory; obliczenia oparte na automatycznej detekcji wsierdzia na bazie Speckle Tracking; automatyczne wyznaczenie frakcji wyrzutowej lewej komory z projekcji AP4 i AP2; wyznaczanie parametrów funkcji skurczowej i rozkurczowej lewej komory, aplikacja oparta na sztucznej inteligencji do automatycznego wybierania najlepszych obrazów do oceny LV EF, możliwość obsługi obrazu z lub bez EKG Oprogramowanie do automatycznej wykorzystującej sztuczną inteligencję odcinkowej oceny ruchu mięśnia lewej komory wraz z wyznaczeniem Wall Motion Scoring Index. Wyniki odcinkowe prezentowane są za pomocą 17 segmentowego wykresu kołowego |  | TAK, opisać |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego wyznaczenia globalnego i regionalnego odkształcenia LV. Prezentacja wyniku w postaci kolorowej mapy typu „oko byka” z podziałem na 18 segmentów. Moduł automatycznie identyfikuje odpowiednie projekcje (AP4, AP3 i AP2) oraz automatycznie śledzi wsierdzie na bazie markerów akustycznych (speckle tracking) bez żadnych ingerencji operatora. Analiza obrazów z sygnałem EKG i bez sygnału EKG, analiza obrazów z głowic przezklatkowych oraz przezprzełykowych |  | TAK, opisać |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego (bez ingerencji operatora) wyznaczenia odkształcenia RV oraz LA oraz odkształcenia wolnej ściany RV z obrazu. Moduł automatycznie identyfikuje odpowiednie projekcje (AP4 i AP2) potrzebne do uzyskania wyniku oraz automatycznie śledzi wsierdzie na bazie markerów akustycznych (speckle tracking) bez żadnych ingerencji operatora. Analiza obrazów z sygnałem EKG, bez sygnału EKG |  | TAK, opisać |  |
|  | Wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji, w pełni zautomatyzowane funy dostępne w trybie 2D bez podłączenia kabli EKG: min. IVSd, LVIDd, LVPWd, LVIDs, AoR Diam, Asc Ao Diam, LVOT Diam, Ao Sinus Diam, Ao STJ Diam, RV Base, RV Mid, RV Length, RV Annulus |  | TAK, opisać |  |
|  | Funkcja automatycznego rozpoznania widma fali przepływu w zależności od typu zastawki i dzięki sztucznej inteligencji dopasowująca odpowiadający jej pakiet pomiarowy (bez kabli EKG). |  | TAK, opisać |  |
|  | W pełni zautomatyzowane pomiary - opartej na sztucznej inteligencji dostępne w trybie Dopplera np. MV Peak E Vel, MV Peak A Vel, MV Inflow, MV Peak E Vel, MV Peak A Vel, LVOT VTI, LVOT Vmax, AV VTI, AV Vmax, PV VTI, PV Vmax, TR Vmax, Lat E’Vel, Lat A’Vel, Med E’Vel, Med A’Vel, Lat Vel, Lat E’Vel, Lat A’ Vel, Med Vel, Med E’Vel, Med A’Vel, RV S |  | TAK, opisać |  |
|  | Wbudowane oprogramowanie umożliwiające automatyczne lub półautomatyczne pomiary funkcji serca |  | TAK, opisać |  |
|  | Archiwizacja obrazów |  |  |  |
|  | Moduł (software i hardware) do komunikacji w trybie DICOM 3.0 do przesyłania obrazów i danych min. klasy DICOM PRINT STORE, WORKLIST, raporty strukturalne (SR) |  | TAK, opisać |  |
|  | Rejestracja „klipów” sekwencji obrazów |  | TAK, opisać |  |
|  | System prowadzenia kabli od głowic, który umożliwia połączenie kabli w splot i ochronę przed ich uszkodzeniem poprzez najechanie kołami ultrasonografu, jednocześnie zmniejszający naprężenie kabli i zwiększając wygodę operatora podczas skanowania |  | TAK, opisać |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy ultrasonografu min. 500 GB, formaty zapisu min. DICOM, AVI, JPG i eksportu badań w formacie video i/lub obrazu |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC z zainstalowanym oprogramowaniem serwera DICOM kablem sieciowym 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) Możliwość wysyłania raportów i zdjęć na komputer zewnętrzny poprzez sieć WiFi |  | TAK, opisać |  |
|  | Automatycznie dodawana przeglądarka plików DICOM przy nagrywaniu na nośniki zewnętrzne |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki |  | TAK, opisać |  |
|  | Aparat musi posiadać zaawansowane technologie poprawy obrazu (np. adaptacyjne wzmocnienie, redukcję szumów, dynamiczne dostosowanie kontrastu), umożliwiające ocenę struktur serca o wysokiej rozdzielczości |  | TAK, opisać |  |
|  | Videoprinter czarno-biały |  | TAK, opisać |  |
|  | Mobilny wózek z miejscem na głowicę i akcesoria |  | TAK, opisać |  |
|  | Głowice |  |  |  |
|  | Szerokopasmowa głowica sektorowa wykonana w technice matrycowej wielorzędowej lub innej znacząco poprawiającej rozdzielczość np. Single Crystal - zakres częstotliwości pracy min. od 1 do 5 MHz (± 1 MHz), - ilość elementów min. 80, - tryby obrazowania B-mode, M-mode, CD, CW Doppler, PW Doppler, - kąt pola skanowania min. 90°. |  | TAK, opisać |  |
|  | Głowica liniowa szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 3.0 – 12.0 MHz - obrazowanie harmoniczne, - możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej, - liczba elementów min. 300, - szerokość pola widzenia głowicy min. 38 mm. |  | TAK, opisać |  |
|  | Głowica sektorowa przezprzełykowa typu „matrycowego” do wyboru z zakresu min. 3,5-7,5 MHz - ilość elementów min. 2500 elementów, - dostępne tryby pracy: 2D, CD, PW, CW, TDI, PW TDI, THI, - M-mode, Kolor M-mode, 3D, 3D w czasie rzeczywistym - możliwość obrazowania i akwizycji 2 prostopadłych obrazów 2D w tym samym czasie - funkcja zmiany płaszczyzny obrazowania w zakresie min. 180˚ w sposób elektroniczny, - obrazowanie Live 3D (w skali szarości i w kolorowym obrazowaniu dopplerowskim, - obrazowanie harmoniczne. |  | TAK, opisać |  |
| INFORMACJE DODATKOWE |  |  |  |  |
| 1. | Okres gwarancji min 24 m-ce |  | Tak, podać ile |  |
| 2. | Przeglądy aparatu w okresie trwania gwarancji (bezpłatnie) |  | Min. 1 rocznie |  |
| 3. | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. |  | Min. 10 lat |  |
| 4. | Dostępność do autoryzowanego serwisu. |  | Tak, podać gdzie |  |
| 6. | Czas reakcji od zgłoszenia |  | Max. 48h |  |
| 7. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju |  | Max. 3 dni robocze |  |
| 8. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy |  | Max. 5 dni roboczych |  |
| 9. | Wykonawca ponosi koszty przeglądów serwisowych wbudowanego i dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji |  | Tak |  |
| 10. | Deklaracja zgodności CE |  | Tak |  |
| 11. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | Tak |  |
| Wartość netto: |  |  |  |  |
| VAT %: |  |  |  |  |
| Wartość brutto: |  |  |  |  |

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

/podpisano elektronicznie/**

** UWAGA: należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Parametry techniczne

Część II – Aparat EKG – szt. 1

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025: |  |

| L.p. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych |  | Wartość wymagana | - Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  | TAK, opisać |  |
|  | Waga aparatu z akumulatorem do 5,9 kg. |  | TAK, opisać |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230 V 50 Hz |  | TAK, opisać |  |
|  | Wbudowany akumulator, którego pojemność umożliwia min. 3,5 godz. ciągłego monitorowania |  | TAK, opisać |  |
|  | Ochrona przed impulsem defibrylacji CF |  | TAK, opisać |  |
|  | Pojemność akumulatora 5600 mAh, co najmniej 3,5 godz. pracy ciągłej |  | TAK, opisać |  |
|  | Czas ładowania akumulatora poniżej 3,5 godziny do 90% i poniżej 4 godzin do 100% przy wyłączonym urządzeniu |  | TAK, opisać |  |
|  | Dotykowy ekran LCD o przekątnej 12,1 cala, rozdzielczości 1280 × 800 pikseli, kolorowy (24-bitowy) z podświetleniem LED |  | TAK, opisać |  |
|  | Wymiary urządzenia: 390 mm × 320 mm × 155 mm. (wszystkie wymiary w tolerancji max +/- 10 mm) |  | TAK, opisać |  |
|  | Obsługiwane dane pacjenta: Identyfikator pacjenta, imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, wiek, rozrusznik, drugie imię, identyfikator pomocniczy, pochodzenie etniczne, umieszczenie V3, oddział, nr sali, nr łóżka, lekarz, technik, wskazania, leki, waga, ciśnienie krwi |  | TAK, opisać |  |
|  | Prezentacja danych na ekranie: wyświetlanie krzywej EKG, parametrów (HR, ST, QTc, itp.), danych pacjenta (identyfikator, imię i nazwisko, płeć, wiek), tętna, statusu rozrusznika serca, komunikatów ostrzegawczych i informacyjnych, daty i godziny, wskaźnika naładowania baterii, statusu sieci, etykiet odprowadzeń, trybu pracy, prędkości zapisu, wzmocnienia, ustawień filtrów i menu. Menu w języku polskim |  | TAK, opisać |  |
|  | Detekcja stymulatora serca z oznaczaniem impulsów na dedykowanym kanale, umożliwiająca precyzyjną analizę impulsów o szerokości od 30 μs do 2 ms |  | TAK, opisać |  |
|  | Impedancja wejściowa: ≥ 100 MΩ |  | TAK, opisać |  |
|  | CMRR ≥140 dB |  | TAK, opisać |  |
|  | Częstotliwość próbkowania 64 000 Hz/kanał, 96 000 Hz/kanał dla detekcji rozrusznika |  | TAK, opisać |  |
|  | Filtr zakłóceń sieciowych |  | TAK, opisać |  |
|  | Filtr zakłóceń mięśniowych |  | TAK, opisać |  |
|  | Filtr dolnoprzepustowy |  | TAK, opisać |  |
|  | Filtr anty-dryftowy |  | TAK, opisać |  |
|  | Sygnał EKG 12 odprowadzeń standardowych – wydruk w formacie 12-kanałowym |  | TAK, opisać |  |
|  | Urządzenie umożliwia rejestrację dodatkowych odprowadzeń (np. V3R, V4R, V7, V8, V9) w celu diagnostyki prawej komory oraz tylnej ściany serca |  | TAK, opisać |  |
|  | Formaty wydruku: 3x4, 3x4+1R, 3x4+3R, 6x2, 6x2+1R, 12x1, 6x1(L), 6x1(C) |  | TAK, opisać |  |
|  | Wbudowana głowica drukująca z funkcją automatycznej regulacji linii izotermicznej |  | TAK, opisać |  |
|  | Czułość: 2,5/5/10/20 mm/mV oraz AUTO |  | TAK, opisać |  |
|  | Prędkość zapisu: 5/12,5/25/50 mm/s |  | TAK, opisać |  |
|  | Technologia pisaka: termiczny druk punktowy tablicowy, umożliwiający precyzyjne odwzorowanie zapisów EKG i linii izotermicznych |  | TAK, opisać |  |
|  | Szerokość papieru A4 min. (szer.) 210 mm x (wys.) 295 mm. - składanka |  | TAK, opisać |  |
|  | Wydruk w trybie monitorowania rytmu: możliwość drukowania zapisów EKG w czasie rzeczywistym podczas ciągłego monitorowania rytmu serca |  | TAK, opisać |  |
|  | Automatyczna analiza i interpretacja (dorośli, dzieci, noworodki) w języku polskim |  | TAK, opisać |  |
|  | Ponowna analiza EKG po zmianie danych demograficznych pacjenta |  | TAK, opisać |  |
|  | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod i odłączenia przewodu ekg |  | TAK, opisać |  |
|  | Funkcja uśpienia (standby) umożliwia minimalne zużycie energii i szybkie przywrócenie do pracy w razie potrzeby |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość zapisu do 1200 badań EKG |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość przeglądania i wydruku zapisanych badań bezpośrednio z archiwum urządzenia za pomocą wbudowanej drukarki termicznej lub podłączonej drukarki zewnętrznej |  | TAK, opisać |  |
|  | Urządzenie umożliwia przeglądanie zapisanych raportów EKG z możliwością konfiguracji układu krzywej i wzmocnienia, ponowną analizę po edycji danych demograficznych pacjenta (np. wiek, płeć) oraz porównanie dwóch zapisów EKG tego samego pacjenta, z wyświetlaniem krzywych porównawczych względem raportu odniesienia i regulacją skali (prędkość, wzmocnienie) |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość rozszerzenia funkcji urządzenia o opcjonalny czytnik kodów kreskowych |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o system do archiwizacji i analizy badań CardioVista |  | TAK, opisać |  |
|  | Aparat EKG wyposażony w funkcję automatycznego oznaczania nieprawidłowych pobudzeń, zamrażania krzywych maksymalnie 10 minut w trybach automatycznym, ręcznym i rytmu oraz możliwości analizy i wydruku wybranych zamrożonych zapisów |  | TAK, opisać |  |
|  | Aparat wyposażony jest w funkcję automatycznej analizy odcinka ST w pełnym zakresie 12 odprowadzeń. W przypadku wykrycia odchyleń dostępne są narzędzia umożliwiające graficzne zobrazowanie zmian ST, wskazanie potencjalnej lokalizacji niedokrwienia na schemacie serca oraz analizę fragmentów zapisu z wyróżnieniem nieprawidłowości. Raport zawiera zapis 12-odprowadzeniowy, wartości ST, interpretację automatyczną oraz graficzną prezentację zmian |  | TAK, opisać |  |
|  | Wyposażenie: przewód pacjenta ( + dodatkowe 4 kpl. Przewód pacjenta do rejestratora – 3 odprowadzeniowy i 7 odprowadzeniowy, 3 kanałowy) pacjenta, elektrody przyssawkowe oraz klipsowe, papier termiczny |  | TAK, opisać |  |
|  | Mobilny wózek aparaturowy na pięciu kółkach, wszystkie kółka wyposażone w blokadę |  | TAK, opisać |  |
|  | Obsługa Wi-Fi (2,4 GHz i 5 GHz), Ethernet (IEEE-802.3, IEEE-802.3u, IEEE-802.3z), współpraca z serwerami FTP |  | TAK, opisać |  |
|  | Eksport wyników w formatach PDF, graficznych (PNG, JPEG, BMP), DICOM, FDA XML i MR XML przez USB lub sieć (Wi-Fi / Ethernet). Obsługa FTP i drukowanie na drukarkach USB oraz sieciowych |  | TAK, opisać |  |
|  | Obsługa dwuzakresowej łączności Wi-Fi (2,4 GHz i 5 GHz) zgodnej ze standardami IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, z zaawansowanymi mechanizmami zabezpieczeń sieciowych, takimi jak IEEE 802.1X, WPA2 Enterprise oraz WPA3 Enterprise. Urządzenie umożliwia automatyczne przesyłanie wyników w standardzie DICOM (MWL, Storage, Print, Commit) do systemów HIS/PACS oraz integrację z ukrytymi sieciami (SSID) |  | TAK, opisać |  |
| INFORMACJE DODATKOWE |  |  |  |  |
| 1. | Okres gwarancji min. 24 m-ce |  | Tak, podać ile |  |
| 2. | Przeglądy aparatu w okresie trwania gwarancji (bezpłatnie) |  | Min. 1 rocznie |  |
| 3. | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia |  | Min. 10 lat |  |
| 4. | Dostępność do autoryzowanego serwisu |  | Tak, podać gdzie |  |
| 6. | Czas reakcji od zgłoszenia |  | Max. 48h |  |
| 7. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju |  | Max. 3 dni robocze |  |
| 8. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy |  | Max. 5 dni roboczych |  |
| 9. | Wykonawca ponosi koszty przeglądów serwisowych wbudowanego i dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji |  | Tak |  |
| 10. | Deklaracja zgodności CE |  | Tak |  |
| 11. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | Tak |  |
| Wartość netto: |  |  |  |  |
| VAT %: |  |  |  |  |
| Wartość brutto: |  |  |  |  |

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

…………………………………….

Podpis i pieczątka wykonawcy

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Parametry techniczne

Część III – Holter EKG – szt. 4

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025: |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 rok | Tak, podać |  |
| 2. | Zapis 2 i 3 kanałowy – 24 godziny | Tak, podać |  |
| 3. | Rejestracja z 3 kanałów ekg z 3 odprowadzeń | Tak, opisać |  |
| 4. | Zapis min. 24 godziny | Tak, opisać |  |
| 5. | Detekcja stymulatorów serca | Tak, opisać |  |
| 6. | Wbudowana dioda sygnalizacyjna | Tak, opisać |  |
| 7. | Wbudowany interfejs USB 2.0 | Tak, opisać |  |
| 8. | Wbudowana nieulotna pamięć flash | Tak, opisać |  |
| 9. | Komunikacja poprzez Bluetooth | Tak, opisać |  |
| 10. | Podgląd zapisu EKG bezpośrednio na ekranie komputera | Tak, opisać |  |
| 11. | Zasilanie z jednej baterii AAA lub AA | Tak, opisać |  |
| 12. | Waga rejestratora max. 55 gram | Tak, opisać |  |
| 13. | Rozdzielczość zapisu 12bit | Tak, opisać |  |
| 14. | Rejestrator w standardzie IP43 | Tak, opisać |  |
| 15. | Rejestrator kompatybilny z posiadanym przez Szpital systemem analizy (CrdioDay) | Tak, opisać |  |
|  | INFORMACJE DODATKOWE |  |  |
| 16. | Przeglądy aparatu w okresie trwania gwarancji (bezpłatnie). | Min. 1 przegląd na rok |  |
| 17. | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |
| 18. | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. | Min. 10 lat |  |
| 19. | Dostępność do autoryzowanego serwisu. | Tak, podać gdzie |  |
| 20. | Czas reakcji od zgłoszenia. | Max. 48h |  |
| 21. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju. | Max. 3 dni robocze |  |
| 22. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy. | Max. 5 dni roboczych |  |
| 23. | Wykonawca ponosi koszty przeglądów serwisowych wbudowanego i dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji. | Tak |  |
| 24. | Deklaracja zgodności CE | Tak, |  |
| 25. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
| 26. | Wartość netto |  |  |
| 27. | VAT |  |  |
| 28. | Wartość brutto |  |  |

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi)

……………………………………………………………..

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.