ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: 	Sterylizator parowy  przelotowy  8 jednostek wsadowych z wbudowaną wytwornicą pary

Nazwa producenta: …………………………………………………………………

Typ:…………………………………………………………………………………

Rok produkcji: 	……………………………………………………………………..

Ilość: 			4 kpl

| Wymagania minimalne; Parametry wymagane; Punktacja; Opis dokonany przez Wykonawcę. Sterylizator parowy 8 jednostek wsadowych tj koszy o wym. 600x300x300 +/- 5 % zgodnie z PN EN 285 lub normą równoważną , nowy nie starszy niż 2025 r , niepodemonstarcyjny; Tak, podać. Konstrukcja sterylizatora umożliwiająca przeprowadzenie procedury walidacyjnej zgodnie z PN - EN 554 / EN 554 lub PN-EN 17665/ EN ISO 17665 lub normami równoważnymi; Tak, podać. Maksymalne wymiary zewnętrzne (sz. x wys. x gł.) 1.000 x 2.000 x 1.700 mm; Tak, podać. Dostęp serwisowy z boku urządzenia lub od frontu; Tak, podać. Urządzenie wyposażone w przelotową komorę o pojemności min. 500 l; Tak, podać. Dwudrzwiowy (przelotowy) - do zabudowania w ścianę; Tak, podać. Całkowita moc urządzenia max. 55 kW; Tak, podać. Wymiary komory (szer. x wys. x gł.) min. 670 x 670 x 1200 mm; Tak, podać. Konstrukcja komory sterylizacyjnej umożliwiająca szybkie nagrzewanie o grubości 4-5 mm - dołączyć rysunek konstrukcji komory sterylizatora z określaniem grubości.; Tak, podać. Komora wykonana ze stali kwasoodpornej klasy AISI 316L lub komora wykonana ze stali kwasoodpornej 316 TI; Tak, podać. Orurowanie wykonane ze stali kwasoodpornej min. klasy AISI 316L; Tak, podać. Wewnętrzne powierzchnie komory szlifowane, polerowane Ra ≤2μm; Tak, podać. Wewnętrzne krawędzie komory zaokrąglone, dno komory nachylone; Tak, podać. Komora z pełnym lub żebrowanym płaszczem grzewczym w celu równomiernej dystrybucji temperatury w komorze; Tak, podać; Płaszcz typu pełnego – 10 pkt. Płaszcz żebrowany 0 pkt.. Komora wyposażona w port walidacyjny; Tak, podać. Orurowanie połączone ze sobą w sposób higieniczny, zapewniający całkowitą szczelność. Orurowanie połączone z sobą w sposób higieniczny, za pomocą klamer zapewniających całkowitą szczelność lub połączenia gwintowane; Tak, podać; Połączenia klamrowe – 10 pkt. Gwintowane - 0 pkt.. Komora wykonana w sposób umożliwiający łatwe przeprowadzenie czynności konserwacyjnych i utrzymanie czystości.; Tak, podać. Pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego; Tak, podać. Komora wyposażona w 2 niezależne czujniki ciśnienia – PT 1000; Tak, podać. Wytwornica pary wykonana ze stali kwasoodpornej klasy min. AISI 316L. Wytwornica pary kontrolowana poprzez przetwornik ciśnienia. Poziom wody w wytwornicy pary kontrolowany niezależnie od przewodności wody zasilającej oraz wizualnie przez użytkownika poprzez wodowskaz widoczny na panelu czołowym sterylizatora po stronie załadowczej lub wytwornica pary ze sterowaniem niezależnym od sterownika sterylizatora, niewłaściwe działanie wytwornicy sygnalizowane alarmem akustycznym.; Tak, podać; Wizualna kontrola poziomu wody za pomocą wodowskazu - 10 pkt Kontrola poziomu wody za pomocą sterownika urządzenia – 0 pkt.. Wytwornica pary wyposażona w układ jej automatycznego oczyszczana, sterowanie układem z panelu sterownia bez konieczności wchodzenia do strefy technicznej.; Tak, podać. System napełniania wodą wytwornicy pary, ilość wody zgodna z zadanym programem sterylizacyjnym; Tak, podać. Możliwość rozbudowy o system sterowania wytwornicą pary, umożliwiający w przypadku awarii wytwornicy zasilanie drugiego sterylizatora.; Tak, podać; Tak – 10 pkt. Nie - 0 pkt.. Możliwość podłączenia do zewnętrznego układu chłodzenia np. obiegu wody lodowej w celu ograniczenia użycia wody procesowej lub recyrkulacyjny kaskadowy system oszczędzania wody chłodzącej kontrolowany przez sterownik; Tak, podać. Próżnia w komorze wytwarzana za pomocą wbudowanego w sterylizator mechanicznego układu próżniowego z uszczelnieniem wodnym, bez konieczności stosowania mechanicznej pompy próżniowej, głośność układu do 60 dB, lub pompa próżniowa lub mechaniczna pompa próżniowa wspomagana układem pomp strumieniowych; Tak, podać; Gwarancja na układ próżniowy lub pompę próżniową < 15 lat – 0 pkt. 15 lat i więcej – 15 pkt.. Urządzenie wyposażone w niezależne zbiorniki wody z systemem odzysku ciepła z kondensatu do wstępnego ogrzania wody w wytwornicy .; Tak, podać. Drzwi przesuwne w płaszczyźnie pionowej w dół, wykonane ze stali kwasoodpornej; Tak, podać. Drzwi komory sterowane pneumatycznie lub elektrycznie , wyposażone w mechanizm zatrzymujący ruch w momencie natrafienia na przeszkodę; Tak, podać; Sterownie pneumatyczne – 10 pkt. Elektryczne – 0 pkt.. Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi, do momentu w którym ciśnienie w komorze nie osiągnie ciśnienia atmosferycznego; Tak, podać. Pneumatyczny zawór uniemożliwiający wpust pary do komory, jeśli jedne drzwi są otwarte; Tak, podać. Zawory i armatura wykonane ze stali kwasoodpornej klasy min AISI 304, - oddzielne zawory bezpieczeństwa dla płaszcza, komory i wytwornicy.; Tak, podać. Powietrze dostające się do komory filtrowane filtrem absolutnym zapewniającym usunięcie min. 99,999% zanieczyszczeń; Tak, podać. Uszczelka drzwi nie wymagająca smarowania o trwałości min. 1000 cykli sterylizacji . – dołączyć oświadczenie producenta; Tak, podać; ≥3000 – 10 pkt ≤ 2999 – 0 pkt.. Procesy sterylizacyjne realizowane automatycznie; Tak, podać. Min. 5 zwalidowanych fabrycznie programów sterylizacyjnych w tym cykl dla pojemników sterylizacyjnych „ kontenerów” nie przekraczający 60 min. Na potwierdzenie dołączyć wydruk z cyklu.; Tak, podać. Min . 2 programy testowe (Bowie&Dick, test próżni); Tak, podać. Automatyczne wyłączanie urządzenia po zakończonym ostatnim procesie w danym dniu pracy; Tak, podać. Urządzenie wyposażone w 2 manometry (pary, płaszcza oraz/lub komory) .; Tak, podać. Sterownik mikroprocesorowy wyposażony w złącze umożliwiające podłączenie urządzenia zewnętrznego systemu komputerowego do monitorowania procesów mycia, dezynfekcji, sterylizacji oraz ewidencji narzędzi, a także wyliczania kosztów obróbki narzędzi; Tak, podać. Możliwość programowania samoczynnego uruchomienia urządzenia w min 4 różnych dniach tygodnia z przeprowadzeniem cyklu rozgrzewania lub testu szczelności.; Tak, podać. Dane w sterowniku zabezpieczone przed utratą na skutek awarii zasilania elektrycznego; Tak, podać. Sterownik umożliwiający zapisanie danych min. 1000 cykli historycznych; Tak, podać. Sterownik wyposażony w port USB i port Ethernet w celu podłączenia do systemu komputerowego/sieci szpitalnej. Port USB umieszczony w łatwo dostępnym miejscu; Tak, podać; Panel czołowy – 10 pkt. Inne miejsce łatwo dostępne – 0 pkt.. Dostęp do sterownika zabezpieczony kodem. min. 3 poziomy dostępu; Tak, podać. System chłodzenia kondensatu, temperatura odprowadzanych ścieków max 60°C; Tak, podać. Sterownik urządzenia po stronie załadowczej, wyposażony w kolorowy dotykowy ekran sterowania o przekątnej aktywnego ekranu min. 7 cali, umieszczony obok komory sterylizatora.; Tak, podać. Ekran z wyświetlaczem min. 3 – wierszowym po stronie wyładowczej lub po stronie wyładowczej panel LED z funkcją otwierania i zamykania drzwi. Kontrolki LED informujące m.in. o usterce, trwającym cyklu; Tak, podać. Wszystkie komunikaty wyświetlane w języku polskim; Tak, podać. Optyczna i dźwiękowa sygnalizacja alarmu; Tak, podać. Wbudowany integralny system Bowie-Dick zgodnie z ISO 11140-4, zastępujący standardowy pakiet Bowie Dick; Tak, podać. Możliwość wykonywania procesów bez wskaźników chemicznych – wbudowany system testujący spełniający funkcję Przyrządu Testowego Procesu (PCD) spełniający wymagania PN-EN 17665 lub kontrola wsadu za pomocą wskaźników zgodnie z wytycznymi.; Tak, podać. Rejestracja parametrów w języku polskim, wydruk parametrów cyklu na drukarce zamontowanej po stronie załadowczej , wydruk wartości ciśnienia w komorze , temperatury w komorze; Tak, podać. Wydruk zawierający co najmniej informacje o: nr. seryjnym autoklawu; nr. wkładu; nazwie cyklu; wersji oprogramowania; czasie; temperaturze, ciśnieniu i czasie sterylizacji; czasie suszenia; alarmach; Tak, podać. Urządzenie spełniające wymagania Dyrektywy o wyrobach medycznych EU 2017/745 zarejestrowane jako wyrób medyczny, oznakowane znakiem CE; Tak, podać. Wózek wsadowy, dwupoziomowy o pojemności 8 jednostek STE – 4 szt.; Tak, podać. Wózek transportowy do wózka wsadowego szt. 8; Tak, podać. Możliwość zdalnego nadzoru serwisu, diagnozowania usterek; Tak, podać. Wspólny wytwórca lub grupa wytwórców dla Myjni 15 tac oraz sterylizatorów parowych, myjni wielkogabarytowej; Tak/Nie; Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt. System archiwizacji przeprowadzonych cykli wraz z wyświetlaniem stanu pracy urządzenia na monitorze o przekątnej min 42” monitor zamontowany w strefie czystej; Tak, podać. Kosz sterylizacyjny o pojemności 1 STE – 64 szt.; Tak, podać. Zestaw wskaźników biologicznych z szybkim odczytem (do 20 minut), z możliwością wykonania odczytu kontrolnego (potwierdzającego) po 24 godzinach inkubacji. Wraz z dostawą wskaźników Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć inkubator przeznaczony do odczytu oferowanych wskaźników biologicznych, wyposażony w: minimum 8 niezależnych cel pomiarowych, kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej min. 5”, system automatycznego odczytu i sygnalizacji wyniku. Wraz z ofertą należy dostarczyć pisemne oświadczenie producenta wskaźników biologicznych oraz producenta sterylizatora, potwierdzające kompatybilność oferowanych wskaźników z oferowanym urządzeniem oraz możliwość ich stosowania w procesach realizowanych przez dane urządzenie. Wskaźniki z czułością 100%, co powinno być potwierdzone w instrukcji użytkowania producenta. Wskaźniki zgodne z obowiązującymi normami, ISO 11138-1 oraz ISO 11138-3 Opakowanie min 50 szt. – 20 szt. Przyrząd testowy do wskaźników biologicznych, składający się z kapsuły do umieszczenia wskaźnika, kapsuła wykonana z stali nierdzewnej oraz rurki z tworzywa sztucznego o długości 1.5m i średnicy wewnętrznej 2 mm trwałość min 1000 cykli sterylizacyjnych – 8 szt.; Tak, podać. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |