ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Systemu do zarządzania obiegiem materiału sterylnego

Przedmiot zamówienia: ………………………………………………………….

Producent (podać):  ………………………………………………………………

Typ/model (podać):  ……………………………………………………………..

Rok produkcji: ……….

| Numer parametru | Rodzaj parametru | Oferowany parametr |  |  | Uwagi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE SYSTEMU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oferowany system i pozostałe usługi produkowane są i świadczone według certyfikowanych procedur, zgodnie z wdrożonym Systemem Zarządzania Jakością. Całość potwierdzona jest certyfikatem Systemu Zarządzania Jakością. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | System zarządzający obiegiem materiału podlegającego dekontaminacji w centralnej sterylizatorni na wszystkich etapach procesu dekontaminacji, przypisywanie wymaganych informacji o przeprowadzanych procedurach, parametrach, personelu, urządzeniach, magazynowaniu. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | System zapewni rejestrację obiegu materiału sterylnego obejmującą: - centralną sterylizatornię, - blok operacyjny, - oddziały szpitala, - poradnie. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | System zostanie zintegrowany z posiadanym przez Szpital systemem ogólnoszpitalnym Eskulap firmy Nexus, co najmniej w następującym zakresie: - przekazywanie informacji o wysterylizowanym materiale użytym do zabiegów do dokumentacji medycznej pacjenta w sposób umożliwiający późniejsze odtworzenie przebiegu ścieżki dekontaminacji z archiwum, - przegląd dokumentacji archiwalnej opisującej przebieg ścieżki dekontaminacji konkretnego materiału w powiązaniu z dokumentacją medyczną pacjenta, - integracja cennika usługi dekontaminacji materiału z działem księgowym szpitala, - przekazywanie informacji o kosztach usług wykonanych w danym okresie obliczeniowym w centralnej sterylizatorni do systemu finansowo- księgowego ze wskazaniem odbiorcy materiału sterylnego, - funkcja przypisywania pakietów do poszczególnych zabiegów operacyjnych wraz z ewidencją poniesionych kosztów, podgląd bieżącego statusu zestawu lub narzędzia (gdzie jest i co się z nim dzieje) dowolnego użytkownika materiału sterylnego. Dynamiczna lista udostępniająca pozycje ze statusem wysterylizowane. Pozycje przypisane do zabiegu zmieniają automatycznie status, aby nie mogły być użyte dwukrotnie. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | System zostanie dostarczony w wersji pozwalającej na identyfikację pojedynczych narzędzi oznaczonych unikalnym kodem 2D Data Matrix, naniesionym w technologii DPM. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | System zapewni współpracę z urządzeniami technologicznymi Centralnej Sterylizatorni – rejestrację parametrów pracy posiadanych przez Szpital urządzeń technologicznych: - 6 x myjni-dezynfektorów - 4 x sterylizatorów parowych - 2 x sterylizatorów plazmowych | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja możliwości podłączenia innych urządzeń technologicznych Centralnej Sterylizatorni w sposób umożliwiający rejestrację ich pracy, które zostaną zakupione w przyszłych postępowaniach. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | System posiada budowę modułową otwartą umożliwiającą późniejszą rozbudowę o nowe stanowiska robocze oraz nowe funkcje. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wszystkie podstawowe zadania realizowane na stanowiskach w centralnej sterylizatorni (przyjmowanie materiału do CS, kompletacja i załadunek wsadu oraz zwalnianie wsadu po myciu-dezynfekcji, pakietowanie i wydruk etykiet, kompletacja i załadunek wsadu oraz zwalnianie wsadu po sterylizacji, wydanie materiału) mogą być możliwe do realizacji także przez przeglądarkę www. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja pełnej informacji o obiegu materiału sterylnego w formie elektronicznej w powiązaniu z dokumentacją medyczną szpitala. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oznakowanie pojemników transportowych wykorzystywanych w procesowaniu materiału poddawanego dekontaminacji (szafy, kontenery, moduły wsadowe, koszyki i siatki narzędziowe, kosze sterylizacyjne itp.), opakowań sterylizacyjnych (kontenery) oraz tac narzędziowych stałym kodem identyfikacyjnym. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wprowadzenie danych początkowych niezbędnych do rozpoczęcia eksploatacji systemu tj.: definicji narzędzi, zestawów, składów zestawów, struktur organizacyjnych, personelu, rodzajów opakowań i pojemników, zgodnie z danymi dostarczonymi przez Szpital. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dostarczenie pełnej dokumentacji systemu (dokumentacja administratora, użytkownika, szkoleniowa). Dostarczona dokumentacja techniczna zawiera instrukcje obsługi oraz konfiguracji wszystkich dostarczonych wraz z systemem urządzeń i zostanie zainstalowana przynajmniej na serwerze. Dostarczona dokumentacja użytkownika zawiera także filmy szkoleniowe, pokazujące sposób realizacji poszczególnych zadań i jest dostępna na każdej stacji roboczej w centralnej sterylizatorni. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nowe wersje systemu oraz jego uaktualnienia będą dostarczane na bieżąco wraz ze szczegółową instrukcją ich instalacji. W okresie gwarancji bezpłatnie. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instalacja systemu na serwerze wirtualnym Szpitala wraz z dostarczeniem licencji bazodanowej MSSQL Server firmy Microsoft dla potrzeb oferowanego systemu. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Administratorzy Szpitala zostaną przeszkoleni z zakresu instalacji i obsługi systemu. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Administratorzy Szpitala będą posiadali pełny dostęp administracyjny do oferowanego systemu. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stały nadzór serwisowy online w okresie gwarancji (bezpłatny) i możliwość jego kontynuowania po okresie gwarancyjnym. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stały bezpłatny nadzór autorski w okresie gwarancji zapewniającego zmiany w oprogramowaniu podnoszące efektywność pracy, dostosowanie do zmian w przepisach i zmian organizacyjnych szpitala. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nowe wersje systemu oraz jego uaktualnienia będą dostarczane i instalowane regularnie, w cyklicznych odstępach czasu. W okresie gwarancji bezpłatnie. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarantujemy czas reakcji serwisu na awarie krytyczne (uniemożliwiające korzystanie z systemu) niezwłocznie w chwili zgłoszenia awarii krytycznej. Zamawiający ze swojej strony zapewni możliwość całodobowego zdalnego dostępu do oferowanego systemu. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarantujemy czas reakcji serwisu na awarie (możliwe, ale utrudnione korzystanie z systemu) do 3 godzin od momentu zgłoszenia awarii. Zamawiający ze swojej strony zapewni możliwość całodobowego zdalnego dostępu do oferowanego systemu. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarantujemy czas reakcji serwisu na błędy, które nie wstrzymują możliwości korzystania z systemu do 24 godzin od momentu zgłoszenia usterki. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przeprowadzenie cyklu szkoleń personelu centralnej sterylizatorni, bloku operacyjnego i pozostałych użytkowników, z obsługi systemu, w terminach uzgodnionych ze Szpitalem. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obsługa systemu jest w języku polskim, komunikaty wyświetlane na ekranach systemu również są w języku polskim. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | W systemie jest możliwość użycia wszystkich polskich znaków diakrytycznych we wprowadzanych nazwach narzędzi, przedmiotów, które wykorzystuje system i są drukowane na etykietach. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Administracja i obsługa systemu odbywa się po uprzedniej autoryzacji, przez osoby z wystarczającymi uprawnieniami. Administrator systemu ma możliwość przydzielenia odpowiednich ról w systemie lub przypisania wybranych uprawnień każdemu z użytkowników systemu. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wprowadzanie, definiowanie i konfiguracja danych, nadawanie uprawnień użytkownikom, nadzór nad prowadzeniem modyfikacji danych i historia tych modyfikacji. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tworzenie bibliotek narzędzi i zestawów, z możliwością modyfikacji, oraz z możliwością zamieszczania dokumentacji fotograficznej, z bankiem danych o narzędziach i zestawach. Pełna kontrola historii modyfikacji każdego zdefiniowanego zestawu, obejmujących wszystkie jego charakterystyczne cechy. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Funkcjonalność bezpośredniego sygnowania przeprowadzanych procedur załadunku i zwalniania wsadu do myjni- dezynfektorów oraz sterylizatorów oraz wydania materiału do odbiorcy elektronicznym podpisem ekranowym, który następnie widnieje na odpowiednich raportach. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | System zapewni pełną archiwizację wszystkich danych z poszczególnych modułów i udokumentowanie pracy systemu w formie elektronicznej i papierowej (drukowanie raportów, statystyk, zestawień). Zakres dokumentacji określa użytkownik. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Automatyczne prowadzenie dokumentacji procesu obróbki narzędzi w każdej jego fazie w obrębie CS bez możliwości ingerencji użytkownika w zapisane dane. Wszystkie czynności technologiczne objęte nadzorem systemu zawsze dokumentowane są ze wskazaniem uprzednio zidentyfikowanego członka personelu. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Informacja o tym gdzie jest i co się dzieje z danym zestawem lub narzędziem (status), dostępna na wszystkich stanowiskach. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość wprowadzania przez personel na każdym stanowisku roboczym uwag przypisanych do konkretnego obiegu danego zestawu. Możliwość wprowadzenia uwag które bezwzględnie muszą zostać potwierdzone przez personel funkcyjny. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | System zapewnia przypisywanie odpowiednich testów do wsadów kompletowanych do mycia-dezynfekcji lub sterylizacji. System zapewnia możliwość takiej konfiguracji aby testy mogły być przypisywane do wsadu także automatycznie. System zapewnia weryfikację testów, w połączeniu z wizualną oceną wsadu oraz weryfikacją prawidłowości zarejestrowanego przebiegu cyklu mycia-dezynfekcji lub sterylizacji- podczas procedury zwalniania wsadu po myciu-dezynfekcji lub sterylizacji. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | System umożliwia monitoring i rejestrację przebiegu cykli mycia i dezynfekcji/ cykli sterylizacji w powiązaniu z załadowanym wsadem (zapewniając automatyczne przydzielenie wsadu do konkretnego cyklu mycia i dezynfekcji/ cyklu sterylizacji) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość interaktywnego pakowania zestawu. Przekazywanie informacji o definicji i instrukcji pakowania zestawu, składzie zestawu, o rozłożeniu narzędzi na tacach narzędziowych, przedstawianie w postaci zdjęć lub plików multimedialnych wyglądu danych narzędzi czy ułożenia składników zestawów. Możliwość drukowania spisu zawartości zestawu w trakcie pakowania zestawu, łącznie z wprowadzonymi uwagami. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | System umożliwia drukowanie podzielnych na części, dwukrotnie przylepnych, etykiet jednorazowego obiegu z testem chemicznym, umożliwiających identyfikację zestawów po sterylizacji i umieszczenie ich w dokumentacji medycznej pacjenta. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | System posiada kreator etykiet obiegowych- narzędzie umożliwiające konfigurację zawartości i wyglądu danych na etykietach obiegowych: wybór drukowanych pól, ich położenie i rozmiar. Kreator umożliwia zapisanie więcej niż jednej konfiguracji. Konkretna konfiguracja może być przypisana do drukarki etykiet, ale także do konkretnego rodzaju materiału. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zapewnienie blokady wydania niewysterylizowanych, lub przeterminowanych wyrobów do odbiorcy. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zapewnienie blokady wydania materiału dla którego nie została utworzona kompletna dokumentacja potwierdzająca prawidłowy przebieg ścieżki dekontaminacji tego materiału. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Swobodne definiowanie procedur wynikowego wyznaczania kosztów i nakładów na sterylizację. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Automatyczne naliczanie kosztów sterylizacji w czasie rzeczywistym. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Automatyczny eksport miesięcznych rozliczeń za sterylizację. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dynamiczne tworzenie statystyk dla wskazanych przez zamawiającego kryteriów. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Identyfikacja pojemników transportowych oznaczonych kodem kreskowym wraz z ich aktualną zawartością. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Identyfikacja zestawu przez odczyt kodu kreskowego z oznacznika tacy narzędziowej, materiału rozłożonego na siatce narzędziowej lub rozłożonego w koszu sterylizacyjnym przez odczyt kodu kreskowego jej oznacznika. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Identyfikacja zestawu przez wybór z listy ekranowej lub odczyt kodu kreskowego z listy zestawów w skoroszycie lub odczyt etykiety obiegowej. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | System zapewnia automatycznie prowadzony dziennik zdarzeń. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | System Supervisor (automatycznego nadzoru pracy systemu) reagujący i automatycznie zgłaszający do serwisu wszelkie odstępstwa w pracy systemu. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LICENCJE STANOWISKOWE I ICH OPIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stanowisko zarządzania x1 licencja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadanie administratora systemu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Definiowanie użytkowników materiału sterylnego- wewnętrznych i zewnętrznych - Definiowanie personelu, przynajmniej w CS, wraz z nadawaniem uprawnień - Definiowanie cennika usług sterylizacyjnych - Definiowanie pojemników transportowych oraz opakowań sterylizacyjnych używanych w CS, predefiniowany słownik pojemników oraz opakowań sterylizacyjnych - Definiowanie testów mycia i dezynfekcji, sterylizacji, predefiniowany słownik testów - Definiowanie struktur obrazujących sposób pakowania zestawów i narzędzi (definicji pakowania) wraz z przypisywaniem do definicji okresu ważności oraz szacunkowej objętości pakietu. - Definiowanie składników (narzędzi) wraz z procedurami postępowania, dostęp do predefiniowanych słowników składników (narzędzi) - Wprowadzanie danych podstawowych zestawów: nazwa, opis, symbol, użytkownik - Definiowanie zestawu: składu zestawu (zestawienie ilościowe składników w zestawie); przydzielanie wyceny; przydzielanie definicji pakowania; określanie i przydzielanie procedur mycia i dezynfekcji oraz pakowania i sterylizacji; przydzielanie fotografii i innych plików multimedialnych - Dostęp do historii modyfikacji zestawu - Podgląd i zarządzanie zestawami i narzędziami dowolnie wybranego użytkownika - Dodawanie, zmiana ilości identycznych zestawów i narzędzi wybranego użytkownika, wyrejestrowanie zestawów po kasacji - Zestawienie ilościowe składników (narzędzi) użytkownika - Monitoring statusu (gdzie jest i co się z nim dzieje) materiału znajdującego się w CS, w każdej ze stref, ze szczegółami. - Podgląd bieżącego stanu urządzeń- sterylizatorów, myjni - Podgląd wsadów aktualnie kompletowanych, skompletowanych lub znajdujących się w myjniach bądź sterylizatorach - Podgląd bieżącego dziennika zdarzeń - Dostęp do zestawienia kosztów sterylizacji dla wybranego okresu obrachunkowego - Przegląd obiegów wszystkich dostępnych zestawów i narzędzi - Szczegóły dowolnego wybranego obiegu zestawu lub narzędzia - Wyszukanie dowolnego obiegu na podstawie kodu z etykiety obiegowej - Raport sumaryczny dla dowolnego obiegu zestawu lub narzędzia - Statystyka obiegów w dowolnie wybranym dniu, w zestawieniu dziennym oraz miesięcznym; statystyka zużycia testów i opakowań; statystyka aktywności personelu |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| Stanowiska strefy brudnej x1 licencje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadanie przyjęcia materiału do CS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Przyjęcie zlecenia na sterylizację wprowadzonego przez użytkownika materiału sterylnego - Wystawianie zlecenia na sterylizację w zastępstwie użytkownika - Skanowanie zleceń papierowych wystawianych przez użytkownika i przypisywanie do wystawianego zlecenia elektronicznego - Identyfikacja wypożyczeń wewnętrznych materiału sterylnego, obciążanie kosztami sterylizacji jednostki organizacyjnej która zużyła dany materiał - Wprowadzanie przez personel dodatkowych uwag dotyczących zestawu lub narzędzia podczas procedowania go w CS (na wszystkich stanowiskach) - Wprowadzanie reklamacji zgłoszonych przez użytkownika materiału sterylnego - Kompletacja narzędzi i zestawów nieidentyfikowalnych na siatkach narzędziowych po przyjęciu materiału - Oznaczanie przez użytkownika pojemników transportowych etykietą z naniesionym unikalnym kodem kreskowym - Oznaczanie przez użytkownika tac narzędziowych (zestawów) etykietą z naniesionym unikalnym kodem kreskowym - Przydzielanie do zestawu oznaczonych tac narzędziowych oraz kontenerów (jeśli są używane). |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadanie mycia i dezynfekcji ręcznej: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Udokumentowanie (potwierdzenie) mycia w myjni ultradźwiękowej - Udokumentowanie (potwierdzenie) procedur ręcznego mycia i dezynfekcji - Możliwość wprowadzania dodatkowych uwag przez użytkowników - Udokumentowanie (potwierdzenie) przekazania materiału przez okno podawcze na stronę czystą. |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadanie mycia i dezynfekcji automatycznej: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Kompletacja zestawów i narzędzi do modułu wsadowego do myjni - Przydzielanie testów mycia i dezynfekcji dla wsadu do myjni automatycznej - Udokumentowanie (potwierdzenie) załadunku wsadu do myjni - Kontrola poprawności wybranego programu mycia i dezynfekcji - Przydzielenie wsadu do konkretnego cyklu mycia i dezynfekcji - Możliwość wycofania wsadu z myjni w przypadku nieprawidłowości - Monitoring i rejestracja przebiegu cyklu mycia i dezynfekcji w myjni automatycznej w powiązaniu z załadowanym wsadem. |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| Stanowiska strefy czystej x8 licencji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadanie wyładunku z myjni-dezynfektorów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Monitoring i rejestracja przebiegu cyklu mycia i dezynfekcji w myjni automatycznej w powiązaniu z załadowanym wsadem - Udokumentowanie (potwierdzenie) zwolnienia wsadu z myjni - Weryfikacja testów mycia i dezynfekcji przydzielonych do wsadu, weryfikacja poprawności mycia i dezynfekcji dla wsadu, weryfikacja zarejestrowanego przebiegu cyklu mycia i dezynfekcji jako czynności wymagane do zwolnienia wsadu po myciu - Możliwość wycofania zestawu do powtórnego mycia na stronę brudną |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadanie pakietowania narzędzi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Weryfikacja skuteczności mycia zestawu na stanowisku pakietowania - Możliwość wycofania zestawu do powtórnego mycia na stronę brudną - Kontrola pakietowania zestawów wielotacowych na różnych stanowiskach pakietowania - Interaktywna kontrola składu zestawu, rozłożenia składników - Udokumentowanie (potwierdzenie) poprawności weryfikacji zestawu - Udokumentowanie (potwierdzenie) wykonania procedur konserwacyjnych lub przekazania narzędzi do konserwacji - Udokumentowanie (potwierdzenie) poprawnego spakowania zestawu lub narzędzia - Automatyczne przydzielanie terminu przydatności materiału do użycia na podstawie wcześniej określonej definicji pakowania zestawu, możliwość jednorazowej zmiany definicji pakowania. - Możliwość ręcznej modyfikacji terminu przydatności materiału do użycia - Wydruk etykiety obiegowej dla zestawu lub narzędzia, możliwość dodrukowania etykiety obiegowej dla spakowanego zestawu lub narzędzia. |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadanie załadunku materiału do sterylizatorów parowych i plazmowych: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Kompletacja spakowanego materiału do koszy sterylizacyjnych - Kompletacja materiału na wózku (module wsadowym) do sterylizatora - Kontrola wzorca załadunku sterylizatora, szacowanie objętości wsadu na podstawie danych cząstkowych określonych w definicjach pakowania narzędzi i zestawów, wizualizacja rozłożenia materiału w obrębie wsadu - Kontrola zgodności wybranego programu sterylizacji dla poszczególnych elementów wsadu na podstawie wcześniej zdefiniowanych, przydzielonych do danego materiału list dopuszczalnych programów - Przydzielenie wymaganych testów do wsadu, przydzielenie wsadu do konkretnego cyklu sterylizacji - Udokumentowanie (potwierdzenie) załadunku wsadu do sterylizatora- dotyczy zarówno sterylizatorów parowych jak i sterylizatora gazowego - Możliwość wycofania wsadu ze sterylizatora w przypadku nieprawidłowości z potwierdzaniem konieczności przepakowania wsadu - Monitoring i rejestracja przebiegu cyklu sterylizacji w powiązaniu z załadowanym wsadem. |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| Stanowiska strefy sterylnej x1 licencja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadanie zwalniania po sterylizacji parowej i plazmowej: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Monitoring i rejestracja przebiegu cyklu sterylizacji w powiązaniu z załadowanym wsadem - Udokumentowanie (potwierdzenie) zwolnienia wsadu ze sterylizatora - Weryfikacja testów sterylizacji przydzielonych do wsadu - Weryfikacja poprawności cyklu sterylizacji dla wsadu, weryfikacja zarejestrowanego przebiegu cyklu sterylizacji. - Weryfikacja poprawności cyklu sterylizacji dla poszczególnych zestawów i narzędzi, możliwość wycofania do przepakowania i ponownej sterylizacji. |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadanie obsługi magazynu sterylnego i wydania materiału z CS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Monitoring bieżącego stanu magazynowego wyrobów sterylnych - Kompletowanie materiału do wydania dla konkretnego użytkownika - Potwierdzenie wydania materiału dla konkretnego użytkownika - Wprowadzanie przez personel dodatkowych uwag dotyczących wydawanego materiału. |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| Stanowiska Bloku Operacyjnego i innych stanowisk poza obszarem CS – licencja otwarta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadanie przyjęcia materiału sterylnego na BO, Oddziałach, Poradniach: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Przyjmowanie materiału sterylnego. - Monitoring stanu materiału sterylnego. - Podgląd materiału użytkownika znajdującego się w CS - Dostęp do danych archiwalnych materiału pozostającego w dyspozycji użytkownika. - Kontrolowanie (udokumentowanie) wypożyczeń materiału. |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadanie oznaczania zużycia materiału i wydania materiału brudnego do CS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Monitoring stanu materiału sterylnego. - Podgląd materiału użytkownika znajdującego się w CS. - Potwierdzenie zużycia materiału sterylnego - Kompletacja materiału do wydania do CS wraz z automatycznym tworzeniem zlecenia na dekontaminację - Wprowadzanie przez personel dodatkowych uwag dotyczących wydawanego materiału. |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| WYPOSAŻENIE SPRZĘTOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Komputer AIO, dla stanowiska zarządzającego, 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Parametry minimalne: procesor: Procesor klasy x86, powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest co najmniej wynik 4000 punktów Passmark CPU Mark; ekran: LCD min 23,8" z panelem o rozdzielczości przynajmniej 1920x1080; pamięć RAM: min. 8 GB; dysk twardy SSD: min. 256 GB; urządzenia wbudowane: karta sieciowa LAN 1000 GBit, karta sieciowa WiFi typu IEEE 802.11 b/g/n, kamera internetowa, mikrofon, głośniki; klawiatura, mysz, system operacyjny: Windows 11 Professional 64 bit. |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | Komputer AIO, dla stanowisk roboczych, 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Parametry minimalne: typ: All-In-One; procesor: Procesor klasy x86, powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest co najmniej wynik 4000 punktów Passmark CPU Mark; ekran: LCD min 23,8" z panelem multidotykowym o rozdzielczości przynajmniej 1920x1080; pamięć RAM: min. 8 GB; dysk twardy SSD: min. 256 GB; urządzenia wbudowane: karta sieciowa LAN 1000 GBit, karta sieciowa WiFi typu IEEE 802.11 b/g/n, kamera internetowa, mikrofon, głośniki; możliwość montażu na ścianie zgodnie ze standardem VESA; system operacyjny: Windows 11 Professional 64 bit. |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | Uchwyt ścienny mocowania komputera AIO, 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Parametry minimalne: rozmiar mocowanego ekranu: 23,8”; standard VESA; ilość montowanych ekranów: 1; regulacja odstępu od ściany; maksymalny odstęp od ściany nie większy niż 800mm; korekta lewo/prawo: 180°; regulacja kąta nachylenia: +/- 10° |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | Uchwyt stołowy mocowania komputera AIO, 8 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Parametry minimalne: Minimalny rozmiar mocowanego ekranu: 19; standard VESA: 75x75, 100x100; ilość montowanych ekranów: 1; korekta lewo/prawo: 220°; regulacja kąta nachylenia: 250° |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Skaner bezprzewodowy kodów 1D/2D, 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Parametry minimalne: Skaner umożliwiający odczytywanie kodów w formatach 1D: Code 39, Code 128, Code 93 oraz w formatach 2D: DataMatrix, QR Code, Micro QR. Obsługiwane interfejsy hosta: USB, RS232. Rodzaj czytnika: linear imager 2D, minimalna rozdzielczość czujnika obrazu: 640 × 480 pikseli; Wskaźniki dla użytkownika: bezpośredni wskaźnik odczytu; wskaźniki LED dobrego odczytu, sygnał dźwiękowy (z regulacją tonu/głośności). |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | Drukarka etykiet, 9 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Parametry minimalne: druk termotransferowy; szerokość druku w zakresie min. 40 mm - 100 mm; rozdzielczość min. 203 dpi; drukowane kody kreskowe: Code 39, Code 93, Code 128, UCCEAN-128; interface LAN i USB - dostarczona w komplecie z zasilaczem i wymaganym okablowaniem. |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie wielofunkcyjne, 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Parametry minimalne: Drukarka: A4; druk w kolorze; szybkość druku 20 str./min kolor i mono; rozdzielczość wydruku 600 x 600 kolor i mono. Skaner: A4; rozdzielczość optyczna 1200 x 1200; głębia koloru 24 bit; głębia szarości 8 bit. Kopiarka: A4; rozdzielczość kopiowania 600 x 600; zmniejszanie/ powiększanie: 25-400%. |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | Etykiety obiegowe ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną, 7 rolek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Etykiety ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną o wymiarach pojedynczej etykiety 58x35mm, przeznaczone do użytku w dostarczanych drukarkach etykiet. Dwuwarstwowe- dwukrotnie przylepne). Dwudzielne- górna warstwa podzielona w poziomie na dwie równe części, z perforacją pomiędzy etykietami ułatwiającą oderwanie. Dostarczone w rolkach zawierających 1000 szt. etykiet każda. |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 69. | Etykiety obiegowe ze wskaźnikiem sterylizacji plazmowej, 2 rolki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Etykiety ze wskaźnikiem sterylizacji plazmowej o wymiarach pojedynczej etykiety 58x35mm, przeznaczone do użytku w dostarczanych drukarkach etykiet. Dwuwarstwowe- dwukrotnie przylepne). Dwudzielne- górna warstwa podzielona w poziomie na dwie równe części, z perforacją pomiędzy etykietami ułatwiającą oderwanie. Dostarczone w rolkach zawierających 1000 szt. etykiet każda. |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. | Etykiety oznacznikowe do oznaczania tac narzędziowych, 1 rolka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Etykiety oznacznikowe, poliestrowe, białe, błyszczące, z klejem akrylowym, o wymiarach pojedynczej etykiety nie mniejszych niż 30 x 80 mm, dopasowane do oferowanych oznaczników i przeznaczone do użytku w dostarczanych drukarkach etykiet. Przeznaczone do trwałego oznaczania pojemników transportowych używanych w CS. Odporne na ścieranie, rozmazywanie oraz na środowisko panujące w myjniach- dezynfektorach i sterylizatorach w czasie ich pracy. Dostarczone w rolkach zawierających 1000 szt. etykiet każda. |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 71. | Taśma barwiąca do zadruku etykiet obiegowych, 9 rolek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Taśma barwiąca woskowo-żywiczna do zadruku etykiet obiegowych, przeznaczona do użytku w dostarczanych drukarkach etykiet. Długość nie mniejsza niż 74 m. Dopuszczalna szerokość taśmy nie mniejsza niż szerokość etykiety, nie większa niż 110mm. Średnica rolki 0,5 cala. Kolor czarny. |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 72. | Taśma barwiąca do zadruku etykiet oznacznikowych, 1 rolka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Taśma barwiąca żywiczna do zadruku etykiet oznacznikowych, czarna. Długość nie mniejsza niż 74 m. Szerokość taśmy nie mniejsza niż szerokość etykiety, nie większa niż 110mm. Średnica rolki 0,5 cala. |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 73. | Oznaczniki tac narzędziowych, 300 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wykonane ze sprężynującej stali kwasoodpornej. Wyposażone w uchwyty umożliwiające zamocowanie na krawędzi tacy narzędziowej. Wymiary minimalne pola roboczego to 80x30mm. |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |