Załącznik nr 5 do SWZ
54/TP/AK/2026

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Parametry techniczne

Część II Łóżko szpitalne z szafką przyłóżkową – 8 szt.

	Przedmiot:
	

	Nazwa i typ:
	

	Producent:
	

	Rok produkcji nie starszy niż 2025:
	



	Lp.
	Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych

	1. 
	Łóżko szpitalne nowe, nie powystawowe

	2. 
	Łóżko wytworzone w antybakteryjnej technologii (w częściach tworzywowych i lakierze) 

	3. 
	Zasilanie 230V~ 50/60Hz
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym: II (lub równoważna)
Typ części aplikacyjnej B (lub równoważna)
Stopień ochrony przed wpływem środowiska IP-X4 (lub równoważna)

	4. 
	Szerokość całkowita łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi maksymalnie 1000 mm 

	5. 
	Całkowita długość łóżka: maksymalnie 2190 mm.
Nie dopuszcza się dłuższych łóżek ze względu na wymiary wind.

	6. 
	Łóżko przystosowane do materaca o wymiarach min. 2000 x 850 mm

	7. 
	Wydłużenie leża min. 320 mm

	8. 
	Ręczny pilot przewodowy sterujący następującymi funkcjami łóżka: 
· zmiana wysokości leża, 
· pochylenie oparcia pleców, 
· pochylenie segmentu udowego, 
· funkcja autokontur

	9. 
	Łóżko wielofunkcyjne, wielopozycyjne, z pozycją krzesła kardiologicznego 

	10. 
	Leże łóżka podparte na konstrukcji pantografowej

	11. 
	Leże łóżka czterosegmentowe, z trzema segmentami ruchomymi 

	12. 
	Elektryczna regulacja wysokości leża 

	13. 
	Minimalna wysokość leża od podłogi 370 mm ± 20 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac 

	14. 
	Maksymalna wysokość leża od podłogi 810 mm ± 20 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac.

	15. 
	Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie od 0o do 70o ± 3° 

	16. 
	Elektryczna regulacja pozycji  Trendelenburga: 16o ± 3°. 

	17. 
	Elektryczna regulacja pozycji anty – Trendelenburga: 17o ± 3°.

	18. 
	Elektryczna regulacja funkcji autokontur – jednoczesne uniesienia części plecowej do 70o ± 3° oraz  segmentu uda  do 40o ± 3°

	19. 
	Elektryczna regulacja segmentu uda w zakresie od 0o   do 40o ± 3°

	20. 
	Funkcja autoregresji oparcia pleców min. 120 mm

	21. 
	System autoregresji totalnej (oparcie pleców + segment udowy) min. 165 mm zmniejszający ryzyko uszkodzenia kręgosłupa i szyjki kości udowej. 

	22. 
	Łóżko wyposażone w centralny panel sterujący umieszczony na szczycie od strony nóg pacjenta (z możliwością zdjęcia go ze szczytu). Panel z diodową sygnalizacją podłączenia łóżka do sieci energetycznej. 

	23. 
	Następujące pozycje leża uzyskiwane automatycznie, po naciśnięciu i przytrzymaniu odpowiedniego przycisku na panelu centralnym:
· pozycja krzesła kardiologicznego,
· pozycja antyszokowa (funkcja  Trendelenburga ratunkowego),
· pozycja do badań (maksymalnie podniesione i wypoziomowane leże),
· pozycja Fowlera (jednocześnie leże łóżka obniża wysokość, a segmenty: oparcia pleców i uda unoszą się),
· pozycja zerowa (elektryczny CPR).

	24. 
	Panel centralny wyposażony w przyciski służące do uzyskiwania pozycji wykorzystywanych przy tzw. wczesnej mobilizacji pacjenta:
· ruch oparcia pleców do 30° oraz maksymalne podniesienie leża,
· podniesione oparcie pleców, leże maksymalnie podniesione i pochylone w kierunku nóg.

	25. 
	Dodatkowe przyciski na panelu centralnym do sterowania następującymi funkcjami łóżka: zmiana wysokości leża, pochylenie oparcia pleców, pochylenie segmentu udowego, funkcja autokontur, funkcja Trendelenburga i anty-Trendelenburga

	26. 
	Selektywne blokowanie na panelu centralnym funkcji elektrycznych – z diodową informacją o zablokowanych funkcjach. 

	27. 
	Na panelu jednoprzyciskowa blokada wszystkich funkcji za wyjątkiem funkcji ratunkowych (tj. Trendelenburga ratunkowego i elektrycznego CPR). 

	28. 
	Segment podudzia regulowany za pomocą mechanizmu zapadkowego

	29. 
	Poręcze boczne tworzywowe, podwójne, wytworzone z tworzywa z użyciem technologii powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. 

	30. 
	Poręcze boczne zabezpieczające pacjenta na całej długości leża. 

	31. 
	Zwolnienie i opuszczenie każdej poręczy dokonywane jedną ręką.

	32. 
	Górna powierzchnia poręczy bocznych w części udowej (po ich opuszczeniu) nie wystająca ponad górną płaszczyznę materaca, aby wyeliminować ucisk na mięśnie i tętnice ud pacjenta

	33. 
	Wbudowany akumulator wykorzystywany do sterowania funkcjami łóżka w przypadku zaniku zasilania lub w przypadku przewożenia pacjenta

	34. 
	Ruchome segmenty leża wypełnione płytami laminatowymi, przeziernymi dla promieniowania RTG 

	35. 
	Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania (CPR)  z obu stron leża. 

	36. 
	4 koła o średnicy min. 150 mm  zaopatrzone w mechanizm centralnej blokady. Koła z tworzywowymi osłonami (widoczny tylko bieżnik) 

	37. 
	Dźwignie uruchamiające centralną blokadę kół umieszczone w dwóch narożach ramy podwozia łóżka od strony nóg pacjenta

	38. 
	Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania 

	39. 
	Prześwit pod podwoziem o wysokości min. 145 mm i na długości min. 1500 mm

	40. 
	Szczyty łóżka wyjmowane z gniazd ramy leża 

	41. 
	Rama leża wyposażona w:
· krążki odbojowe w narożach leża,
· sworzeń wyrównania potencjału,
· poziomnice, po jednej sztuce na obu bokach leża, w okolicy szczytu nóg,
· cztery haczyki do zawieszania np. woreczków na płyny fizjologiczne – po dwa haczyki z dwóch stron leża.

	42. 
	Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożach ramy leża

	43. 
	Dopuszczalne obciążenie robocze min. 280 kg

	44. 
	Elementy wyposażenia łóżka:
· materac o grubości 120 mm w tkaninie nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej, antybakteryjnej, trudnopalnej, antyalergicznej, nieprzenikalnej dla roztoczy, dostosowany wymiarowo do łóżka – 1 szt.
· ramka do kart gorączkowych z ochroną danych osobowych – 1 szt.

	45. 
	Dokumenty (raporty techniczne, karty charakterystyki itp.) potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa(dołączyć do oferty)

	46. 
	Łóżko dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta

	
	SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA

	47. 
	Szafka z możliwością dostawiania do łóżka po lewej lub prawej stronie 

	48. 
	Szerokość szafki: 490 mm (± 30 mm)

	49. 
	Głębokość szafki: 370 mm (± 30 mm)

	50. 
	Wysokość blatu: 870 mm (± 20 mm)

	51. 
	Dodatkowy blat boczny, chowany do boku szafki, z regulacją wysokości i kąta nachylenia  

	52. 
	Konstrukcja zespołu zmiany wysokości blatu bocznego lakierowana, poruszająca się w lakierowanych proszkowo prowadnicach

	53. 
	Regulacja wysokości blatu bocznego w zakresie 760 - 1000 mm (± 20 mm)

	54. 
	Przechył blatu w zakresie od min. -30˚ do min. +30˚

	55. 
	Szerokość blatu bocznego min. 550 mm

	56. 
	Głębokość blatu bocznego min. 340 mm

	57. 
	Blaty profilowane z wypukłą krawędzią zewnętrzną ograniczającą możliwość zlewania się płynów na podłogę

	58. 
	Konstrukcja szafki oraz czoła szuflady i drzwiczki wykonane z blachy stalowej  ocynkowanej lakierowanej proszkowo.
Możliwość wyboru koloru czół szuflady oraz drzwiczek przez Zamawiającego min. 3 kolory

	59. 
	Skrzynka szafki wyposażona w półkę i dwoje drzwiczek

	60. 
	Szuflada i drzwiczki wyposażone w uchwyt do otwierania wykonany z anodowanego stopu aluminiowego. 

	61. 
	Szuflada dwustronnego wysuwania wyposażona w ogranicznik eliminujący wypadnięcie szuflady z szafki i w wyjmowany, dwukomorowy, tworzywowy wkład.

	62. 
	Szuflada z ogranicznikiem wysuwu uniemożliwiającym wysunięcie szuflady w stronę ściany. W trakcie użytkowania szafki, wysuw możliwy tylko w stronę pacjenta)

	63. 
	Szafka jezdna, wyposażona w cztery koła, z których min. dwa posiadają blokadę. 

	64. 
	Koła wykonane z tworzywa, średnica min. 70 mm. 

	65. 
	Szafka dostarczona w oryginalnym opakowaniu producenta

	
	MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY ZMIENNOCIŚNIENIOWY

	66.
	Konstrukcja komorowa, rurowa

	67.
	Pompa ze wskaźnikiem ciśnienia

	68.
	Zawór CRP

	69.
	Wymiary dostosowane do wymiarów leża zaoferowanego łóżka

	Informacje dodatkowe

	1. 
	Okres gwarancji min 24 m-ce
	TAK, podać ile
	

	2. 
	Przeglądy aparatu w okresie trwania gwarancji (bezpłatnie)
	Min. 1 rocznie
	

	3. 
	Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia.
	Min. 10 lat
	

	4. 
	Dostępność do autoryzowanego serwisu.
	TAK, podać gdzie
	

	5. 
	Czas reakcji od zgłoszenia
	Max. 48h
	

	6. 
	Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju
	Max. 3 dni robocze
	

	7. 
	Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy
	Max. 5 dni roboczych
	

	8. 
	Wykonawca ponosi koszty przeglądów serwisowych wbudowanego i dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji
	TAK
	

	9. 
	Deklaracja zgodności CE
	TAK
	

	10. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	TAK
	

	Wartość netto:
	

	VAT %:
	

	Wartość brutto:
	




Niniejszym oświadczamy, że zaoferowane oprogramowanie/sprzęt oraz sprzęt zintegrowany wraz z nim spełnia wszystkie powyżej wymienione minimalne parametry[footnoteRef:1].  [1:  Z zastrzeżeniem ewentualnych odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego] 


Niniejszym oświadczamy, że oferowane oprogramowanie/sprzęt, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.
Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane oprogramowanie/sprzęt jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).


  /podpisano elektronicznie/**

** UWAGA: należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. 


Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Parametry techniczne

Łóżko szpitalne z szafką przyłóżkową i ramą wyciągową – 2 szt. 

	Przedmiot:
	

	Nazwa i typ:
	

	Producent:
	

	Rok produkcji nie starszy niż 2025:
	



	Lp.
	Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych

	1. 
	Łóżko nowe, nie powystawowe

	2. 
	Łóżko wytworzone w antybakteryjnej technologii (w częściach tworzywowych i lakierze) - fabrycznie nowe. 

	3. 
	Zasilanie 230V~ 50/60Hz
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym: II (lub równoważna)
Typ części aplikacyjnej B
Stopień ochrony przed wpływem środowiska IP-X4 (lub równoważna)

	4. 
	Szerokość całkowita łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi maksymalnie 1000 mm 

	5. 
	Całkowita długość łóżka: maksymalnie 2190 mm.
Nie dopuszcza się dłuższych łóżek ze względu na wymiary wind.

	6. 
	Łóżko przystosowane do materaca o wymiarach min. 2000 x 850 mm

	7. 
	Wydłużenie leża min. 320 mm

	8. 
	Ręczny pilot przewodowy sterujący następującymi funkcjami łóżka: 
· zmiana wysokości leża, 
· pochylenie oparcia pleców, 
· pochylenie segmentu udowego, 
· funkcja autokontur.

	9. 
	Łóżko wielofunkcyjne, wielopozycyjne z pozycją krzesła kardiologicznego 

	10. 
	Leże łóżka podparte na konstrukcji pantografowej

	11. 
	Leże łóżka czterosegmentowe, z trzema segmentami ruchomymi 

	12. 
	Elektryczna regulacja wysokości leża 

	13. 
	Minimalna wysokość leża od podłogi 370 mm ± 20 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac 

	14. 
	Maksymalna wysokość leża od podłogi 810 mm ± 20 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac.

	15. 
	Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie od 0o do 70o ± 3° 

	16. 
	Elektryczna regulacja pozycji  Trendelenburga: 16o ± 3°. 

	17. 
	Elektryczna regulacja pozycji anty – Trendelenburga: 17o ± 3°.

	18. 
	Elektryczna regulacja funkcji autokontur - jednoczesne uniesienia części plecowej do 70o ± 3° oraz  segmentu uda  do 40o ± 3°

	19. 
	Elektryczna regulacja segmentu uda w zakresie od 0o   do 40o ± 3°

	20. 
	Funkcja autoregresji oparcia pleców min. 120 mm

	21. 
	System autoregresji totalnej (oparcie pleców + segment udowy) min. 165 mm zmniejszający ryzyko uszkodzenia kręgosłupa i szyjki kości udowej. 

	22. 
	Łóżko wyposażone w centralny panel sterujący umieszczony na szczycie od strony nóg pacjenta (z możliwością zdjęcia go ze szczytu). Panel z diodową sygnalizacją podłączenia łóżka do sieci energetycznej. 

	23. 
	Następujące pozycje leża uzyskiwane automatycznie, po naciśnięciu i przytrzymaniu odpowiedniego przycisku na panelu centralnym:
· pozycja krzesła kardiologicznego,
· pozycja antyszokowa (funkcja Trendelenburga ratunkowego),
· pozycja do badań (maksymalnie podniesione i wypoziomowane leże),
· pozycja Fowlera (jednocześnie leże łóżka obniża wysokość, a segmenty: oparcia pleców i uda unoszą się),
· pozycja zerowa (elektryczny CPR).

	24. 
	Panel centralny wyposażony w przyciski służące do uzyskiwania pozycji wykorzystywanych przy tzw. wczesnej mobilizacji pacjenta:
· ruch oparcia pleców do 30°oraz maksymalne podniesienie leża,
· podniesione oparcie pleców, leże maksymalnie podniesione i pochylone w kierunku nóg.

	25. 
	Dodatkowe przyciski na panelu centralnym do sterowania następującymi funkcjami łóżka: zmiana wysokości leża, pochylenie oparcia pleców, pochylenie segmentu udowego, funkcja autokontur, funkcja Trendelenburga i anty-Trendelenburga

	26. 
	Selektywne blokowanie na panelu centralnym funkcji elektrycznych – z diodową informacją o zablokowanych funkcjach. 

	27. 
	Na panelu jednoprzyciskowa blokada wszystkich funkcji za wyjątkiem funkcji ratunkowych (tj. Trendelenburga ratunkowego i elektrycznego CPR). 

	28. 
	Segment podudzia regulowany za pomocą mechanizmu zapadkowego

	29. 
	Poręcze boczne tworzywowe, podwójne, wytworzone z tworzywa.

	30. 
	Poręcze boczne zabezpieczające pacjenta na całej długości leża. 

	31. 
	Zwolnienie i opuszczenie każdej poręczy dokonywane jedną ręką.

	32. 
	Górna powierzchnia poręczy bocznych w części udowej (po ich opuszczeniu) nie wystająca ponad górną płaszczyznę materaca, aby wyeliminować ucisk na mięśnie i tętnice ud pacjenta

	33. 
	Wbudowany akumulator wykorzystywany do sterowania funkcjami łóżka w przypadku zaniku zasilania lub w przypadku przewożenia pacjenta

	34. 
	Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej

	35. 
	Ruchome segmenty leża wypełnione płytami laminatowymi, przeziernymi dla promieniowania RTG 

	36. 
	Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania (CPR) z obu stron leża. 

	37. 
	4 koła o średnicy min. 150 mm zaopatrzone w mechanizm centralnej blokady. Koła z tworzywowymi osłonami (widoczny tylko bieżnik) 

	38. 
	Dźwignie uruchamiające centralną blokadę kół umieszczone w dwóch narożach ramy podwozia łóżka od strony nóg pacjenta

	39. 
	Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania 

	40. 
	Prześwit pod podwoziem o wysokości min. 145 mm i na długości min. 1500 mm, aby umożliwić swobodny najazd podnośnika chorego

	41. 
	Szczyty łóżka wyjmowane z gniazd ramy leża, tworzywowe wytworzone z tworzywa. 

	42. 
	Rama leża wyposażona w:
· krążki odbojowe w narożach leża,
· sworzeń wyrównania potencjału,
· poziomnice, po jednej sztuce na obu bokach leża, w okolicy szczytu nóg,
· cztery haczyki do zawieszania np. woreczków na płyny fizjologiczne – po dwa haczyki z dwóch stron leża.

	43. 
	Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożach ramy leża

	44. 
	Dopuszczalne obciążenie robocze min. 280 kg

	45. 
	Elementy wyposażenia łóżka:
· materac o grubości 120 mm w tkaninie nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej, antybakteryjnej, trudnopalnej, antyalergicznej, nieprzenikalnej dla roztoczy, dostosowany wymiarowo do łóżka – 1 szt.
· ramka do kart gorączkowych z ochroną danych osobowych – 1 szt.
· rama wyciągowa – 1 kpl 
(szerokość łóżka z ramą nie może przekroczyć 100 cm, zaś wysokość łóżka z ramą – 200 cm).

	46. 
	Dokumenty (raporty techniczne, karty charakterystyki itp.) potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa(dołączyć do oferty)

	47. 
	Łóżko dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta

	48. 
	Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne

	
	SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA

	49. 
	Szafka z możliwością dostawiania do łóżka po lewej lub prawej stronie 

	50. 
	Szerokość szafki: 490 mm (± 30 mm)

	51. 
	Głębokość szafki: 370 mm (± 30 mm)

	52. 
	Wysokość blatu: 870 mm (± 20 mm)

	53. 
	Dodatkowy blat boczny, chowany do boku szafki,  z regulacją wysokości i kąta nachylenia  

	54. 
	Konstrukcja zespołu zmiany wysokości blatu bocznego lakierowana, poruszająca się w lakierowanych proszkowo prowadnicach

	55. 
	Regulacja wysokości blatu bocznego w zakresie 760 – 1000 mm (± 20 mm)

	56. 
	Przechył blatu w zakresie od min. -30˚ do min. +30˚

	57. 
	Szerokość blatu bocznego min. 550 mm

	58. 
	Głębokość blatu bocznego min. 340 mm

	59. 
	Blaty profilowane z wypukłą krawędzią zewnętrzną ograniczającą możliwość zlewania się płynów na podłogę

	60. 
	Konstrukcja szafki oraz czoła szuflady i drzwiczki wykonane z blachy stalowej  ocynkowanej lakierowanej proszkowo. 
Możliwość wyboru koloru czół szuflady oraz drzwiczek przez Zamawiającego min. 3 kolory

	61. 
	Skrzynka szafki wyposażona w półkę i dwoje drzwiczek

	62. 
	Szuflada i drzwiczki wyposażone w uchwyt do otwierania, wykonany z anodowanego stopu aluminiowego. 

	63. 
	Szuflada dwustronnego wysuwania wyposażona w ogranicznik eliminujący wypadnięcie szuflady z szafki i w wyjmowany, dwukomorowy, tworzywowy wkład.

	64. 
	Szuflada z ogranicznikiem wysuwu uniemożliwiającym wysunięcie szuflady w stronę ściany. W trakcie użytkowania szafki, wysuw możliwy tylko w stronę pacjenta)

	65. 
	Szafka  przejezdna, wyposażona w cztery koła, z których min. dwa posiadają blokadę. 

	66. 
	Koła wykonane z tworzywa, średnica min. 70 mm. 

	67. 
	Szafka dostarczona w oryginalnym opakowaniu producenta



	Informacje dodatkowe

	1. 
	Okres gwarancji min 24 m-ce
	TAK, podać ile
	

	2. 
	Przeglądy aparatu w okresie trwania gwarancji (bezpłatnie)
	Min. 1 rocznie
	

	3. 
	Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia.
	Min. 10 lat
	

	4. 
	Dostępność do autoryzowanego serwisu.
	TAK, podać gdzie
	

	5. 
	Czas reakcji od zgłoszenia
	Max. 48h
	

	6. 
	Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju
	Max. 3 dni robocze
	

	7. 
	Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy
	Max. 5 dni roboczych
	

	8. 
	Wykonawca ponosi koszty przeglądów serwisowych wbudowanego i dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji
	TAK
	

	9. 
	Deklaracja zgodności CE
	TAK
	

	10. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	TAK
	

	Wartość netto:
	

	VAT %:
	

	Wartość brutto:
	



Niniejszym oświadczamy, że zaoferowane oprogramowanie/sprzęt oraz sprzęt zintegrowany wraz z nim spełnia wszystkie powyżej wymienione minimalne parametry[footnoteRef:2].  [2:  Z zastrzeżeniem ewentualnych odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego] 


Niniejszym oświadczamy, że oferowane oprogramowanie/sprzęt, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.
Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane oprogramowanie/sprzęt jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).


  /podpisano elektronicznie/**

** UWAGA: należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. 


