Załącznik nr 5 do SWZ

54/TP/AK/2026

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Parametry techniczne

Część II Łóżko szpitalne z szafką przyłóżkową – 8 szt.

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025: |  |

| Lp. |  | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Łóżko szpitalne nowe, nie powystawowe |  |  |  |  |
|  |  | Łóżko wytworzone w antybakteryjnej technologii (w częściach tworzywowych i lakierze) |  |  |  |  |
|  |  | Zasilanie 230V~ 50/60Hz Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym: II (lub równoważna) Typ części aplikacyjnej B (lub równoważna) Stopień ochrony przed wpływem środowiska IP-X4 (lub równoważna) |  |  |  |  |
|  |  | Szerokość całkowita łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi maksymalnie 1000 mm |  |  |  |  |
|  |  | Całkowita długość łóżka: maksymalnie 2190 mm. Nie dopuszcza się dłuższych łóżek ze względu na wymiary wind. |  |  |  |  |
|  |  | Łóżko przystosowane do materaca o wymiarach min. 2000 x 850 mm |  |  |  |  |
|  |  | Wydłużenie leża min. 320 mm |  |  |  |  |
|  |  | Ręczny pilot przewodowy sterujący następującymi funkcjami łóżka: - zmiana wysokości leża, - pochylenie oparcia pleców, - pochylenie segmentu udowego, - funkcja autokontur |  |  |  |  |
|  |  | Łóżko wielofunkcyjne, wielopozycyjne, z pozycją krzesła kardiologicznego |  |  |  |  |
|  |  | Leże łóżka podparte na konstrukcji pantografowej |  |  |  |  |
|  |  | Leże łóżka czterosegmentowe, z trzema segmentami ruchomymi |  |  |  |  |
|  |  | Elektryczna regulacja wysokości leża |  |  |  |  |
|  |  | Minimalna wysokość leża od podłogi 370 mm ± 20 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac |  |  |  |  |
|  |  | Maksymalna wysokość leża od podłogi 810 mm ± 20 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac. |  |  |  |  |
|  |  | Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie od 0o do 70o ± 3° |  |  |  |  |
|  |  | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga: 16o ± 3°. |  |  |  |  |
|  |  | Elektryczna regulacja pozycji anty – Trendelenburga: 17o ± 3°. |  |  |  |  |
|  |  | Elektryczna regulacja funkcji autokontur – jednoczesne uniesienia części plecowej do 70o ± 3° oraz segmentu uda do 40o ± 3° |  |  |  |  |
|  |  | Elektryczna regulacja segmentu uda w zakresie od 0o do 40o ± 3° |  |  |  |  |
|  |  | Funkcja autoregresji oparcia pleców min. 120 mm |  |  |  |  |
|  |  | System autoregresji totalnej (oparcie pleców + segment udowy) min. 165 mm zmniejszający ryzyko uszkodzenia kręgosłupa i szyjki kości udowej. |  |  |  |  |
|  |  | Łóżko wyposażone w centralny panel sterujący umieszczony na szczycie od strony nóg pacjenta (z możliwością zdjęcia go ze szczytu). Panel z diodową sygnalizacją podłączenia łóżka do sieci energetycznej. |  |  |  |  |
|  |  | Następujące pozycje leża uzyskiwane automatycznie, po naciśnięciu i przytrzymaniu odpowiedniego przycisku na panelu centralnym: - pozycja krzesła kardiologicznego, - pozycja antyszokowa (funkcja Trendelenburga ratunkowego), - pozycja do badań (maksymalnie podniesione i wypoziomowane leże), - pozycja Fowlera (jednocześnie leże łóżka obniża wysokość, a segmenty: oparcia pleców i uda unoszą się), - pozycja zerowa (elektryczny CPR). |  |  |  |  |
|  |  | Panel centralny wyposażony w przyciski służące do uzyskiwania pozycji wykorzystywanych przy tzw. wczesnej mobilizacji pacjenta: - ruch oparcia pleców do 30° oraz maksymalne podniesienie leża, - podniesione oparcie pleców, leże maksymalnie podniesione i pochylone w kierunku nóg. |  |  |  |  |
|  |  | Dodatkowe przyciski na panelu centralnym do sterowania następującymi funkcjami łóżka: zmiana wysokości leża, pochylenie oparcia pleców, pochylenie segmentu udowego, funkcja autokontur, funkcja Trendelenburga i anty-Trendelenburga |  |  |  |  |
|  |  | Selektywne blokowanie na panelu centralnym funkcji elektrycznych – z diodową informacją o zablokowanych funkcjach. |  |  |  |  |
|  |  | Na panelu jednoprzyciskowa blokada wszystkich funkcji za wyjątkiem funkcji ratunkowych (tj. Trendelenburga ratunkowego i elektrycznego CPR). |  |  |  |  |
|  |  | Segment podudzia regulowany za pomocą mechanizmu zapadkowego |  |  |  |  |
|  |  | Poręcze boczne tworzywowe, podwójne, wytworzone z tworzywa z użyciem technologii powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. |  |  |  |  |
|  |  | Poręcze boczne zabezpieczające pacjenta na całej długości leża. |  |  |  |  |
|  |  | Zwolnienie i opuszczenie każdej poręczy dokonywane jedną ręką. |  |  |  |  |
|  |  | Górna powierzchnia poręczy bocznych w części udowej (po ich opuszczeniu) nie wystająca ponad górną płaszczyznę materaca, aby wyeliminować ucisk na mięśnie i tętnice ud pacjenta |  |  |  |  |
|  |  | Wbudowany akumulator wykorzystywany do sterowania funkcjami łóżka w przypadku zaniku zasilania lub w przypadku przewożenia pacjenta |  |  |  |  |
|  |  | Ruchome segmenty leża wypełnione płytami laminatowymi, przeziernymi dla promieniowania RTG |  |  |  |  |
|  |  | Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania (CPR) z obu stron leża. |  |  |  |  |
|  |  | 4 koła o średnicy min. 150 mm zaopatrzone w mechanizm centralnej blokady. Koła z tworzywowymi osłonami (widoczny tylko bieżnik) |  |  |  |  |
|  |  | Dźwignie uruchamiające centralną blokadę kół umieszczone w dwóch narożach ramy podwozia łóżka od strony nóg pacjenta |  |  |  |  |
|  |  | Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania |  |  |  |  |
|  |  | Prześwit pod podwoziem o wysokości min. 145 mm i na długości min. 1500 mm |  |  |  |  |
|  |  | Szczyty łóżka wyjmowane z gniazd ramy leża |  |  |  |  |
|  |  | Rama leża wyposażona w: - krążki odbojowe w narożach leża, - sworzeń wyrównania potencjału, - poziomnice, po jednej sztuce na obu bokach leża, w okolicy szczytu nóg, - cztery haczyki do zawieszania np. woreczków na płyny fizjologiczne – po dwa haczyki z dwóch stron leża. |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożach ramy leża |  |  |  |  |
|  |  | Dopuszczalne obciążenie robocze min. 280 kg |  |  |  |  |
|  |  | Elementy wyposażenia łóżka: - materac o grubości 120 mm w tkaninie nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej, antybakteryjnej, trudnopalnej, antyalergicznej, nieprzenikalnej dla roztoczy, dostosowany wymiarowo do łóżka – 1 szt. - ramka do kart gorączkowych z ochroną danych osobowych – 1 szt. |  |  |  |  |
|  |  | Dokumenty (raporty techniczne, karty charakterystyki itp.) potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa(dołączyć do oferty) |  |  |  |  |
|  |  | Łóżko dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta |  |  |  |  |
|  |  | SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA |  |  |  |  |
|  |  | Szafka z możliwością dostawiania do łóżka po lewej lub prawej stronie |  |  |  |  |
|  |  | Szerokość szafki: 490 mm (± 30 mm) |  |  |  |  |
|  |  | Głębokość szafki: 370 mm (± 30 mm) |  |  |  |  |
|  |  | Wysokość blatu: 870 mm (± 20 mm) |  |  |  |  |
|  |  | Dodatkowy blat boczny, chowany do boku szafki, z regulacją wysokości i kąta nachylenia |  |  |  |  |
|  |  | Konstrukcja zespołu zmiany wysokości blatu bocznego lakierowana, poruszająca się w lakierowanych proszkowo prowadnicach |  |  |  |  |
|  |  | Regulacja wysokości blatu bocznego w zakresie 760 - 1000 mm (± 20 mm) |  |  |  |  |
|  |  | Przechył blatu w zakresie od min. -30˚ do min. +30˚ |  |  |  |  |
|  |  | Szerokość blatu bocznego min. 550 mm |  |  |  |  |
|  |  | Głębokość blatu bocznego min. 340 mm |  |  |  |  |
|  |  | Blaty profilowane z wypukłą krawędzią zewnętrzną ograniczającą możliwość zlewania się płynów na podłogę |  |  |  |  |
|  |  | Konstrukcja szafki oraz czoła szuflady i drzwiczki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej proszkowo. Możliwość wyboru koloru czół szuflady oraz drzwiczek przez Zamawiającego min. 3 kolory |  |  |  |  |
|  |  | Skrzynka szafki wyposażona w półkę i dwoje drzwiczek |  |  |  |  |
|  |  | Szuflada i drzwiczki wyposażone w uchwyt do otwierania wykonany z anodowanego stopu aluminiowego. |  |  |  |  |
|  |  | Szuflada dwustronnego wysuwania wyposażona w ogranicznik eliminujący wypadnięcie szuflady z szafki i w wyjmowany, dwukomorowy, tworzywowy wkład. |  |  |  |  |
|  |  | Szuflada z ogranicznikiem wysuwu uniemożliwiającym wysunięcie szuflady w stronę ściany. W trakcie użytkowania szafki, wysuw możliwy tylko w stronę pacjenta) |  |  |  |  |
|  |  | Szafka jezdna, wyposażona w cztery koła, z których min. dwa posiadają blokadę. |  |  |  |  |
|  |  | Koła wykonane z tworzywa, średnica min. 70 mm. |  |  |  |  |
|  |  | Szafka dostarczona w oryginalnym opakowaniu producenta |  |  |  |  |
|  |  | MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY ZMIENNOCIŚNIENIOWY |  |  |  |  |
| 66. |  | Konstrukcja komorowa, rurowa |  |  |  |  |
| 67. |  | Pompa ze wskaźnikiem ciśnienia |  |  |  |  |
| 68. |  | Zawór CRP |  |  |  |  |
| 69. |  | Wymiary dostosowane do wymiarów leża zaoferowanego łóżka |  |  |  |  |
| Informacje dodatkowe |  |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min 24 m-ce |  |  | TAK, podać ile |  |
|  | Przeglądy aparatu w okresie trwania gwarancji (bezpłatnie) |  |  | Min. 1 rocznie |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. |  |  | Min. 10 lat |  |
|  | Dostępność do autoryzowanego serwisu. |  |  | TAK, podać gdzie |  |
|  | Czas reakcji od zgłoszenia |  |  | Max. 48h |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju |  |  | Max. 3 dni robocze |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy |  |  | Max. 5 dni roboczych |  |
|  | Wykonawca ponosi koszty przeglądów serwisowych wbudowanego i dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji |  |  | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności CE |  |  | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  | TAK |  |
| Wartość netto: |  |  |  |  |  |
| VAT %: |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto: |  |  |  |  |  |

Niniejszym oświadczamy, że zaoferowane oprogramowanie/sprzęt oraz sprzęt zintegrowany wraz z nim spełnia wszystkie powyżej wymienione minimalne parametry.

Niniejszym oświadczamy, że oferowane oprogramowanie/sprzęt, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane oprogramowanie/sprzęt jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

/podpisano elektronicznie/**

** UWAGA: należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Parametry techniczne

Łóżko szpitalne z szafką przyłóżkową i ramą wyciągową – 2 szt.

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025: |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych |
| --- | --- |
|  | Łóżko nowe, nie powystawowe |
|  | Łóżko wytworzone w antybakteryjnej technologii (w częściach tworzywowych i lakierze) - fabrycznie nowe. |
|  | Zasilanie 230V~ 50/60Hz Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym: II (lub równoważna) Typ części aplikacyjnej B Stopień ochrony przed wpływem środowiska IP-X4 (lub równoważna) |
|  | Szerokość całkowita łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi maksymalnie 1000 mm |
|  | Całkowita długość łóżka: maksymalnie 2190 mm. Nie dopuszcza się dłuższych łóżek ze względu na wymiary wind. |
|  | Łóżko przystosowane do materaca o wymiarach min. 2000 x 850 mm |
|  | Wydłużenie leża min. 320 mm |
|  | Ręczny pilot przewodowy sterujący następującymi funkcjami łóżka: - zmiana wysokości leża, - pochylenie oparcia pleców, - pochylenie segmentu udowego, - funkcja autokontur. |
|  | Łóżko wielofunkcyjne, wielopozycyjne z pozycją krzesła kardiologicznego |
|  | Leże łóżka podparte na konstrukcji pantografowej |
|  | Leże łóżka czterosegmentowe, z trzema segmentami ruchomymi |
|  | Elektryczna regulacja wysokości leża |
|  | Minimalna wysokość leża od podłogi 370 mm ± 20 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac |
|  | Maksymalna wysokość leża od podłogi 810 mm ± 20 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac. |
|  | Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie od 0o do 70o ± 3° |
|  | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga: 16o ± 3°. |
|  | Elektryczna regulacja pozycji anty – Trendelenburga: 17o ± 3°. |
|  | Elektryczna regulacja funkcji autokontur - jednoczesne uniesienia części plecowej do 70o ± 3° oraz segmentu uda do 40o ± 3° |
|  | Elektryczna regulacja segmentu uda w zakresie od 0o do 40o ± 3° |
|  | Funkcja autoregresji oparcia pleców min. 120 mm |
|  | System autoregresji totalnej (oparcie pleców + segment udowy) min. 165 mm zmniejszający ryzyko uszkodzenia kręgosłupa i szyjki kości udowej. |
|  | Łóżko wyposażone w centralny panel sterujący umieszczony na szczycie od strony nóg pacjenta (z możliwością zdjęcia go ze szczytu). Panel z diodową sygnalizacją podłączenia łóżka do sieci energetycznej. |
|  | Następujące pozycje leża uzyskiwane automatycznie, po naciśnięciu i przytrzymaniu odpowiedniego przycisku na panelu centralnym: - pozycja krzesła kardiologicznego, - pozycja antyszokowa (funkcja Trendelenburga ratunkowego), - pozycja do badań (maksymalnie podniesione i wypoziomowane leże), - pozycja Fowlera (jednocześnie leże łóżka obniża wysokość, a segmenty: oparcia pleców i uda unoszą się), - pozycja zerowa (elektryczny CPR). |
|  | Panel centralny wyposażony w przyciski służące do uzyskiwania pozycji wykorzystywanych przy tzw. wczesnej mobilizacji pacjenta: - ruch oparcia pleców do 30°oraz maksymalne podniesienie leża, - podniesione oparcie pleców, leże maksymalnie podniesione i pochylone w kierunku nóg. |
|  | Dodatkowe przyciski na panelu centralnym do sterowania następującymi funkcjami łóżka: zmiana wysokości leża, pochylenie oparcia pleców, pochylenie segmentu udowego, funkcja autokontur, funkcja Trendelenburga i anty-Trendelenburga |
|  | Selektywne blokowanie na panelu centralnym funkcji elektrycznych – z diodową informacją o zablokowanych funkcjach. |
|  | Na panelu jednoprzyciskowa blokada wszystkich funkcji za wyjątkiem funkcji ratunkowych (tj. Trendelenburga ratunkowego i elektrycznego CPR). |
|  | Segment podudzia regulowany za pomocą mechanizmu zapadkowego |
|  | Poręcze boczne tworzywowe, podwójne, wytworzone z tworzywa. |
|  | Poręcze boczne zabezpieczające pacjenta na całej długości leża. |
|  | Zwolnienie i opuszczenie każdej poręczy dokonywane jedną ręką. |
|  | Górna powierzchnia poręczy bocznych w części udowej (po ich opuszczeniu) nie wystająca ponad górną płaszczyznę materaca, aby wyeliminować ucisk na mięśnie i tętnice ud pacjenta |
|  | Wbudowany akumulator wykorzystywany do sterowania funkcjami łóżka w przypadku zaniku zasilania lub w przypadku przewożenia pacjenta |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej |
|  | Ruchome segmenty leża wypełnione płytami laminatowymi, przeziernymi dla promieniowania RTG |
|  | Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania (CPR) z obu stron leża. |
|  | 4 koła o średnicy min. 150 mm zaopatrzone w mechanizm centralnej blokady. Koła z tworzywowymi osłonami (widoczny tylko bieżnik) |
|  | Dźwignie uruchamiające centralną blokadę kół umieszczone w dwóch narożach ramy podwozia łóżka od strony nóg pacjenta |
|  | Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania |
|  | Prześwit pod podwoziem o wysokości min. 145 mm i na długości min. 1500 mm, aby umożliwić swobodny najazd podnośnika chorego |
|  | Szczyty łóżka wyjmowane z gniazd ramy leża, tworzywowe wytworzone z tworzywa. |
|  | Rama leża wyposażona w: - krążki odbojowe w narożach leża, - sworzeń wyrównania potencjału, - poziomnice, po jednej sztuce na obu bokach leża, w okolicy szczytu nóg, - cztery haczyki do zawieszania np. woreczków na płyny fizjologiczne – po dwa haczyki z dwóch stron leża. |
|  | Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożach ramy leża |
|  | Dopuszczalne obciążenie robocze min. 280 kg |
|  | Elementy wyposażenia łóżka: - materac o grubości 120 mm w tkaninie nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej, antybakteryjnej, trudnopalnej, antyalergicznej, nieprzenikalnej dla roztoczy, dostosowany wymiarowo do łóżka – 1 szt. - ramka do kart gorączkowych z ochroną danych osobowych – 1 szt. - rama wyciągowa – 1 kpl (szerokość łóżka z ramą nie może przekroczyć 100 cm, zaś wysokość łóżka z ramą – 200 cm). |
|  | Dokumenty (raporty techniczne, karty charakterystyki itp.) potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa(dołączyć do oferty) |
|  | Łóżko dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta |
|  | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne |
|  | SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA |
|  | Szafka z możliwością dostawiania do łóżka po lewej lub prawej stronie |
|  | Szerokość szafki: 490 mm (± 30 mm) |
|  | Głębokość szafki: 370 mm (± 30 mm) |
|  | Wysokość blatu: 870 mm (± 20 mm) |
|  | Dodatkowy blat boczny, chowany do boku szafki, z regulacją wysokości i kąta nachylenia |
|  | Konstrukcja zespołu zmiany wysokości blatu bocznego lakierowana, poruszająca się w lakierowanych proszkowo prowadnicach |
|  | Regulacja wysokości blatu bocznego w zakresie 760 – 1000 mm (± 20 mm) |
|  | Przechył blatu w zakresie od min. -30˚ do min. +30˚ |
|  | Szerokość blatu bocznego min. 550 mm |
|  | Głębokość blatu bocznego min. 340 mm |
|  | Blaty profilowane z wypukłą krawędzią zewnętrzną ograniczającą możliwość zlewania się płynów na podłogę |
|  | Konstrukcja szafki oraz czoła szuflady i drzwiczki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej proszkowo. Możliwość wyboru koloru czół szuflady oraz drzwiczek przez Zamawiającego min. 3 kolory |
|  | Skrzynka szafki wyposażona w półkę i dwoje drzwiczek |
|  | Szuflada i drzwiczki wyposażone w uchwyt do otwierania, wykonany z anodowanego stopu aluminiowego. |
|  | Szuflada dwustronnego wysuwania wyposażona w ogranicznik eliminujący wypadnięcie szuflady z szafki i w wyjmowany, dwukomorowy, tworzywowy wkład. |
|  | Szuflada z ogranicznikiem wysuwu uniemożliwiającym wysunięcie szuflady w stronę ściany. W trakcie użytkowania szafki, wysuw możliwy tylko w stronę pacjenta) |
|  | Szafka przejezdna, wyposażona w cztery koła, z których min. dwa posiadają blokadę. |
|  | Koła wykonane z tworzywa, średnica min. 70 mm. |
|  | Szafka dostarczona w oryginalnym opakowaniu producenta |

| Informacje dodatkowe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji min 24 m-ce |  | TAK, podać ile |  |
|  | Przeglądy aparatu w okresie trwania gwarancji (bezpłatnie) |  | Min. 1 rocznie |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. |  | Min. 10 lat |  |
|  | Dostępność do autoryzowanego serwisu. |  | TAK, podać gdzie |  |
|  | Czas reakcji od zgłoszenia |  | Max. 48h |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju |  | Max. 3 dni robocze |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy |  | Max. 5 dni roboczych |  |
|  | Wykonawca ponosi koszty przeglądów serwisowych wbudowanego i dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji |  | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności CE |  | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK |  |
| Wartość netto: |  |  |  |  |
| VAT %: |  |  |  |  |
| Wartość brutto: |  |  |  |  |

Niniejszym oświadczamy, że zaoferowane oprogramowanie/sprzęt oraz sprzęt zintegrowany wraz z nim spełnia wszystkie powyżej wymienione minimalne parametry.

Niniejszym oświadczamy, że oferowane oprogramowanie/sprzęt, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane oprogramowanie/sprzęt jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

/podpisano elektronicznie/**

** UWAGA: należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

Z zastrzeżeniem ewentualnych odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego

Z zastrzeżeniem ewentualnych odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego