Załącznik nr 5 do SWZ

45/TP/MN/2026

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Parametry techniczne

Część I Szafa do magazynowania leków – 1 kpl.

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025: |  |

| Lp. | Specyfikacja | Ilość |
| --- | --- | --- |
|  | Szafa lekowa do magazynowania leków | 1 |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |  |  |  |
|  | Dostawa 1 szafy lekowej do magazynowania leków na oddziale wraz z ich montażem, konfiguracją oraz integracją z systemem apteczek oddziałowych KS-ASW firmy KAMSOFT S.A użytkowanym przez Zamawiającego | TAK, opisać |  |
|  | Koszty serwisowe oraz wszelkie licencje, dokumenty, koszty integracji ponosi Wykonawca | TAK, opisać |  |
| Szafa lekowa do magazynowania leków na oddziale |  |  |  |
| Konstrukcja mechaniczna szafy lekowej na oddziale |  |  |  |
|  | Elektroniczna szafa lekowa o wymiarach: szerokość: 1.000 mm, wysokość: 2.000 mm, głębokość: 840 mm, ± 3% | TAK, opisać |  |
|  | Zasilanie, 230 VAC – 50 Hz | TAK, opisać |  |
|  | Pobór prądu (W) max 5/80 | TAK, podać |  |
|  | Max obciążenie bębna (kg) 350, ± 3% | TAK, podać |  |
|  | Masa (kg) max 530, ± 3% | TAK, podać |  |
| Pozostałe parametry techniczne szafy lekowej |  |  |  |
|  | Szafa posiada minimum 945 skrytek które są otwierane indywidualnie oraz automatycznie ze wskazaniem poprzez podświetlenie właściwej skrytki, wyróżniającym, która jest dostępna i jest możliwy do niej dostęp. | TAK, opisać |  |
|  | Przestrzeń magazynowa szafy musi posiadać konstrukcję bębnową w celu maksymalnego wykorzystania przestrzeni. | TAK, opisać |  |
|  | Szafa przy maksymalnej konfiguracji skrytek musi posiadać minimum 21 poziomów. | TAK, opisać |  |
|  | Szafa w trakcie wydania produktu musi posiadać niezależnie otwierane skrytki umożliwiające dostęp tylko i wyłącznie do wybranej skrytki z tym produktem | TAK, opisać |  |
|  | Szafa musi potwierdzić, że dana skrytka została otwarta przez użytkownika, szafa umożliwia jej otwarcie przez minimum 2 min. od jej podświetlenia. | TAK, opisać |  |
|  | Otwieranie pojedynczej skrytki gwarantuje brak dostępu do innych skrytek w szafie. | TAK, opisać |  |
|  | Szafa posiada elastyczną budowę i umożliwia jej przekonfigurowanie w celu zastosowania większych przestani ładunkowych w zależności od potrzeb Zamawiającego. Konfiguracja szafy nie może powodować dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego przy założeniu, że jest wykonywana raz w roku po analizie potrzeb. Pełna rekonfigurowalność skrytek – nie większa niż 945. | TAK, opisać |  |
|  | Szafa jest wyposażona w ekran dotykowy nie mniejszy niż 21’’ | TAK, opisać |  |
|  | Szafa posiada skaner QR w standardzie 3D do skanowania kodów artykułów oraz skaner kodów kreskowy. | TAK, opisać |  |
|  | Oprogramowanie szaf musi posiadać system administrowania kontami i zakresami uprawnień oraz integracji z systemem HIS w celu weryfikacji uprawnień operatora. System ten musi zostać zintegrowany z systemem nadawania uprawnień systemu HIS lub Active Directory Zamawiającego. Zamawiający informuje, że jako system HIS wykorzystuje KS-MEDIS firmy KAMSOFT S.A. | TAK, opisać |  |
|  | Szafa przy współpracy z systemem HIS musi umożliwiać kontrolę daty ważności produktu. | TAK, opisać |  |
|  | Obsługa zwrotu produktów z identyfikacją osób oraz towarów. | TAK, opisać |  |
|  | Szafa umożliwia prezentacje materiałów informacyjnych lub komunikatów dla użytkowników w celu zapoznania się przez personel. Możliwość konieczności potwierdzenia ich przeczytania. | TAK, opisać |  |
|  | Integracja z system HIS poprzez wydawanie tak zwanych zleceń typu taca dla personelu. | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość otwarcia szafy w trybie awaryjnym w przypadku zaniku zasilania. | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość pobrania leków z szafy w trybie poza zleceniem z systemu HIS w trybie nagłym z odnotowaniem wydania oraz identyfikacji osoby wydającej. | TAK, opisać |  |
|  | Pełna kontrola wszystkich działań co do daty oraz czasu rzeczywistego pracy szafy i jej wydań | TAK, opisać |  |
|  | Raportowanie wszelkich działań zarejestrowanych w systemie szafy. | TAK, opisać |  |
|  | Szafa posiada integrację z system HIS w zakresie kontrolowania stanów magazynowych zleceń oraz wydań po za zleceniami. | TAK, opisać |  |
|  | Integracja szafy lekowej oddziałowej z system HIS przez HL7 gwarantujący min: - odbieranie zlecenia podania leków wraz z harmonogramem – zlecenia wprowadzone danemu pacjentowi w HIS muszą być automatycznie odnotowywane i wyświetlane w oprogramowaniu szafy, - zmiana stanów magazynowych leków w każdej szafie – uzupełnienie szafy o leki musi automatycznie aktualizować stany magazynowe w HIS. Przeniesienie leków pomiędzy szafami musi automatycznie aktualizować stany magazynowe w HIS, - wydanie leku z szafy w powiązaniu z pacjentem – system musi automatycznie wysyłać do HIS informację umożliwiającą zarejestrowanie wydania leku z szafy: któremu pacjentowi wydano jaką ilość jakiego leku oraz zaktualizowanie stanów magazynowych, - zwrot leku do szafy – system musi automatycznie wysłać do HIS informację umożliwiającą zarejestrowanie zwrotu do szafy wcześniej wydanego leku, - wysyłka do HIS zeskanowanego kodu serializacyjnego z opakowania leku wyjętego z szafy. | TAK, opisać |  |
|  | Okres gwarancji min 24 m-ce | Tak, podać ile |  |
|  | Przeglądy aparatury w okresie trwania gwarancji (bezpłatnie) | Min. 1 rocznie |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. | Min. 10 lat |  |
|  | Dostępność do autoryzowanego serwisu. | Tak, podać gdzie |  |
|  | Czas reakcji od zgłoszenia | Max. 48h |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju | Max. 3 dni robocze |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy | Max. 10 dni roboczych |  |
|  | Wykonawca ponosi koszty przeglądów serwisowych wbudowanego i dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności CE | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |

| Wartość netto: |  |
| --- | --- |
| VAT %: |  |
| Wartość brutto: |  |

Parametry techniczne

wózek do dystrybucji leków – 1 szt.

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025: |  |

| Lp. | Specyfikacja | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wózek dla potrzeb dystrybucji leków do pacjentów | 1 |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |  |  |  |
|  | Dostawa 1 wózka dla potrzeb dystrybucji leków do pacjentów | TAK, opisać |  |
| Szafa lekowa do magazynowania leków na oddziale |  |  |  |
| Wózek dla potrzeb dystrybucji leków do pacjentów |  |  |  |
| Parametry mechaniczne wózka |  |  |  |
|  | Wymiary: - wysokość: 1000 mm (± 5%), - szerokość: 600 mm (± 5%). | TAK, podać |  |
|  | Głębokość wkładów – tac lekowych – 400mm | TAK, podać |  |
|  | Pojemność wózka – 14 tac lekowych | TAK, podać |  |
|  | Koła podwójne o średnicy minimum 120 mm | TAK, podać |  |
|  | Taca lekowa o parametrach: masa: max 2,7 kg Szerokość: max 370 mm ± 5% | TAK, podać |  |
| Pozostałe parametry techniczne wózka |  |  |  |
|  | Wózek zamykany roletą z opcją zabezpieczenia zamkiem np. cyfrowym | TAK, opisać |  |
|  | Taca lekowa z modułem teleskopowym do wysuwania, z ogranicznikiem kontroli wysuwania /wypadania. | TAK, opisać |  |
|  | Blat wózka z ABS-u, z rantem zabezpieczającym | TAK, opisać |  |
|  | Uchwyt do prowadzenia po lewej stronie | TAK, opisać |  |
|  | Wózek wyposażony w wysuwany blat boczny i półkę na tablet o regulowanej wysokości | TAK, opisać |  |
|  | Wózek wyposażony w 14 tac lekowych | TAK, opisać |  |
|  | Każda taca wyposażona w 8 indywidualnych pojemników lekowych, każdy z dedykowanymi regulowanymi przegrodami. | TAK, opisać |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać ile |  |
|  | Deklaracja zgodności CE | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |

| Wartość netto: |  |
| --- | --- |
| VAT %: |  |
| Wartość brutto: |  |

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

/podpisano elektronicznie/**

** UWAGA: należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.