| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent i typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat USG z oprogramowaniem fuzji obrazów | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Ultrasonograf na podstawie jezdnej. | TAK |  |
|  | Waga aparatu bez głowic max 100 kg. | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min 2,0-18,0 MHz. | TAK |  |
|  | Dynamika systemu min. 185 dB. | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych gniazd w aparacie min. 4. | TAK |  |
|  | Monitor o orientacji pionowej i przekątnej min. 18 cali. | TAK |  |
|  | Możliwość obracania monitora praw/lewo min. 170 stopni. | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości monitora min. 25 cm. | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości panelu sterowania min. 25 cm. | TAK |  |
|  | Panel sterowania wykonany z silikonu zapewniający szczelność i ułatwiający czyszczenie i dezynfekcję. | TAK |  |
|  | Wewnętrzna archiwizacja badania w aparacie o dysku min. 500 GB. | TAK |  |
|  | Długość filmu CINE LOOP min. 28 s. | TAK |  |
|  | Głębokość skanowania min. 0,5 cm – 28 cm. | TAK |  |
|  | Tryby pracy: 2D (B mode), Doppler Pulsacyjny, Doppler Kolorowy; Power Doppler; Spektralny doppler mocy, Duplex; Triplex, obrazowanie harmoniczne. | TAK |  |
|  | Min 8 stopniowa regulacja wzmocnienia TGC. | TAK |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe do urologii i biopsji fuzyjnej TP. | TAK |  |
|  | Zakres mierzonej prędkości przepływu w Dopplerze Kolorowym min 0,1 cm/s – 490 cm/s. | TAK |  |
|  | Mierzona prędkość przepływu w Dopplerze Pulsacyjnym min. 0,1 cm/s - 805 cm/s. | TAK |  |
|  | Szerokość bramki Dopplera pulsacyjnego min 1-20 mm. | TAK |  |
|  | Videoprinter czarno – biały. | TAK |  |
|  | Tester szczelności głowic. | TAK |  |
|  | Głowica typu convex o częstotliwości pracy min. 2,0 - 6,0 MHz. | TAK |  |
|  | Głowica do jamy brzusznej. | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy min 180. | TAK |  |
|  | Przycisk na głowicy umożliwiający uruchomienie głowicy, zamrożenie i aktywację obrazu. | TAK |  |
|  | Przystawka do biopsji nerki o regulowanej średnicy na biopsje cienko i grubo igłowe w zakresie 0,6-2,4 mm, metalowa, wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji – min. 3 szt. | TAK |  |
|  | Głowica liniowa o częstotliwości pracy min. 5,0 - 12,0 MHz. | TAK |  |
|  | Głowica liniowa do badań małych narządów. | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy min 190. | TAK |  |
|  | Przycisk na głowicy umożliwiający uruchomienie głowicy, zamrożenie i aktywację obrazu . | TAK |  |
|  | Długość czoła głowicy min 45 mm. | TAK |  |
|  | Głowica transrektalna trzypłaszczyznowa do badań urologicznych typu convex-convex-convex o częstotliwości pracy min. 6,0 – 12,0 MHz. | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy min. 300. | TAK |  |
|  | Wielorazowa przystawka do głowicy rektalnej, kanał biopsyjny przez środek głowicy (nasadka wraz z prowadnicą) – min. 6 sztuk. | TAK |  |
|  | Jednoczesne obrazowanie dwóch płaszczyzn prostaty w czasie rzeczywistym. | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego wykonania biopsji wzdłuż głowicy jak i przez środek głowicy. | TAK |  |
|  | Dwa przyciski na głowicy odpowiedzialne za przełączanie płaszczyzn obrazowania. | TAK |  |
|  | Głowica rektalna dwupłaszczyznowa do badań urologicznych oraz innych procedur przezkroczowych typu convex-linia o częstotliwości pracy min 6,0 - 12,0 MHz. | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy min. 300. | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania biopsji przezkroczowych oraz innych procedur przez kroczowych, w tym brachyterapii. | TAK |  |
|  | Dwa przyciski na głowicy odpowiedzialne za przełączanie płaszczyzn prostaty oraz aktywację i mrożenie obrazu. | TAK |  |
|  | Długość czoła płaszczyzny liniowej min. 60 mm. | TAK |  |
|  | Jednoczesne obrazowanie prostaty w przekroju podłużnym i poprzecznym convex – linia. | TAK |  |
|  | System fuzji obrazów MR/USG. | TAK |  |
|  | System fuzji obrazów MR/USG w wersji przezkroczowej (TP) składający się z oprogramowania, steppera do wykonania biopsji przezkroczowej umożliwiającego położenie głowicy w pacjencie prawo/lewo, góra/dół, przód/tył przy pomocy pokręteł bez konieczności mechanicznego wyjmowania i wprowadzania głowicy oraz stabilizatora do głowicy rektalnej, siatka wielorazowa kompatybilna ze steperem. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do fuzji obrazów MR/USG zintegrowane i w pełni kompatybilne z oferowanym ultrasonografem. | TAK |  |
|  | Obsługa urządzenia poprzez panel USG. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wykonanie biopsji w czasie rzeczywistym. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające dopasowanie obrysu organu w trakcie biopsji. | TAK |  |
|  | Możliwość weryfikacji dokonanych konturów względem obrazów MR oraz możliwość dopasowania obrazów MR do konturów. | TAK |  |
|  | Możliwość wygenerowania raportu w formacie PDF zawierającego między innymi informacje o ilości pobranych próbek, miejsc z których zostały pobrane zarówno w formie opisowej, graficznej oraz zdjęć usg. | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2026. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą). | TAK |  |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE. | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania na własny koszt dostawy na teren siedziby Zamawiającego, - dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez Zamawiającego, - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuję się do zabrania i utylizacji na własny koszt wszelkich opakowań po dostarczonym sprzęcie (w szczególności: palet, opakowań kartonowych, zabezpieczeń ze styropianu, folii). | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące - maksymalnie 60 miesięcy. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 5 dni) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 8 dni) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji obejmującej wszystkie czynności zapewniające 100% użytkowanie sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta zawarty w cenie oferowanego urządzenia. | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji. | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 5 lat od momentu dostarczenia oferowanego sprzętu, umożliwiająca dokonywanie napraw po zakończeniu okresu gwarancji w okresie trwałości projektu. | TAK |  |