Załącznik nr 5 do SWZ

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Parametry techniczne

Część I. Tor wizyjny 4K z systemem diagnostyki fotodynamicznej PDD – 1 szt.

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2026: |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Monitor operacyjny, procesor obrazu 4K, nowy, nie powystawowy |
|  | Przekątna ekranu min. 32" |
|  | Rozdzielczość ekranu min. 3840 × 2160 pikseli |
|  | Mocowanie typu VESA |
|  | Sterownik kamery |
|  | Sterownik kamery przeznaczony do wykorzystania z głowicą kamery 4K i głowicą kamery FULL HD |
|  | Sterownik kamery wyposażony w menu obsługowe wyświetlane w postaci ikon na ekranie monitora operacyjnego |
|  | Menu obsługowe wywoływane poprzez przycisk głowicy kamery i poprzez zewnętrzną klawiaturę w przypadku obsługi ze strefy "brudnej" pola operacyjnego |
|  | W zestawie zewnętrzna, silikonowa, zmywalna klawiatura USB |
|  | W zestawie pamięć PenDrive o pojemności min. 32 GB |
|  | Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia sztywnego wideoendoskopu 3D/4K do laparoskopii |
|  | Konstrukcja sterownika umożliwiająca podłączenie dedykowanego wideo ureterorenoskopu giętkiego |
|  | Zakres pracy sterownika kamery umożliwiający obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) z wykorzystaniem dedykowanej głowicy kamery 4K |
|  | Sterownik kamery wyposażony w min. 2 wyjście wideo Display Port (3840 x 2160p, 50/60 Hz) |
|  | Sterownik kamery wyposażony w min. 1 wyjście wideo 12G-SDI (3840 x 2160p, 50/60 Hz) |
|  | Sterownik kamery wyposażony w min. 1 wyjście wideo DVI-D (1920 x 1080p, 50/60 Hz) |
|  | Sterownik kamery wyposażony min. 3 gniazda USB umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych takich jak np.: pamięć PenDrive, zewnętrzna klawiatura, dedykowana drukarka, włącznik nożny |
|  | Min. 1 gniazdo USB umieszczone na panelu przednim sterownika kamery |
|  | Funkcje zapisu zdjęć i filmów w pamięci PenDrive, uruchamianie zapisu poprzez menu sterownika kamery |
|  | Zapis zdjęć w formacie: JPEG |
|  | Zapis filmów w formacie: MPEG4 |
|  | Funkcja regulacji jasności, dostępne min. 4 poziomy regulacji jasności |
|  | Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do komunikacji ze źródłem światła w celu realizacji zmiany ustawień i trybów pracy bezpośrednio poprzez menu sterownika kamery |
|  | Funkcja automatycznej regulacji intensywności światła w źródle światła LED ustawiana poprzez menu sterownika kamery |
|  | Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do komunikacji z dedykowanym insuflatorem CO2 w celu realizacji zmiany ustawień ciśnienia i przepływu CO2 bezpośrednio poprzez menu sterownika kamery |
|  | Funkcja programowania przycisków głowicy kamery z możliwością przypisania po dwóch funkcji do każdego z programowanych przycisków głowicy kamery, uruchamianie poprzez krótkie i długie wciśnięcie przycisku |
|  | Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery |
|  | Funkcja obrotu obrazu o 180° |
|  | Funkcja zoomu cyfrowego, dostępne min. 5 poziomów regulacji zoomu, zmiana zoomu poprzez menu sterownika kamery |
|  | Funkcja wyświetlania wirtualnego wskaźnika punktowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego |
|  | Funkcja wyświetlania wirtualnej siatki na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego |
|  | Zintegrowany tryb wizualizacji wykorzystujący cyfrowe odfiltrowanie koloru czerwonego z obrazu wyświetlanego na ekranie monitora operacyjnego w celu poprawy różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia |
|  | Wykorzystanie trybu wizualizacji niezależne od zastosowanego źródła światła |
|  | Funkcja jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów na ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu rzeczywistego i włączonym trybem wizualizacji |
|  | Funkcja wyświetlania poziomu intensywności światła źródła światła LED na ekranie monitora operacyjnego |
|  | Funkcja wyświetlania aktualnego ciśnienia i przepływu CO2 dedykowanego insuflatora na ekranie monitora operacyjnego |
|  | Funkcja tworzenia i zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami sterownika obejmującymi: - indywidualną konfigurację menu sterownika kamery, - indywidualne przypisanie funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy kamery. Zapis min. 20 indywidualnych profili użytkowników |
|  | Funkcja importu / eksportu profili użytkowników z / do pamięci PenDrive |
|  | Stopień ochrony min. CF |
|  | Głowica kamery 4K |
|  | Głowicy kamery kompatybilna z oferowanym sterownikiem kamery |
|  | Praca głowicy kamery w standardzie rozdzielczości 4K, 16:9, 50/60 Hz |
|  | Głowica kamery wyposażona w min. 3 przyciski sterujące funkcjami sterownika kamery w tym 2 programowalne |
|  | Stopień ochrony min. CF |
|  | Głowica kamery FULL HD typu pendularna/kątowa |
|  | Głowicy kamery kompatybilna z oferowanym sterownikiem kamery, praca głowicy w standardzie rozdzielczości FULL HD |
|  | Zakres obrazowania głowicy umożliwiający wykorzystanie do diagnostyki fotodynamicznej (PDD) z oferowanym źródłem światła |
|  | Głowica kamery wyposażona w min. 1 przetwornik obrazowy |
|  | Głowica kamery wyposażona w min. 3 przyciski sterujące funkcjami sterownika kamery w tym 2 programowalne |
|  | Źródło światła LED |
|  | Źródło światła LED kompatybilne z oferowanym sterownikiem kamery. |
|  | Obsługa źródła światła poprzez ekran dotykowy oraz menu obsługowe sterownika kamery. |
|  | Żywotność lampy LED min. 30 000 h. |
|  | Źródło światła posiadające dwie diody: - 1 dioda LED odpowiadająca za światło białe, - 1 dioda LED odpowiadająca za światło niebieskie służące do wizualizacji komórek nowotworowych. |
|  | Włącznik nożny jednopedałowy, jednostopniowy, do zastosowania ze źródłem światła |
|  | Pompa ssąco-płucząca |
|  | Wielodziedzinowa płucząca pompa rolkowa z oprogramowaniem dedykowanym do procedur endourologicznych takich jak cystoskopia, URS, PCN |
|  | Regulacja ciśnienia płukania w zakresie 20 - 150 mmHg |
|  | Program do laparoskopii |
|  | Funkcja wykorzystania pompy w trybie odsysania podczas resekcji z regulacją prędkości odsysania w zakresie min. 100-1000 ml/min. |
|  | Obsługa pompy poprzez kolorowy ekran dotykowy |
|  | Wybór zastosowania pompy z menu z listą dziedzin i procedur wyświetlanej na ekranie dotykowym |
|  | Funkcja automatycznego rozpoznawania drenu wraz z automatyczną aktywacją procedur wykorzystujących dany dren |
|  | Animacja wyświetlana na ekranie dotykowym instruująca sposób zakładania drenu |
|  | Możliwość rozbudowy pompy o oprogramowanie dedykowane do histeroskopii, artroskopii |
|  | Przełącznik nożny jednostopniowy |
|  | Zestaw startowy (drenu płuczącego 10 szt.) |
|  | Zestaw startowy (drenu ssącego 10 szt.) |
|  | Wózek aparaturowy |
|  | Podstawa wyposażona w 4 koła z blokadą na min. 2 kołach |
|  | Min. 3 półki oraz 1 szuflada |
|  | Wysięgnik lub ramię do zamocowania monitora |
|  | Wysięgnik na płyny |
|  | Szyna sprzętowa |
|  | Optyka do PDD |
|  | Optyka cystoskopowa 30°, dł. 30 cm, śr. 4 mm, umożliwiająca obrazowanie w PDD autoklawowalna, wyposażona w system soczewek wałeczkowych typu Hopkins, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanie kodem QR lub Data-Matrix z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki - 1 szt. |
|  | Kosz druciany na 1 optykę sztywną o dł. rob. do 34 cm i śr. do 10 mm |
|  | Światłowód w nieprzeźroczystej osłonie, śr. 3,5 mm, długość 230-250 cm – 1 szt. |

| Informacje dodatkowe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji min 24 m-ce |  | TAK, podać ile |  |
|  | Przeglądy aparatu w okresie trwania gwarancji (bezpłatnie) |  | Min. 1 rocznie |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. |  | Min. 7 lat |  |
|  | Dostępność do autoryzowanego serwisu. |  | TAK, podać gdzie |  |
|  | Czas reakcji od zgłoszenia |  | Max. 48h |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju |  | Max. 5 dni robocze |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy |  | Max. 7 dni roboczych |  |
|  | Wykonawca ponosi koszty przeglądów serwisowych wbudowanego i dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji |  | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności CE |  | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK |  |
| Wartość netto: |  |  |  |  |
| VAT %: |  |  |  |  |
| Wartość brutto: |  |  |  |  |

Niniejszym oświadczamy, że zaoferowane oprogramowanie/sprzęt oraz sprzęt zintegrowany wraz z nim spełnia wszystkie powyżej wymienione minimalne parametry.

Niniejszym oświadczamy, że oferowane oprogramowanie/sprzęt, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane oprogramowanie/sprzęt jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

/podpisano elektronicznie/**

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Parametry techniczne

Część II. Cystoskop sztywny – 1 szt.

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2026: |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Cystoskop modułowy 19,5 Fr, do zastosowań klasycznych oraz PDD, nowy, nie powystawowy |
|  | Optyka cystoskopowa 70°, dł. 30 cm, śr. 4 mm, umożliwiająca obrazowanie w PDD autoklawowalna, wyposażona w system soczewek wałeczkowych typu Hopkins, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanie kodem QR lub Data-Matrix z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki - 1 szt. |
|  | Płaszcz cystoskopowy z obturatorem rozmiar 19,5 Fr, długość robocza 22 - 23 cm, wyposażony w 2 rozbieralne kraniki z LUER-Lock |
|  | Adapter cystoskopowy z dwoma kanałami roboczymi, kanały wyposażone w uszczelkę oraz rozbieralny kranik |
|  | Kleszcze do usuwania ciał obcych, giętkie, obie bransze ruchome, rozmiar 5 Fr., długość 40 cm - 1 szt. |
|  | Kleszcze chwytające, giętkie, obie bransze ruchome, rozmiar 5 Fr., długość 40 cm – 1 szt. |
|  | Światłowód w nieprzeźroczystej osłonie, śr. 3,5 mm, długość 230 - 250 cm |
|  | Kosz do mycia i dezynfekcji ze składanymi uchwytami, boki z płyty z otworami, wymiary zewnętrzne: 480 x 250 x 66 mm (± 10 mm) |
|  | Pokrywa do tacy drucianej – 1 szt. |
|  | Mata silikonowa, do zast. z tacą drucianą, wymiary zewnętrzne: 470 x 240 mm (± 10 mm) |
|  | Kołki mocujące, do zast. z tacą na instrumenty, op. 12 szt. – 1 op. |
|  | Paski silikonowe, op. 12 szt. – 1 op. |

| Informacje dodatkowe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji min 24 m-ce |  | TAK, podać ile |  |
|  | Dostępność do autoryzowanego serwisu. |  | TAK, podać gdzie |  |
|  | Deklaracja zgodności CE |  | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK |  |
| Wartość netto: |  |  |  |  |
| VAT %: |  |  |  |  |
| Wartość brutto: |  |  |  |  |

Niniejszym oświadczamy, że zaoferowane oprogramowanie/sprzęt oraz sprzęt zintegrowany wraz z nim spełnia wszystkie powyżej wymienione minimalne parametry.

Niniejszym oświadczamy, że oferowane oprogramowanie/sprzęt, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane oprogramowanie/sprzęt jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

/podpisano elektronicznie/**

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Parametry techniczne

Część III. Cystoskop giętki – 1 szt.

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2026: |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Giętki, cyfrowy ureterorenoskop sterylizowalny, nowy, nie powystawowy |
|  | Giętki wideocystoskop ze zintegrowanym przetwornikiem CMOS oraz ze zintegrowanym oświetleniem LED |
|  | Średnica części roboczej 7,5 Fr. |
|  | Długość robocza 670 mm |
|  | Kąt pola widzenia min. 100° |
|  | Rozmiar kanału roboczego 3,6Fr. |
|  | Kąt wygięcia końcówki G/D 270°/270° |
|  | Zintegrowany przewód łączący ze sterownikiem |
|  | Rękojeść giętkiego wideocystoskopu wyposażona w 3 przyciski do uruchamiania balansu bieli, zapisu zdjęcia, start/stop zapisu wideo |
|  | Wodoszczelność i możliwość pełnego zanurzenia w środkach czyszcząco dezynfekcyjnych dopuszczonych przez producenta |
|  | Plastikowy kontener do sterylizacji i przechowywania wideocystoskopu |
|  | Uszczelka kanału instrumentowego, z otworem o śr. 0,8 mm, op. 10 szt. – 1 op. |
|  | Sterownik do endoskopów giętkich |
|  | Monitor video min. 21” |
|  | Cystoskop kompatybilny z torem wizyjnym, który jest na wyposażeniu Zamawiającego |

| Informacje dodatkowe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji min 24 m-ce |  | TAK, podać ile |  |
|  | Dostępność do autoryzowanego serwisu. |  | TAK, podać gdzie |  |
|  | Deklaracja zgodności CE |  | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK |  |
| Wartość netto: |  |  |  |  |
| VAT %: |  |  |  |  |
| Wartość brutto: |  |  |  |  |

Niniejszym oświadczamy, że zaoferowane oprogramowanie/sprzęt oraz sprzęt zintegrowany wraz z nim spełnia wszystkie powyżej wymienione minimalne parametry.

Niniejszym oświadczamy, że oferowane oprogramowanie/sprzęt, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane oprogramowanie/sprzęt jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

/podpisano elektronicznie/**

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Parametry techniczne

Część IV Zestaw do badań urodynamicznych – 1 szt.

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2026: |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Jezdny zespół pomiarowy do urodynamiki, składający się z trzech głównych modułów: - bezprzewodowego interfejsu cewników – moduł pacjenta, - bezprzewodowego procesora urodynamicznego – moduł centralny wyposażony w pompę infuzyjną i stację ładowania modułu pacjenta, - bezprzewodowego przetwornika wagowego. Każdy z trzech modułów komunikuje się bezprzewodowo za pomocą Bluetooth z laptopem lub zestawem stacjonarnym. |
|  | Możliwość podłączenia min 3 kanałów sygnałów pomiarowych |
|  | Komputer przenośny laptop lub zestaw stacjonarny o poniższych parametrach (minimalnych): Procesor posiadający co najmniej 12 rdzeni osiągający w teście PassMark CPU Mark (Average CPU Mark) wynik nie mniejszy niż 17 000 punktów, według wyników opublikowanych na stronie http://cpubenchmark.net/cpu_list.php Typ ekranu: matowy, LED; Przekątna ekranu: min. 15,6”; Rozdzielczość ekranu: min. 1920 x 1200; Karta graficzna: zintegrowana karta graficzna bez dedykowanej karty graficzne; Łączność: min. Wi-Fi6E, min. moduł Bluetooth 5.3, LAN min. 1000Mbps zintegrowane na płycie głównej; Podświetlana klawiatura: tak; RAM: min. 16GB; Dysk twardy: min. 512GB NVME; Waga: max. 1,8 kg; Dołączone wyposażenie: zasilacz System Windows 11 lub równoważny, zgodnie z opisem równoważności w p. 38 poniżej. Drukarka laserowa Typ urządzenia: wielofunkcyjne laserowe urządzenie monochromatyczne (drukowanie, kopiowanie, skanowanie). Technologia druku: laserowa. Pamięć RAM: min. 128 MB. Interfejsy komunikacyjne: USB 2.0, Wi-Fi. Szybkość drukowania (A4): min. 20 stron na minutę. Szybkość kopiowania (A4): min. 20 kopii na minutę. Typ skanera: Stolikowy (płaski), kolorowy. Rozdzielczość skanowania (optyczna): minimum 600x1200 dpi. System materiałów eksploatacyjnych: konstrukcja dwuelementowa – składająca się z osobnej jednostki bębna oraz osobnej kasety z tonerem. Wymiana tonera musi być możliwa bez konieczności wymiany bębna. Wydajność kasety z tonerem (standardowej): min. 1500 stron. Wydajność bębna (standardowego): min. 10 000 stron. Pojemność podajnika papieru: Minimum 150 arkuszy (dla gramatury 80 g/m²). Wymiary urządzenia (kompaktowa obudowa): Szerokość urządzenia nie większa niż 390 mm, głębokość nie większa niż 350 mm. |
|  | Możliwość komunikacji za pomocą Bluetooth |
|  | Możliwość przeprowadzania badań za pomocą cewników wodnych lub powietrznych |
|  | Programy pomiarowe |
|  | CYSTOMETRIA WODNA I CYTOMETRIA MIKCYJNA |
|  | Ilość kanałów – min. 3 kanały |
|  | Pomiar ciśnienia brzusznego 0 - 320 cm H2O |
|  | Pomiar ciśnienia śródpęcherzowego 0 - 320 cm H2O |
|  | Pomiar ciśnienia wypieracza 0 - 320 cm H2O |
|  | Pompa perystaltyczna do napełniania pęcherza 5-140 ml/min |
|  | Pomiar objętości podanej do pęcherza 0-1500 ml |
|  | Pomiar EMG ± 1000µV, częstotliwość 20-1200 Hz |
|  | Obrazowanie krzywych mierzonych ciśnień w funkcji czasu na ekranie monitora. |
|  | Możliwość oznaczania zdarzeń w trakcie napełniania pęcherza |
|  | Możliwość zaprogramowania wybranych preferowanych prędkości napełniania pęcherza |
|  | Możliwość wykonania cystometrii z mikcją (badanie: ciśnienie – przepływ, badanie ciśnienia wycieku) |
|  | Automatyczny i ręczny pomiar podatności pęcherza |
|  | PROFILOMETRIA |
|  | Prędkość Pullera min 0,5 – 3 mm/s |
|  | Zakres ruchu Pullera min 0 – 340 mm |
|  | Pomiar ciśnienia w cewce moczowej 0 - 320 cm H2O |
|  | Pomiar ciśnienia śródpęcherzowego 0 - 320 cm H2O |
|  | Możliwość wykonania profilometrii spoczynkowej i wysiłkowej |
|  | Obrazowanie krzywych mierzonych ciśnień w funkcji czasu na ekranie monitora |
|  | Nomogram Abrams-Griffiths |
|  | Pozostałe parametry |
|  | Możliwość wprowadzania danych pacjenta |
|  | Możliwość wprowadzania notatek (np. historii choroby) w trakcie trwania badania |
|  | Możliwość przewijania zarejestrowanych krzywych w czasie rzeczywistym podczas badania |
|  | Możliwość oddzielnego zerowania każdego kanału pomiarowego |
|  | Możliwość przesuwania wcześniej zaznaczonych wydarzeń |
|  | Możliwość wydruku zarejestrowanego wyniku badania w postaci liczbowej i graficznej |
|  | Protokoły z badań: - uroflowmetria (przepływ cewkowy); - cystometria (CMG) + Valsalva + LPP; - analiza ciśnienie-przepływ (cystometria z mikcją); - profilometria cewkowa (UPP). |
|  | Zestawy startowe do uruchomienia urządzenia: - zestaw akcesoriów do wykonania 10 badań cystometrycznych za pomocą cewników wodnych oraz 2 badań za pomocą cewników powietrznych (dreny pompy, linia manometryczna, kopułki, cewniki dwudrożne, cewniki rektalne, kabel elektrod EMG, elektrody EMG) - zestaw akcesoriów do przeprowadzenia 5 badań profilometrycznych (zestaw do perfuzji, linia manometryczna, kopułki, cewniki trójdrożne) - Wszystkie cewniki tego samego producenta, co aparat, w celu zapewnienia maksymalnej dokładności badań. |
|  | UROFLOWMETRIA |
|  | Bezprzewodowy przepływomierz, przetwornik wagowy, statyw, funkcja automatycznego uruchamiania pomiaru przepływu, obrazowanie krzywej przepływu i objętości na ekranie monitora. Pomiar: przepływu maksymalnego i średniego, czasu mikcji, czasu przepływu, objętości i przyspieszenia. |
|  | Zakres pomiaru prędkości przepływu [ml/s] 0 – 50 |
|  | Zakres pomiaru objętości przepływu [ml] 0 – 1200 ml |
|  | Maksymalny czas przepływu [sek.] 7200 |
|  | Nomogram pediatryczny do badań uroflometrycznych jako opcja rozbudowy |
|  | MICROSOFT WINDOWS 11 PRO PL – opis równoważności |
|  | Równoważność do systemu Microsoft Windows 11 PRO PL oznacza, że musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek. - Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu. - Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane wskazanie źródła udostępniania aktualizacji. - Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim. - Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. - Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. - Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi). - Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer. - Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. - Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. - Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. - Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. - Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. - Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. - Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. - Wbudowany system pomocy w języku polskim. - Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). - Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. - Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. - Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; - Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard. - Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji. - System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk. - Wsparcie dla Java i .NET Framework 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach. - Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. - Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. - Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową. - Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację; - Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji. - Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. - Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. - Udostępnianie modemu. - Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. - Możliwość przywracania plików systemowych. - Wsparcie dla architektury 64 bitowej. Możliwość uruchamiania użytkowanego w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach – Szpitalnego Systemu Informatycznego firmy KAMSOFT S.A. |

| Informacje dodatkowe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji min 24 m-ce |  | TAK, podać ile |  |
|  | Przeglądy aparatu w okresie trwania gwarancji (bezpłatnie) |  | Min. 1 rocznie |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. |  | Min. 7 lat |  |
|  | Dostępność do autoryzowanego serwisu. |  | TAK, podać gdzie |  |
|  | Czas reakcji od zgłoszenia |  | Max. 48h |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju |  | Max. 5 dni robocze |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy |  | Max. 7 dni roboczych |  |
|  | Wykonawca ponosi koszty przeglądów serwisowych wbudowanego i dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji |  | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności CE |  | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK |  |
| Wartość netto: |  |  |  |  |
| VAT %: |  |  |  |  |
| Wartość brutto: |  |  |  |  |

Niniejszym oświadczamy, że zaoferowane oprogramowanie/sprzęt oraz sprzęt zintegrowany wraz z nim spełnia wszystkie powyżej wymienione minimalne parametry.

Niniejszym oświadczamy, że oferowane oprogramowanie/sprzęt, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane oprogramowanie/sprzęt jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

/podpisano elektronicznie/**

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Parametry techniczne

Część V. Urządzenie do skupionej fali uderzeniowej – 1 szt.

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025: |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Urządzenie generujący falę uderzeniową, nowy, nie powystawowy |
|  | Urządzenie do pozaustrojowej terapii zogniskowaną falą uderzeniową. Sterownik wyposażony ekran dotykowy, minimum 3 półkowy wózek jezdny |
|  | Wielokryształowe piezoelektryczne źródło generujące falę uderzeniową w technologii LSTC-ED gwarantujące wygenerowanie minimum 5 milionów impulsów |
|  | Stosowany w zaburzeniach erekcji, przewlekłych bólów miednicyi przewlekłego zapalenia gruczołu krokowego |
|  | Aparat wyposażony w dwie głowice skupiające, punktową oraz liniową |
|  | Maksymalna gęstość energii głowicy punktowej na głębokości zogniskowania fali uderzeniowej nie mniejsza niż 0,4 mJ/mm2 |
|  | Maksymalna głębokość zogniskowania fali dla głowicy punktowej nie mniejsza niż 3cm, liniowej 2cm. Regulacja głębokości zogniskowania fali nie większa niż 5 mm |
|  | Parametry głowicy punktowej: - głębokość penetracji do 20 mm, - min. gęstości energii 0,4 mJ/mm2, |
|  | Parametry głowicy liniowej: - głębokość penetracji do 20 mm, - min. gęstości energii 0,16 mJ/mm2, - objętość obszaru terapii ( x, y, z ) 2476 mm3 |
|  | Częstotliwość pracy od 1 do minimum 12 Hz regulowana skokowo co 1 Hz |
|  | Głowica punktowa wyposażona w 7 aplikatorów ogniskujących max. energię na głębokości: 0,5,10,15,20,25,30mm. Głowica liniowa wyposażona w 5 aplikatorów ogniskujących max. energię na głębokości: 0,5,10,15,20 mm. |
|  | Funkcja auto testu sterownika oraz głowic |
|  | Tryb burst - Tryb częstotliwości odnosi się do serii kolejnych pakietów impulsów, przerywanych krótką przerwą. Czas trwania impulsów i przerw oraz częstotliwość są określane przed rozpoczęciem terapii |
|  | T-Ramp - W trybie następuje stopniowy wzrost częstotliwości w określonym czasie. Początkowa i docelowa częstotliwość, a także okres, w którym następuje wzrost częstotliwości, są definiowane przed rozpoczęciem terapii |
|  | Waga jednostki sterującej bez głowicy: 12 kg 1,5 kg |
|  | Uchwyt na prącie z regulacją wysokości |
|  | Nożny przycisk służący do wyzwolenia impulsu fali uderzeniowej oraz zmiany poziomu intensywności |
|  | Wymiary sterownika: szer. x wys. x głęb. 450 mm x 405 mm x 226 mm 50mm |
|  | Zestaw kołpaków żelowych |

| Informacje dodatkowe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji min 24 m-ce |  | TAK, podać ile |  |
|  | Przeglądy aparatu w okresie trwania gwarancji (bezpłatnie) |  | Min. 1 rocznie |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. |  | Min. 7lat |  |
|  | Dostępność do autoryzowanego serwisu. |  | TAK, podać gdzie |  |
|  | Czas reakcji od zgłoszenia |  | Max. 48h |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju |  | Max. 5 dni robocze |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy |  | Max. 7 dni roboczych |  |
|  | Wykonawca ponosi koszty przeglądów serwisowych wbudowanego i dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji |  | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności CE |  | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK |  |
| Wartość netto: |  |  |  |  |
| VAT %: |  |  |  |  |
| Wartość brutto: |  |  |  |  |

Niniejszym oświadczamy, że zaoferowane oprogramowanie/sprzęt oraz sprzęt zintegrowany wraz z nim spełnia wszystkie powyżej wymienione minimalne parametry.

Niniejszym oświadczamy, że oferowane oprogramowanie/sprzęt, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane oprogramowanie/sprzęt jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

/podpisano elektronicznie/**

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Parametry techniczne

Część VI. Fiberocystoskop – 1 szt.

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2026: |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Fiberocystoskop nowy, nie powystawowy |
|  | Wyposażony w kanał roboczy w rozmiarze nie mniejszym niż 7 Fr. |
|  | Długość robocza ok. 370 mm |
|  | Wejście kanału roboczego wyposażone w dwa zintegrowane na stałe z fiberoskopem przyłącza LUER-lock z rozbieralnymi, metalowymi kranikami |
|  | Adapter LUER-Lock do kanału roboczego |
|  | Fiberoskop wyposażony w złącze do podłączenia światłowodu |
|  | Przenośne źródło światła LED |
|  | Okular fiberoskopu wyposażony w pokrętło do regulacji ostrości i dostosowany do połączenia z głowicą kamery endoskopowej różnych producentów |
|  | Kąt pola widzenia: ok 110° |
|  | Rękojeść fiberoskopu wyposażona w dźwignię sterującą wygięciem końcówki dystalnej ok. 215° w górę i ok. 140° w dół |
|  | Wygięcie końcówki dystalnej min.: 210° do góry, 140° do dołu |
|  | Rozmiar zewnętrzny płaszcza roboczego nie większy niż 15,5 Fr. |
|  | Długość robocza fiberoskopu: 37 cm - 38 cm |
|  | Fiberoskop nadający się do sterylizacji w tlenku etylenu (EO) |
|  | Kleszcze biopsyjne, giętkie, jedna bransza ruchoma, rozmiar 5 Fr., długość 730 - 750 mm, wielorazowego użytku – 1 szt. |
|  | Kleszcze chwytające, giętkie, jedna bransza ruchoma, rozmiar 5 Fr., długość 730 - 750 mm, wielorazowego użytku – 1 szt. |
|  | W zestawie: - tester szczelności – 1 szt. - nasadka kompensacji ciśnienia – 1 szt. |
|  | Światłowód we nieprzeźroczystej osłonie, długość 230 – 250 cm – 1 szt. |
|  | Kontener plastikowy do sterylizacji i przechowywania giętkiego endoskopu, pokrywa perforowana, dno kontenera perforowane, wyprofilowane zgodnie z kształtem endoskopu, wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] - 550 x 260 x 92 mm (±5 mm) – 1 szt. |
|  | Kompatybilny z dowolnym torem wizyjnym |

| Informacje dodatkowe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji min 24 m-ce |  | TAK, podać ile |  |
|  | Dostępność do autoryzowanego serwisu. |  | TAK, podać gdzie |  |
|  | Deklaracja zgodności CE |  | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK |  |
| Wartość netto: |  |  |  |  |
| VAT %: |  |  |  |  |
| Wartość brutto: |  |  |  |  |

Niniejszym oświadczamy, że zaoferowane oprogramowanie/sprzęt oraz sprzęt zintegrowany wraz z nim spełnia wszystkie powyżej wymienione minimalne parametry.

Niniejszym oświadczamy, że oferowane oprogramowanie/sprzęt, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane oprogramowanie/sprzęt jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

/podpisano elektronicznie/**

Z zastrzeżeniem ewentualnych odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego

Z zastrzeżeniem ewentualnych odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego

Z zastrzeżeniem ewentualnych odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego

Z zastrzeżeniem ewentualnych odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego

Z zastrzeżeniem ewentualnych odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego

Z zastrzeżeniem ewentualnych odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego