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Załącznik nr 5 do SWZ

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Parametry techniczne

Część I. Tor wizyjny 4K z systemem diagnostyki fotodynamicznej PDD – 1 szt.

	Przedmiot:
	

	Nazwa i typ:
	

	Producent:
	

	Rok produkcji nie starszy niż 2026:
	



	Lp.
	Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych

	1
	2

	
	Monitor operacyjny, procesor obrazu 4K, nowy, nie powystawowy

	1. 
	Przekątna ekranu min. 32" 

	2. 
	Rozdzielczość ekranu min. 3840 × 2160 pikseli

	3. 
	Mocowanie typu VESA

	
	Sterownik kamery 

	4. 
	Sterownik kamery przeznaczony do wykorzystania z głowicą kamery 4K i głowicą kamery FULL HD

	5. 
	Sterownik kamery wyposażony w menu obsługowe wyświetlane w postaci ikon na ekranie monitora operacyjnego

	6. 
	Menu obsługowe wywoływane poprzez przycisk głowicy kamery i poprzez zewnętrzną klawiaturę w przypadku obsługi ze strefy "brudnej" pola operacyjnego

	7. 
	W zestawie zewnętrzna, silikonowa, zmywalna klawiatura USB

	8. 
	W zestawie pamięć PenDrive o pojemności min. 32 GB

	9. 
	Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia sztywnego wideoendoskopu 3D/4K do laparoskopii

	10. 
	Konstrukcja sterownika umożliwiająca podłączenie dedykowanego wideo ureterorenoskopu giętkiego 

	11. 
	Zakres pracy sterownika kamery umożliwiający obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) z wykorzystaniem dedykowanej głowicy kamery 4K

	12. 
	Sterownik kamery wyposażony w min. 2 wyjście wideo Display Port (3840 x 2160p, 50/60 Hz)

	13. 
	Sterownik kamery wyposażony w min. 1 wyjście wideo 12G-SDI (3840 x 2160p, 50/60 Hz)

	14. 
	Sterownik kamery wyposażony w min. 1 wyjście wideo DVI-D (1920 x 1080p, 50/60 Hz)

	15. 
	Sterownik kamery wyposażony min. 3 gniazda USB umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych takich jak np.: pamięć PenDrive, zewnętrzna klawiatura, dedykowana drukarka, włącznik nożny 

	16. 
	Min. 1 gniazdo USB umieszczone na panelu przednim sterownika kamery

	17. 
	Funkcje zapisu zdjęć i filmów w pamięci PenDrive, uruchamianie zapisu poprzez menu sterownika kamery 

	18. 
	Zapis zdjęć w formacie: JPEG

	19. 
	Zapis filmów w formacie: MPEG4

	20. 
	Funkcja regulacji jasności, dostępne min. 4 poziomy regulacji jasności

	21. 
	Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do komunikacji ze źródłem światła w celu realizacji zmiany ustawień i trybów pracy bezpośrednio poprzez menu sterownika kamery

	22. 
	Funkcja automatycznej regulacji intensywności światła w źródle światła LED ustawiana poprzez menu sterownika kamery

	23. 
	Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do komunikacji z dedykowanym insuflatorem CO2 w celu realizacji zmiany ustawień ciśnienia i przepływu CO2 bezpośrednio poprzez menu sterownika kamery

	24. 
	Funkcja programowania przycisków głowicy kamery z możliwością przypisania po dwóch funkcji do każdego z programowanych przycisków głowicy kamery, uruchamianie poprzez krótkie i długie wciśnięcie przycisku

	25. 
	Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery

	26. 
	Funkcja obrotu obrazu o 180°

	27. 
	Funkcja zoomu cyfrowego, dostępne min. 5 poziomów regulacji zoomu, zmiana zoomu poprzez menu sterownika kamery

	28. 
	Funkcja wyświetlania wirtualnego wskaźnika punktowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego

	29. 
	Funkcja wyświetlania wirtualnej siatki na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego

	30. 
	Zintegrowany tryb wizualizacji wykorzystujący cyfrowe odfiltrowanie koloru czerwonego z obrazu wyświetlanego na ekranie monitora operacyjnego w celu poprawy różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia 

	31. 
	Wykorzystanie trybu wizualizacji niezależne od zastosowanego źródła światła

	32. 
	Funkcja jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów na ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu rzeczywistego i włączonym trybem wizualizacji 

	33. 
	Funkcja wyświetlania poziomu intensywności światła źródła światła LED na ekranie monitora operacyjnego

	34. 
	Funkcja wyświetlania aktualnego ciśnienia i przepływu CO2 dedykowanego insuflatora na ekranie monitora operacyjnego

	35. 
	Funkcja tworzenia i zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami sterownika obejmującymi:
· indywidualną konfigurację menu sterownika kamery,
· indywidualne przypisanie funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy kamery.
Zapis min. 20 indywidualnych profili użytkowników

	36. 
	Funkcja importu / eksportu profili użytkowników z / do pamięci PenDrive 

	37. 
	Stopień ochrony min. CF

	
	Głowica kamery 4K 

	38. 
	Głowicy kamery kompatybilna z oferowanym sterownikiem kamery

	39. 
	Praca głowicy kamery w standardzie rozdzielczości 4K, 16:9, 50/60 Hz

	40. 
	Głowica kamery wyposażona w min. 3 przyciski sterujące funkcjami sterownika kamery w tym 2 programowalne

	41. 
	Stopień ochrony min. CF

	
	Głowica kamery FULL HD typu pendularna/kątowa

	42. 
	Głowicy kamery kompatybilna z oferowanym sterownikiem kamery, praca głowicy w standardzie rozdzielczości FULL HD 

	43. 
	Zakres obrazowania głowicy umożliwiający wykorzystanie do diagnostyki fotodynamicznej (PDD) z oferowanym źródłem światła

	44. 
	Głowica kamery wyposażona w min. 1 przetwornik obrazowy

	45. 
	Głowica kamery wyposażona w min. 3 przyciski sterujące funkcjami sterownika kamery w tym 2 programowalne 

	46. 
	Źródło światła LED 

	47. 
	Źródło światła LED kompatybilne z oferowanym sterownikiem kamery.

	48. 
	Obsługa źródła światła poprzez ekran dotykowy oraz menu obsługowe sterownika kamery.

	49. 
	Żywotność lampy LED min. 30 000 h.

	50. 
	Źródło światła posiadające dwie diody: 
· 1 dioda LED odpowiadająca za światło białe,
· 1 dioda LED odpowiadająca za światło niebieskie służące do wizualizacji komórek nowotworowych.

	51. 
	Włącznik nożny jednopedałowy, jednostopniowy, do zastosowania ze źródłem światła 

	
	Pompa ssąco-płucząca

	52. 
	Wielodziedzinowa płucząca pompa rolkowa z oprogramowaniem dedykowanym do procedur endourologicznych takich jak cystoskopia, URS, PCN

	53. 
	Regulacja ciśnienia płukania w zakresie 20 - 150 mmHg 

	54. 
	Program do laparoskopii

	55. 
	Funkcja wykorzystania pompy w trybie odsysania podczas resekcji z regulacją prędkości odsysania w zakresie min. 100-1000 ml/min.

	56. 
	Obsługa pompy poprzez kolorowy ekran dotykowy

	57. 
	Wybór zastosowania pompy z menu z listą dziedzin i procedur wyświetlanej na ekranie dotykowym

	58. 
	Funkcja automatycznego rozpoznawania drenu wraz z automatyczną aktywacją procedur wykorzystujących dany dren

	59. 
	Animacja wyświetlana na ekranie dotykowym instruująca sposób zakładania drenu

	60. 
	Możliwość rozbudowy pompy o oprogramowanie dedykowane do histeroskopii, artroskopii

	61. 
	Przełącznik nożny jednostopniowy

	62. 
	Zestaw startowy (drenu płuczącego 10 szt.)

	63. 
	Zestaw startowy (drenu ssącego 10 szt.)

	
	Wózek aparaturowy 

	64. 
	Podstawa wyposażona w 4 koła z blokadą na min. 2 kołach

	65. 
	Min. 3 półki oraz 1 szuflada

	66. 
	Wysięgnik lub ramię do zamocowania monitora

	67. 
	Wysięgnik na płyny

	68. 
	Szyna sprzętowa 

	
	Optyka do PDD

	69. 
	Optyka cystoskopowa 30°, dł. 30 cm, śr. 4 mm, umożliwiająca obrazowanie w PDD autoklawowalna, wyposażona w system soczewek wałeczkowych typu Hopkins, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanie kodem QR lub Data-Matrix z  zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki - 1 szt.

	70. 
	Kosz druciany na 1 optykę sztywną o dł. rob. do 34 cm i śr. do 10 mm 

	71. 
	Światłowód w nieprzeźroczystej osłonie, śr. 3,5 mm, długość 230-250 cm – 1 szt.



	Informacje dodatkowe

	1. 
	Okres gwarancji min 24 m-ce
	TAK, podać ile
	

	2. 
	Przeglądy aparatu w okresie trwania gwarancji (bezpłatnie)
	Min. 1 rocznie
	

	3. 
	Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia.
	Min. 7 lat
	

	4. 
	Dostępność do autoryzowanego serwisu.
	TAK, podać gdzie
	

	5. 
	Czas reakcji od zgłoszenia
	Max. 48h
	

	6. 
	Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju
	Max. 5 dni robocze
	

	7. 
	Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy
	Max. 7 dni roboczych
	

	8. 
	Wykonawca ponosi koszty przeglądów serwisowych wbudowanego i dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji
	TAK
	

	9. 
	Deklaracja zgodności CE
	TAK
	

	10. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	TAK
	

	
	
	
	

	Wartość netto:
	

	VAT %:
	

	Wartość brutto:
	




Niniejszym oświadczamy, że zaoferowane oprogramowanie/sprzęt oraz sprzęt zintegrowany wraz z nim spełnia wszystkie powyżej wymienione minimalne parametry[footnoteRef:1].  [1:  Z zastrzeżeniem ewentualnych odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego] 

Niniejszym oświadczamy, że oferowane oprogramowanie/sprzęt, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.
Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane oprogramowanie/sprzęt jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).


  /podpisano elektronicznie/**



Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Parametry techniczne
Część II. Cystoskop sztywny – 1 szt.

	Przedmiot:
	

	Nazwa i typ:
	

	Producent:
	

	Rok produkcji nie starszy niż 2026:
	



	Lp.
	Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych

	1
	2

	1. 
	Cystoskop modułowy 19,5 Fr, do zastosowań klasycznych oraz PDD, nowy, nie powystawowy

	2. 
	Optyka cystoskopowa 70°, dł. 30 cm, śr. 4 mm, umożliwiająca obrazowanie w PDD autoklawowalna, wyposażona w system soczewek wałeczkowych typu Hopkins, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanie kodem QR lub Data-Matrix z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki - 1 szt.

	3. 
	Płaszcz cystoskopowy z obturatorem rozmiar 19,5 Fr, długość robocza 22 - 23 cm, wyposażony w 2 rozbieralne kraniki z LUER-Lock

	4. 
	Adapter cystoskopowy z dwoma kanałami roboczymi, kanały wyposażone w uszczelkę oraz rozbieralny kranik 

	5. 
	Kleszcze do usuwania ciał obcych, giętkie, obie bransze ruchome, rozmiar 5 Fr., długość 40 cm - 1 szt.

	6. 
	Kleszcze chwytające, giętkie, obie bransze ruchome, rozmiar 5 Fr., długość 40 cm – 1 szt.

	7. 
	Światłowód w nieprzeźroczystej osłonie, śr. 3,5 mm, długość 230 - 250 cm

	8. 
	Kosz do mycia i dezynfekcji ze składanymi uchwytami, boki z płyty z otworami, wymiary zewnętrzne: 480 x 250 x 66 mm (± 10 mm)

	9. 
	Pokrywa do tacy drucianej – 1 szt.

	10. 
	Mata silikonowa, do zast. z tacą drucianą, wymiary zewnętrzne: 470 x 240 mm (± 10 mm)

	11. 
	Kołki mocujące, do zast. z tacą na instrumenty, op. 12 szt. – 1 op.

	12. 
	Paski silikonowe, op. 12 szt. – 1 op.



	Informacje dodatkowe

	1. 
	Okres gwarancji min 24 m-ce
	TAK, podać ile
	

	2. 
	Dostępność do autoryzowanego serwisu.
	TAK, podać gdzie
	

	3. 
	Deklaracja zgodności CE
	TAK
	

	4. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	TAK
	

	Wartość netto:
	

	VAT %:
	

	Wartość brutto:
	




Niniejszym oświadczamy, że zaoferowane oprogramowanie/sprzęt oraz sprzęt zintegrowany wraz z nim spełnia wszystkie powyżej wymienione minimalne parametry[footnoteRef:2].  [2:  Z zastrzeżeniem ewentualnych odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego] 

Niniejszym oświadczamy, że oferowane oprogramowanie/sprzęt, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.
Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane oprogramowanie/sprzęt jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).


  /podpisano elektronicznie/**

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Parametry techniczne

Część III. Cystoskop giętki – 1 szt.

	Przedmiot:
	

	Nazwa i typ:
	

	Producent:
	

	Rok produkcji nie starszy niż 2026:
	



	Lp.
	Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych

	1
	2

	
	Giętki, cyfrowy ureterorenoskop sterylizowalny, nowy, nie powystawowy

	1. 
	Giętki wideocystoskop ze zintegrowanym przetwornikiem CMOS oraz ze zintegrowanym oświetleniem LED

	2. 
	Średnica części roboczej 7,5 Fr.

	3. 
	Długość robocza 670 mm

	4. 
	Kąt pola widzenia min. 100°

	5. 
	Rozmiar kanału roboczego 3,6Fr.

	6. 
	Kąt wygięcia końcówki G/D 270°/270°

	7. 
	Zintegrowany przewód łączący ze sterownikiem

	8. 
	Rękojeść giętkiego wideocystoskopu wyposażona w 3 przyciski do uruchamiania balansu bieli, zapisu zdjęcia, start/stop zapisu wideo

	9. 
	Wodoszczelność i możliwość pełnego zanurzenia w środkach czyszcząco dezynfekcyjnych dopuszczonych przez producenta 

	10. 
	Plastikowy kontener do sterylizacji i przechowywania wideocystoskopu

	11. 
	Uszczelka kanału instrumentowego, z otworem o śr. 0,8 mm, op. 10 szt. – 1 op.

	12. 
	Sterownik do endoskopów giętkich

	13. 
	Monitor video min. 21”

	14. 
	Cystoskop kompatybilny z torem wizyjnym, który jest na wyposażeniu Zamawiającego




	Informacje dodatkowe

	1. 
	Okres gwarancji min 24 m-ce
	TAK, podać ile
	

	2. 
	Dostępność do autoryzowanego serwisu.
	TAK, podać gdzie
	

	3. 
	Deklaracja zgodności CE
	TAK
	

	4. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	TAK
	

	Wartość netto:
	

	VAT %:
	

	Wartość brutto:
	



Niniejszym oświadczamy, że zaoferowane oprogramowanie/sprzęt oraz sprzęt zintegrowany wraz z nim spełnia wszystkie powyżej wymienione minimalne parametry[footnoteRef:3].  [3:  Z zastrzeżeniem ewentualnych odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego] 

Niniejszym oświadczamy, że oferowane oprogramowanie/sprzęt, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.
Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane oprogramowanie/sprzęt jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).
  /podpisano elektronicznie/**
Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Parametry techniczne

Część IV Zestaw do badań urodynamicznych – 1 szt.

	Przedmiot:
	

	Nazwa i typ:
	

	Producent:
	

	Rok produkcji nie starszy niż 2026:
	



	Lp.
	Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych

	1
	2

	1. 
	Jezdny zespół pomiarowy do urodynamiki, składający się z trzech głównych modułów: 
· bezprzewodowego interfejsu cewników – moduł pacjenta, 
· bezprzewodowego procesora urodynamicznego – moduł centralny wyposażony w pompę infuzyjną i stację ładowania modułu pacjenta,
· bezprzewodowego przetwornika wagowego.
Każdy z trzech modułów komunikuje się bezprzewodowo za pomocą Bluetooth z laptopem lub zestawem stacjonarnym.

	2. 
	Możliwość podłączenia min 3 kanałów sygnałów pomiarowych

	3. 
	Komputer przenośny laptop lub zestaw stacjonarny o poniższych parametrach (minimalnych):
Procesor posiadający co najmniej 12 rdzeni osiągający w teście PassMark CPU Mark (Average CPU Mark) wynik nie mniejszy niż 17 000 punktów, według wyników opublikowanych na stronie http://cpubenchmark.net/cpu_list.php
Typ ekranu: matowy, LED;
Przekątna ekranu: min. 15,6”;
Rozdzielczość ekranu: min. 1920 x 1200;
Karta graficzna: zintegrowana karta graficzna bez dedykowanej karty graficzne;
Łączność: min. Wi-Fi6E, min. moduł Bluetooth 5.3, LAN min. 1000Mbps zintegrowane na płycie głównej;
Podświetlana klawiatura: tak;
RAM: min. 16GB;
Dysk twardy: min. 512GB NVME;
Waga: max. 1,8 kg;
Dołączone wyposażenie: zasilacz
System Windows 11 lub równoważny, zgodnie z opisem równoważności w p. 38 poniżej.  

Drukarka laserowa
Typ urządzenia: wielofunkcyjne laserowe urządzenie monochromatyczne (drukowanie, kopiowanie, skanowanie).
Technologia druku: laserowa.
Pamięć RAM: min. 128 MB.
Interfejsy komunikacyjne: USB 2.0, Wi-Fi.
Szybkość drukowania (A4): min. 20 stron na minutę.
Szybkość kopiowania (A4): min. 20 kopii na minutę.
Typ skanera: Stolikowy (płaski), kolorowy.
Rozdzielczość skanowania (optyczna): minimum 600x1200 dpi.
System materiałów eksploatacyjnych: konstrukcja dwuelementowa – składająca się z osobnej jednostki bębna oraz osobnej kasety z tonerem. Wymiana tonera musi być możliwa bez konieczności wymiany bębna.
Wydajność kasety z tonerem (standardowej): min. 1500 stron.
Wydajność bębna (standardowego): min. 10 000 stron.
Pojemność podajnika papieru: Minimum 150 arkuszy (dla gramatury 80 g/m²).
Wymiary urządzenia (kompaktowa obudowa): Szerokość urządzenia nie większa niż 390 mm, głębokość nie większa niż 350 mm.

	4. 
	Możliwość komunikacji za pomocą Bluetooth

	5. 
	Możliwość przeprowadzania badań za pomocą cewników wodnych lub powietrznych

	
	Programy pomiarowe

	
	CYSTOMETRIA WODNA I CYTOMETRIA MIKCYJNA

	6. 
	Ilość kanałów – min. 3 kanały

	7. 
	Pomiar ciśnienia brzusznego 0 - 320 cm H2O

	8. 
	Pomiar ciśnienia śródpęcherzowego  0 - 320 cm H2O

	9. 
	Pomiar ciśnienia wypieracza 0 - 320 cm H2O

	10. 
	Pompa perystaltyczna do napełniania pęcherza 5-140 ml/min

	11. 
	Pomiar objętości podanej do pęcherza 0-1500 ml

	12. 
	Pomiar EMG ± 1000µV, częstotliwość 20-1200 Hz

	13. 
	Obrazowanie krzywych mierzonych ciśnień w funkcji czasu na ekranie monitora.

	14. 
	Możliwość oznaczania zdarzeń w trakcie napełniania pęcherza

	15. 
	Możliwość zaprogramowania wybranych preferowanych prędkości napełniania pęcherza

	16. 
	Możliwość wykonania cystometrii z mikcją (badanie: ciśnienie – przepływ, badanie ciśnienia wycieku)

	17. 
	Automatyczny i ręczny pomiar podatności pęcherza

	
	PROFILOMETRIA

	18. 
	Prędkość Pullera min 0,5 – 3 mm/s

	19. 
	Zakres ruchu Pullera min 0 – 340 mm

	20. 
	Pomiar ciśnienia w cewce moczowej 0 - 320 cm H2O

	21. 
	Pomiar ciśnienia śródpęcherzowego 0 - 320 cm H2O

	22. 
	Możliwość wykonania profilometrii spoczynkowej i wysiłkowej

	23. 
	Obrazowanie krzywych mierzonych ciśnień w funkcji czasu na ekranie monitora

	24. 
	Nomogram Abrams-Griffiths

	
	Pozostałe parametry

	25. 
	Możliwość wprowadzania danych pacjenta

	26. 
	Możliwość wprowadzania notatek (np. historii choroby) w trakcie trwania badania

	27. 
	Możliwość przewijania zarejestrowanych krzywych w czasie rzeczywistym podczas badania

	28. 
	Możliwość oddzielnego zerowania każdego kanału pomiarowego

	29. 
	Możliwość przesuwania wcześniej zaznaczonych wydarzeń

	30. 
	Możliwość wydruku zarejestrowanego wyniku badania w postaci liczbowej i graficznej

	31. 
	Protokoły z badań:
· uroflowmetria (przepływ cewkowy);
· cystometria (CMG) + Valsalva + LPP;
· analiza ciśnienie-przepływ (cystometria z mikcją);
· profilometria cewkowa (UPP).

	32. 
	Zestawy startowe do uruchomienia urządzenia:
· zestaw akcesoriów do wykonania 10 badań cystometrycznych za pomocą cewników wodnych oraz 2 badań za pomocą cewników powietrznych (dreny pompy, linia manometryczna, kopułki, cewniki dwudrożne, cewniki rektalne, kabel elektrod EMG, elektrody EMG)
· zestaw akcesoriów do przeprowadzenia 5 badań profilometrycznych (zestaw do perfuzji, linia manometryczna, kopułki, cewniki trójdrożne)
· Wszystkie cewniki tego samego producenta, co aparat, w celu zapewnienia maksymalnej dokładności badań.

	
	UROFLOWMETRIA

	33. 
	Bezprzewodowy przepływomierz, przetwornik wagowy, statyw, funkcja automatycznego uruchamiania pomiaru przepływu, obrazowanie krzywej przepływu i objętości na ekranie monitora. Pomiar: przepływu maksymalnego i średniego, czasu mikcji, czasu przepływu, objętości i przyspieszenia.

	34. 
	Zakres pomiaru prędkości przepływu [ml/s]	0 – 50 

	35. 
	Zakres pomiaru objętości przepływu [ml]  0 – 1200 ml

	36. 
	Maksymalny czas przepływu [sek.] 7200

	37. 
	Nomogram pediatryczny do badań uroflometrycznych jako opcja rozbudowy

	
	MICROSOFT WINDOWS 11 PRO PL – opis równoważności

	38. 
	Równoważność do systemu Microsoft Windows 11 PRO PL oznacza, że musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

1.	Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek.

2. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu.
3. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet
(niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane wskazanie źródła udostępniania aktualizacji.

4. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim.
5. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.

6. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe.

7. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi).

8. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer.

9. Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta.

10. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.

11. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

12. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.

13. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.

14. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.

15. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.
16. Wbudowany system pomocy w języku polskim.
17. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).
18. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji.

19. Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.
20. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509;

21. Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard.
22. Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.

23. System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk.

24. Wsparcie dla Java i .NET Framework 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach.
25. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń.

26. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.
27. Rozwiązanie  służące  do  automatycznego  zbudowania  obrazu  systemu  wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową.
28. Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację;
29. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji.

30. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.

31. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe.
32. Udostępnianie modemu.
33. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.

34. Możliwość przywracania plików systemowych.
35. Wsparcie dla architektury 64 bitowej.
Możliwość uruchamiania użytkowanego w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach – Szpitalnego Systemu Informatycznego firmy KAMSOFT S.A.






	Informacje dodatkowe

	1. 
	Okres gwarancji min 24 m-ce
	TAK, podać ile
	

	2. 
	Przeglądy aparatu w okresie trwania gwarancji (bezpłatnie)
	Min. 1 rocznie
	

	3. 
	Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia.
	Min. 7 lat
	

	4. 
	Dostępność do autoryzowanego serwisu.
	TAK, podać gdzie
	

	5. 
	Czas reakcji od zgłoszenia
	Max. 48h
	

	6. 
	Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju
	Max. 5 dni robocze
	

	7. 
	Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy
	Max. 7 dni roboczych
	

	8. 
	Wykonawca ponosi koszty przeglądów serwisowych wbudowanego i dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji
	TAK
	

	9. 
	Deklaracja zgodności CE
	TAK
	

	10. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	TAK
	

	Wartość netto:
	

	VAT %:
	

	Wartość brutto:
	




Niniejszym oświadczamy, że zaoferowane oprogramowanie/sprzęt oraz sprzęt zintegrowany wraz z nim spełnia wszystkie powyżej wymienione minimalne parametry[footnoteRef:4].  [4:  Z zastrzeżeniem ewentualnych odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego] 

Niniejszym oświadczamy, że oferowane oprogramowanie/sprzęt, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.
Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane oprogramowanie/sprzęt jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).



  /podpisano elektronicznie/**




Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Parametry techniczne

Część V. Urządzenie do skupionej fali uderzeniowej – 1 szt.

	Przedmiot:
	

	Nazwa i typ:
	

	Producent:
	

	Rok produkcji nie starszy niż 2025:
	



	Lp.
	Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych

	1
	2

	1. 
	Urządzenie generujący falę uderzeniową, nowy, nie powystawowy

	2. 
	Urządzenie do pozaustrojowej terapii zogniskowaną falą uderzeniową. Sterownik wyposażony ekran dotykowy, minimum 3 półkowy wózek jezdny

	3. 
	Wielokryształowe piezoelektryczne źródło generujące falę uderzeniową w technologii LSTC-ED gwarantujące wygenerowanie minimum 5 milionów impulsów

	4. 
	Stosowany w zaburzeniach erekcji, przewlekłych bólów miednicyi przewlekłego zapalenia gruczołu krokowego

	5. 
	Aparat wyposażony w dwie głowice skupiające, punktową oraz liniową

	6. 
	Maksymalna gęstość energii głowicy punktowej na głębokości zogniskowania fali uderzeniowej nie mniejsza niż 0,4 mJ/mm2

	7. 
	Maksymalna głębokość zogniskowania fali dla głowicy punktowej nie mniejsza niż 3cm, liniowej 2cm. Regulacja głębokości zogniskowania fali nie większa niż 5 mm

	8. 
	Parametry głowicy punktowej:
· głębokość penetracji do 20 mm, 
· min. gęstości energii 0,4 mJ/mm2,

	9. 
	Parametry głowicy liniowej:
· głębokość penetracji do 20 mm, 
· min. gęstości energii 0,16 mJ/mm2,
· objętość obszaru terapii ( x, y, z ) 2476 mm3 

	10. 
	Częstotliwość pracy od 1 do minimum 12 Hz regulowana skokowo co 1 Hz

	11. 
	Głowica punktowa wyposażona w 7 aplikatorów ogniskujących max. energię na głębokości: 0,5,10,15,20,25,30mm.
Głowica liniowa wyposażona w 5 aplikatorów ogniskujących max. energię na głębokości: 0,5,10,15,20 mm.

	12. 
	Funkcja auto testu sterownika oraz głowic

	13. 
	Tryb burst - Tryb częstotliwości odnosi się do serii kolejnych pakietów impulsów, przerywanych krótką przerwą. Czas trwania impulsów i przerw oraz częstotliwość są określane przed rozpoczęciem terapii

	14. 
	T-Ramp - W trybie następuje stopniowy wzrost częstotliwości w określonym czasie. Początkowa i docelowa częstotliwość, a także okres, w którym następuje wzrost częstotliwości, są definiowane przed rozpoczęciem terapii

	15. 
	Waga jednostki sterującej bez głowicy: 12 kg  1,5 kg

	16. 
	Uchwyt na prącie z regulacją wysokości

	17. 
	Nożny przycisk służący do wyzwolenia impulsu fali uderzeniowej oraz zmiany poziomu intensywności

	18. 
	Wymiary sterownika: szer. x wys. x głęb.
450 mm x 405 mm x 226 mm  50mm

	19. 
	Zestaw kołpaków żelowych






	Informacje dodatkowe

	1. 
	Okres gwarancji min 24 m-ce
	TAK, podać ile
	

	2. 
	Przeglądy aparatu w okresie trwania gwarancji (bezpłatnie)
	Min. 1 rocznie
	

	3. 
	Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia.
	Min. 7lat
	

	4. 
	Dostępność do autoryzowanego serwisu.
	TAK, podać gdzie
	

	5. 
	Czas reakcji od zgłoszenia
	Max. 48h
	

	6. 
	Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju
	Max. 5 dni robocze
	

	7. 
	Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy
	Max. 7 dni roboczych
	

	8. 
	Wykonawca ponosi koszty przeglądów serwisowych wbudowanego i dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji
	TAK
	

	9. 
	Deklaracja zgodności CE
	TAK
	

	10. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	TAK
	

	Wartość netto:
	

	VAT %:
	

	Wartość brutto:
	




Niniejszym oświadczamy, że zaoferowane oprogramowanie/sprzęt oraz sprzęt zintegrowany wraz z nim spełnia wszystkie powyżej wymienione minimalne parametry[footnoteRef:5].  [5:  Z zastrzeżeniem ewentualnych odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego] 

Niniejszym oświadczamy, że oferowane oprogramowanie/sprzęt, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.
Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane oprogramowanie/sprzęt jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).


  /podpisano elektronicznie/**



Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Parametry techniczne

Część VI. Fiberocystoskop – 1 szt.

	Przedmiot:
	

	Nazwa i typ:
	

	Producent:
	

	Rok produkcji nie starszy niż 2026:
	



	Lp.
	Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych

	1
	2

	
	Fiberocystoskop nowy, nie powystawowy

	1. 
	Wyposażony w kanał roboczy w rozmiarze nie mniejszym niż 7 Fr.

	2. 
	Długość robocza ok. 370 mm

	3. 
	Wejście kanału roboczego wyposażone w dwa zintegrowane na stałe z fiberoskopem przyłącza LUER-lock z rozbieralnymi, metalowymi kranikami

	4. 
	Adapter LUER-Lock do kanału roboczego  

	5. 
	Fiberoskop wyposażony w złącze do podłączenia światłowodu

	6. 
	Przenośne źródło światła LED

	7. 
	Okular fiberoskopu wyposażony w pokrętło do regulacji ostrości i dostosowany do połączenia z głowicą kamery endoskopowej różnych producentów

	8. 
	Kąt pola widzenia: ok 110°

	9. 
	Rękojeść fiberoskopu wyposażona w dźwignię sterującą wygięciem końcówki dystalnej ok. 215° w górę i ok. 140° w dół

	10. 
	Wygięcie końcówki dystalnej min.: 210° do góry, 140° do dołu

	11. 
	Rozmiar zewnętrzny płaszcza roboczego nie większy niż 15,5 Fr. 

	12. 
	Długość robocza fiberoskopu: 37 cm - 38 cm

	13. 
	Fiberoskop nadający się do sterylizacji w tlenku etylenu (EO)

	14. 
	Kleszcze biopsyjne, giętkie, jedna bransza ruchoma, rozmiar  5 Fr., długość 730 - 750 mm, wielorazowego użytku – 1 szt.

	15. 
	Kleszcze chwytające, giętkie, jedna bransza ruchoma, rozmiar  5 Fr., długość 730 - 750 mm, wielorazowego użytku – 1 szt.

	16. 
	W zestawie:
· tester szczelności – 1 szt.
· nasadka kompensacji ciśnienia – 1 szt. 

	17. 
	Światłowód we nieprzeźroczystej osłonie, długość 230 – 250 cm – 1 szt.

	18. 
	Kontener plastikowy do sterylizacji i przechowywania giętkiego endoskopu, pokrywa perforowana, dno kontenera perforowane, wyprofilowane zgodnie z kształtem endoskopu, wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] - 550 x 260 x 92 mm (±5 mm) – 1 szt.

	19. 
	Kompatybilny z dowolnym torem wizyjnym



	Informacje dodatkowe

	1. 
	Okres gwarancji min 24 m-ce
	TAK, podać ile
	

	2. 
	Dostępność do autoryzowanego serwisu.
	TAK, podać gdzie
	

	3. 
	Deklaracja zgodności CE
	TAK
	

	4. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	TAK
	

	Wartość netto:
	

	VAT %:
	

	Wartość brutto:
	




Niniejszym oświadczamy, że zaoferowane oprogramowanie/sprzęt oraz sprzęt zintegrowany wraz z nim spełnia wszystkie powyżej wymienione minimalne parametry[footnoteRef:6].  [6:  Z zastrzeżeniem ewentualnych odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego] 

Niniejszym oświadczamy, że oferowane oprogramowanie/sprzęt, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.
Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane oprogramowanie/sprzęt jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).


/podpisano elektronicznie/**
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