Załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy

Formularz asortymentowo – cenowy

Lp.; Asortyment; j.m.; Ilość; Cena jednostkowa netto; Wartość netto; Stawka Vat; Cena jednostkowa brutto; Wartość brutto. I; Stoły operacyjne w tym:; szt.; 6. wyposażenie ortopedyczne; kpl.; 1. wyposażenie ginekologiczne; szt.; 1. wyposażenie urologiczne; szt.; 1. wyposażenie chirurgiczne; szt.; 2. wyposażenie laryngologiczne i okulistyczne; szt.; 1. RAZEM:; RAZEM:. UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto: Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Opis przedmiotu zamówienia

Stoły operacyjne z wyposażeniem – 6 szt.

| Lp. | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr wymagany | Parametr oferowany/podać |
| --- | --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Producent | TAK/Podać |  |
|  | Model/Typ (pełna symbolika) | TAK/Podać |  |
|  | Kraj produkcji/kraj pochodzenia | TAK/Podać |  |
|  | Rok produkcji nie wcześniej niż 2026 r.; sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, niepowystawowy, w najnowszej dostępnej wersji konstrukcyjnej i oprogramowania. | TAK/Podać |  |
|  | Zakres ilościowy zamówienia: 6 mobilnych stołów operacyjnych, w tym: 1 stół z wyposażeniem ortopedycznym, 1 stół z wyposażeniem ginekologicznym, 1 stół z wyposażeniem urologicznym, 2 stoły z wyposażeniem chirurgicznym oraz 1 stół z wyposażeniem laryngologicznym i okulistycznym. | TAK |  |
|  | Każdy stół wraz z przypisanym wyposażeniem musi tworzyć kompletny, wzajemnie kompatybilny i gotowy do użytkowania system. W cenie należy uwzględnić wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego montażu i używania wyposażenia, w szczególności zaciski, uchwyty, adaptery, łączniki, materace, przewody, ładowarki i elementy mocujące, także gdy nie zostały odrębnie wyszczególnione. Wskazana liczba uchwytów mocujących oznacza liczbę dodatkowych uchwytów uniwersalnych. Niezależnie od niej każde zaoferowane akcesorium musi zostać dostarczone z kompletem dedykowanych uchwytów, zacisków i adapterów niezbędnych do jego jednoczesnego użytkowania w konfiguracji określonej przez Zamawiającego. | TAK |  |
| II | KONSTRUKCJA STOŁU I PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Stół operacyjny z blatem minimum czterosegmentowym, obejmującym: podgłówek, płytę plecową, płytę siedzeniową oraz dwuczęściowy podnóżek. | TAK |  |
|  | Stół mobilny, wyposażony w podwójne koła o średnicy minimum 100 mm. Podstawa w kształcie litery U, z wycięciem od strony nóg, umożliwiająca dogodny dostęp do pacjenta, bez dźwigni i innych elementów wystających. Podstawa umożliwiająca wsunięcie stóp personelu z każdej strony, zabudowana od spodu; dopuszcza się, aby koła były jedynymi niezabudowanymi elementami. Górna powierzchnia podstawy z obniżeniem w rejonie osadzenia kolumny. | TAK |  |
|  | Odstęp pomiędzy podłogą a dolną powierzchnią podstawy: 87 mm ± 2 mm. | TAK/Podać |  |
|  | Podstawa wyposażona w piąte koło kierunkowe, stale aktywne dzięki wspomaganiu sprężyną gazową, ułatwiające jazdę kierunkową i manewrowanie stołem. | TAK |  |
|  | Kolumna stołu o przekroju 323 × 323 mm ± 2 mm. Górna część kolumny osłonięta panelami harmonijkowymi z elastycznego tworzywa. | TAK/Podać |  |
|  | Kolumna osłonięta panelami wykonanymi z aluminium oraz narożnikami z polimeru. Konstrukcja modułowa umożliwiająca wymianę pojedynczego uszkodzonego panelu bez konieczności wymiany całej osłony kolumny. | TAK |  |
|  | Napęd stołu elektromechaniczny i elektrohydrauliczny; regulacja wysokości oraz blokowanie i odblokowywanie podstawy do podłoża realizowane elektrohydraulicznie. | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe. Minimum 3 wbudowane akumulatory 12 V, zapewniające po pełnym naładowaniu co najmniej 5 dni pracy po 8 godzin dziennie. Maksymalny czas pełnego ładowania akumulatorów: 5 godzin. | TAK/Podać |  |
|  | Elektrohydrauliczny system automatycznej kompensacji nierówności podłoża, niwelujący nierówności w zakresie do 10 mm. | TAK |  |
|  | Awaryjne odblokowanie podstawy od podłoża przyciskiem zwalniającym blokadę, umieszczonym w podstawie stołu od strony głowy pacjenta przy standardowej orientacji blatu. | TAK |  |
|  | Podstawa i rama blatu wykonane ze stali nierdzewnej oraz aluminium; dopuszcza się elementy przegubów osłonięte tworzywem sztucznym. | TAK |  |
|  | Całkowita szerokość blatu wraz z szynami bocznymi: 600 mm ± 5 mm. | TAK/Podać |  |
|  | Szerokość materacy blatu: 545 mm ± 5 mm. | TAK/Podać |  |
|  | Gniazda do podłączenia pilota lub sterownika nożnego po obu stronach kolumny – od strony nóg i od strony głowy. | TAK |  |
|  | Blat wyposażony w zdejmowane, bezszwowe materace o właściwościach przeciwodleżynowych, o grubości minimum 80 mm. Blat przezierny dla promieniowania RTG na całej długości, bez metalowych elementów poprzecznych (szyn) ograniczających obrazowanie. | TAK/Podać |  |
|  | Blat, kolumna i podstawa łatwe do czyszczenia i dezynfekcji. Szyny boczne blatu bez widocznych śrub. Osłona podstawy jednoelementowa, bez łączeń, klejeń i spawów. | TAK |  |
|  | System szybkiego mocowania komponentów blatu w kształcie haków albo rozwiązanie równoważne, wyposażone w sensory rozpoznające zamontowany element i jego długość. | TAK/Podać |  |
| III | STEROWANIE I SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA |  |  |
|  | Obsługa funkcji stołu za pomocą pilota przewodowego. Układ elektrohydrauliczny realizuje co najmniej regulację wysokości oraz blokowanie i odblokowywanie podstawy do podłoża. Układ elektromechaniczny realizuje co najmniej: przechyły boczne, Trendelenburga i anty-Trendelenburga, pozycję flex/reflex, regulację płyty nożnej, regulację płyty plecowej, pozycję standardową „0”, przesuw wzdłużny blatu oraz wyłączenie. Dodatkowo manualna regulacja górnej płyty plecowej. | TAK |  |
|  | Możliwość obsługi wszystkich funkcji stołu z awaryjnego panelu sterującego umieszczonego na bocznej ścianie kolumny. Panel płaski zabudowany w kolumnie i zabezpieczony przed przypadkowym użyciem przez konieczność jednoczesnego naciśnięcia dwóch przycisków albo zastosowanie równoważnego zwolnienia blokady dwuprzyciskowej. | TAK |  |
|  | Geometryczny system antykolizyjny zabezpieczający elementy blatu przed kolizją, w tym przed uderzeniem o podłoże. System zatrzymujący ruch w przypadku ryzyka kolizji i informujący użytkownika o zdarzeniu sygnałem na pilocie. System aktywny podczas sterowania zarówno pilotem, jak i panelem awaryjnym na kolumnie. | TAK |  |
|  | Pilot przewodowy z możliwością zaprogramowania minimum 2 pozycji użytkownika oraz z co najmniej jedną pozycją fabryczną „beach chair” albo równoważną. Za pozycję równoważną Zamawiający uzna fabrycznie zaprogramowaną funkcję umożliwiającą automatyczne ustawienie stołu w pozycji półsiedzącej lub siedzącej pacjenta, odpowiadającej funkcjonalnie pozycji „beach chair”, uruchamianą z pilota przewodowego za pomocą jednego dedykowanego przycisku albo jednej komendy. | TAK/Podać |  |
|  | Pilot bezprzewodowy wraz z ładowarką. | TAK |  |
|  | Pilot przewodowy wyraźnie podzielony na trzy sekcje: 1. blokowanie/odblokowywanie; 2. ruch kolumny – Trendelenburg, anty-Trendelenburg, przechyły boczne i góra/dół; 3. ruch blatu – segment nóg, segment pleców, przesuw wzdłużny i pozycja flex/reflex. | TAK |  |
|  | Podstawa wyposażona w przycisk awaryjnego resetowania stołu w przypadku wystąpienia problemów technicznych. | TAK |  |
|  | Podstawa wyposażona we wskaźnik poziomu naładowania akumulatorów oraz wyświetlacz serwisowy informujący o konieczności wykonania przeglądu i rodzaju usterki, w tym prezentujący kody serwisowe umożliwiające szybką diagnostykę. | TAK |  |
|  | System informacji świetlnej LED umieszczony w podstawie stołu, informujący co najmniej o: - prawidłowym zablokowaniu stołu do podłoża – światło zielone; - odblokowaniu i ograniczeniu funkcji – światło żółte; - wystąpieniu błędu lub usterki – światło czerwone w sekwencji serwisowej; - niskim poziomie akumulatorów – migające światło czerwone. Możliwość włączenia i wyłączenia białego oświetlenia podstawy do zabiegów endoskopowych z poziomu wyświetlacza pilota. | TAK/Podać |  |
| IV | ZAKRESY REGULACJI I PRZEZIERNOŚĆ RTG |  |  |
|  | Elektrohydrauliczna regulacja wysokości blatu w zakresie od 598 mm, do 1148 mm. Dopuszcza się zaoferowanie szerszego zakresu regulacji, w tym niższej wysokości minimalnej lub wyższej wysokości maksymalnej. Prędkość regulacji nie większa niż 2 cm/s. | TAK/Podać |  |
|  | Przechył boczny: minimum 25°. | TAK/Podać |  |
|  | Trendelenburg: minimum 35°. | TAK/Podać |  |
|  | Anty-Trendelenburg: minimum 35°. | TAK/Podać |  |
|  | Przesuw wzdłużny blatu: minimum 400 mm, w tym co najmniej 200 mm w stronę głowy i 200 mm w stronę nóg. Prędkość przesuwu minimum 26 mm/s. | TAK/Podać |  |
|  | Zakres regulacji podgłówka: minimum ±30°. | TAK/Podać |  |
|  | Elektromechaniczna regulacja podnóżka w zakresie minimum od +90° do −105°. | TAK/Podać |  |
|  | Elektromechaniczna regulacja płyty plecowej w zakresie minimum od +90° do −90°. | TAK/Podać |  |
|  | Funkcja automatycznego powrotu do pozycji „0”, poziomująca jednocześnie wszystkie elementy blatu, w tym segment nóg, uruchamiana jednym przyciskiem. | TAK |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze stołu: minimum 450 kg. | TAK/Podać |  |
|  | Możliwość jednoczesnego ustawienia Trendelenburga i przechyłu bocznego do zabiegów laparoskopowych co najmniej w stosunku 30°/25°. | TAK/Podać |  |
|  | Obszar przezierności dla RTG liczony od krawędzi kolumny stołu do końca blatu od strony nóg uwzględniając przesuw wzdłużny nie mniejszy niż 1390 mm w pozycji normalnej przy zastosowaniu przedłużenia urologicznego i podnóżków. | TAK/Podać |  |
|  | Obszar przezierności dla RTG liczony od krawędzi kolumny stołu do końca blatu od strony głowy uwzględniając przesuw wzdłużny nie mniejszy niż 1150 mm w pozycji normalnej przy zastosowaniu górnej płyty plecowej. | TAK/Podać |  |
|  | Obszar przezierności dla RTG liczony od krawędzi kolumny stołu do końca blatu od strony nóg uwzględniając przesuw wzdłużny nie mniejszy niż 1550 mm w pozycji normalnej dla zastosowania płyty karbonowej jednosegmentowej. | TAK/Podać |  |
| Dla wymiarów wyposażenia i akcesoriów, przy których nie wskazano odrębnej tolerancji, dopuszcza się odchylenie ±5%, pod warunkiem zachowania pełnej funkcjonalności, kompatybilności ze stołem, bezpieczeństwa pacjenta oraz możliwości wykonywania przewidzianych procedur. Dopuszczenie nie dotyczy wymiarów wynikających z kompatybilności mechanicznej elementów. |  |  |  |
| V | WYPOSAŻENIE ORTOPEDYCZNE – ŁĄCZNY KOMPLET DLA 1 STOŁU |  |  |
|  | Ekran anestezjologiczny – 1 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Uchwyt mocujący do akcesoriów – 5 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Podpora ręki anestezjologa na potrójnym przegubie kulowym, sterowana jednym pokrętłem – 2 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Pozycjoner piankowy profilowany pod głowę – 1 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Zapora boczna z regulacją wysokości i długości – 2 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Poduszka zapory bocznej 85 × 85 mm – 1 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Poduszka zapory bocznej 100 × 215 mm – 1 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Pas do mocowania pacjenta o długości minimum 180 cm – 1 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Podpora nogi na zawiasie kulowym – typ Göpela – 2 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Profilowany pozycjoner pod głowę 250 × 300 × 110 mm – 1 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Wałek o średnicy 150 mm i długości 500 mm – 1 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Pozycjoner tunelowy do pozycji bocznej – 1 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Blat karbonowy o długości 1200 mm – 1 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Materac do blatu karbonowego – 1 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Pozycjoner do stabilizacji klatki piersiowej z pianki wiskoelastycznej, po złożeniu tworzący literę H – 2 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Przezierna, wsuwana podpora pod rękę – 2 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Przezierny pas pacjenta – 2 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Trójdzielna płyta do operacji barku z adapterem i specjalistycznym podgłówkiem typu hełm – 1 kpl. | TAK/Podać |  |
|  | Wózek do transportu i przechowywania przystawki do operacji barku – 1 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Stolik do operacji ręki wykonany z włókna węglowego, o wymiarach 885 × 380 × 150 mm – 1 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Adapter szyny akcesoryjnej – 1 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Podpora pod stolik do operacji ręki – 1 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Podpora pod kolano do artroskopii ze stabilizacją nogi – 1 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Wózek do dokowania przystawki ortopedycznej – 1 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Adapter przystawki ortopedycznej – 1 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Adapter uniwersalny – 1 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Płyta karbonowa pod biodra – 1 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Kołek zaporowy krocza 150 – 1 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Metalowe ramiona wyciągowe – 1 kpl. | TAK/Podać |  |
|  | Przedłużenie ramienia wyciągowego – 2 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Adapter do regulacji wysokości – 2 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Mechanizm wyciągowy – 2 szt. | TAK/Podać |  |
|  | But trakcyjny dla dorosłych – 3 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Adapter do drutów Kirschnera – 1 szt. | TAK/Podać |  |
|  | But skórzany prawy – 1 szt. | TAK/Podać |  |
|  | But skórzany lewy – 1 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Pozycjoner pod odcinek lędźwiowy – 1 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Pozycjoner pod nogi – 1 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Stelaż wózka na akcesoria – 1 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Kosz do stelaża – 3 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Przedłużenie szyny akcesoryjnej o długości 520 mm – 2 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Uchwyt/listwa do mocowania akcesoriów na stelażu – 1 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Wałek pod kolano – 1 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Dolna podpora ramienia – 2 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Pozycjoner schodkowy 30°/60°/90° – 1 szt. | TAK/Podać |  |
| VI | WYPOSAŻENIE GINEKOLOGICZNE – ŁĄCZNY KOMPLET DLA 1 STOŁU |  |  |
|  | Ekran anestezjologiczny – 1 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Uchwyt mocujący do akcesoriów – 3 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Podpora ręki anestezjologa na potrójnym przegubie kulowym, sterowana jednym pokrętłem – 2 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Zapora boczna z regulacją wysokości i długości – 2 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Poduszka zapory bocznej 85 × 85 mm – 1 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Poduszka zapory bocznej 100 × 215 mm – 1 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Pas do mocowania pacjenta o długości minimum 180 cm – 1 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Ginekologiczna podpora nogi na zawiasie kulowym – typ Göpela – 2 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Profilowany pozycjoner pod głowę 250 × 300 × 110 mm – 1 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Zestaw do uniwersalnego podparcia w pozycji Trendelenburga, obejmujący: 2 poduszki pod plecy, profilowaną poduszkę pod głowę oraz płytę stabilizującą mocowaną do szyn bocznych pasami z klamrami – 1 kpl. | TAK/Podać |  |
|  | Podpora nogi na sprężynie gazowej – lewa – 1 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Podpora nogi na sprężynie gazowej – prawa – 1 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Uchwyt do podpory nogi na sprężynie gazowej – 2 szt. | TAK/Podać |  |
| VII | WYPOSAŻENIE UROLOGICZNE – ŁĄCZNY KOMPLET DLA 1 STOŁU |  |  |
|  | Ekran anestezjologiczny – 1 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Uchwyt mocujący do akcesoriów – 3 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Podpora ręki anestezjologa na potrójnym przegubie kulowym, sterowana jednym pokrętłem – 2 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Zapora boczna z regulacją wysokości i długości – 2 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Poduszka zapory bocznej 85 × 85 mm – 1 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Poduszka zapory bocznej 100 × 215 mm – 1 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Pas do mocowania pacjenta o długości minimum 180 cm – 1 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Ginekologiczna podpora nogi na zawiasie kulowym – typ Göpela – 2 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Profilowany pozycjoner pod głowę 250 × 300 × 110 mm – 1 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Wałek o średnicy 150 mm i długości 500 mm – 1 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Pozycjoner tunelowy do pozycji bocznej – 1 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Zestaw do uniwersalnego podparcia, obejmujący: 2 poduszki pod plecy, profilowaną poduszkę pod głowę oraz płytę stabilizującą mocowaną do szyn bocznych pasami z klamrami – 1 kpl. | TAK/Podać |  |
|  | Podpora nogi na sprężynie gazowej – lewa – 1 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Podpora nogi na sprężynie gazowej – prawa – 1 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Uchwyt do podpory nogi na sprężynie gazowej – 2 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Segment/przedłużenie blatu urologiczno-ginekologiczne – 1 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Materac segmentu urologiczno-ginekologicznego – 1 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Misa urologiczna – 1 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Adapter do montażu misy urologicznej – 1 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Lekka płyta nóg – 1 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Materac do lekkiej płyty nóg – 1 szt. | TAK/Podać |  |
| VIII | WYPOSAŻENIE CHIRURGICZNE – ŁĄCZNY KOMPLET DLA 2 STOŁÓW |  |  |
|  | Ekran anestezjologiczny – 2 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Uchwyt mocujący do akcesoriów – 2 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Podpora ręki anestezjologa na potrójnym przegubie kulowym, sterowana jednym pokrętłem – 4 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Zapora boczna z regulacją wysokości i długości – 4 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Poduszka zapory bocznej 85 × 85 mm – 2 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Poduszka zapory bocznej 100 × 215 mm – 2 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Pas do mocowania pacjenta o długości minimum 180 cm – 2 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Profilowany pozycjoner pod głowę 250 × 300 × 110 mm – 2 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Wałek o średnicy 150 mm i długości 500 mm – 2 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Pozycjoner tunelowy do pozycji bocznej – 2 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Zestaw do uniwersalnego podparcia w pozycji Trendelenburga, obejmujący: 2 poduszki pod plecy, profilowaną poduszkę pod głowę oraz płytę stabilizującą mocowaną do szyn bocznych pasami z klamrami – 2 kpl. | TAK/Podać |  |
|  | Podpora nogi na sprężynie gazowej – lewa – 2 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Podpora nogi na sprężynie gazowej – prawa – 2 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Uchwyt do podpory nogi na sprężynie gazowej – 4 szt. | TAK/Podać |  |
| IX | WYPOSAŻENIE LARYNGOLOGICZNE I OKULISTYCZNE – ŁĄCZNY KOMPLET DLA 1 STOŁU |  |  |
|  | Ekran anestezjologiczny – 1 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Uchwyt mocujący do akcesoriów – 2 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Podpora ręki anestezjologa na potrójnym przegubie kulowym, sterowana jednym pokrętłem – 2 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Profilowany pozycjoner pod głowę – 1 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Zapora boczna z regulacją wysokości i długości – 2 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Poduszka zapory bocznej 85 × 85 mm – 1 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Poduszka zapory bocznej 100 × 215 mm – 1 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Pas do mocowania pacjenta o długości minimum 180 cm – 1 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Płyta trapezowa do zabiegów laryngologicznych i okulistycznych – 1 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Materac do płyty trapezowej – 1 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Adapter do połączenia zagłówka laryngologicznego i okulistycznego – 1 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Łącznik poziomy zagłówka laryngologicznego i okulistycznego – 1 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Łącznik pionowy zagłówka laryngologicznego i okulistycznego – 1 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Płaski zagłówek laryngologiczny/okulistyczny – 1 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Dwuczęściowy podgłówek laryngologiczny/okulistyczny typu podkowa – 1 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Podpora pod przedramiona operatora – 1 szt. | TAK/Podać |  |
| X | WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |
|  | Dostawa, wniesienie, montaż, kompletacja, uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania oraz przekazanie wszystkich stołów i wyposażenia do eksploatacji w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wszystkie koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego z obsługi i bezpiecznego użytkowania stołów oraz wyposażenia, przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego po uruchomieniu sprzętu, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. | TAK |  |
|  | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń, z podpisami osób przeszkolonych, bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni co najmniej 36 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanego urządzenia oraz wszystkich elementów peryferyjnych, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe. Gwarancja obejmująca stoły, akumulatory, wszystkie elementy wyposażenia i akcesoria. Gwarancja pełna, obejmująca robociznę, części, dojazdy, transport oraz wymagane przez producenta przeglądy okresowe i czynności konserwacyjne. Okres gwarancji: – od 36 do 41 miesięcy – 0 pkt, – od 42 do 47 miesięcy – 10 pkt, – 48 miesięcy i więcej – 20 pkt. | TAK/Podać |  |
|  | W okresie gwarancji wszystkie naprawy, regulacje, aktualizacje, przeglądy i wymiany części niezbędne do zachowania pełnej sprawności urządzeń będą realizowane bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Wraz z dostawą Wykonawca przekaże dokumentację w języku polskim, w szczególności instrukcje obsługi, instrukcje czyszczenia i dezynfekcji, dokumentację techniczną niezbędną dla służb technicznych Zamawiającego oraz dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobów do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami. | TAK |  |
|  | Wykonawca zagwarantuje dostępność części zamiennych, wyposażenia dodatkowego i materiałów eksploatacyjnych przez okres minimum 10 lat od daty odbioru końcowego. | TAK |  |
|  | Wszystkie licencje, kody dostępu, klucze serwisowe użytkownika i oprogramowanie niezbędne do pełnego korzystania z dostarczonych funkcji muszą być ujęte w cenie i przekazane Zamawiającemu bez ograniczeń czasowych, o ile są wymagane dla oferowanego rozwiązania. | TAK |  |
|  | Oferowane stoły oraz wszystkie elementy wyposażenia muszą być wzajemnie kompatybilne i dopuszczone przez producenta stołu do stosowania w oferowanej konfiguracji. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za kompletność i prawidłowe działanie całego zestawu. | TAK |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego zgodnie z MDR – Oferowany stół operacyjny musi być wyrobem medycznym w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745. Wykonawca poda klasę wyrobu oraz regułę klasyfikacji zastosowaną przez producenta zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia (UE) 2017/745. Na potwierdzenie Wykonawca przedłoży deklarację zgodności UE producenta, a jeżeli udział jednostki notyfikowanej jest wymagany dla danego wyrobu – również właściwy, ważny certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikowaną. | TAK/Podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii, czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii lub diagnostyka zdalna, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) max 24 godziny. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym maksimum 7 dni kalendarzowych. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym wymagającej importu części spoza Polski – maksimum 14 dni kalendarzowych. | Tak |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 7 dni kalendarzowych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca wykona na własny koszt wszystkie przeglądy, konserwacje, testy specjalistyczne oraz testy bezpieczeństwa wymagane przez producenta, jednak nie rzadziej niż jeden przegląd w każdym rozpoczętym 12-miesięcznym okresie gwarancji. | Tak |  |
|  | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  |
|  | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim | Tak |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. | Tak |  |
|  | Dostawa i uruchomienie (zrealizowanie przedmiotu umowy): do 15 listopada 2026 roku | Tak/Podać |  |

Dla parametrów technicznych Wykonawca wskaże nazwę dokumentu producenta oraz numer strony, na której potwierdzono oferowaną wartość lub funkcjonalność. Jeżeli określony parametr nie jest ujawniany w ogólnodostępnej dokumentacji producenta, dopuszcza się imienne oświadczenie producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, odnoszące się jednoznacznie do oferowanego modelu 
i konfiguracji.

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1.     Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

2.     Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………………………

Wykonawca