Zadanie nr 1                                                                                                                                 Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy

Opis przedmiotu zamówienia

Tomograf komputerowy

| l.p. | Parametr | Warunek graniczny | Punktacja techniczna | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | - | - | - |
|  | Producent | Tak, podać | - |  |
|  | Model | Tak, podać | - |  |
|  | Kraj produkcji | Tak, podać | - |  |
|  | Rok produkcji nie wcześniej 2026; aparat fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, nie powystawowy | Tak, podać | - |  |
|  | Dokumenty dopuszczające do użytkowania i obrotu na terenie RP na zaoferowany tomograf, oprogramowanie diagnostyczne serwera aplikacji, wstrzykiwacz oraz wszystkie urządzenia dodatkowe, będące wyrobem medycznym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie | Tak | - |  |
|  | Wszystkie wymagane licencje / aplikacje są bezterminowe. Żadna z zaoferowanych aplikacji czy funkcjonalności systemu tomografii czy stacji diagnostycznych nie wymaga podłączenia do urządzeń zewnętrznych (znajdujących się poza siedzibą szpitala), wysyłania jakichkolwiek danych na takie urządzenia zewnętrzne i ich funkcjonowanie nie jest od tego uzależnione (nie dotyczy usługi zdalnego serwisu). | Tak | - |  |
|  | Rzeczywista liczba aktywnych rzędów detektorów o wymiarze detektora w osi Z < 1mm (submilimetrowych). W przypadku systemów dwudetektorowych – podać sumę rzędów obu detektorów. W przypadku systemów z detektorem „kanapkowym / dwuwarstwowym” podać wartość w osi Z dla jednej warstwy detektora. | ≥ 128 Tak, podać | - |  |
|  | System zapewniający jednoczesne (w trakcie jednego pełnego obrotu układu lampa rtg – detektor) uzyskanie minimum 256 nakładających się warstw w odniesieniu do liczby rzędów zadeklarowanych w pkt. 7. | ≥ 256 Tak, podać | - |  |
|  | Pokrycie anatomiczne detektora w izocentrum w osi Z | ≥ 80 mm Tak, podać | - |  |
|  | Komunikacja głosowa z pacjentem w czasie badania: automatycznie z protokołu badania oraz przez dwukierunkowy interkom | Tak | - |  |
|  | STÓŁ/GANTRY | - | - | - |
|  | Średnica otworu gantry [cm] | ≥ 78 cm Tak, podać | - |  |
|  | Maksymalny zakres przesuwu stołu, bez elementów metalowych podczas skanowania min.200 cm | ≥ 200 cm Tak, podać | - |  |
|  | Panele sterujące na obudowie gantry umieszczone z przodu i z tyłu gantry | Tak | - |  |
|  | Wskaźniki informujące pacjenta o konieczności wstrzymania oddechu lub możliwości wypuszczenia powietrza, widoczne z przodu i z tyłu gantry | Tak/Nie | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Maksymalne obciążenie blatu stołu w czasie ruchu wzdłużnego przy zachowaniu dokładności pozycjonowania ± 0,25 mm w całym zakresie skanowania | ≥ 300 kg Tak, podać | - |  |
|  | Minimalna wysokość blatu stołu nad podłogą | ≤ 540 mm Tak, podać | - |  |
|  | Maksymalna prędkość przesuwu stołu | ≥ 300 mm/s Tak, podać | - |  |
|  | Maksymalna długość skanu topograficznego | ≥ 185 cm Tak, podać | ≥ 200 cm – 10 pkt < 200 cm – 0 pkt |  |
|  | Wyposażenie stołu: - materac - podgłówek do badania głowy - podgłówek do pozycji na wznak - pasy stabilizujące - podpórka pod ramię, kolana, nogi - uchwyt na rolkę prześcieradła jednorazowego | Tak | - |  |
|  | Kamera wraz z algorytmami sztucznej inteligencji AI umieszczona nad stołem pacjentem do automatycznego pozycjonowania pacjenta umożliwiająca co najmniej: - automatyczne wyznaczenie izocentrum pacjenta, - automatyczne określenie odpowiedniej wysokości pacjenta, - automatyczne wyszukanie anatomicznych punktów referencyjnych pacjenta, - automatyczne ustawienie początku i zakresu topogramu | Tak/Nie | Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Automatyczny na podstawie topogramu dobór parametrów skanowania min. kV, mA w celu optymalizacji dawki i jakości obrazowania do rozmiarów pacjenta. | Tak/Nie | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Automatyczne ostrzeganie personelu przed potencjalną kolizją pacjenta na tablecie na gantry w przypadku nieprawidłowego ułożenia pacjenta przed wjazdem pacjenta do gantry. System niezależny od wbudowanych dotykowych czujników kolizyjnych. | Tak/Nie | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Pełna integracja systemu (klasy IV) z dostarczonym wstrzykiwaczem automatycznym. | Tak | - |  |
|  | GENERATOR/LAMPA RTG | - | - | - |
|  | Maksymalna moc generatora | ≥ 100 kW Tak, podać | - |  |
|  | Minimalne napięcie anodowe | ≤ 80 kV Tak, podać | - |  |
|  | Napięcie anodowe 70 kV do badań niskodawkowych i pediatrycznych | Tak/Nie | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Maksymalne napięcie anodowe | ≥ 140 kV Tak, podać | - |  |
|  | Maksymalny prąd anody lampy | ≥ 1000 mA Tak, podać | ≥ 1300 mA – 10 pkt < 1300 mA - 0 pkt |  |
|  | Pojemność cieplna anody lampy (dopuszcza się podanie wartości efektywnej potwierdzonej przez producenta w przypadku nowoczesnej konstrukcji lampy innej niż klasyczna) | ≥ 4,0 MHU Tak, podać | ≥ 30 MHU – 10 pkt < 30 MHU – 0 pkt |  |
|  | Szybkość chłodzenia anody lampy | ≥ 1500 kHU/min Tak, podać | ≥ 3000 kHU/min – 10 pkt < 3000 kHU/min – 0 pkt |  |
|  | Dynamiczny kolimator lub równoważne rozwiązanie do redukcji nadmiarowej dawki w badaniach spiralnych | Tak | - |  |
|  | PARAMETRY SKANU JEDNOENERGETYCZNEGO | - | - | - |
|  | Maksymalna rozdzielczość wysokokontrastowa [pl/cm] dla 0% krzywej MTF | ≥ 16 pl/cm Tak, podać | ≥ 20 pl/cm – 10 pkt < 20 pl/cm – 0 pkt |  |
|  | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w akwizycji wielowarstwowej ≤ 0,65 mm | ≤ 0,65 mm Tak, podać | - |  |
|  | Matryca rekonstrukcyjna obrazów | ≥1024x1024 Tak, podać | - |  |
|  | Maksymalne diagnostyczne pole skanowania i obrazowania (FOV) w badaniach diagnostycznych | ≥50 cm Tak, podać | - |  |
|  | Dodatkowe niediagnostyczne pole skanowania i obrazowania (FOV) równe średnicy gantry | Tak/Nie | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Iteracyjny algorytm rekonstrukcji danych surowych umożliwiający zmniejszenie dawki w stosunku do standardowej rekonstrukcji przy zachowaniu takiej samej jakości obrazowania względem rekonstrukcji FBP umożliwiający redukcję dawki o min. 80%. | Tak | - |  |
|  | Dodatkowy nowoczesny algorytm rekonstrukcji obrazów oparty na technologii głębokiego uczenia (Deep Learning) umożliwiający uzyskanie niskodawkowych obrazów o bardzo wysokiej jakości z wykorzystaniem sztucznej inteligencji AI. Algorytm musi rekonstruować obrazy wykonane w technice jednoenergetycznej i wieloenergetycznej. | Tak/Nie | Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Dedykowany algorytm redukcji artefaktów w obrazach CT spowodowanych przez elementy metalowe, głównie implanty ortopedyczne, endoprotezy działający w rutynowych protokołach badań bez wykonywania dodatkowego skanu | Tak, podać nazwę | - |  |
|  | Najkrótszy czas pełnego obrotu (360 stopni) układu lampa-detektor | ≤ 0,28 s Tak, podać | - |  |
|  | Maksymalny zakres wykonywania dynamicznych badań perfuzji głowy przy pojedynczym podaniu kontrastu | ≥ 8 cm Tak, podać | - |  |
|  | PARAMETRY SKANU DWUENERGETYCZNEGO | - | - | - |
|  | Akwizycja dwuenergetyczna umożliwiająca uzyskanie dwóch zestawów danych z badanej objętości dla minimum dwóch różnych energii promieniowania - różnych kV dla każdej z energii | Tak | - |  |
|  | Badania umożliwiające wirtualne wyłączenie środka kontrastowego na obrazie (prezentacja VNC) | Tak | - |  |
|  | Badania umożliwiające prezentację graficzną koncentracji środka kontrastowego z oceną ilościową stężenia jodu | Tak | - |  |
|  | Badania umożliwiające prezentację graficzną kolorowych map stężenia lub obrazów gęstości różnych substancji (woda, wapń, tłuszcz, jod itp.) | Tak | - |  |
|  | Najkrótszy czas pełnego obrotu (360º) układu lampa rtg - detektor dla skanu dwuenergetycznego | ≤ 0,5 s Tak, podać | ≤ 0,3 s – 10 pkt > 0,3 s – 0 pkt |  |
|  | Maksymalne diagnostyczne pole skanowania i obrazowania w badaniach dwuenergetycznych (spektralnych) nie mniejsze niż 50 cm (wymiar poprzeczny: R-L) | Tak/Nie | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Zakres wartości pitch dla skanu dwuenergetycznego min. 0,55 – 1,50 | Tak | - |  |
|  | Czasowa rozdzielczość akwizycji dwuenergetycznej (czas pomiędzy akwizycją danych dla różnych energii promieniowania - różnych kV) dla tej samej anatomii ≤ 0,25 ms. | Tak | - |  |
|  | Możliwość uzyskania obrazów monoenergetycznych w zakresie min. 40 – 140 keV podczas pojedynczej ekspozycji | Tak | - |  |
|  | PARAMETRY JAKOŚCIOWE | - | - | - |
|  | Maksymalna rozdzielczość przestrzenna izotropowa trybu skanowania submilimetrowego | ≤ 0,35 mm Tak, podać | < 0,25 mm – 20 pkt ≥ 0,25 mm – 0 pkt |  |
|  | Rozdzielczość niskokontrastowa przy różnicy gęstości 3 HU, zmierzona na fantomie CATHPAN o średnicy 20 cm dla warstwy max. 10 mm, dla napięcia min. 120 kV | ≤ 4 mm Tak, podać | - |  |
|  | KONSOLA OPERATORA | - | - | - |
|  | Konsola operatora jednostanowiskowa, dwumonitorowa | Tak | - |  |
|  | Monitory obrazowe kolorowe LCD min 19” (z wgranymi obrazami testowymi tg18 i i krzywą DICOM do 20%) | Tak | ≥ 24” – 10 pkt < 24” – 0 pkt |  |
|  | Ilość nieskompresowanych obrazów [512x512] możliwych do zapisania w bazie danych konsoli | ≥ 800 tys. Tak, podać | ≥ 1 500 000 – 10 pkt < 1 500 000 – 0 pkt |  |
|  | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: - Send/Receive, - Retrieve, - Storage, - Worklist (stanowisko operatora) | Tak | - |  |
|  | Zabezpieczenie hasłem protokołów skanowania zapewniające spójność pracy | Tak | - |  |
|  | Obliczanie całkowitej dawki ekspozycyjnej (DLP i CTDIvol), jaką uzyskał pacjent w trakcie badania i jej prezentacja na ekranie konsoli operatorskiej wraz z możliwością archiwizacji | Tak | - |  |
|  | Kompletny zestaw protokołów do badań wszystkich obszarów anatomicznych z możliwością ich zmian i zapamiętywania | Tak | - |  |
|  | Automatyczna synchronizacja startu skanowania spiralnego z poziomem środka cieniującego na podstawie analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie | Tak | - |  |
|  | Automatycznie określanie obszaru ROI do synchronizacji i automatycznego startu badania na podstawie analizy napływu kontrastu w zadanej warstwie z zastosowaniem w badaniach min. płuc, jamy brzusznej i miednicy. | Tak | - |  |
|  | MIP (Maximum Intensity Projection) | Tak | - |  |
|  | VRT (Volume Rendering Technique) | Tak | - |  |
|  | MPR, reformatowanie wielopłaszczyznowe | Tak | - |  |
|  | Pomiary analityczne i geometryczne | Tak | - |  |
|  | SERWER POSTPROCESSINGU | - | - | - |
|  | Dostawa nowego serwera postprocessingowego (aplikacyjnego) umożliwiającego pracę dla min. 6 jednoczesnych użytkowników. | Tak | - |  |
|  | Platforma sprzętowa serwera o minimalnych parametrach: - 2 Procesory 24 rdzeniowe osiągające w teście Passmark wynik przynajmniej 90 000 - Pamięć RAM - 512 GB - dyski twarde: macierz dyskowa RAID o pojemności min. 7 TB - interfejs sieciowy: RJ45 1Gb/s, - UPS do zasilania serwera - System operacyjny zgodne z oferowanym rozwiązaniem producenta - Wszystkie zaawansowane aplikacje opisane w punktach 70 – 109 poniżej dostępne dla co najmniej 3 jednoczesnych użytkowników. | Tak, Podać | - |  |
|  | Zdalny dostęp (również spoza sieci szpitalnej) do wszystkich funkcjonalności systemu w jakości diagnostycznej | Tak | - |  |
|  | Konsole lekarskie 3 sztuki wyposażone w co najmniej 1 monitor medyczny o przekątnej min. 30” (rozdzielczość min. 4MP) oraz monitor opisowy o przekątnej min. 24”. | Tak | - |  |
|  | Możliwość skonfigurowania z Active Directory i LDAP. | Tak | - |  |
|  | Interfejs sieciowy zgodny z DICOM 3.0 zgodny z następującymi klasami serwisowymi: • Send / Receive • Basic Print • Query / Retrieve • Storage Commitment. | Tak | - |  |
|  | Import, eksport danych z nośników USB i CD/DVD w formacie DICOM. | Tak | - |  |
|  | Jednoczesne ładowanie min. dwóch zestawów danych tego samego pacjenta | Tak | - |  |
|  | Jednoczesna prezentacja i odczyt, z automatyczną synchronizacją przestrzenną, danych obrazowych PET-CT, SPECT-CT, CT-CT i MR-MR. | Tak | - |  |
|  | Zestaw predefiniowanych i edytowalnych układów wyświetlania/layoutów, skojarzony z zastosowaną aplikacją, np. onkologiczną (Hanging Protocol, Display Protocol lub zgodnie z nomenklaturą producenta). | Tak | - |  |
|  | MIP (Maximum Intensity Projection) | Tak | - |  |
|  | MinIP (Minimum Intensity Projection) | Tak | - |  |
|  | VRT (Volume Rendering Technique) | Tak | - |  |
|  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej. | Tak | - |  |
|  | Prezentacja Cine. | Tak | - |  |
|  | Pomiary odległości, kąta, powierzchni, objętości, długości po krzywej. | Tak | - |  |
|  | Wyświetlanie histogramów oraz pomiary gęstości HU. | Tak | - |  |
|  | Gama predefiniowanych przed producenta protokołów VR z możliwością ich interaktywnej edycji. | Tak | - |  |
|  | Eksport danych CT do druku 3D (min. format STL). | Tak | - |  |
|  | Fuzja badań z różnych modalności min.: PET-CT, SPECT-CT, NM-CT, CT-CT, CT-MR i MR-MR. | Tak | - |  |
|  | Automatyczne etykietowanie kręgów kręgosłupa oraz automatyczne wyznaczanie kątów nachylenia płaszczyzn rekonstrukcji dla poszczególnych kręgów we wszystkich typach wykonywanych badań | Tak | - |  |
|  | Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii naczyń, dróg powietrznych, jelita grubego itp. | Tak | - |  |
|  | Automatyczne przetwarzanie otrzymanych danych w oparciu o kontekst kliniczny badania | Tak | - |  |
|  | Automatyczny lub półautomatyczny import wcześniejszych badań z archiwum PACS. | Tak/Nie | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie do wizualizacji, oceny i pomiarów naczyń w badaniach CTA umożliwiające automatyczne usuwanie kości z pozostawienie zakontrastowanego drzewa naczyniowego. Automatyczne wyznaczanie linii środkowej oraz rozwinięcie naczynia na płaszczyźnie oraz tworzenie widoków poprzecznych naczynia. Automatyczne obliczanie minimalnej i maksymalnej średnicy, pola powierzchni naczynia i jego światła. Dedykowane narzędzia pomiarowe, w tym pomiar punktowy, pomiar odcinka naczynia, automatyczne obliczanie stenozy oraz pomiary tętniaka. | Tak | - |  |
|  | Algorytm usuwania kości w obrębie głowy i szyi w badaniach CTA, niewymagający badania bez użycia środka kontrastowego (inny niż DSA). | Tak/Nie, Podać | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do oceny badań perfuzji CT mózgu z obliczaniem map perfuzyjnych CBV, CBF, MTT, TTP i PS oraz dwubarwną mapą sumacyjną z zaznaczeniem trwale i odwracalnie uszkodzonej tkanki mózgowej. | Tak | - |  |
|  | Automatycznie przetwarzanie map perfuzji i automatyczne wysyłanie ich mailem do zespołu udarowego bez udziału operatora | Tak/Nie, Podać | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do szybkiej diagnostyki udarów mózgu umożliwiające automatyczną fuzję obrazów poszczególnych faz napływu kontrastu i automatycznie pokazujące w różnych kolorach tętnicę, żyły i naczynia oboczne na sumarycznym obrazie. | Tak/Nie, Podać | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do analizy badań wirtualnej kolonografii CT, z automatyczną segmentacją jelita grubego i wizualizacją 3D, umożliwiającą rozwinięcie jelita wzdłuż linii centralne w postaci przekroju (Fillet View lub zgodnie z nomenklatura producenta) | Tak | - |  |
|  | Automatyczna ocena badań CT bez kontrastu (natywnych) wraz z określeniem parametru ASPECT (Alberta Stroke Program Early CT Score) umożliwiająca: - automatyczne zaznaczenie obszarów objętych udarem, rozległości i zaawansowania strefy niedokrwienia. - automatyczne generowanie pomiarów/map i skali ASPECT bez konieczności procesowania badania na stacji lekarskiej. | Tak | - |  |
|  | Automatycznie przetwarzanie obrazów diagnostyki udarowej i skali ASPECT oraz automatyczne wysyłanie ich mailem do zespołu udarowego bez udziału operatora. | Tak/Nie, Podać | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do segmentacji 3D i oceny tętniaków w mózgu z serii z kontrastem wraz z automatycznym lub ręcznym obliczaniem objętości tętniaka, minimalnej i maksymalnej długości tętniaka oraz maksymalnej i minimalnej średnicy szyjki tętniaka. | Tak | - |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznej segmentacji 3D i oceny krwiaków w mózgu z serii bez kontrastu wraz z automatycznym obliczaniem objętości krwiaka oraz jego krótkiej i długiej osi. Automatyczne obliczanie objętości wszystkich krwiaków. | Tak | - |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie do oceny badań onkologicznych umożliwiające automatyczną segmentację zmian ogniskowych w 3D w badaniach CT, MR, PET/CT i SPECT/CT z możliwością porównywania wielu punktów czasowych (min. 6) i automatycznym obliczaniem kryteriów odpowiedzi na leczenie (min. RECIST 1.0, RECIST 1.1, WHO, CHOI). | Tak | - |  |
|  | Oprogramowanie do analizy guzków płuc w badaniach CT, umożliwiające automatyczną segmentację guzków oraz ich śledzenie w czasie. | Tak | - |  |
|  | Oprogramowanie do analizy badań CT wątroby z automatyczną segmentacją wątroby oraz naczyń (żyły wrotnej i żyły wątrobowej) oraz zautomatyzowaną segmentacją wątroby na segmenty. Segmentacja zmian wątrobowych z obliczeniem jej objętości i obciążenia guzem całej wątroby. | Tak | - |  |
|  | Oprogramowanie do diagnostyki nowotworu HCC z automatycznym przeglądaniem wielofazowych obrazów TK wątroby zgodnie z kryteriami LI-RADS. Automatyczne określaniem współczynników skali LI-RADS z możliwością ręcznej korekcji. | Tak/Nie, Podać | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do jakościowej i ilościowej analizy badań perfuzyjnych wątroby i innych narządów miąższowych umożliwiające obliczanie map parametrycznych, w tym co najmniej rBV (miejscowa objętość krwi), rBF (miejscowy przepływ krwi), TTP (czas do szczytu) i PE (wzmocnienie kontrastowe). | Tak | - |  |
|  | Oprogramowanie do oceny badań CT płuc z segmentacją lewego i prawego płuca, wszystkich płatów płuc oraz dróg oddechowych. Automatyczne oznaczanie obszarów rozedmy oraz wyświetlanie objętości i procentu danej gęstości płuc. Analiza dróg oddechowych z automatyczna kalkulacją linii centralnej, grubości ściany oraz średnicy. | Tak | - |  |
|  | Oprogramowanie do analizy badań wieloenergetycznych umożliwiające: - wyświetlanie rekonstrukcji obrazu monoenergetycznego dla wybranej wartości keV z zakresu min. 40-140 keV - wyświetlanie wirtualnego obrazu bez kontrastu (VNC) - wyświetlanie map koncentracji środka kontrastowego - prezentacja map wykorzystująca efektywną liczbę atomową (Z Effective) - różnicowanie kolorem moczanu do oceny dny moczanowej - analiza kamieni nerkowych | Tak | - |  |
|  | Oprogramowanie do dokładnej oceny badań naczyniowych wykonanych w technice dwuenergetycznej, pozwalające na zróżnicowanie środka kontrastowego, krwi. Precyzyjne różnicowanie zwapnień od środka kontrastowego. | Tak/Nie, Podać nazwę | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do analizy onkologicznej badań wieloenergetycznych umożliwiające segmentację zmian (w tym rekonstrukcje monoenergetyczne, mapy stężenia jodu, obrazu VNC, mapy efektywnej liczby atomowej) z możliwością różnicowanie tych zmian na podstawie wymienionych map. | Tak/Nie, Podać nazwę | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające tworzenie obrazów dekompozycji materiałowej w oparciu o dowolne pary materiałów (min. woda - jod, jod- woda, wapń - jod, jod – wapń, woda-tłuszcz, tłuszcz-woda, itd) służące do charakteryzacji materiałów, tkanek i guzów | Tak/Nie, Podać nazwę | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie pozwalające na wyświetlanie obrazów z wydzielonym obrazem hydroksyapatytu (HAP) uzyskanych w akwizycji dwuenergetycznej. | Tak/Nie, Podać nazwę | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Możliwość dopisywania przez użytkownika krzywych tłumienia dowolnych materiałów i wyświetlanie obrazów opartych o krzywe pochłaniania dowolnego materiału wprowadzanego przez użytkownika. | Tak/Nie, Podać nazwę | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do oceny wątroby z obrazów uzyskanych w akwizycji dwuenergetycznej umożliwiające wyznaczenie koncentracji środka kontrastowego w tkankach oraz zmianach oraz uzyskanie mapy koncentracji tłuszczu w wątrobie. | Tak/Nie, Podać nazwę | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Wstrzykiwacz automatyczny do sekwencyjnego podawania środka cieniującego i roztworu NaCl, pracująca w środowisku TK na zawieszeniu sufitowym Pobieranie środka cieniującego i roztworu NaCl bezpośrednio z oryginalnych opakowań różnych producentów środków cieniujących, bez konieczności przelewnia do specjalistycznych wkładów Maksymalna objętość gotowa do podawania konktrastu i roztworu NaCl min. 2000 ml Maksymalna ilość płynów możliwa do podania jednemu pacjentowi min. 400 ml. Maksymalne ciśnienie w systemie podczas dozowania płynów min. 17 bar (246,6 psi) Automatyczne wypełnienie wężyka pacjenta w końcowej fazie iniekcji roztworem NaCl. System wykrywający zmianę wężyka pacjenta po skończonej iniekcji, uniemożliwiający wykonanie kolejnego badania na tym samym wężyku. Aktywne podgrzewacze kontrastu, zintegrowane ze strzykawką. Konsola sterująca wyposażona w kolorowy panel dotykowy – interfejs w języku polskim. Możliwość pracy na zasilaniu bateryjnym, bezprzewodowe połączenie z terminalem sterującym w oparciu o standard bluetooth. Ekspolatacja wstrzykiwacza jest prowadzona z wykorzystaniem materiałów nie zawierających związków DEHP (ftalany dietyloheksylu) Możliwość pracy z materiałami zużywalnymi o certyfikowanej sterylności przez 24h niezależnie od ilości wykonanych iniekcji oraz zużytego środka kontrastowego czy NaCl | Tak | - |  |
|  | Urządzenie kontrolujące oddychanie w calu poprawy jakości tomografii płuc: - urządzenie wspiera kontrolowany manewr ssania (manewr Muellera) - eliminacja napływu niezakontrastowanej krwi z żyły głównej dolnej i przejściowego przerwania kontrasu - umożliwia stałą, powtarzalną pozycję oddechową | Tak | - |  |
|  | GWARANCJA, SERWIS I INNE | - | - | - |
|  | Komunikacja głosowa z pacjentem w czasie badania: automatycznie z protokołu badania oraz przez dwukierunkowy interkom | Tak |  |  |
|  | Autoryzowany serwis producenta (gwarancyjny i pogwarancyjny). | Tak | - |  |
|  | Szkolenie aplikacyjne dla techników i lekarzy w siedzibie Zamawiającego – pierwsze po uzyskaniu pozwoleń potwierdzone wydanymi certyfikatami w wymiarze wskazanym przez Zamawiającego, drugie przypominające w terminie uzgodnionym z zamawiającym. Czynności muszą być wykonywane przez specjalistów aplikacji władających językiem polskim i posiadających certyfikat ukończenia przeprowadzonych przez producenta tomografu szkoleń w zakresie obsługi aplikacyjnej dostarczonego modelu tomografu | Tak | - |  |
|  | Przeszkolenie personelu technicznego w zakresie podstawowej obsługi, eksploatacji, konserwacji | Tak | - |  |
|  | Wykonawca sporządzi protokół (z podpisami osób przeszkolonych) z przeprowadzonych szkoleń bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | Tak | - |  |
|  | Wykonanie testów akceptacyjnych, specjalistycznych i podstawowych zgodnie z polskim ustawodawstwem dla aparatu i monitorów, pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy pracowników oraz za osłonami | Tak | - |  |
|  | Wykonanie projektu ochrony radiologicznej (obliczeń osłon stałych dla pracowni przeznaczonej do instalacji aparatu) i ich zatwierdzenie przez jednostki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. | Tak | - |  |
|  | Zdalna diagnostyka oraz zdalne naprawy (bez użycia części zamiennych) poprzez bezpieczne, szyfrowane łącze VPN. W przypadku zdalnego podłączenia aparatu możliwość proaktywnego monitorowania pracy systemu w tym lampy RTG. | Tak | - |  |
|  | Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max. 24 godz. (w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). | Tak | - |  |
|  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym max. 3 dni kalendarzowych licząc od daty zgłoszenia. | Tak | - |  |
|  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym wymagającej importu części spoza Polski – maksimum 7 dni kalendarzowych. | Tak |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej (dwa egzemplarze) oraz elektronicznej do wszystkich oferowanych składowych systemu – dostarczona wraz z aparatem | Tak | - |  |
|  | Kompleksowa integracja urządzenia w standardzie HL7 CDA z systemem HIS/RIS Szpitala (poprzez WorkList i przekazywanie linków do badań do HIS itd.) oraz pełna integracja standardzie HL7 CDA z systemem PACS (węzeł DICOM itd.) wykorzystywanym przez Zamawiającego (oprogramowanie firmy Radpoint). Podłączenie do systemu Dosecare. Wszelkie koszty związane z licencjami (opisanie w tym punkcie, jak i wszystkie inne licencje konieczne do prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem używania oferowanego systemu), kolejkami, wdrożeniem i wszelkim pracami związanymi z pełną integracją urządzenia z systemami informatycznymi obciążają Wykonawcę. Podłączenie do modułu dawek. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający wymaga stworzenia w systemie informatycznym nowej pracowni, do której podłączony zostanie tomograf będący przedmiotem postępowania. | Tak | - |  |
|  | Okres gwarancji – min. 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami i harmonogramem przewidzianym przez producenta. Pełna gwarancja (bez wyłączeń) na cały dostarczony sprzęt i oprogramowanie na okres (liczona od daty odbioru przedmiotu umowy protokołem odbioru końcowego), obejmująca wszystkie elementy dostarczonego systemu, w tym m.in. lampę rtg,, serwer, stacje, wstrzykiwacz, UPS, urządzenia dodatkowe i oprogramowania, naprawy, dojazdy, przeglądy (ilość zgodna z zaleceniami producenta) realizowana przez autoryzowany serwis producenta tomografu i w oparciu o oryginalne części producenta tomografu. Czynności muszą być wykonywane przez inżynierów serwisowych władających językiem polskim i posiadających certyfikat ukończenia przeprowadzonych przez producenta tomografu szkoleń w zakresie obsługi serwisowej dostarczonego modelu tomografu | Tak | Okres gwarancji: – od 36 do 41 miesięcy – 0 pkt, – od 42 do 47 miesięcy – 7 pkt, – 48 miesięcy i więcej – 15 pkt. - |  |
|  | Wykonawca jest zobowiązany (w cenie oferty) do montażu i uruchomienia oferowanego systemu z wyposażeniem. | Tak | - |  |
|  | Osłony koc dwuwarstwowego bezołowiowego o wartości w równoważnika osłabienia promieniowania: 1,0 mm Pb wymiary 100 cm na 200 cm | Tak | - |  |
|  | Osłony na oczy co najmniej 10 szt. o wartości równoważnika osłabienia promieniowania: 1,0 mm Pb | Tak | - |  |
|  | Osłony na piersi do TK co najmniej 2 szt. o wartości równoważnika osłabienia promieniowania: 1,0 mm Pb | Tak | - |  |
|  | Osłony na tarczyce do TK co najmniej 2 szt. o wartości równoważnika osłabienia promieniowania: 1,0 mm Pb | Tak | - |  |
|  | Fartuch rtg typu chirurgicznego o wartości 0,5 mm Pb – 1 szt. | Tak | - |  |
|  | Wieszak na fartuchy jezdny na 5 szt. | Tak | - |  |
|  | UPS do podtrzymaniem konsoli operatorskiej oraz umożliwiający dokończenie badania - trwającej akwizycji oraz bezpieczne wyłącznie tomografu w tym wyhamowanie lampy RTG tomografu oraz wyeliminowanie ryzyka uszkodzenia tomografu komputerowego podczas zaniku napięcia. | Tak | - |  |
|  | Prace adaptacyjne w pracowni, w której zamontowany zostanie aparat, w zakresie niezbędnym, który okaże się konieczny do uruchomienia aparatu (świadczenia usług medycznych). Do zadań Wykonawcy będą należały między innymi: - transport, koordynacja, montaż urządzeń i nadzór nad pracami, - dostawca potwierdzi, że wymiary wszystkich otworów transportowych, korytarzy i wysokości sufitów są wystarczające, aby umożliwić przemieszczenie sprzętu z miejsca dostawy do ostatecznego miejsca instalacji; jeśli nie są wystarczające dostawca zleci dostosowanie trasy przejazdu Generalnemu Wykonawcy na swój koszt; - obowiązkiem i kosztem dostawcy jest sprawdzenie miejsca instalacji urządzeń każdorazowo, jeśli będzie to wymagane; - obowiązkiem dostawcy jest usunięcie ewentualnych kolizji montażowych, tj. elektrycznych, teletechnicznych, sanitarnych dostosowując się do zaprojektowanej obecnie na budynku instalacji bądź w przypadku braku możliwości dostosowania się dostawca zleci projektantowi obiektu oraz Generalnemu Wykonawcy przerobienie instalacji na swój koszt; - dostawca jest odpowiedzialny za wykonanie wszelkich niezbędnych przejść/otworowań w przegrodach budowlanych, jeśli takie są konieczne wraz z ich uszczelnieniem; - dostawca urządzeń jest odpowiedzialny za dostawę i montaż koryt kablowych (posadzkowych i ściennych), rewizji; - dostawca urządzeń jest odpowiedzialny za dostawę i montaż wszelkich elementów stalowych, płyt bazowych, belek, podkonstrukcji, kotew oraz innych części niezbędnych do mocowania urządzeń w stropie, na ścianie lub w posadzce; - dostawca jest odpowiedzialny za dostawę kompletu urządzeń, niezbędnego okablowania elektrycznego i osprzętu elektrycznego wychodzącego poza zakres dotychczas zaprojektowany na budynku np. awaryjnych przycisków wyłączenia zasilania, lamp ostrzegawczych nad wejściem do pomieszczenia, zasilania szaf sterowniczych; - podłączenie urządzeń do zasilania głównego jest w zakresie dostawcy i powinno być wykonane przez elektryka z uprawnieniami; - wszystkie prace budowlane, konieczne do zainstalowania urządzeń muszą być wykonywane zgodnie z przepisami budowlanymi i normami bezpieczeństwa; - położenie wykładziny, - dostawca odpowiedzialny jest za usunięcie i zutylizowanie swoich odpadów; - oraz wszystkie inne czynności niezbędne do uruchomienia urządzeń będących przedmiotem niniejszego postępowania, zgodnie z ich przeznaczeniem. | Tak | - |  |
|  | Fantom do testów podstawowych tomografii komputerowej pozwalający na wykonanie testów podstawowych zgodnych Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych (Dz. U. poz. 2759 ). | Tak | - |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Możliwość zgłaszania przez telefon, email | Tak | - |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. | Tak | - |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z materiałami zużywalnymi wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. |  | - |  |
|  | Wszystkie licencje potrzebne do prawidłowego działania urządzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Licencje muszą być bezterminowe. Zamawiający wymaga, aby nie było dodatkowych opłat subskrypcyjnych. | Tak | - |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie oferenta części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego sprzętu komputerowego minimum 10 lat, od daty przekazania urządzenia do eksploatacji. | Tak | - |  |
|  | Karta katalogowa, instrukcja, oficjalna dokumentacja techniczna lub oświadczenie producenta albo jego autoryzowanego przedstawiciela potwierdzające oferowane parametry. | Tak | - |  |
|  | W okresie gwarancji Oferent zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. | Tak | - |  |
|  | Wyłącznik bezpieczeństwa w sterowni oraz sali badań | Tak | - |  |
|  | Drukarka laserowa kolorowa | Tak | - |  |
|  | Wykonawca jest zobowiązany (w cenie oferty) do montażu i uruchomienia oferowanego systemu z wyposażeniem. | Tak | - |  |
| ### Termin i warunki realizacji |  |  |  |  |
|  | - Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, wniesienie, montaż, instalację, uruchomienie i integrację tomografu komputerowego, wykonanie niezbędnych prac przygotowawczych oraz przygotowanie kompletnej dokumentacji wymaganej do jego zgodnego z prawem użytkowania oraz uzyskanie wszelkich przewidzianych prawem zgód i zezwoleń na użytkowanie urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem. - Tomograf zostanie zainstalowany w nowo budowanym budynku Zamawiającego, którego odbiór i dopuszczenie do użytkowania planowane są na połowę grudnia 2026 r. Termin ten ma charakter orientacyjny. - Dostawa urządzenia do miejsca instalacji oraz rozpoczęcie prac montażowych mogą nastąpić wyłącznie po formalnym odbiorze budynku, dopuszczeniu go do użytkowania oraz po pisemnym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do rozpoczęcia realizacji prac. - Zamawiający wezwie Wykonawcę do rozpoczęcia prac z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, wskazując termin protokolarnego przekazania pomieszczeń. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji prac w dniu przekazania pomieszczeń, chyba że Zamawiający wskaże w wezwaniu termin późniejszy. - Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć realizację prac w terminie wskazanym w wezwaniu Zamawiającego. - Wykonawca zobowiązany jest zrealizować całość przedmiotu zamówienia w terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia protokolarnego przekazania pomieszczeń. - W terminie, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do wykonania wszystkich prac instalacyjnych i adaptacyjnych, uruchomienia urządzenia, przeprowadzenia wymaganych testów i pomiarów, integracji z systemami Zamawiającego, przeprowadzenia szkoleń oraz przygotowania kompletnej dokumentacji niezbędnej do uzyskania wymaganych prawem decyzji, zezwoleń, zgód i odbiorów oraz pozyskanie, wszelkich zgód i zezwoleń wymaganych przepisami prawa. - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za kompletność i prawidłowość przygotowanej dokumentacji oraz zobowiązany jest do jej poprawiania i uzupełniania na własny koszt aż do uzyskania wymaganych decyzji i zezwoleń. - Uzyskanie wszelkich przewidzianych prawem zgód i zezwoleń pozwalających Zamawiającemu prowadzenie działalności medycznej na urządzeniu będących przedmiotem niniejszego postępowania. Za wykonanie przedmiotu zamówienia uważa się uzyskanie pełnej gotowości technicznej, użytkowej i formalnoprawnej pracowni oraz podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń. | Tak | -- |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do wykonania, na własny koszt i odpowiedzialność, wszelkich prac niezbędnych do prawidłowego transportu, wniesienia, ustawienia, montażu i uruchomienia dostarczanego sprzętu i wyposażenia, w tym w szczególności: - wykonania wszelkich niezbędnych prac związanych z czasowym demontażem, przesunięciem, zabezpieczeniem oraz ponownym montażem elementów budynku, instalacji lub wyposażenia, jeżeli okaże się to konieczne dla realizacji dostawy i montażu; - uzgodnienia zakresu i sposobu prowadzenia prac ingerujących w elementy budynku z Generalnym Wykonawcą Inwestycji SOR, z uwagi na obowiązujący okres gwarancji obiektu, w sposób nienaruszający warunków udzielonej gwarancji; - odpowiedniego zabezpieczenia dróg transportowych, ciągów komunikacyjnych oraz elementów budynku narażonych na uszkodzenie podczas transportu i montażu sprzętu, a po zakończeniu prac przywrócenia ich do stanu niepogorszonego; - uzgodnienia z Zamawiającym, podczas wizji lokalnej lub na etapie realizacji, ostatecznej lokalizacji szaf i pozostałych elementów wyposażenia wymagających ustalenia miejsca montażu. Wszelkie koszty wynikające z powyższych czynności należy uwzględnić w cenie oferty. | Tak | - |  |

Suma punktów: 305 pkt za parametry techniczne

| Nazwa towaru - asortyment |  | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tomograf komputerowy | szt. | 1 |  |  |  |  |  |

| xxx | xxxxxxxxxxxx | xxx | xxx | xxxxx |  | xxx | xxx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto

…………………………….

Podpis Wykonawcy