Zadanie nr 2                                                                                               Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Aparat cyfrowy sufitowy RTG – 1 szt.

| Lp. | Wymagania techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie | Parametry oceniane – ilość przyznanych punktów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - WARUNKI OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Producent | Tak, podać |  | bez punktacji |
|  | Model | Tak, podać |  | bez punktacji |
|  | Kraj produkcji | Tak, podać |  | bez punktacji |
|  | Rok produkcji nie wcześniej niż 2026; aparat fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, nie powystawowy | Tak, podać |  | bez punktacji |
|  | Oferowany aparat wraz z wyposażeniem stanowiącym wyroby medyczne musi spełniać wymagania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, posiadać wymagane oznakowanie CE i dokumenty dopuszczające do obrotu oraz używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. | Tak |  | bez punktacji |
|  | Oferowany aparat jako kompletny system musi posiadać deklarację zgodności UE oraz jeżeli jest wymagany dla danej klasy wyrobu, właściwy certyfikat jednostki notyfikowanej. Dla urządzeń dodatkowych stanowiących odrębne wyroby medyczne Wykonawca przedstawi odpowiednie dokumenty zgodności właściwe dla tych wyrobów. | Tak |  | bez punktacji |
|  | Urządzenie medyczne dopuszczone do obrotu w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami | Tak |  | bez punktacji |
|  | Aparat musi stanowić fabrycznie zintegrowany system radiografii cyfrowej. Producent oferowanego systemu musi odpowiadać za kompatybilność, bezpieczeństwo, walidację, prawidłową współpracę i serwis wszystkich jego elementów. Nie dopuszcza się rozwiązań polegających na wtórnym ucyfrowieniu używanego lub analogowego aparatu RTG. | Tak |  | bez punktacji |
|  | Aparat cyfrowy z zawieszeniem sufitowym z lampą RTG, stołem i statywem kostno-płucnym i trzema detektorami | Tak |  | bez punktacji |
| - GENERATOR |  |  |  |  |
|  | Generator typu HF (wysokiej częstotliwości) | Tak |  | bez punktacji |
|  | Częstotliwość pracy generatora ≥ 100 kHz | Tak |  | bez punktacji |
|  | Moc generatora | ≥ 65 kW, podać |  | bez punktacji |
|  | Zakres napięć | ≥ 40- 150 kV, |  | bez punktacji |
|  | Minimalne mAs | ≤ 0,5 mAs, |  | bez punktacji |
|  | Maksymalne mAs | ≥ 850 mAs, |  | bez punktacji |
|  | Zakres prądów min. | Min. mA ≤ 20 mA, |  | bez punktacji |
|  | Zakres prądów max. | Max. mA ≥ 1000 mA, |  | bez punktacji |
|  | Najkrótszy możliwy czas ekspozycji | ≤ 1 ms, |  | bez punktacji |
|  | Automatyka zdjęciowa (AEC) z możliwością jej wyłączenia i pracy z ręcznym doborem parametrów ekspozycji | Tak |  | bez punktacji |
|  | Zasilanie | 3x400V / 50Hz |  | bez punktacji |
| - ZAWIESZENIE SUFITOWE LAMPY RTG I KOLIMATOR |  |  |  |  |
|  | Zakres obrotu lampy wokół osi poziomej | ≥ +/-115°, |  | bez punktacji |
|  | Zakres obrotu lampy wokół osi pionowej | ≥ 360 stopni, |  | bez punktacji |
|  | Zakres ruchu pionowego kolumny | ≥ 160 cm , |  | bez punktacji |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego | ≥ 320 cm, |  | bez punktacji |
|  | Zakres ruchu poprzecznego | ≥ 320cm, |  | bez punktacji |
|  | Minimalna odległość środka promienia poziomego od podłogi | ≤ 30 cm, |  | bez punktacji |
|  | Funkcja automatycznego pionowego ruchu nadążnego lampy rtg względem detektora w stole oraz detektora w statywie (detektor z statywie w pozycji pionowej) | Tak |  | bez punktacji |
|  | Cyfrowy dotykowy ekran LCD min. 10,4 cali w okolicy lampy rtg z informacją o parametrach wykonywanego badania minimum: kąt lampy, SID, filtr, kolimacja, nazwa badania, komory AEC. Automatyczny obrót informacji na wyświetlaczu przy zmianie kąta lampy 0 i +/-90 stopni | Tak, podać |  | >12,0 cali - 10pkt ≤12,0 cali – 0pkt |
|  | Funkcja wyświetlania danych pacjenta ułatwiająca identyfikację na ekranie LCD przy lampie | Tak |  | bez punktacji |
|  | Funkcja wyświetlania podglądu obrazu z kamery zainstalowanej w kolimatorze na ekranie LCD >12,0 cali przy lampie i na ekranie konsoli operatora | Tak/Nie |  | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |
|  | Funkcja wyświetlania podglądu obrazu z kamery zainstalowanej w kolimatorze na ekranie konsoli operatora | Tak |  | bez punktacji |
|  | Wyświetlanie poprzednich obrazów radiograficznych pacjenta np. w celu ułatwienia doboru właściwego kąta nadgarstka względem poprzedniej projekcji | Tak |  | bez punktacji |
|  | Informacje, komunikaty, błędy wyświetlane na ekranie LCD przy lampie w języku polskim między innymi komunikat ostrzegawczy o włożonej kratce przeciwrozproszeniowej w przypadku zdjęć bez kratki | Tak |  | bez punktacji |
|  | Kolimator z kolimacją zmotoryzowaną oraz ręczną. | Tak |  | bez punktacji |
|  | Ustawienie automatycznej (wstępnej) kolimacji zgodnie z wybranym programem anatomicznym | Tak |  | bez punktacji |
|  | Ustawienie kolimacji za pomocą minimum: - przycisków lub pokręteł w kolimatorze; - panelu po obu stornach statywu; - pilota bezprzewodowego; | Tak |  | bez punktacji |
|  | Uchwyt (rączka) lampy pozwalający na zwolnienie min. 3 hamulców zawieszenia sufitowego jednocześnie (min. zwolnienie hamulców ruchów: x, y i góra - dół) | Tak |  | bez punktacji |
|  | Kolimator ze źródłem świata LED | Tak |  | bez punktacji |
| - LAMPA RTG I KOLIMATOR |  |  |  |  |
|  | Ogniska lampy: małe/duże | ≤ 0,6/1,2 mm |  | bez punktacji |
|  | Pojemność cieplna anody | ≥ 300 kHU |  | bez punktacji |
|  | Typ lampy i producent | Tak, podać |  | bez punktacji |
|  | Pojemność cieplna kołpaka | > 2000 kHU |  | bez punktacji |
|  | Prędkość wirowania anody | ≥ 9000 obr/min |  | bez punktacji |
|  | Szybkość chłodzenia anody | > 100 kHU/min, |  | bez punktacji |
|  | Moc ogniska małego | ≥ 30 kW, |  | bez punktacji |
|  | Moc ogniska dużego | ≥ 100kW podać |  | bez punktacji |
|  | Zabezpieczenie przeciążeniowe lampy minimum 2 stopniowe (sprzętowe i programowe) | Tak |  | bez punktacji |
|  | Filtracja własna lampy i kolimatora (suma) | ≥ 2,5 mm Al. |  | bez punktacji |
|  | Dodatkowa filtracja dobierana automatycznie (z możliwością ręcznej zmiany) zgodnie z programem badania; min. 2 filtry w tym jeden: 1mm Al. + 0,2 mm Cu | ≥ 2, podać |  | bez punktacji |
|  | Miernik wartości DAP przypisujący wartość dawki do obrazu lub automatyczna kalkulacja dawki. Informacja o dawce zawarta w obrazach DICOM. | Tak |  | bez punktacji |
|  | Wykonywanie badań przy użyciu dwóch ognisk lampy jednocześnie w programowalnej proporcji mocy w przypadku badań pacjentów dorosłych | Tak/Nie |  | Tak - 20 pkt Nie - 0 pkt |
| - BEZPRZEWODOWY DETEKTOR CYFROWY PRZENOŚNY DO ZDJĘĆ „WOLNYCH” |  |  |  |  |
|  | Detektor przenośny bezprzewodowy typu 35x43 w technologii CsI umożliwiający wykonanie badania pacjenta na blacie stołu RTG oraz do różnorodnych projekcji poza obszarem stołu RTG np. na dla pacjentów na wózkach transportowych. Detektor o parametrach: • Aktywne pole obrazowania ≥ 34 x 42 cm; • Klasa odporności detektora wraz z akumulatorem min. IP67; • Maksymalna waga pacjenta do zdjęć, w których detektor jest obciążony na całej powierzchni (np. klatka piersiowa na łóżku) ≥ 300 kg; • Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli (min) ≥ 6,5 Mpiksela; • Rozmiar piksela ≤ 148 µm; • Wyjmowany akumulator bez użycia narzędzi; w zestawie z detektorem min. 2 akumulatory; • Waga detektora z zainstalowanym akumulatorem ≤ 2,8 kg, podać; • Zewnętrzna ładowarka akumulatorów umożliwiająca jednoczesne ładowanie min. 2 akumulatorów; | Tak |  | bez punktacji |
|  | Automatyczna funkcja wirtualnej kratki przeciwrozproszeniowej dla wszystkich obszarów anatomicznych w projekcji AP i LAT, czyli zestaw algorytmów modelujących promieniowanie rozproszone w celu subtrakcji promieniowania rozproszonego z obrazu. Parametry ekspozycji dla zdjęcia z wirtualną kratką jak dla zdjęcia bez kratki. | Tak |  | bez punktacji |
|  | Uchwyt do detektora typu 35x43 do zdjęć wiązką poziomą pacjentów na łóżkach i stole rtg | Tak |  | bez punktacji |
|  | Osłona detektora typu 35x43 do zdjęć w obciążeniu np. stopy na stojąco dostosowana do pacjentów o wadze min. 220kg | Tak |  | bez punktacji |
| - DETEKTOR CYFROWY W STATYWIE 1 SZTUKA i W STOLE 1 SZTUKA (w sumie 2 sztuki) |  |  |  |  |
|  | Detektor cyfrowy CsI, wbudowany (bez akumulatorów, na stałe podłączony kablowo do zasilania i przesyłu danych obrazowych) | Tak |  | bez punktacji |
|  | DQE dla 1 lp/mm | ≥ 50%, podać wartość DQE |  | bez punktacji |
|  | Minimalny rozmiar aktywny detektora | 42 x 42,5 cm, |  | bez punktacji |
|  | Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli (min) | ≥ 8,0 Mpx , |  | bez punktacji |
|  | Rozmiar piksela | ≤ 148 µm |  | bez punktacji |
|  | Głębokość akwizycji | ≥ 16 bit |  | bez punktacji |
|  | DQE dla 1,0 lp/mm | ≥ 50 % |  | bez punktacji |
|  | Rozdzielczość obrazowa minimum | ≥3,4 Lp/mm |  | bez punktacji |
|  | Czas do pojawienia się obrazu na konsoli | ≤ 5s |  | bez punktacji |
| - STÓŁ PACJENTA |  |  |  |  |
|  | Stół z zmotoryzowanym ruchem góra - dół oraz pływającym blatem | Tak |  | bez punktacji |
|  | Detektor wbudowany | Tak |  | bez punktacji |
|  | Zmotoryzowany ruch detektora w poziomie min. +/- 22cm | Tak |  | bez punktacji |
|  | Elektroniczne zabezpieczenie wyłączające ruch w dół w przypadku napotkania przeszkody (pacjent, krzesło itp.) | Tak |  | bez punktacji |
|  | Minimalna odległość blatu od podłogi | ≤ 51,5 cm |  | bez punktacji |
|  | Zmotoryzowany zakres ruchu pionowego | ≥ 40 cm |  | bez punktacji |
|  | Maksymalna wysokość blatu od podłogi | ≥ 90 cm |  | bez punktacji |
|  | Wymagane pokrycie pacjenta (bez przemieszczania pacjenta względem blatu) min. 200 cm | Tak |  | bez punktacji |
|  | Maksymalne obciążenie blatu stołu (ciężar pacjenta na środku stołu) z zachowaniem wszystkich ruchów stołu i blatu bez dodatkowych obostrzeń | ≥310 kg, podać |  | bez punktacji |
|  | Maksymalne obciążenie blatu stołu na krańcu blatu, w przypadku maksymalnego wysuwu blatu | ≥210 kg, podać |  | bez punktacji |
|  | Ekwiwalent Al Płyty pacjenta przy 100kV | ≤ 1,2 mm Al |  | bez punktacji |
|  | Długość płyty pacjenta | ≥ 240 cm |  | bez punktacji |
|  | Szerokość płyty pacjenta | ≥ 85 cm |  | bez punktacji |
|  | Przesuw wzdłużny blatu | ≥ 96 cm |  | bez punktacji |
|  | Przesuw poprzeczny blatu | ≥ 32 cm, |  | bez punktacji |
|  | Nadążanie lampy za zmianą wysokości stołu | Tak |  | bez punktacji |
|  | Przyciski nożne do sterowania ruchem stołu | Tak |  | bez punktacji |
|  | Wyjmowana bez użycia narzędzi kratka przeciwrozproszeniowa | Tak |  | bez punktacji |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa – oscylacyjna (ruchoma w trakcie ekspozycji) | Tak/Nie |  | Tak - 10 pkt, Nie - 0 pkt |
|  | Zmotoryzowany przesuw szuflady detektora w poziomie. | Tak |  | bez punktacji |
|  | Automatyczne zdjęcia kości długich w zakresie min. 80 cm realizowane przez zmianą kąta lampy rtg wraz z dedykowaną dla stołu linijką ołowiową | Tak |  | bez punktacji |
| - STATYW KOSTNO-PŁUCNY |  |  |  |  |
|  | Statyw kostno-płucny z wbudowanym detektorem | Tak |  | bez punktacji |
|  | Minimalna odległość środka detektora od podłogi dla promienia poziomego | ≤ 30 cm |  | bez punktacji |
|  | Maksymalna odległość środka detektora od podłogi dla promienia poziomego | ≥ 180 cm |  | bez punktacji |
|  | Zakres ruchu pionowego min. 150 cm | Tak |  | bez punktacji |
|  | Zmotoryzowany i ręczny przesuw detektora w pionie | Tak |  | bez punktacji |
|  | Zmotoryzowane pochylanie detektora min. +90 stopni do -20 stopni | Tak |  | bez punktacji |
|  | Maksymalne obciążenie obudowy detektora, gdy detektor pracuje w pozycji poziomej | ≥ 25 kg |  | ≥ 30 kg - 10 pkt; < 30 kg - 0 pkt, |
|  | Możliwość wykonywania zdjęć wiązką - promieniem skośnym | Tak |  | bez punktacji |
|  | Wyjmowana bez użycia narzędzi kratka przeciwrozproszeniowa | Tak |  | bez punktacji |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa – oscylacyjna (ruchoma w trakcie ekspozycji) | Tak/Nie |  | Tak- 10 pkt, Nie- 0 pkt |
|  | Kratka lub kratki przeciwrozproszeniowe zapewniające zakres pracy SID min. 110-180cm | Tak |  | bez punktacji |
|  | Zintegrowany z modułem detektora w statywie schowek do przechowywania 2 kratek przeciw rozproszeniowych w momencie, gdy nie są używane do ekspozycji lub rozwiązanie naścienne | Tak |  | bez punktacji |
|  | Automatyka AEC min. 3 komorowa | Tak, podać |  | ≥ 5 komór – 10pkt < 5 komór – 0pkt |
|  | Uchwyt górny do pozycjonowania pacjenta w trakcie wykonywania zdjęć klatki piersiowej w projekcji bocznej | Tak |  | bez punktacji |
|  | Współczynnik pochłaniania blatu stojaka przy 100 kV. | ≤ 0,65mm Al |  | bez punktacji |
|  | Automatyczne obrazowanie długich kości na stojąco bez ruchu lampy góra - dół (wyłącznie obrót lampy). Maksymalna długość obrazowania dla zdjęć kości długich min. 120 cm z maksymalnie 3 obrazów | Tak |  | bez punktacji |
|  | Dedykowany podest do zdjęć kości długich z linijką ołowiową i podparciami pacjenta o regulowanej wysokości | Tak |  | bez punktacji |
| - KONSOLA TECHNIKA |  |  |  |  |
|  | Konsola operatora zapewniająca pełne sterowanie generatorem i obróbkę obrazu. (NIE dopuszcza się rozwiązań typu retrofit czyli: tzw. ucyfrowień za pomocą niezależnego modułu detektora z dedykowanym oprogramowaniem obrazowym innego producenta niż producent oferowanego aparatu. Aparat RTG ma posiadać oryginalną dedykowaną stację operatora będącą również konsolą generatora. Aparat ma posiadać oprogramowanie konsoli operatora, którego producentem w całości jest producent aparatu. Nie dopuszcza się, aby producent aparatu korzystał z oprogramowania innych podmiotów. | Tak |  | bez punktacji |
|  | Dotykowy monitor LCD, ≥21,0”, jasność: min: 700cd/m2, kontrast minimum: 1400:1, automatyczne dostosowanie jasności monitora do warunków otoczenia skalibrowane z krzywą DICOM | Tak |  | bez punktacji |
|  | Konsola na bazie sytemu operacyjnego w wersji aktualnie wspieranej przez jego producenta oraz producenta aparatu, objęty aktualizacjami bezpieczeństwa co najmniej przez cały okres gwarancji. Dopuszcza się specjalistyczną wersję systemu operacyjnego przeznaczoną dla wyrobów medycznych, pod warunkiem zapewnienia wsparcia i aktualizacji bezpieczeństwa. | Tak |  | bez punktacji |
|  | Pamięć obrazów w pełnej rozdzielczości ≥ 10 000 obrazów | Tak |  | bez punktacji |
|  | Interfejs użytkownika, wszystkie komunikaty i pomoc kontekstowa w języku polskim | Tak |  | bez punktacji |
|  | Wyświetlanie podglądu obrazu z kamery zainstalowanej w kolimatorze lampy | Tak |  | bez punktacji |
|  | Wskaźnik prawidłowej dawki detektora dla badania oraz różnicy względem oczekiwaną i uzyskaną dawką (Target and Deviation Index) w celu ułatwienia operatorowi oceny poprawności wykonanego badania. Lub rozwiązanie równoważne. | Tak |  | bez punktacji |
|  | Czas wyświetlenia na monitorze obrazu nieprzetworzonego od zakończenia akwizycji | ≤ 5 s |  | bez punktacji |
|  | Regulacja jasności i kontrastu obrazów, wstawianie oznaczeń stron i dowolnych tekstów | Tak |  | bez punktacji |
|  | Programy anatomiczne w języku polskim z możliwością edycji nazw i możliwością tworzenia nowych programów przez użytkownika | ≥ 1000 |  | bez punktacji |
|  | Współpraca ze standardem DICOM 3.0 z obsługą protokołów: Worklist Manager (WLM), Storage, MPPS, DICOM Storage Commitment, Q/R Radiography, DICOM Dose SR format | Tak |  | bez punktacji |
|  | Analiza zdjęć odrzuconych z możliwością tworzenia raportów i ich eksportowania na dysk usb | Tak |  | bez punktacji |
|  | Zdalna diagnostyka i usuwanie części usterek bez konieczności wizyt serwisu w miejscu instalacji aparatu rtg | Tak |  | bez punktacji |
|  | Oprogramowanie z podziałem na min. 7 typów pacjenta (automatyczny wybór typu pacjenta na podstawie listy roboczej w przypadku udostępniania wymaganych przez producenta informacji) | Tak |  | bez punktacji |
|  | Automatyczne wybieranie badań na podstawie procedury serwera listy roboczej i możliwość samodzielnej edycji powiązań przez użytkownika | Tak |  | bez punktacji |
| - URZĄDZENIA DODATKOWE I INNE WYMAGANIA |  |  |  |  |
|  | Wykonanie testów akceptacyjnych, specjalistycznych i podstawowych zgodnie z polskim ustawodawstwem dla aparatu i monitorów, pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy pracowników oraz za osłonami | Tak |  | bez punktacji |
|  | Okres gwarancji – min. 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag. Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami i harmonogramem przewidzianym przez producenta. Pełna gwarancja (bez wyłączeń) na cały dostarczony sprzęt i oprogramowanie na okres (liczona od daty odbioru przedmiotu umowy protokołem odbioru końcowego), obejmująca wszystkie elementy dostarczonego systemu, w tym m.in. lampę rtg, serwer, stacje, UPS, urządzenia dodatkowe i oprogramowania, naprawy, dojazdy, przeglądy (ilość zgodna z zaleceniami producenta) realizowana przez autoryzowany serwis producenta RTG i w oparciu o oryginalne części producenta aparatu. Czynności muszą być wykonywane przez inżynierów serwisowych władających językiem polskim i posiadających certyfikat ukończenia przeprowadzonych przez producenta aparatu RTG szkoleń w zakresie obsługi serwisowej dostarczonego modelu aparatu RTG | Tak, podać |  | Okres gwarancji: – od 36 do 41 miesięcy – 0 pkt, – od 42 do 47 miesięcy – 7 pkt, – 48 miesięcy i więcej – 15 pkt. |
|  | Szkolenie aplikacyjne dla techników i lekarzy w siedzibie Zamawiającego – pierwsze po uzyskaniu pozwoleń potwierdzone wydanymi certyfikatami w wymiarze wskazanym przez Zamawiającego, drugie przypominające w terminie uzgodnionym z zamawiającym. Czynności muszą być wykonywane przez specjalistów aplikacji władających językiem polskim i posiadających certyfikat ukończenia przeprowadzonych przez producenta aparatu RTG szkoleń w zakresie obsługi aplikacyjnej dostarczonego modelu RTG | Tak |  | bez punktacji |
|  | Przeszkolenie personelu technicznego w zakresie podstawowej obsługi, eksploatacji, konserwacji | Tak |  | bez punktacji |
|  | Wykonawca sporządzi protokół (z podpisami osób przeszkolonych) z przeprowadzonych szkoleń bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | Tak |  | bez punktacji |
|  | Wykonanie projektu ochrony radiologicznej (obliczeń osłon stałych dla pracowni przeznaczonej do instalacji aparatu) i ich zatwierdzenie | Tak |  | bez punktacji |
|  | Zdalna diagnostyka oraz zdalne naprawy (bez użycia części zamiennych) poprzez bezpieczne, szyfrowane łącze VPN. W przypadku zdalnego podłączenia aparatu możliwość proaktywnego monitorowania pracy systemu w tym lampy RTG. | Tak |  | bez punktacji |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej (dwa egzemplarze) oraz elektronicznej do wszystkich oferowanych składowych systemu – dostarczona wraz z aparatem | Tak |  | bez punktacji |
|  | Kompleksowa integracja urządzenia w standardzie HL7 CDA z systemem HIS/RIS Szpitala (poprzez WorkList i przekazywanie linków do badań do HIS itd.) oraz pełna integracja standardzie HL7 CDA z systemem PACS (węzeł DICOM itd.) wykorzystywanym przez Zamawiającego (oprogramowanie firmy Radpoint). Podłączenie do systemu Dosecare. Wszelkie koszty związane z licencjami, kolejkami, wdrożeniem i wszelkim pracami związanymi z pełną integracją urządzenia z systemami Szpitala obciążają Wykonawcę. Podłączenie do modułu dawek. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający wymaga stworzenia w systemie informatycznym nowej pracowni, do której podłączony zostanie RTG będący przedmiotem postępowania. | Tak |  | bez punktacji |
|  | Komunikacja głosowa z pacjentem w czasie badania: automatycznie z protokołu badania oraz przez dwukierunkowy interkom | Tak |  | bez punktacji |
|  | Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max. 24 godz. (w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). | Tak |  | bez punktacji |
|  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym max. 5 dni kalendarzowych licząc od daty zgłoszenia. | Tak |  | bez punktacji |
|  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym wymagającej importu części spoza Polski – maksimum 10 dni kalendarzowych. | Tak |  | bez punktacji |
|  | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie oferenta części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego sprzętu komputerowego minimum 10 lat, od daty przekazania urządzenia do eksploatacji. | Tak |  | bez punktacji |
|  | Możliwość zgłaszania awarii: telefon, email | Tak |  | bez punktacji |
|  | Autoryzowany serwis producenta gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  | bez punktacji |
|  | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z materiałami zużywalnymi wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | Tak |  | bez punktacji |
|  | Autoryzowane lub posiadające stosowne uprawnienia punkty serwisowe na terenie Polski | Tak/ podać nazwę i adres |  | bez punktacji |
|  | Numer kontaktowy z autoryzowanym serwisem producenta oraz adres e-mail. | Podać: |  | bez punktacji |
|  | Osłony koc dwuwarstwowego bezołowiowego o wartości w równoważnika osłabienia promieniowania: 1,0 mm Pb wymiary 100 cm na 200 cm | Tak |  | bez punktacji |
|  | Osłony na oczy co najmniej 10 szt. o wartości równoważnika osłabienia promieniowania: 1,0 mm Pb | Tak |  | bez punktacji |
|  | Osłony na piersi do RTG co najmniej 2 szt. o wartości równoważnika osłabienia promieniowania: 1,0 mm Pb | Tak |  | bez punktacji |
|  | Osłony na tarczyce do RTG co najmniej 2 szt. o wartości równoważnika osłabienia promieniowania: 1,0 mm Pb | Tak |  | bez punktacji |
|  | UPS do podtrzymaniem konsoli operatorskiej i umożliwiający dokończenie badania - trwającej akwizycji oraz bezpieczne wyłącznie aparatu oraz wyeliminowanie ryzyka uszkodzenia aparatu RTG podczas zaniku napięcia. | Tak |  | bez punktacji |
|  | Prace adaptacyjne w pracowni, w której zamontowany zostanie aparat, w zakresie niezbędnym, który okaże się konieczny do uruchomienia aparatu (świadczenia usług medycznych). Do zadań Wykonawcy będą należały między innymi: - transport, koordynacja, montaż urządzeń i nadzór nad pracami, - dostawca potwierdzi, że wymiary wszystkich otworów transportowych, korytarzy i wysokości sufitów są wystarczające, aby umożliwić przemieszczenie sprzętu z miejsca dostawy do ostatecznego miejsca instalacji; jeśli nie są wystarczające dostawca zleci dostosowanie trasy przejazdu Generalnemu Wykonawcy na swój koszt; - obowiązkiem i kosztem dostawcy jest sprawdzenie miejsca instalacji urządzeń każdorazowo, jeśli będzie to wymagane; - obowiązkiem dostawcy jest usunięcie ewentualnych kolizji montażowych, tj. elektrycznych, teletechnicznych, sanitarnych dostosowując się do zaprojektowanej obecnie na budynku instalacji bądź w przypadku braku możliwości dostosowania się dostawca zleci projektantowi obiektu oraz Generalnemu Wykonawcy przerobienie instalacji na swój koszt; - dostawca jest odpowiedzialny za wykonanie wszelkich niezbędnych przejść/otworowań w przegrodach budowlanych, jeśli takie są konieczne wraz z ich uszczelnieniem; - dostawca urządzeń jest odpowiedzialny za dostawę i montaż koryt kablowych (posadzkowych i ściennych), rewizji; - dostawca urządzeń jest odpowiedzialny za dostawę i montaż wszelkich elementów stalowych, płyt bazowych, belek, podkonstrukcji, kotew oraz innych części niezbędnych do mocowania urządzeń w stropie, na ścianie lub w posadzce; - dostawca jest odpowiedzialny za dostawę kompletu urządzeń, niezbędnego okablowania elektrycznego i osprzętu elektrycznego wychodzącego poza zakres dotychczas zaprojektowany na budynku np. awaryjnych przycisków wyłączenia zasilania, lamp ostrzegawczych nad wejściem do pomieszczenia, zasilania szaf sterowniczych; - podłączenie urządzeń do zasilania głównego jest w zakresie dostawcy i powinno być wykonane przez elektryka z uprawnieniami; - wszystkie prace budowlane, konieczne do zainstalowania urządzeń muszą być wykonywane zgodnie z przepisami budowlanymi i normami bezpieczeństwa; - położenie wykładziny zgodnej z wymaganiami pomieszczeń, w których zostanie zamontowana, - dostawca odpowiedzialny jest za usunięcie i zutylizowanie swoich odpadów; - oraz wszystkie inne czynności niezbędne do uruchomienia urządzeń będących przedmiotem niniejszego postępowania, zgodnie z ich przeznaczeniem. bez punktacji | Tak |  | bez punktacji |
| - s | Fantom do testów podstawowych pozwalający na wykonanie testów podstawowych zgodnych Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych (Dz. U. poz. 2759 ). | Tak |  | bez punktacji |
|  | Możliwość zgłaszania awarii 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. | Tak |  | bez punktacji |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. | Tak |  | bez punktacji |
|  | Wszystkie licencje potrzebne do prawidłowego działania urządzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Licencje muszą być bezterminowe. Zamawiający wymaga, aby nie było dodatkowych opłat subskrypcyjnych. | Tak |  | bez punktacji |
|  | Karta katalogowa, instrukcja, oficjalna dokumentacja techniczna lub oświadczenie producenta albo jego autoryzowanego przedstawiciela potwierdzające oferowane parametry. | Tak |  | bez punktacji |
|  | W okresie gwarancji Oferent zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta, oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. | Tak |  | bez punktacji |
|  | Wyłącznik bezpieczeństwa w sterowni oraz sali badań | Tak |  | bez punktacji |
|  | Drukarka laserowa kolorowa – model drukarki zostanie uzgodniony z Zamawiającym po podpisaniu umowy. | Tak |  | bez punktacji |
|  | Wykonawca jest zobowiązany (w cenie oferty) do montażu i uruchomienia oferowanego systemu z wyposażeniem. | Tak |  | bez punktacji |
| Termin i warunki realizacji |  |  |  |  |
|  | - Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, wniesienie, montaż, instalację, uruchomienie i integrację aparatu RTG, wykonanie niezbędnych prac przygotowawczych oraz przygotowanie kompletnej dokumentacji wymaganej do jego zgodnego z prawem użytkowania oraz uzyskanie wszelkich przewidzianych prawem zgód i zezwoleń na użytkowanie urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem. - Aparat RTG zostanie zainstalowany w nowo budowanym budynku Zamawiającego, którego odbiór i dopuszczenie do użytkowania planowane są na połowę grudnia 2026 r. Termin ten ma charakter orientacyjny. - Dostawa urządzenia do miejsca instalacji oraz rozpoczęcie prac montażowych mogą nastąpić wyłącznie po formalnym odbiorze budynku, dopuszczeniu go do użytkowania oraz po pisemnym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do rozpoczęcia realizacji prac. - Zamawiający wezwie Wykonawcę do rozpoczęcia prac z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, wskazując termin protokolarnego przekazania pomieszczeń. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji prac w dniu przekazania pomieszczeń, chyba że Zamawiający wskaże w wezwaniu termin późniejszy. - Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć realizację prac w terminie wskazanym w wezwaniu Zamawiającego. - Wykonawca zobowiązany jest zrealizować całość przedmiotu zamówienia w terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia protokolarnego przekazania pomieszczeń. - W terminie, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do wykonania wszystkich prac instalacyjnych i adaptacyjnych, uruchomienia urządzenia, przeprowadzenia wymaganych testów i pomiarów, integracji z systemami Zamawiającego, przeprowadzenia szkoleń oraz przygotowania kompletnej dokumentacji niezbędnej do uzyskania wymaganych prawem decyzji, zezwoleń, zgód i odbiorów oraz pozyskanie, wszelkich zgód i zezwoleń wymaganych przepisami prawa. - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za kompletność i prawidłowość przygotowanej dokumentacji oraz zobowiązany jest do jej poprawiania i uzupełniania na własny koszt aż do uzyskania wymaganych decyzji i zezwoleń. - Uzyskanie wszelkich przewidzianych prawem zgód i zezwoleń pozwalających Zamawiającemu prowadzenie działalności medycznej na urządzeniu będących przedmiotem niniejszego postępowania. Za wykonanie przedmiotu zamówienia uważa się uzyskanie pełnej gotowości technicznej, użytkowej i formalnoprawnej pracowni oraz podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń. | Tak |  | bez punktacji |

Suma punktów:

  - 80 pkt za parametry techniczne

| Nazwa towaru - asortyment |  | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat cyfrowy sufitowy RTG | szt. | 1 |  |  |  |  |  |

| xxx | xxxxxxxxxxxx | xxx | xxx | xxxxx |  | xxx | xxx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto

…………………………….

Podpis Wykonawcy