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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANA SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”Dostawa mikrowagi analitycznej wraz z dedykowanym stołem wagowym, instalacją, uruchomieniem, akredytowanym wzorcowaniem i szkoleniem użytkowników na potrzeby WIMiIP” – znak sprawy KC-DE-zp.25.302.2026.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2026 poz. 793 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami, a także zgodnie z art. 137 ust. 1 i 2 Pzp dokonaną zmianę treści SWZ:
	Treść zapytań brzmi następująco: 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający zaakceptuje wagę o konstrukcji metalowej z obudową wykonaną z plastiku o wysokiej odporności chemicznej, przy zachowaniu wymagania bezpieczeństwa podczas pracy z odczynnikami chemicznymi oraz konstrukcji umożliwiająca beznarzędziowy demontaż i montaż elementów (np. szalki, osłony przeciwwiatrowej) w celu łatwego czyszczenia i konserwacji?
Pytanie 2 
Czy Zamawiający zaakceptuje wagę o wymiarach zewnętrznych z wyświetlaczem (szer. x wys. x gł.) 240 x 302 x 510 mm, której po odłączeniu wyświetlacza wymiary wynoszą (szer. x wys. x gł.) 227 x 302 x 365 mm?

Pytanie 3
Czy Zamawiający dopuści wagę o wymiarach 224 x 392 x 309 mm (szer x gł x wys)? Wskazane wymiary umożliwiają wygodną i ergonomiczną pracę na dedykowanym stole antywibracyjnym będącym przedmiotem zapytania. 

Pytanie 4
Czy Zamawiający dopuści wagę, w której kompensacja wpływu zmian temperatury odbywa się poprzez adjustację wewnętrzną? 




Pytanie 5
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu kompensacji drgań? Drgania są odczytywane przez wagę i ich wystąpienie jest komunikowane na wyświetlaczu, jednak nie ma możliwości kompensacji ich wpływu na wynik. 

Pytanie 6
Prosimy o wyjaśnienie wymaganej funkcji "automatyczne obliczenia". 

Pytanie 7
Czy Zamawiający dopuści wymiar stołu 770 x 815 x 680 mm (szer x wys x gł)? 

Pytanie 8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie świadectwa wzorcowania wagi na etapie dostawy urządzenia? Prośbę motywujemy tym, że nowa, wyprodukowana pod zamówienie waga będzie wzorcowana w miejscu użytkowania. Świadectwo wzorcowania może zostać wystawione po przeprowadzeniu pomiarów. Wykonawca na etapie składania oferty/podpisywania umowy może przedstawić certyfikat akredytacji wraz z zakresem. 

Pytanie 9
Czy Zamawiający wymaga przeprowadzenia przeglądów okresowych w sytuacji gdy producent nie wymaga przeglądów do utrzymania gwarancji? 

Pytanie 10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji na zgłoszenie usterki do 72h lub dodanie zapisu "w dni robocze"? 

Pytanie 11
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy wagi do 14 dni roboczych?

Pytanie 12
Firma (…) chciałaby złożyć ofertę w postępowaniu jednak nie będziemy w stanie zrealizować całego zamówienia w ciągu 14 dni – standardowym akceptowalnym przez nas terminem realizacji jest 4-6 tygodni. Proszę o informację, czy taka zmiana byłaby dla Państwa akceptowalna?

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad. 1
Tak, zamawiający dopuszcza konstrukcję metalową z obudową wykonaną z plastiku o wysokiej odporności chemicznej, przy zachowaniu wymagania bezpieczeństwa podczas prący z odczynnikami chemicznymi oaz  konstrukcji umożliwiającej bez narzędziowy demontaż i montaż elementów w celu łatwego czyszczenia i konserwacji, z wymaganiem aby dolna część obudowy była wykonana z metalu, natomiast szalka wagowa oraz elementy osłony przeciwwiatrowej były wykonane ze stali nierdzewnej z uwagi na rodzaj badanych próbek.

Ad. 2
Nie, Zamawiający nie dopuszcza wagi o wymiarach 240x302x510 mm (szer. × gł. × wys.) z uwagi na ograniczoną przestrzeń w laboratorium. Zgodnie z SWZ maksymalne dopuszczalne wymiary mikrowagi wynoszą 215 × 360 × 360 mm (szer. × wys. × gł.).




Ad. 3
Nie, Zamawiający nie dopuszcza wagi o wymiarach 224 × 392 × 309 mm (szer. × gł. × wys.). Zgodnie z SWZ maksymalne dopuszczalne wymiary mikrowagi wynoszą 215 × 360 × 360 mm (szer. × wys. × gł.).

Ad. 4
Tak, Zamawiający dopuszcza wagę, w której kompensacja wpływu zmian temperatury jest realizowana poprzez adiustację wewnętrzną, pod warunkiem zapewnienia wymaganej stabilności i powtarzalności wyników pomiarowych.

Ad. 5
Nie, Zamawiający nie odstępuje od wymogu kompensacji wpływu drgań. Samo wykrywanie drgań i sygnalizowanie ich wystąpienia na wyświetlaczu nie spełnia wymagania określonego w SWZ dotyczącego kompensacji wpływu czynników zewnętrznych, w tym drgań.

Ad. 6
Przez funkcję „automatyczne obliczenia” Zamawiający rozumie funkcje wbudowane 
w oprogramowanie wagi, umożliwiające automatyczne przetwarzanie wyników ważenia, np. wykonywanie obliczeń statystycznych, sumowanie wyników, ważenie procentowe lub inne funkcje o równoważnym charakterze.

Ad. 7
Nie, Zamawiający nie dopuszcza stołu o wymiarach 770 × 815 × 680 mm (szer. × wys. × gł.). Zgodnie z SWZ wymagane są wymiary blatu minimum 900 × 750 × 600 mm (szer. × wys. × gł.).

Ad. 8
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie świadectwa wzorcowania wagi dopiero na etapie dostawy urządzenia. Zgodnie z SWZ wybrany Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia aktualnego świadectwa wzorcowania przed podpisaniem umowy. Na etapie składania oferty świadectwo wzorcowania nie jest wymagane.

Ad. 9
Zamawiający nie określił w SWZ wymogu przeprowadzania przeglądów okresowych niezależnie od wymagań producenta.

Ad. 10
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie czasu reakcji na zgłoszenie usterki do 72 h ani na dodanie zapisu „w dni robocze”. Zgodnie z SWZ wymagany czas reakcji serwisu wynosi do 48 h, ze względu na konieczność minimalizacji przerw w prowadzonych badaniach laboratoryjnych.

Ad. 11
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie czasu naprawy urządzenia do 14 dni roboczych. Zamawiający pozostawia wymóg określony w § 8 ust. 6 Wzoru umowy, a wiec czas naprawy nie dłuższy niż 10 dni roboczych.

Ad. 12
Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia. Zamawiający pozostawia wymóg określony 2 pkt 7.1 SWZ, a wiec czas realizacji zamówienia do 14 dni roboczych od daty podpisania umowy

Treść niniejszego pisma staje się integralną częścią SWZ. Terminy składania i otwarcia ofert  ulegają zmianie, o czym Zamawiający powiadamia w odrębnym piśmie
.
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