Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA

Zadanie nr 2

Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie 30 sztuk wraz z szafkami przyłóżkowymi – 40 szt.

| Lp. | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr wymagany | Parametr oferowany/podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | TAK/Podać |  |
|  | Model/Typ (pełna symbolika) | TAK/Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | TAK/Podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej 2026 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy | TAK/Podać |  |
| - 1. | Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci | Tak |  |
| - 2. | Łóżko wyposażone w akumulator z sygnalizacją jego naładowania | Tak |  |
|  | Długość zewnętrzna łóżka – 2000mm (+/- 100mm). | TAK/Podać |  |
|  | Możliwość skracania i wydłużania leża o min 100 mm (do 10 łóżek Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wypełnienie o wysokości zaproponowanego materaca do przedłużonego leża) | TAK/Podać |  |
|  | Szerokość zewnętrzna łóżka z zamontowanymi barierkami – 950mm (+/-50mm). | TAK/Podać |  |
|  | Leże łóżka 4 – sekcyjne, w tym 3 segmenty ruchome. Leże wypełnienie panelami tworzywowymi. Panele gładkie, łatwo demontowalne bez użycia narzędzi, lekkie nadające się do dezynfekcji. | Tak |  |
|  | Leże łóżka o wymiarach 1850 x 900 mm (+/- 50 mm). | TAK/Podać |  |
|  | Konstrukcja podstawy łóżka zapewniająca stabilność łóżka we wszystkich dopuszczonych przez producenta położeniach leża oraz podczas wykonywania regulacji, przy obciążeniu do wartości deklarowanego bezpiecznego obciążenia roboczego. | Tak |  |
|  | Szczyty łóżka tworzywowe, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. | Tak |  |
|  | Sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy: - Pilota przewodowego z możliwością zawieszania na barierce łóżka - Panelu sterowniczego montowanego na szczycie od strony nóg posiadającego piktogramy pozwalające na łatwą identyfikację funkcji wykonywanej za pomocą konkretnego przycisku. Możliwość umieszczenia panelu w półce na pościel | Tak |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 350 mm do 750 mm (+/- 30mm), gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka przy pomocy przycisków w pilocie i z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | TAK/Podać |  |
|  | Łóżko wyposażone w czytelny wskaźnik informujący personel o osiągnięciu najniższej pozycji leża. | Tak |  |
|  | Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 70 (+/-5o) przy pomocy pilota i z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | TAK/Podać |  |
|  | Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 34 (+/-5o) przy pomocy pilota i z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | TAK/Podać |  |
|  | Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy pilota i z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
|  | Funkcja autoregresji niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4. W segmencie pleców: min.9cm. | TAK/Podać |  |
|  | Funkcja autoregresji niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4. W segmencie uda: min.5cm. | TAK/Podać |  |
|  | Funkcja teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4. | Tak |  |
|  | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga min 12– sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | TAK/Podać |  |
|  | Regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga min 12 – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | TAK/Podać |  |
|  | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
|  | Regulacja elektryczna do pozycji antyszokowej – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
|  | Regulacja elektryczna funkcji CPR – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
|  | Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych na panelu sterowniczym dla poszczególnych regulacji: - regulacji wysokości - regulacji części plecowej - regulacji części nożnej Elektroniczne wskaźniki informujące o zablokowanych, aktywnych funkcjach łóżka | Tak |  |
|  | Alarm dźwiękowy informujący o próbie użycia zablokowanej funkcji | Tak |  |
|  | Dodatkowo panel sterowniczy wyposażony w - kontrolkę podłączenia do sieci - kontrolkę naładowania akumulatora - wskaźnik informujący o konieczności zaplanowania wymiany akumulatora łóżka | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji. Przyciski aktywacji dostępne w sterowaniu: na panelu i pilocie. Użycie dowolnego przycisku powoduje aktywację wszystkich sterowników | Tak |  |
|  | Odłączenie wszelkich regulacji po 180 sekundach nieużywania regulacji (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji) | Tak |  |
|  | Przycisk bezpieczeństwa STOP lub tez o innym oznaczeniu natychmiastowe odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. | Tak |  |
|  | Mechaniczna funkcja CPR | Tak |  |
|  | Koła o średnicy min 125mm z możliwością centralnego blokowania . Koła pojedyncze lub podwójne | TAK/Podać |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250 kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu. | TAK/Podać |  |
|  | System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polega na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczonego obciążenia. | TAK/Podać |  |
|  | Konstrukcja łóżka powinna umożliwiać jego sprawne i bezpieczne przemieszczanie przez personel szpitala. Masa własna łóżka maks. 150 kg | TAK/Podać |  |
|  | Wyposażenie łóżek | Tak |  |
|  | - Barierki boczne - dzielone tworzywowe zabezpieczające min ¾ leża. Barierki otwierane za pomocą jednej ręki. Opadanie barierek ciche wspomagane hydraulicznie - Listwa z miejscem na zawieszanie worków urologicznych z tworzywowymi zaczepami do wszystkich łóżek - Uchwyt przewodu zasilającego – do każdego łóżka - Półka na pościel - Lakierowana wysuwana spod leża z możliwością chowania przy wszystkich łóżkach - Wysięgnik z uchwytem ręki – do wszystkich łóżek - Chromowany lub lakierowany wysięgnik montowany w tuleje od strony szczytu głowy, wyposażony w tworzywowy trójkąt do podciągania - Wieszak na kroplówki - 3 szt. - 3 komplety protektorów zabezpieczające cześć leża niezabezpieczoną barierkami tworzywowymi. | Tak |  |
|  | Materac szpitalny prewencyjny Materac - wyrób medyczny zabezpieczający profilaktykę przeciwodleżynową. Materac wykonany z piany poliuretanowej posiadający właściwości prewencji przeciwodleżynowej. Materac w pokrowcu nieprzemakalnym oddychającym. Wysokość materaca min 140 mm | Tak |  |

| Szafka przyłóżkowa – 40 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | ## Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr wymagany | Parametr oferowany/podać |
|  | Producent | TAK/Podać |  |
|  | Model/Typ (pełna symbolika) | TAK/Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | TAK/Podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej 2026 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy | TAK/Podać |  |
|  | Szafka przyłóżkowa z możliwością ustawienia z prawej lub lewej strony łóżka | Tak, |  |
|  | Konstrukcja szafki lekka, kontenerowa wykonana z ABS | Tak |  |
|  | Szerokość całkowita: 450 mm (+/- 30 mm) | TAK/Podać |  |
|  | Długość całkowita: 450 mm (+/-30 mm) | TAK/Podać |  |
|  | Wysokość całkowita: 770 mm (+/-20 mm) | TAK/Podać |  |
|  | Blat szafki wykonany z tworzywa | Tak |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie blatu szafki: min. 25 kg. | TAK/Podać |  |
|  | Czoła szuflad i drzwiczek wyposażone w uchwyty do otwierania nie wystające poza obrys szafki | Tak |  |
|  | Szafka wyposażona w uchwyty na ręczniki umieszczone na dwóch bokach szafki - składane do korpusu szafki, | Tak |  |
|  | Szafka wyposażona w dodatkowy wysuwany z frontu blat np. do pisania lub jako miejsce na gazety, książkę itp. Wymiar 435x230 mm (+/-20 mm). Wyposażone w wgłębienie na szklankę. | TAK/Podać |  |
|  | Górna szuflada o wymiarach 415x420x85 mm (+/-20 mm | TAK/Podać |  |
|  | Dolny kontener zamykany drzwiczkami. Wymiary wewnętrzne: wys.445x gł. 425x szer. 470 mm (+/-20 mm) | TAK/Podać |  |
|  | Dolny kontener wyposażony w odejmowaną półkę z możliwością ustawienia na co najmniej 2 różnych wysokościach. | TAK/Podać |  |
|  | Dolny kontener z wgłębieniem na butelkę z wodą | Tak |  |
|  | Szafka wyposażona w cztery koła o śr. min. 50 mm, w tym 2 z blokadą | TAK/Podać |  |

| Wymagania dodatkowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr/ilość wymagana | Parametr/ podać |
|  | Wszystkie zewnętrzne powierzchnie łóżka i szafki przyłóżkowej oraz pokrowiec materaca, w tym w szczególności elementy tworzywowe i metalowe, sterowniki, barierki, szczyty, uchwyty oraz blaty, muszą być przystosowane do wielokrotnego mycia i dezynfekcji z użyciem środków przeznaczonych do dezynfekcji powierzchni wyposażenia stosowanego w podmiotach leczniczych. Stosowanie środków myjących i dezynfekcyjnych dopuszczonych przez producenta oferowanego wyposażenia nie może powodować uszkodzeń, w szczególności pękania, odkształcania, łuszczenia, korozji, trwałych odbarwień, pogorszenia właściwości użytkowych ani utraty czytelności oznaczeń i elementów sterujących. Wykonawca, najpóźniej w dniu dostawy, przekaże Zamawiającemu w języku polskim informację producenta określającą zasady mycia i dezynfekcji oraz rodzaje lub grupy środków myjących i dezynfekcyjnych dopuszczonych do stosowania dla dostarczonego wyposażenia. Mycie i dezynfekcja wykonywane zgodnie z przekazaną przez Wykonawcę dokumentacją producenta nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień Zamawiającego wynikających z gwarancji. | Tak |  |
|  | Szkolenie z obsługi przedmiotu zamówienia dla personelu w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. | Tak |  |
|  | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń, z podpisami osób przeszkolonych, bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | Tak |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest zapewnić co najmniej 36 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń oraz wszystkich elementów peryferyjnych oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe – kryterium punktowane. | Tak/Podać |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego wynosi minimum 10 lat od daty przekazania urządzenia do eksploatacji. | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii, czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii lub diagnostyka zdalna w dni robocze max 24 godziny. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym maksimum 7 dni kalendarzowych. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym wymagającej importu części spoza Polski – maksimum 14 dni kalendarzowych. | Tak |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 7 dni kalendarzowych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. | Tak |  |
|  | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  |
|  | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim | Tak |  |
|  | Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą przedmiotu postępowania) | Tak |  |
|  | Dostawa – 30 listopada 2026 roku | Tak |  |

Zamawiający oczekuje, że wszystkie dokumenty załączone do oferty (elektroniczne) zostaną opisane nazwą informującą o zawartości. Zamawiający oczekuje, że plik będzie zawierał tylko jeden dokument

| Nazwa towaru - asortyment |  | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżko szpitalne elektryczne | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |

| 2 | Szafka przyłóżkowa | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| xxx | xxxxxxxxxxxx | xxx | xxx | xxxxx |  | xxx | xxx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto

…………………………….

Podpis Wykonawcy