# Załącznik nr 1 do SWZ

# Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest: Wykonywanie przeglądów okresowych sprzętu medycznego na potrzeby Oddziałów Szpitalnych (71 grup).

  - Zakres wykonywanych przeglądów, częstość ich wykonania oraz naprawy muszą być zgodne z:

- z wytycznymi i/lub instrukcją użytkowania określonymi przez producenta danego sprzętu w dokumentacji technicznej,

- obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 2022 r. poz. 974),

- rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych,

- obowiązującymi normami (PN-EN 60601-1 i/lub PN-EN62353 lub równoważna) i odnośnymi przepisami,

- z zachowaniem przepisów BHP i P.POŻ.,

- z zachowaniem ciągłości terminów ważności przeglądów, rozumianej jako wykonanie kolejnego przeglądu nie wcześniej niż w terminie 30 dni przed upływem ważności poprzedniego przeglądu oraz nie później niż w dniu odpowiadającym dacie poprzedniego przeglądu w kolejnym roku kalendarzowym,

  - Dla urządzeń stanowiących źródło promieniowania jonizującego dodatkowo muszą być zachowane obowiązkowo procedury zawarte w:

- Ustawie z dnia 29 listopada 2000 r (Dz.U. z 2021 poz. 1941) Prawo atomowe,

- Obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego  (Dz. U. z 2022 r. poz. 967),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 stycznia 2023 w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej  (Dz. U. z 2023 r. poz. 195).

- Definicje

  - Przegląd techniczny – należy przez to rozumieć zestaw czynności wykonywanych zgodnie z zaleceniami producenta, dokumentacją techniczną, instrukcją obsługi oraz instrukcją serwisową urządzenia, obejmujących w szczególności:

    - sprawdzenie działania urządzenia – kontrolę poprawności funkcjonowania sprzętu oraz testy bezpieczeństwa, w tym testy bezpieczeństwa elektrycznego dla urządzeń zasilanych z sieci 230V, zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN,

    - konserwację – czyszczenie, regulację oraz wymianę materiałów eksploatacyjnych lub części zużywalnych, zgodnie z harmonogramem producenta, w tym w szczególności:

    - wymianę zestawów serwisowych i części eksploatacyjnych (jeśli dotyczy),

    - czyszczenie i kontrolę elementów urządzenia, w tym zaworów (jeśli dotyczy),

    - aktualizację oprogramowania i zmianę zegara systemowego (jeśli dotyczy).

  - Kalibracja – czynności regulacyjne mające na celu przywrócenie parametrów pracy urządzenia zgodnych z wymaganiami producenta.

  - Dokumentacja prac w raporcie serwisowym/karcie pracy, tj. w  dokumencie potwierdzającym wykonanie czynności serwisowych, zawierającym w szczególności wykaz wymienionych części i materiałów eksploatacyjnych, termin kolejnego przeglądu, potwierdzenie wykonania prac przez komórkę użytkującą sprzęt.

  - Urządzenie – aparat lub sprzęt medyczny będący na wyposażeniu Zamawiającego.

  - Dzień roboczy – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- W ramach realizacji usługi Wykonawca zobowiązuje się do:

- świadczenia usług w zakresie dokonywania okresowych przeglądów stanu technicznego 
i kontroli bezpieczeństwa sprzętu medycznego należącego do Zamawiającego, wykonywania okresowych konserwacji, czyszczenia elementów aparatury i urządzeń, przeprowadzania testów bezpieczeństwa elektrycznego, sporządzania orzeczeń technicznych, dokonywania wpisów do paszportów sprzętu i aparatury medycznej

- świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa (w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych) oraz zgodnie z instrukcjami serwisowymi sprzętu oraz zaleceniami producenta/gwaranta, w szczególności co do zakresu przeprowadzania przeglądów, konserwacji i kontroli bezpieczeństwa oraz czynności, które powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób, mienia i bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

- dysponowania niezbędną, legalizowaną i kalibrowaną aparaturą kontrolno-pomiarową, zgodną z wymaganiami producenta.

- dokonywania wpisu do paszportu technicznego urządzenia po przeglądzie, zawierającego:

- datę wykonania przeglądu (dzień, miesiąc, rok),

- ocenę stanu technicznego urządzenia (sprawny, niesprawny, dopuszczony warunkowo),

- datę kolejnego przeglądu (dzień, miesiąc, rok).

- sporządzenia raportu serwisowego / karty pracy z informacjami, zawierającymi w szczególności:

- datę wykonania,

- imię i nazwisko serwisanta,

- nazwę, model i numer seryjny aparatu,

- lokalizację urządzenia (oddział/pracownia),

- opis wykonanych czynności,

- wykaz wymienionych materiałów zużywalnych (zgodnych z dokumentacją techniczną),

- ocenę stanu technicznego,

- datę kolejnego przeglądu w formacie dzień-miesiąc-rok.

- wymiany podczas przeglądów okresowych części/materiałów zużywalnych wymaganych przez producenta (co najmniej raz w roku), a także wykonywania niezbędnych regulacji, korekt, kalibracji, legalizacji oraz aktualizacji oprogramowania (jeśli dotyczy).

- niezwłocznego pisemnego zgłaszania usterek lub wad do Sekcji Aparatury Medycznej Zamawiającego, a w przypadku:

- wyłączenia urządzenia z użytkowania – umieszczenie na nim widocznej informacji,

- trwałego wyłączenia z eksploatacji – wystawienie orzeczenia technicznego, będącego podstawą kasacji środka trwałego.

- po wykonaniu przeglądu serwisowego:

- uzyskania podpisów serwisanta oraz użytkownika aparatury na raporcie serwisowym,

- pozostawienia kopii raportu użytkownikowi sprzętu,

- przesłania skanu raportu serwisowego (lub karty pracy) e-mailem do Sekcji Aparatury Medycznej Zamawiającego  na adres: aparaturamedyczna@zeromski-szpital.pl - w terminie do 2 tygodni od daty przeglądu,

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać oryginały raportów serwisowych pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną, przy czym raporty dostarczane w takiej formie będą opatrywane podpisem elektronicznym osoby uprawnionej ze strony Wykonawcy.

- Warunki realizacji usług

- W trakcie realizacji zamówienia, zawieranego na okres 36 miesięcy, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania okresowych przeglądów sprzętu, z częstotliwością zgodną z zaleceniami producenta oraz obowiązującymi przepisami prawa, przy czym w okresie obowiązywania umowy:

- w grupach 1, 15 oraz 50 wykonanych zostanie sześć przeglądów, realizowanych z częstotliwością jednego przeglądu co 6 miesięcy.

- w grupie 2 wykonanych zostanie sześć przeglądów wraz kalibracją, realizowanych z częstotliwością jednego co 6 miesięcy;

- w grupie 16 wykonane zostaną trzy przeglądy (po jednym w danym roku), oraz dwanaście kalibracji realizowanych z częstotliwością jednej kalibracji co 3 miesiące

- w grupie 53 wykonanych zostanie dwanaście przeglądów, realizowanych z częstotliwością jednego przeglądu na kwartał;

- pozostałe grupy, niewymienione w lit. a) - d) obejmują trzy przeglądy okresowe (po jednym w danym roku).

- Wykonawca zobowiązuje się do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z wytycznymi wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z instrukcją obsługi i wytycznymi określonymi przez producenta/gwaranta danego sprzętu w dokumentacji technicznej (znajomość dokumentacji danego urządzenia leży po stronie Wykonawcy), w tym w szczególności do wymiany części wymaganych do okresowej wymiany,  przy czym:

  - w grupie nr 1 – sterylizator gazowy z abatorem - Wykonawca zobowiązany jest do wymiany podczas każdego przeglądu:  zestawów naprawczych zaworów, uszczelek nabojów, filtrów bakteryjnych i filtrów abatora

  - w grupie nr 3 – Aparat do badań urodynamicznych z przepływomierzem - Wykonawca zobowiązany jest do wymiany podczas każdego przeglądu:  przetworników ciśnienia, przewodów pompy infuzyjnej i zestawu grawitacyjnego

  - w grupach 30 - 34 (myjnie) - Wykonawca zobowiązany jest do wymiany: wężyków dozujących środki chemiczne, filtrów HEPA w sekcji suszenia, wężyków w pompach  perystaltycznych (jeśli dotyczy danego modelu)

  - w grupach 40 - 37 (respiratory) - Wykonawca zobowiązany jest do wymiany: sensorów tlenu  (jeśli dotyczy danego modelu)

  - w grupie nr 50 – sterylizatory parowe - Wykonawca zobowiązany jest do wymiany podczas każdego przeglądu:  uszczelek drzwi sterylizatorów, filtrów sterylnych HEPA, wkładów kondensatów, nurników zaworów,

  - w grupie nr 51 – stolik narzędziowy z nawiewem strumienia powietrza - Wykonawca zobowiązany jest do wymiany podczas każdego przeglądu: filtrów HEPA, filtrów wstępnych

  - w grupie 61 -  zgrzewarka rotacyjna - Wykonawca zobowiązany jest do wymiany podczas każdego przeglądu:  kasety z taśmą barwiącą, taśmy teflonowej prowadnic, taśmy teflonowej szczęk grzewczych, rolki dociskowej oraz pasków zębatych.

- Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia w ofercie gotowości do wymiany części wymienionych w pkt. B ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego udokumentowania dokonanej wymiany poprzez przedstawienie Zamawiającemu  zużytych, wymienionych części do wglądu, o ile jest to technicznie możliwe, lub poprzez przedłożenie dokumentów potwierdzających pochodzenie zastosowanych nowych części, w szczególności numerów katalogowych producenta lub równoważnych dokumentów identyfikujących te części; brak możliwości przedstawienia zużytych części lub dokumentów wymaga pisemnego uzasadnienia i akceptacji Zamawiającego.

- Potwierdzeniem wykonania przeglądu jest wpis do paszportu oraz podpisana przez Zamawiającego lub upoważnioną przez niego osobę karta pracy/Raport Serwisowy. Decyzję o dopuszczeniu bądź wyłączeniu sprzętu z użytkowania stanowić będzie wpis do paszportu urządzenia.

- Koszt jednego przeglądu dla każdego sprzętu uwzględniać będzie wszystkie koszty związane z jego przeprowadzeniem, również koszty materiałów niezbędnych do jego wykonania oraz koszty dojazdu.

- W celu udostępnienia przez Użytkownika aparatury/sprzętu medycznego, Wykonawca uzgodni z przedstawicielem Zamawiającego tj. Sekcją Aparatury Medycznej termin wykonania usługi najpóźniej na 72 godziny przed planowanym terminem przeglądu.

- Wykonawca będzie świadczył usługi będące przedmiotem zamówienia w dni robocze, tzn. od poniedziałku do piątku, po ustaleniu z Sekcją Aparatury Medycznej Zamawiającego konkretnej daty i godziny wykonywania usług, tak aby wykonywane usługi nie spowodowały zakłóceń w pracy Szpitala. Ustalenia będą dokonywane drogą elektroniczną na adres mailowy: aparaturamedyczna@zeromski-szpital.pl lub telefonicznie 12 622 95 77

- Podejmowane przez Wykonawcę czynności serwisowe, nie mogą być przyczyną utraty certyfikatów, świadectw technicznych i innych dokumentów danego aparatu, dopuszczających go do użytkowania

- Wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić protokołem (raport serwisowy) zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN. Raport winien zawierać nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorowania i czas jego ważności.

- Jeżeli w ramach przeglądu obowiązuje legalizacja urządzenia, bądź jego części, Wykonawca zobowiązany jest do jej wykonania i przedstawienia odpowiednich świadectw.

- Usługi będące przedmiotem zamówienia Wykonawca wykona przy użyciu aparatury kontrolno-pomiarowej, narzędzi i materiałów będących w jego posiadaniu.

- Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w układach oraz zmian parametrów aparatury, chyba, że wynika to z zakresu przeglądu lub Wykonawca ma pisemne upoważnienie producenta oraz pisemną zgodę Zamawiającego, a zmiana ma na celu poprawę funkcjonalności, bezpieczeństwa lub modernizację oprogramowania.

- Usługi będące przedmiotem zamówienia Wykonawca wykona w siedzibie Zamawiającego. W przypadku konieczności wykonania usługi poza siedzibą Zamawiającego (zgodnie z oświadczeniem na złożonym formularzu ofertowym), Wykonawca przewiezie sprzęt swoim staraniem i na swój koszt, po uprzednim uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego.  Fakt pobrania sprzętu do przeglądu/konserwacji, zostanie potwierdzony odpowiednim pokwitowaniem z zaznaczeniem nazwy, typu oraz numeru fabrycznego sprzętu. Oryginał pokwitowania zostanie przekazany osobie materialnie odpowiedzialnej za dane urządzenie. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przewożony sprzęt do czasu jego zwrotu Zamawiającemu. Urządzenie może zostać dostarczone do siedziby Wykonawcy pocztą kurierską (na koszt Wykonawcy) lub może zostać odebrane osobiście przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego. Od momentu wysłania lub osobistego odbioru sprzętu, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt do momentu jego zwrotu do siedziby Zamawiającego.  W przypadku przesyłki kurierskiej dowodem nadania i zwrotu jest list przewozowy, a w przypadku odbioru osobistego pisemne potwierdzenie.

W przypadku wyboru wykonania usługi poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest, bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego, do dostarczenia urządzenia zastępczego o parametrach i funkcjonalności nie gorszych niż urządzenie przekazane do przeglądu, najpóźniej w dniu odbioru sprzętu serwisowanego, na każde żądanie Zamawiającego. W sytuacji, gdy Zamawiający zażąda urządzenia zastępczego, a w dniu planowanego rozpoczęcia usługi Wykonawca takim urządzeniem nie dysponuje, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądu w siedzibie Zamawiającego w terminie uniemożliwiającym utratę ważności dotychczasowego przeglądu. Dostarczany Zamawiającemu przez Wykonawcę sprzęt zastępczy pozostanie do dyspozycji Zamawiającego na cały okres niedostępności urządzenia serwisowanego. Sprzęt zastępczy musi posiadać aktualny paszport techniczny oraz wszelkie wymagane prawem certyfikaty dopuszczające go do bezpiecznego stosowania u pacjentów. Przekazanie Zamawiającemu (odbiór) i późniejszy zwrot Wykonawcy sprzętu zastępczego zostanie potwierdzony przez Strony w protokole zdawczo-odbiorczym, z zastrzeżeniem, że Zamawiający ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody powstałe w wyniku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa personelu, natomiast nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie eksploatacyjne, wady ukryte sprzętu oraz za jego przypadkową utratę, zepsucie lub zniszczenie wynikające ze zdarzeń losowych, siły wyższej, kradzieży. Maksymalny termin na wykonanie usługi poza siedzibą Zamawiającego wynosi do 10 dni roboczych (obejmuje dzień dostarczenia sprzętu do siedziby Wykonawcy celem wykonania przeglądu i dzień jego ponownego uruchomienia u Zamawiającego).

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania zleconych mu usług według najlepszej posiadanej wiedzy fachowej, zgodnie z wymaganiami stawianymi przez producentów urządzeń, dozoru technicznego, zasadami obowiązującymi przy wydawaniu orzeczeń technicznych oraz aktualnym poziomem technologicznym tego rodzaju usług.

- Wykonawca zapewnia, że posiada odpowiednie uprawnienia, wiedzę i doświadczenie przy czynnościach związanych z realizacją zamówienia oraz zobowiązuje się postępować z należytą starannością wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności.

- Wykonawca zapewnia, że usługa będąca przedmiotem zamówienia będzie realizowana przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i/lub uprawnienia do jej wykonywania. Osoba, która z ramienia Wykonawcy będzie wykonywała przedmiot zamówienia musi posiadać kwalifikacje do konserwacji i przeglądów urządzeń, oraz posiadać świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do obsługi sprzętu medycznego na poziomie dozoru i eksploatacji (jeśli dotyczy), o ile jest ono zasilane z sieci elektrycznej - uprawnienia elektryczne SEP, i/lub świadectwo kwalifikacyjne w zakresie obsługi sprzętu medycznego zasilanego niepalnymi gazami medycznymi, o ile dane urządzenie jest zasilane gazami.

- Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za zawinione szkody, wyrządzone podczas przeglądu technicznego aparatury medycznej.

- Wykonawca zobowiązuje się do stosowania w czasie przeglądów i konserwacji wyłącznie fabrycznie nowych, oryginalnych części zamiennych. W przypadku braku możliwości zamontowania oryginalnych części   wynikających z przyczyn niezależnych od Wykonawcy jest on zobowiązany do poinformowania o zaistniałym fakcie Zamawiającego i odnotowania tego w raporcie serwisowym. Zastosowanie części równoważnych dopuszczalne jest wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, udzielonej na wniosek Wykonawcy.

- Przedmiot zamówienia musi być realizowany zgodnie z wymaganiami producenta sprzętu, obowiązującymi normami i odnośnymi przepisami z zachowaniem przepisów BHP i p.poż.

- Zamawiający wymaga wykonania testów bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN-EN 60601-1 i/lub PN-EN62353 lub równoważną (jeśli dotyczy). Koszt wykonania testów winien być wliczony w koszt przeglądu danego sprzętu medycznego.

- Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa.

- Po wykonaniu usługi Wykonawca pozostawi pomieszczenie, w którym dokonano przeglądu/konserwacji sprzętu w należytym porządku. Części, które podlegają utylizacji Wykonawca jest zobowiązany usunąć/zutylizować we własnym zakresie.

- Wykonawca zobowiązuje się wystawić fakturę za wykonane przeglądy i konserwacje z wyszczególnieniem wykonanych przeglądów, podając nazwę sprzętu, nr seryjny oraz nr umowy, w terminie najpóźniej do 15 dnia kolejnego miesiąca licząc od daty wykonania usługi. Zamawiający dopuszcza wystawianie faktury zbiorczej za usługi wykonane w danym miesiącu. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać oryginały raportów serwisowych pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną, przy czym raporty dostarczane w takiej formie będą opatrywane podpisem elektronicznym osoby uprawnionej ze strony Wykonawcy.

- Wykaz sprzętu

      - Wykaz sprzętu i aparatury medycznej stanowiącej wyposażenie Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, wraz ze wskazaniem harmonogramu i liczby okresowych przeglądów w ciągu trzech lat, w poszczególnych lokalizacjach, ujęte zostały w formie tabelarycznej i stanowią załącznik nr 2a do SWZ.

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości urządzeń podlegających konserwacji 
i przeglądom technicznym w ramach przeprowadzonych postępowań kasacyjnych lub wycofania urządzenia z eksploatacji.