Zał. nr 2 do zapytania

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2

Specyfikacja techniczna systemu kontrolno-pomiarowego PXI.

| NI-781368-01 PXIe-1071 | Obudowa w standardzie PXIe umożliwiająca instalację modułu zewnętrznego kontrolera oraz 3 modułów Maksymalna przepustowość magistrali danych 3 GB/s 3 sloty na moduły pomiarowe w standardzie hybrydowym Zasilanie 230 V Zakres temperatury otoczenia w trakcie pracy 0-50 °C |
| --- | --- |
| NI-785679-01 PXIe-8301 | Moduł zewnętrznego kontrolera w standardzie PXIe do komunikacji w standardzie Thunderbolt 2 porty |
| NI-782353-01 PXIe-6614 | Karta wejść cyfrowych w standardzie PXIe kompatybilna z wybraną obudową Kompatybilność ze standardem TTL i CMOS 40 linii programowalnych linii cyfrowych Maksymalna częstotliwość mierzonego sygnału 80 MHz Maksymalna częstotliwość generowanego sygnału 80 MHz Wbudowany oscylator o wysokiej dokładności Realizowana funkcjonalność: odczyt pozycji z enkodera, pomiar okresu, pomiar szerokości impulsu, zliczanie impulsów, generacja impulsów i przebiegów, pomiar częstotliwości Wbudowanych 8 liczników 32 bitowych |
| NI-780011-01 PXI-4065 | Multimetr w postaci modułu PXI kompatybilnego z wybraną obudową Pomiar napięcia AC/DC, prądu AC/DC, rezystancji 2 lub 4 przewodowy, temperatury, indukcyjności, pojemności, częstotliwości i okresu, test diody Maksymalny zakres napięciowy DC 300 V i dokładności ± (20ppm odczytu + 24ppm zakresu) Maksymalny zakres prądowy DC 3A i dokładność ± (1000 ppm odczytu + 200 ppm zakresu) Minimalny zakres pomiaru rezystancji 100Ω o rozdzielczości 100 μΩ i dokładności ± (30 ppm odczytu i 30 ppm zakresu) Zakres napięciowy AC 300V w paśmie 50kHz do 100 kHz ± (1,5% odczytu + 0,08% zakresu) Maksymalna rozdzielczość 6½ cyfry Temperatura pracy 0 -55°C |
| NI-785607-02 | Kabel Thunderbolt 3 męski na męski w standardzie połączenia USB-C dla obudowy PXI i kontrolerów. Kabel obsługuje aktywne prędkości 40 Gb / s lub pasywne 20 Gb / s. Kabel o długości 2 m. |
| NI-778289-01 | Terminal przyłączeniowy ze złączami BNC dla dwóch liczników, diodami LED sygnalizującymi status urządzeni Kompatybilny z modułem NI PXIe-6614 |
| NI-183432-02 | Kabel cyfrowy do połączeń cyfrowych instrumentów NI 6533/4 i moduły licznika / timera NI 660x lub 661x z 68-pinowymi akcesoriami. Kabel ekranowany wyposażony w skrętkę Kabel o długości 2m. |
| NI-763067-01 | Kabel zasilający do obudowy NI PXIe-1071 Napięcie znamionowe 240V i obciążalność 10A |