Kraków dnia: 2021-10-26

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

SP ZOZ w Krakowie

Sekcja Zamówień Publicznych

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

Pismo: SZP.271.738/28/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wraz z uruchomieniem sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziałów Szpitalnych i przeszkoleniem pracowników Zamawiającego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym zał. nr 1 do SWZ” – znak sprawy ZP/28/2021.

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 do pakietu 1 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie lampy o poniższych parametrach; Ultra kompaktowa Lekka i przenośna, zajmująca mało miejsca. Duży ekran ---- Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 4,3 cala, łatwy do obserwacji i obsługi. Ultra cicha ---- Konstrukcja bez wentylatora, bezgłośna, zapewniająca ciche i komfortowe środowisko. Różne rozwiązania montażowe ---- Wygodna do przenoszenia ,łatwy montaż na statywie, Lampa do fototerapii niemowląt BL70 pomaga leczyć żółtaczkę bezpiecznie i skutecznie dzięki zaawansowanej technologii i wysokowydajnej fototerapii. Wyposażony w źródło zimnego światła LED o dużej intensywności, z mniejszą produkcja ciepła, BL70 wspiera długotrwałe leczenie. Przy maksymalnym irradiancji 63?W/cm?/nm, BL70 zwiększa zdolność rozkładu bilirubiny i skraca czas zabiegu. Dzięki pięciostopniowej regulacji natężenia oświetlenia BL70 pozwala na leczenie dostosowane do potrzeb każdego pacjenta. Żywotność diod wynosi do 50 000 godzin, zapewniając zastosowanie kliniczne i minimalizację kosztów użytkowania. Długość fali widma wynosi 430 - 490 nm i została wykazana przez Amerykańską Akademię Pediatrii (AAP), aby być najskuteczniejszym w redukcji nieskonfigurowanej bilirubiny; nie zawiera również długości fal zbliżonych do UV, które są szkodliwe dla skóry. To sprawiło, że jest bardzo odpowiednia dla leczenia żółtaczki u noworodków. innowacyjna konstrukcja optyczna zapewnia jednolitość rozkładu natężenia promieniowania, minimalizuje rozlanie światła i ekspozycję, ze światłem LED równomiernie pokrywającym całość powierzchni ciała noworodków, aby zapewnić efekt fototerapii. Wyposażony w sondę napromieniowania aby dokładnie zmierzyć wartość irradiancji i zapewnić, że dziecko otrzymuje wystarczającą ilość napromieniowania, osiągnięcia precyzyjnego leczenia. Odpowiedź: zgodnie z SWZ do pakietu 2 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie lampy o poniższych parametrach; Deklaracja zgodności - CE na aparat Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Aparat fabrycznie nowy Rok produkcji aparatu: 2019 Lampa kocykowa, źródło światła z powierzchnią oświetlającą, połączone za pomocą elastycznego węża Źródło światła: 6 niebieskich diód LED o długości fal 430 nm do 490 nm - pik pomiędzy 455 i 465 nm Zasilanie: Napięcie 230 V~ 50-60Hz Moc: 90 W max. Hałas w paśmie akustycznym < 34 dB Szczytowe natężenie na powierzchni skóry pacjenta - 35 ?W/cm2/nm; +/- 15% Obszar emisji światła 2 X 20 cm x 30 cm Obszar efektywnego naświetlania 1200 cm2 Szerokość x długość x wysokość (panel lampy):21 cm x 20 cm x 16 cm Waga (panel lampy): 1,4 kg Żywotność diód LED > 50000 h Żywotność materacyka > 8000 h Odpowiedź: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 2 Grupa 4 - defibrylator – 6 sztuk 1. Ad. Pkt 23: Zamawiający opisując przedmiot zamówienia wskazał, że defibrylator powinien posiadać możliwość pomiaru saturacji krwi tętniczej przez czujnik wielorazowy, typu klips w zakresie od 1 do 100 % w technologii cyfrowej eliminacji zakłóceń. W związku z tak postawionym wymogiem prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający oczekuje pomiaru saturacji w ogólnodostępnej technologii Masimo posiadanej przez Zamawiającego? Odpowiedź: Tak 2. Ad. Zał. Nr 2 (formularz ofertowy) dla grupy 4: W związku z wymogiem postawionym przez Zamawiającego (punkt 28 ZESTAWIENIA WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH) dotyczącym dostarczenia wraz ze sprzętem dedykowanych toreb do defibrylatorów, które jako akcesorium nie będącym wyrobem medycznym jest objęte stawką VAT 23%, prosimy o wyrażenie zgody na zmodyfikowanie formularza ofertowego dla Grupy 4 polegające na dodaniu linii o nazwie „Dedykowana torba do defibrylatora” i wpisanie odpowiadającej temu asortymentowi odpowiedniej stawki VAT (w tym przypadku 23%). W tej chwili jedyną stawką VAT uwzględnioną przez Zamawiającego w tej grupie jest poziom 8%, co uniemożliwia złożenie prawidłowo skonstruowanej oferty zgodnej z wymaganiami Zamawiającego. Odpowiedź: Tak, Zamawiający modyfikuje w tym zakresie formularz oferty zał. Nr 2 do SWZ.

Pytanie nr 3 Grupa 1 - lampa do fototerapii kocykowa - 3 sztuki 1. Czy Zamawiający dopuści do przetargu lampę o następujących parametrach i wyposażeniu: PARAMETRY OGÓLNE 1 Lampa diodowa łóżeczkowa zapewniająca fototerapię w inkubatorze otwartym lub zamkniętym, w łóżeczku (również przy łóżku matki) oraz podczas karmienia. 2 Źródło światła - diody LED emitujące światło niebieskie 3 Zasilanie elektryczne 230V - zasilacz wbudowany 4 Niski poboru mocy 70 W 5 Mata o rozmiarze min. 17 x 48 cm 6 Długości elastycznego przewodu światłowodowego łączącego matę z urządzeniem min. 1,5 m. Przewód zekranizowany (nie emitujący światła dostarczanego do maty). 7 Lampa wyposażona w licznik czasu pracy oraz licznik czasu naświetlania noworodka 8. Regulacja intensywności światła w min. 3 zakresach: 53 uW/cm2, 40uW/cm2, 26,5 uW/cm2 ±25% 9 Waga jednostki 2,1 kg 10 Żywotność diod 20 tyś. godzin 11 Tryb odzwyczajania 12 Okularki ochronne w 2 rozmiarach - 10 sztuk Odpowiedź: zgodnie z SWZ Grupa 2 - lampa do fototerapii statywowa - 1 sztuka 2. Czy Zamawiający dopuści do przetargu lampę o następujących parametrach i wyposażeniu: PARAMETRY OGÓLNE 1 Lampa do fototerapii z promiennikiem diodowym LED i oświetleniem ogólnym 2 Lampa mocowana na statywie jezdnym z regulacją wysokości lampy w zakresie 100-170 cm 3 Zasilanie elektryczne 3.1 Pobór mocy max. 40W 4 Maksimum promieniowania w zakresie 450 - 480 nm 5 Natężenie promieniowania w odległości 30 cm max. 43 ?W/cm2nm 6 Efektywne pole naświetlania 20 x 30 cm 7 Intensywność iluminacji wbudowanego oświetlenia światłem białym regulowana w zakresie 500-2000 lux 8 Wbudowany licznik aktualnego czasu naświetlania, całkowitej ilości przepracowanych godzin 9 Waga samej lampy 0,8 kg 10 Żywotność diod 60 tyś. godzin 11 Cicha praca urządzenia - chłodzenie konwekcyjne, bez użycia wbudowanych wentylatorów 12 Okularki ochronne w 2 rozmiarach - 10 sztuk Odpowiedź: zgodnie z SWZ 3. Czy z uwagi na specyfikę zabiegu jakim jest fototerapia, Zamawiający oczekuje aby oferowana lampa posiadała tryb odzwyczajania od fototoerapii? Odpowiedź: zgodnie z SWZ 4. Zamawiający oczekuje aby oferowana lampa podczas pracy nie emitowała hałasu powyżej 10 dB? Odpowiedź: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 4 grupa 4 - defibrylatory 6 szt pkt. 4 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator bez algorytmu wykrywającego ruch pacjenta w trybie AED ale w zamian za to wyposażony w zwrotny system jakości przeprowadzanej reanimacji CPR? Odpowiedź: Nie pkt. 7 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z 23 poziomami energii zewnętrznej? Odpowiedź: Tak pkt. 13 - Czy Zamawiający dopuści defibrylator o wadze 6,5kg? Odpowiedź: Tak pkt. 19 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z zakresem wzmocnienia sygnału EKG od 0,5 do 4 cm/Mv oraz AUTO, 6 poziomów wzmocnienia? Odpowiedź: Nie pkt. 22 5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator wykorzystujący terapię niskoprądowej stymulacji w zakresie 0-140mA? Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 5 GRUPA 2 LAMPA DO FOTOTERAPII STATYWOWA Pytanie nr 1 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści Lampę do fototerapii LED w technologii Super Bright posiadającą 24 diody LED? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pytanie nr 2 poz. 5,3 Czy Zamawiający dopuści Lampę do fototerapii, gdzie intensywność oświetlenia światłem białym wynosi 1500 lux z możliwością 5 – stopniowej regulacji natężenia światła białego? Odpowiedź: zgodnie z SWZ Pytanie nr 3 poz. 6,7 Czy Zamawiający dopuści Lampę do fototerapii do wyboru z regulacją natężenia światła na 5 poziomach ? Odpowiedź: Tak Pytanie 4 poz. 8,20 Czy Zamawiający dopuści Lampę do fototerapii o wymiarach 52,2 cm x 20,6 cm x 9,3 cm i wadze 2,5 kg ?. Taki wymóg Zamawiającego nie ma uzasadnienia z punktu widzenia klinicznego i nie ma wpływu na prawidłową pracę urządzenia. Odpowiedź: zgodnie z SWZ Pytanie 5 poz. 13,24,25, Czy Zamawiający dopuści Lampę do fototerapii mocowaną na statywie jezdnym z pneumatyczną regulacją wysokości, możliwością zastosowania bez statywu, bezpośrednio na inkubatorze za pomocą 6 gumowych nóżek a także regulacją kąta w zakresie 360°? Odpowiedź: zgodnie z SWZ Pytanie 6 poz. 27 Czy Zamawiający dopuści podstawę jezdną z 3 nogami w tym dwa blokowane? Odpowiedź: Tak Pytanie nr 7 poz. 23 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wskaźnika serwisu ? Oferowana przez nas lampa posiada żywotność diod LED 70 000 tyś godzin co daje nam ok 10 lat pracy urządzenia oraz brak konieczności wykonywania przeglądów serwisowych urządzenia, a co za tym idzie oszczędność dla Zamawiającego. Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 6 Grupa 1 Czy Zamawiający dopuści lampę łóżeczkową do fototerapii o parametrach technicznych: * Lampa do fototerapii diodowa LED łóżeczkowa,- zapewniająca fototerapię w inkubatorze otwartym lub zamkniętym, w łóżeczku (również przy łóżku matki) oraz podczas karmienia i kangurowania. * Maksimum promieniowania w zakresie 400-550 nm * Żywotność diod LED > 50 000 h * Możliwość stosowania różnych wielkości materacy. * Dwustopniowa regulacja intensywności światła * Maty naświetlające o opływowym kształcie , dostępne w dwóch rozmiarach: Powierzchnia (duży) 171 mm x 270 mm Powierzchnia (mały) – 141 mm x 222 mm * Długości elastycznego przewodu światłowodowego łączącego matę z urządzeniem max. 1,4 m o wadze 0,8 kg. Przewód zekranizowany (nie emitujący światła dostarczanego do maty) * Lampa wyposażona w licznik czasu pracy * Możliwość stosowania dedykowanych becików zapinanych na rzep umożliwiających karmienie i kangurowanie dziecka podczas fototerapii * Waga sterownika lampy nie większa niż 2 kg * Lampa w zestawie z jednorazowymi nakładkami na matę w ilości 10 szt. i materacykiem 1szt. rozmiar duży. Odpowiedź: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 7 Dotyczy: Grupa 3 – Łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową – 2 sztuki. Łóżko elektryczne - 2 szt. Ad. 1 - Czy Zamawiający dopuści konstrukcję łóżka stalową, pokrytą powłoką epoksydową, podpierającą leże łóżka w min. 4 punktach zapewniającą odpowiednie zabezpieczenie oraz stabilizację leża? Odpowiedź: zgodnie z SWZ Ad. 2 - Czy Zamawiający dopuści powierzchnię leża 2000 x 850 mm? Odpowiedź: zgodnie z SWZ Ad. 6 - Czy Zamawiający dopuści leże wypełnione łatwo odejmowanymi panelami z HDPE lub ABS (bez konieczności użycia narzędzi) z otworami na pasy do unieruchomienia pacjenta? Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego mechanicznego poziomowania – CPR – dźwignie umieszczone pod oparciem pleców od strony głowy pacjenta, poruszające się wraz z segmentem. Odpowiedź: zgodnie z SWZ Ad. 9 - Czy Zamawiający dopuści sterowanie funkcjami łóżka jak niżej? Panele w barierkach po obu stronach (pacjenta i personelu): - regulacja segmentu pleców - regulacja segmentu uda - regulacja wysokości - ustawienie pozycji fotela kardiologicznego - regulacja funkcji auto-kontur (synchroniczne ustawienie segmentu pleców i uda przy pomocy odpowiedniego przycisku) - pozycja wyjściowa (leże obniża się do poziomu minimalnego, a segment pleców ustawia się pod kątem ułatwiającym wyjście z łóżka). - przycisk „GO” (służący do blokowania lub odblokowani funkcji sterujących w barierkach bocznych) Panel pielęgniarski zawieszony na szczycie od strony nóg: - regulacja segmenu pleców - regulacja segmentu uda - regulacja wysokości - regulacja funkcji auto-kontur (synchroniczne ustawienie segmentu pleców i uda przy pomocy odpowiedniego przycisku) - ustawienie pozycji do badania - ustawienie pozycji fotela kardiologicznego - ustawienie pozycji Trendelenburg’a - ustawienie pozycji anty- Trendelenburg’a - selektywne blokowanie wybranych funkcji - ustawienie pozycji do CPR - ustawienie pozycji anty-szokowej - przycisk „STOP” (blokujący wszystkie funkcje elektryczne łóżka poza ratującymi życie) - przycisk „GO” (służący do blokowania lub odblokowani funkcji sterujących w barierkach bocznych) Odpowiedź: zgodnie z SWZ Ad. 10 Czy Zamawiający dopuści elektryczne regulacje jak niżej? - kąt nachylenia segmentu oparcia pleców: 0-65° - kąt nachylenia segmentu uda: 0-30° - wysokości leża łóżka w zakresie : 425 mm do 780 mm - pozycja Trendelenburg’a: 16° - pozycja anty- Trendelenburg’a: 16° Odpowiedź: zgodnie z SWZ Ad. 12 - Czy Zamawiający dopuści szczyty łóżka wykonane z tworzywa, wypełnione wklejką kolorystyczną dostępną w minimum 4 kolorach? Możliwość zabezpieczenia szczytów przed przypadkowym wyjęciem w czasie transportu. Odpowiedź: zgodnie z SWZ Ad. 13 - Czy Zamawiający dopuści barierki boczne wykonane z tworzywa, wypełnione wklejką kolorystyczną dostępną w minimum 4 kolorach? Odpowiedź: zgodnie z SWZ Ad. 14 - Czy Zamawiający dopuści półkę na pościel zintegrowaną z elementem przedłużenia leża? Odpowiedź: zgodnie z SWZ Ad. 15 - Czy Zamawiający dopuści przedłużenie leża o 20cm? Odpowiedź: zgodnie z SWZ Ad. 18 - Czy Zamawiający dopuści zasilanie elektryczne w 220-240V oraz ramę leża wyposażoną w gniazdo wyrównania potencjałów? Odpowiedź: zgodnie z SWZ Ad. 19 - Czy Zamawiający dopuści przewód zasilający prosty? Odpowiedź: zgodnie z SWZ Ad. 21 - Czy Zamawiający dopuści materac Materac w pokrowcu dopasowany do rozmiarów leża o wysokości minimum 12cm. Materac wisokoelastyczny, o właściwościach wspierających zapobieganie odleżynom. Gęstość pianek: Min. 25kg/m3 – warstwa górna Min. 28/kg/m3 – warstwa dolna Pokrowiec materaca: zmywalny, nieprzemakalny, odporny na środki dezynfekcyjne, rozsuwany na zamek. Odpowiedź: zgodnie z SWZ Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 2 szt. Ad. 1 - Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o konstrukcji ze stali pokrytej powłoką epoksydową, w kolorach odcieni szarości lub błękitu z możliwością ustawienia z prawej lub lewej strony łóżka, kompatybilną kolorystycznie z łóżkiem? Odpowiedź: zgodnie z SWZ Ad. 2 - Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w szufladę, blat z płyty HPL, oraz część zamykaną z drzwiczkami z płyty HPL? Odpowiedź: zgodnie z SWZ Ad. 3 - Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w szufladę, blat z płyty HPL, oraz część zamykaną z drzwiczkami z płyty HPL? Odpowiedź: zgodnie z SWZ Ad. 4 - Czy Zamawiający dopuści szufladę z tworzywowym wkładem, na prowadnicach szynowych, zapewniających jej swobodne użytkowanie? Odpowiedź: zgodnie z SWZ Ad. 5 - Czy Zamawiający dopuści szafkę bez drugiej szuflady (dolnej), w zamian której zaoferowano by system w którego skład wchodzi szafka oraz mobilny, regulowany blat boczny na podstawie jezdnej? Odpowiedź: zgodnie z SWZ Ad. 6 - Czy Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne jak niżej? - szerokość (bez blatu bocznego) 450 mm ± 10% - szerokość ze złożonym blatem bocznym i wsuniętą podstawą pod szafkę 600 mm ± 15% - szerokość z rozłożonym i dosuniętym do szafki blatem bocznym 1200 mm ± 10% - głębokość 450 mm ± 10% - wysokość (bez blatu bocznego) 860 mm ± 20% Odpowiedź: zgodnie z SWZ Ad. 7 - Czy Zamawiający dopuści czoło szuflady komplementarne z całościową ideą kolorystyczną szafki, z ergonomicznym, wyciętym uchwytem? Odpowiedź: zgodnie z SWZ Ad. 8 - Czy Zamawiający dopuści komplementarny z szafką mobilny, regulowany blat boczny na podstawie jezdnej? Odpowiedź: zgodnie z SWZ Ad. 9 - Czy Zamawiający dopuści komplementarny z szafką mobilny blat boczny na podstawie jezdnej, regulowany w pionie w zakresie 700 mm do 1050 mm ± 10%? Odpowiedź: zgodnie z SWZ Ad. 10 - Czy Zamawiający dopuści blat boczny mobilnego stolika wykonany z płyty HPL o grubości min. 6 mm, bez dodatkowych elementów metalowych pomniejszających powierzchnię użytkową blatu? Odpowiedź: zgodnie z SWZ Ad. 11 - Czy Zamawiający dopuści mobilny blat boczny z możliwością ustawienia go po obu stronach łóżka, posiadający możliwość złożenia pod kątem 90° w celu zminimalizowania jego przestrzeni w przypadku braku potrzeby użytkowania blatu? Odpowiedź: zgodnie z SWZ Ad. 12 - Czy Zamawiający dopuści mobilny blat boczny z możliwością ustawienia go po obu stronach łóżka, posiadający możliwość złożenia pod kątem 90° w celu zminimalizowania jego przestrzeni w przypadku braku potrzeby użytkowania blatu? Odpowiedź: zgodnie z SWZ Ad. 13 - Czy Zamawiający dopuści szafkę z czterema kołami (min. 2 z blokadą), oraz mobilny blat boczny z możliwością ustawienia go po obu stronach łóżka, posiadający możliwość złożenia pod kątem 90° w celu zminimalizowania jego przestrzeni w przypadku braku potrzeby użytkowania blatu? Podstawa jezdna blatu wyprofilowana w sposób zapewniający jej wsunięcie pod podstawę jezdną szafki. Odpowiedź: zgodnie z SWZ Ad. 15 - Czy Zamawiający dopuści szafkę wyprodukowaną w kolorystyce komplementarnej z kolorystyką oferowanego łóżka? Odpowiedź: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 8 dot. grupy 1 W związku z tym, że producent sprzętu, który chcielibyśmy zaoferować nie wymaga przeglądów okresowych prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu okresowych przeglądów opisanych w pkt 2 załącznika nr 8 do specyfikacji - Gwarancja i serwis dla urządzenia opisanego w grupie 1. Takie rozwiązanie wpłynie na korzystniejszą ofertę cenową urządzenia. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. dot. grupy 2 W związku z tym, że producent sprzętu, który chcielibyśmy zaoferować nie wymaga przeglądów okresowych prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu okresowych przeglądów opisanych w pkt 2 załącznika nr 8 do specyfikacji - Gwarancja i serwis dla urządzenia opisanego w grupie 2. Takie rozwiązanie wpłynie na korzystniejszą ofertę cenową urządzenia. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9 Pakiet 4: Pytanie 1, Ad. 3 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie metronomu generującego akustyczny sygnał pomocniczy, aby ułatwić wykonywanie ucisków i oddechów z odpowiednią częstotliwością i we właściwej proporcji dla dorosłych i dzieci. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Pytanie 2, Ad. 7 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o przyznanie 10 pkt jakościowych za 23 poziomy energii. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Pytanie 3, Ad. 13 - Czy Zamawiający dopuści defibrylator o masie 7,1 kg bez dodatkowego wyposażenia? Odpowiedź: Tak. Pytanie 4, Ad. 16 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważności automatycznych testów podczas włączenia urządzenia z możliwością wydruku wyniku i pracy defibrylatora; z dodatkową możliwością wykonania testu ręcznie. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Pytanie 5, Ad. 18 - Czy Zamawiający dopuści defibrylator z zakresem pomiaru tętna 30-300 u/min? Odpowiedź: Tak Pytanie 6, Ad. 19 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zakresem wzmocnienia sygnału EKG min. 5 poziomów wzmocnienia od 0,25 do 4 cm/mV? Odpowiedź: Nie Pytanie 7, Ad. 20 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważności urządzenia z możliwością obserwacji sygnały EKG w czasie rzeczywistym na ekranie defibrylatora przy zastosowaniu do 12 odprowadzeń oraz możliwością wyświetlenia do 4 krzywych jednocześnie, co redukuje potrzebę zdalnej synchronizacji sygnału EKG z dodatkowym, zewnętrznym monitorem. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Pytanie 8, Ad. 24 - czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością rozbudowy o dedykowany moduł pomiaru EtCO2 z obserwacją krzywej EtCO2 na ekranie. Możliwość przenoszenia danych do urządzenia zewnętrznego poprzez kartę pamięci CF? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Pytanie 9, Ad. 25 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważności urządzenia z możliwością obserwacji sygnały EKG w czasie rzeczywistym na ekranie defibrylatora przy zastosowaniu do 12 odprowadzeń oraz możliwością wyświetlenia do 4 krzywych jednocześnie, co redukuje potrzebę synchronizacji sygnału EKG kardiomonitorem. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Pytanie 10, Ad 28: Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności wózek do transportu defibrylatora? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pytanie 11: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymagany jest poziom ochrony min. IP55, cechujący najwyższe standardy w klasie defibrylatorów? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pytanie 12: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymagany jest selektor terapii umożliwiający włączenie urządzenia z jednoczesnym wyborem trybu pracy oraz w przypadku defibrylacji ręcznej, wyboru poziomu energii? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pytanie 13: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymagana jest modułowa budowa defibrylatora typu Plug&Play, która umożliwia wyposażenie defibrylatora w stymulację, saturacje, kapnografie, pomiar temperatury, NIBP, IBP w siedzibie zamawiającego na każdym etapie użytkowania defibrylatora?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pytanie nr 10 grupa 6 - mikroskop operacyjny do stosowania w chirurgii kręgosłupa 1 szt Punkt 17. Czy Zamawiający zaakceptuje podstawę statywu o wymiarach 732 mm x 727 mm? Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 11

Grupa 3

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie 35-91 cm, co jest rozwiązaniem lepszym od oczekiwanego?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 12

Dot grupy 6 Zestawienia parametrów wymaganych

Zestawienia Warunków i Parametrów Wymaganych

- Czy zamawiający dopuści mikroskop operacyjny o bazie stereoskopii 22 mm (dotyczy pkt. 6)? Parametr bazy stereoskopii jest jednym z kilku parametrów układu optycznego mikroskopu operacyjnego mających wpływ na postrzeganie przez operatora głębi ostrości oraz widzenia przestrzennego. W praktyce każdy producent mikroskopów przyjmuje inną indywidulaną wartość tego parametru która jest ściśle powiązana i zależna od wielu innych parametrów układów optycznych. Wpisanie sztywnej wartości powoduje brak możliwości złożenia oferty przez innych renomowanych dostawców mikroskopów operacyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

2. Czy Zamawiający dopuści zmotoryzowany układ wewnętrznego ogniskowania umożliwiający uzyskiwanie ostrego obrazu w odległości roboczej 200 mm do 625 mm. Optyka apochromatyczna (dotyczy pkt. 2)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

3. Czy zamawiający dopuści mikroskop nasadce okularowej operatora o regulowanym pochyleniu w zakresie 180 stopni do szybkiego przestawienia do wybranej pozycji głowicy mikroskopu, z nasadką skręcaną względem korpusu mikroskopu (dotyczy punktu 7)? Pochylanie nasadki okularowej służy do kompensacji postawy operatora w przypadku nietypowego pochylenia mikroskopu w przód lub tył wynikające np. z nietypowego dostępu, lub nietypowej anatomii pacjenta. Zawsze pole operacyjne znajduje się poniżej twarzy operatora. W praktyce do kompensacji pochylenia głowicy wystraczająca jest nasadka do kącie regulacji w zakresie ok. 160 stopni. W praktyce sali operacyjnej nie ma możliwości pracy z uchyłem nasadki o 200 stopni, gdyż oznaczałoby to obserwację fartucha operatora, a nie pola operacyjnego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

4. Prosimy zamawiającego o zmianę opisu pkt. 9 tj. nie używanie nomenklatury firmy Haag-Streit do opisu okularów. Prosimy o wprowadzenie czytelnego i jasnego opis dla wszystkich oferentów: Okulary szerokokątne dla operatora 10x21 z regulacją korekcji sferycznej w zakresie od -8 do +5 dioptrii. Lub wyjaśnienie co oznacza zapis „B”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

5. Czy zamawiający dopuści mikroskop z nowocześniejszym systemem wyważania w którym wyważanie wszystkich osi swobody głowicy mikroskopu odbywa się w sposób wygodny, komfortowy zautomatyzowany poprzez naciśnięcie jednego przycisku na ekranie sterującym bez potrzeby uciążliwego wyważania pokrętłami (dotyczy pkt. 10)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

6. W pkt. 11 Zamawiający wpisał sztywno zakresy ruchów głowicy mikroskopu. Czy należy je traktować jako minimalne wymagania, a zwiększenie zakresu wymaganego przez Zamawiającego nie spowoduje odrzucenia oferty?

Odpowiedź: Zakres ruchu głowicy podany jako minimalny.

7. Czy zamawiający dopuści mikroskop nasadce okularowej Face to Face o regulowanym pochyleniu w zakresie 180 stopni do szybkiego przestawienia do wybranej pozycji głowicy mikroskopu, z nasadką skręcaną względem korpusu mikroskopu (dotyczy pkt. 15)? Pochylanie nasadki okularowej służy do kompensacji postawy operatora w przypadku nietypowego pochylenia mikroskopu w przód lub tył wynikające np. z nietypowego dostępu, lub nietypowej anatomii pacjenta. Zawsze pole operacyjne znajduje się poniżej twarzy operatora. W praktyce do kompensacji pochylenia głowicy wystraczająca jest nasadka do kącie regulacji w zakresie ok. 160 stopni. W praktyce sali operacyjnej nie ma możliwości pracy z uchyłem nasadki o 200 stopni, gdyż oznaczałoby to obserwację fartucha operatora, a nie pola operacyjnego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

8. Czy zamawiający dopuści mikroskop o wymiarach podstawy 839 x 839 mm, z zasięgiem ramienia od osi kolumny 1600 mm, pozostałe wymagania punktu bez zmian (dotyczy pkt. 18)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

9. Czy Zamawiający dopuści system zautomatyzowanego wyważania mikroskopu opisanego w pytaniu 4, gdzie po przeprowadzeniu procedury trwającej kilkanaście sekundy system informuje użytkownika o poprawnym zakończeniu wyważania? W rozwiązaniu tym nie ma fizycznej możliwości wystąpienia braku wyważenia statywu, w związku z czy nie ma potrzeby stosowania sygnalizatorów braku wyważenia (dotyczy punktu 19)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

10. Czy Zamawiający dopuści sterowanie funkcjami i statywu i głowicy z monitora dotykowego który równocześnie jest panelem sterowania aparatu (dotyczy pkt. 20)? Pozostały opis punktu bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

11. Czy zamawiający dopuści kamerę 1/3 zintegrowaną bezpośrednio w głowicy mikroskopu w torze optyczny a więc nie wymagającą stosowania adapterów zewnętrznych oraz okablowania zewnętrznego, nie podłączaną przez port optyczny dzielnika światła w której automatyczna przesłona irysowa również zintegrowana jest wewnątrz głowicy mikroskopu (dotyczy pkt. 22)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

12. Czy Zamawiający dopuści kamerę

cyfrową medyczną 1/3 cala o efektywnej liczbie pikseli 1920 x 1080 i rozdzielczości poziomej 900 Linii TV. Stosunek sygnału do szumu 54 dB. Wyjścia 1 x HDMI, 1 x HD-SDI (dotyczy pkt. 23)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

13. Czy Zamawiający dopuści Monitor medyczny, dotykowy o przekątnej ekranu 24,0 cala. Monitor zawieszony na ramieniu uchylnym regulowanym w 4 płaszczyznach z pozycją parkingową dla wygodnego i bezpiecznego użytkowania i przechowywania. Rozdzielczość 1920 x 1080 (punkt 24)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

14. Czy Zamawiający dopuści Zintegrowany medyczny system rejestracji obrazu oraz zarządzania bazą danych pacjentów. Wbudowany dysk twardy 1 TB (1000 GB). Rejestracja na dysky twardym lub zewnętrznym nośniku pamięci do wyboru. Rozdzielczość nagrywania 1920 x 1090 pikseli (pkt. 25)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 13

Grupa 2

pkt. 2 prosimy o dopuszczenie lampy wyposażonej w 34 diody super LED niebieskie.

Odpowiedź: Nie.

pkt. 3 prosimy o dopuszczenie lampy wyposażonej w 8 diod super LED białych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

pkt. 5 prosimy o dopuszczenie natężenia światła białego 1100 – 1200 lux.

Odpowiedź: Nie.

pkt. 6,10, 21

Prosimy o dopuszczenie lampy z funkcją wyboru pomiędzy 5 możliwymi poziomami natężenia światła (± 3μW /cm2/ nm):

- 20 μW /cm2/ nm

- 40 μW /cm2/ nm

- 60 μW /cm2/ nm

- 80 μW /cm2/ nm

- 100 μW /cm2/ nm

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

pkt. 7

Prosimy o dopuszczenie dokładności regulacji natężenia światła ± 3μW /cm2/ nm.

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

pkt. 12

Prosimy o dopuszczenie żywotności diod LED około 20 000 h.

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

pkt. 13

Prosimy o dopuszczenie ramienia zintegrowanego ze statywem.

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

pkt. 18

Prosimy o dopuszczenie max. poziomu głośności <50 dB.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

pkt. 19

Prosimy o dopuszczenie wymiarów 350x200x85 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

pkt. 20

Prosimy o dopuszczenie wagi 2,1 kg.

Odpowiedź: nie.

Pkt. 23

Prosimy o odstąpienie od wymogu wskaźnika serwisu.

Odpowiedź: nie.

Pkt. 24 - 27

Prosimy o dopuszczenie statywu na 3 kołach z blokadą, o wadze 9,1 kg, ze zintegrowanym ramieniem do zamocowania lampy, umożliwiającym regulację kąta nachylenia, umożliwiającym regulację wysokości w zakresie od 110 do 155 cm.

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 14

W odniesieniu do podniesienia konkurencyjności postępowania oraz funkcjonalności defibrylatorów przeznaczonych na różne oddziały szpitalne zwracamy się z prośbą do Zamawiającego, aby w pakiecie nr 4 wyraził zgodę na: I. Określenie przedmiotu zamówienia w taki sposób, aby • 3 defibrylatory były wyposażone w torby transportowe • 3 defibrylatory były wyposażone w wózki jezdne lub alternatywnie, gdyby powyższe nie było możliwe: II. Podzielenie pakietu nr 4 na dwa osobne pakiety w następującej konfiguracji: • Defibrylator z torbą transportową - 3 kpl (pakiet 4a) • Defibrylator z wózkiem pod defibrylator - 3 kpl. (pakiet 4b)

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator kliniczny jako rozwiązanie równoważne do opisu w SWZ, który zapewnia takie same funkcjonalności co wskazane w SWZ,

- defibrylację dwufazową i kardiowersją z obniżoną energią wyładowań w technologii rektalinearnej, która cechuje się wysoką skutecznością defibrylacji i kardiowersji przy niższych energiach niż w innych defibrylatorach;

- monitorowaniu EKG;

- Monitorowaniu SpO2;

- Stymulacji przezskórnej z szerokością impulsu 40ms, co zapewnia wyższą skuteczność terapii przy zastosowaniu niższych wartości prądu;

- Pomiarze NIBP;

- Pomiarze EtCO2.

Dodatkowo zapewnia monitorowanie jakości RKO poprzez pomiar głębokości, częstości, relaksacji przy uciśnięciach klatki piersiowej w czasie RKO

i charakteryzuje się poniższymi parametrami:

| l.p. | Parametry techniczne i funkcjonalne |
| --- | --- |
|  | Dwa tryby pracy: ręczny i półautomatyczny |
|  | Energia wyładowania do 150J w trybie półautomatycznym (AED); |
|  | Energia wyładowania od 1J do 200J w trybie ręcznym |
|  | Energia wyładowania przy defibrylacji wewnętrznej od 1J z ograniczeniem do 50J. |
|  | Czas ładowania do maksymalnej energii (200J) poniżej 6 sekund |
|  | Defibrylacja przez łyżki twarde (w wyposażeniu zintegrowane łyżki dla dorosłych i dzieci) z automatycznym pomiarem i kompensacją niedostatecznego przylegania elektrod do ciała pacjenta |
|  | Dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji półautomatycznej |
|  | Defibrylacja falą dwufazową - zapewniającą wysoką skuteczność defibrylacji przy obniżonej energii wyładowań w technologii rektalinearnej, która cechuje się wysoką skutecznością defibrylacji i kardiowersji przy niższych energiach niż w innych defibrylatorach. |
|  | Kardiowersja synchroniczna. Synchronizacja sygnałem EKG z elektrod defibrylujących, elektrod EKG zewnętrznego kardiomonitora. |
|  | Dostępne poziomy energii zewnętrznej: 21 |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową defibrylacją. |
|  | Ładowanie kondensatora, wyzwolenie energii za pomocą przycisków na łyżkach defibrylacyjnych oraz na płycie czołowej aparatu. |
|  | Automatyczna kompensacja parametrów wyładowania z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta - z łyżek zewnętrznych i elektrod jednorazowych. |
|  | Defibrylator wyposażony w gniazda na łyżki zewnętrzne - zintegrowane z obudową. |
|  | Zintegrowane łyżki wielorazowe, zewnętrzne dla dzieci i dorosłych. |
|  | Zapis EKG z łyżek zewnętrznych, kabla EKG i jednorazowych elektrod do stymulacji/defibrylacji. |
|  | Pomiar częstości akcji serca w zakresie minimum 30-300 ud/min |
|  | Wzmocnienie sygnału EKG w zakresie 0,5 do 3 cm/mV. Regulacja ręczna i automatyczna. |
|  | Regulowane alarmy górnej i dolnej granicy częstości akcji serca z możliwością ustawienia indywidulanego każdej wartości granicznej |
|  | Prezentacja sygnału EKG - min. 2 krzywe na ekranie |
|  | Monitorowanie EKG z 3 lub 5 odprowadzeń (na wyposażeniu kabel EKG 3 odprowadzeniowy). |
|  | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe |
|  | Ładowanie akumulatora z sieci 230 V AC / 50 Hz - zasilacz w zestawie z defibrylatorem. Akumulatory bez efektu pamięci. Wskaźnik stanu akumulatorów na obudowie. Sygnał alarmowy (wizualny i dźwiękowy) niskiego stanu naładowania. Minimum 5 wyładowań pełną energią od momentu pierwszego komunikatu o rozładowaniu. |
|  | Czas pracy z zasilania bateryjnego: |
|  | Zapewniający monitorowanie - przez okres minimum 240 minut lub z gwarancją wykonania defibrylacji z energią 200 J - przynajmniej 100 wyładowań. |
|  | Ekran TFT LCD, kolorowy wysokiej rozdzielczości i kontraście z możliwością wyświetlania co najmniej 2 krzywych przebiegów dynamicznych i o przekątnej ekranu min. 6,52 cali |
|  | Ciężar aparatu nie większy niż 6,17 kg z kablem rolką papieru elektrodami zewnętrznymi i akumulatorem |
|  | Automatyczny test sprawności defibrylatora z sygnalizacją dźwiękową i wizualną ewentualnego błędu. |
|  | Defibrylator |
|  | - Odporność na wstrząsy, |
|  | - Odporny na wilgoć i wodę IP22 - Praca w temperaturach minimum 0-40 st. C |
|  | WYDRUK EKG |
|  | Drukarka termiczna na papier o szerokości 80 mm - możliwe konfigurowanie trybów pracy (wydruk wyzwalany ręcznie, automatycznie). |
|  | Pamięć wewnętrzna minimum 50 epizodów. |
|  | Do każdego epizodu zapamiętywany odcinek krzywej EKG. |
|  | W zestawie karta pamięci umożliwiająca ciągłą: przynajmniej 5 h rejestrację zapisu sygnału EKG. |
|  | POMIAR SATURACJI |
|  | Krzywa pletyzmograficzna na ekranie. |
|  | Pomiar saturacji w technologii zapewniającej eliminację artefaktów ruchowych i wynikających z niskiej perfuzji |
|  | wraz z elastycznym czujnikiem na palec dla pacjentów powyżej 30 kg - 1 szt, |
|  | Zakres pomiarowy tętna min. 30-280, 4.Regulowane progi alarmowe dla SpO2 i tętna. |
|  | STYMULACJA PRZEZSKÓRNA. |
|  | Stymulacja przezskórna. Tryby pracy: „Rytm Sztywny" i „Na Żądanie". Częstość impulsów stymulatora 30 -180 imp./min. |
|  | Prąd stymulacji regulowany w zakresie co najmniej 0-140 mA. |
|  | Regulacja prądu stymulacji w skokach maksymalnie 2 mA. |
|  | Przynajmniej 5 kpl. elektrod jednorazowych do defibrylacji, stymulacji oraz monitorowania. W zestawie elektrody kompatybilne z defibrylatorem spełniające więcej funkcji niż Quik Combo: defibrylację, kardiowersję, stymulację, monitorowanie EKG, pomiar głębokości ucisku klatki piersiowej. |
|  | Kabel do podłączenia jednorazowych elektrod do defibrylacji. |
|  | Pomiar NIBP |
|  | Pomiary ręczne, automatyczne i ciągłe |
|  | Czas pomiaru poniżej 30 sekund, filtr zakłóceń i artefaktów ruchowych |
|  | Kapnometria (EtC02) |
|  | Ciągłe monitorowanie końcowo-wydechowego stężenia CO2 w strumieniu głównym |
|  | Nie wymaga kalibracji toru pomiarowego |

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 16

### Grupa 1:

### Pytanie 1 dot.pkt.5: Czy Zamawiający dopuści do przetargu lampę kocykową wyposażoną w jeden rozmiar kocyka o powierzchni naświetlania 600cm² ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

### Pytanie 2 dot.pkt.8: Czy Zamawiający dopuści do przetargu lampę kocykową wyposażoną w funkcję wyłączenia w przypadku przegrzania bez sygnalizującej lampki kontrolnej?

### Odpowiedź: Nie

### Pytanie 3 dot.pkt.10: Czy zamawiający dopuści do przetargu lampę wyposażoną w becik zapinany na rzepy, klipsy ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

### Pytanie 4 dot.pkt.11: Czy Zamawiający dopuści do przetargu lampę kocykową o masie sterownika na poziomie 2,8kg posadowioną na stojaku jezdnym wyposażonym w kosz na akcesoria?

### Odpowiedź: Nie

Zamawiający

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych

mgr Dorota Gołąb-Bełtowicz