Załącznik nr 5 do SWZ
Parametry techniczne

Aparat echokardiograficzny na potrzeby walki z koronawirusem SARS-CoV- 2 i chorobą jaką wywołuje COVID-19 

	Przedmiot:
	

	Nazwa i typ:
	

	Producent:
	

	Rok produkcji:
	


	Lp.
	Opis minimalnych  wymaganych parametrów technicznych
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana

	1. 
	Kliniczny cyfrowy echokardiograf, z kolorowym Dopplerem, mobilny z czterema skrętnymi kołami, z blokadą oraz hamulcem na wszystkich kołach, z systemem archiwizacji i zarządzania obrazami
	TAK,  opisać
	

	2. 
	Nowoczesny system wprowadzony do produkcji min. 2019 r.
	TAK,  opisać
	

	3. 
	Waga urządzenia max 60kg
	TAK,  opisać
	

	4. 
	Zasilanie sieciowe 220-230 V, 50-60Hz
	TAK,  opisać
	

	5. 
	Cyfrowy system formowania i przetwarzania wiązki ultradźwiękowej
	TAK,  opisać
	

	6. 
	Zakres częstotliwości pracy aparatu min. 2 -18 MHz.
	TAK,  opisać
	

	7. 
	Regulacja obrotu panelu sterowania (pulpitu) w lewo/ prawo
	TAK,  opisać
	

	8. 
	Monitor kolorowy LCD o przekątnej ekranu min. 21,5” z możliwością regulacji położenia niezależnie od konsoli aparatu.
	TAK,  opisać
	

	9. 
	Dotykowy ekran LCD o przekątnej min. 10" do sterowania funkcjami aparatu, wbudowany w    aparat
	TAK,  opisać
	

	10. 
	4 aktywne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych USG
	TAK,  opisać
	

	11. 
	Moduł EKG wbudowany w aparat, kabel EKG trójodprowadzeniowy na elektrody samoprzylepne
	TAK,  opisać
	

	12. 
	OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU
	
	

	13. 
	B-mode
	TAK,  opisać
	

	14. 
	Minimum 900 000 tys. efektywnych kanałów
	TAK,  opisać
	

	15. 
	Obrazowanie ciągłoogniskowe na całej głębokości obrazowania ( bez konieczności regulacji  ognisk ) z trybem ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu w czasie rzeczywistym
	TAK,  opisać
	

	16. 
	Maksymalna głębokość penetracji w trybie 2D min. 33 cm, (zależny od nastaw i sondy.)
	TAK,  opisać
	

	17. 
	Powiększenie obrazu ( bez utraty jakości ) min. 8x w stosunku do rzeczywistej wielkości
	TAK,  opisać
	

	18. 
	M-mode
	TAK,  opisać
	

	19. 
	Kolor M-mode
	TAK,  opisać
	

	20. 
	Power Doppler
	TAK,  opisać
	

	21. 
	Regulacja bramki w zakresie min. 1-16 mm
	TAK,  opisać
	

	22. 
	Kolorowy Doppler tkankowy
	TAK,  opisać
	

	23. 
	Doppler spektralny z falą ciągłą z max mierzoną prędkością przy zerowym kącie min. 10 m/s
	TAK,  opisać
	

	24. 
	Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym i raportami
	TAK,  opisać
	

	25. 
	Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, Dopplera kolorowego i PW – Doppler – triplex
	TAK,  opisać
	

	26. 
	Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, Dopplera kolorowego i CW – Doppler - triplex
	TAK,  opisać
	

	27. 
	Funkcje postprocessingu – dla trybu PW (pętle/ obrazy bieżące, archiwum wewnętrzne )
a.wzmocnienie

b. linia bazowa

c. korekcja kąta

d. inwersja spektrum

e. format wyświetlania

f. szybkość obrazowania (skala czasu)

g. pełna oś czasu

h. usuwanie słabych sygnałów

i. mapy szarości
j. koloryzacja
	TAK,  opisać
	

	28. 
	Obrazowanie poszerzone dla sondy sektorowej przezklatkowej - pole obrazowania od punktu    styku ze skórą pacjenta dla sondy sektorowej przezklatkowej zaczyna się od odcinka a nie punktu jak przy standardowym trybie na sondzie sektorowej
	TAK,  opisać
	

	29. 
	Częstość odświeżania obrazu w trybie 2D minimum 1000 obr./sek.
	TAK,  opisać
	

	30. 
	Ilość częstotliwości harmonicznych dla sondy sektorowej przezklatkowej minimum 3
	TAK,  opisać
	

	31. 
	M-mode „krzywoliniowy”
	TAK,  opisać
	

	32. 
	Kolor Doppler z częstością odświeżania obrazu min. 150 obrazów na sek.
	TAK,  opisać
	

	33. 
	Doppler spektralny z falą pulsacyjną PW z max. mierzoną prędkością przy zerowym kącie min 6,5 m/s
	TAK,  opisać
	

	34. 
	OPROGRAMOWANIE POMIAROWO OBLICZENIOWE
	
	

	35. 
	Oprogramowanie do pomiarów, obliczeń i generowania raportów dla badań:

· echokardiograficznych dorosłych

· echokardiograficznych pediatrycznych

· badań naczyniowych
· badań TCD
	TAK,  opisać
	

	36. 
	Możliwość dokonania pomiarów na obrazach i pętlach obrazowych z archiwum systemu.
	TAK,  opisać
	

	37. 
	Pomiary odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości, objętości przepływu
	TAK,  opisać
	

	38. 
	Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum  oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum
	TAK,  opisać
	

	39. 
	Możliwość zaprogramowania w aparacie własnych pomiarów
	TAK,  opisać
	

	40. 
	Pomiary Z-scores
	TAK,  opisać
	

	41. 
	ARCHIWIZACJA
	
	

	42. 
	Możliwość archiwizowania obrazów w formacie „surowych danych” z możliwością późniejszej kontroli obrazu i analizy ilościowej podobnie jak w trakcie bezpośredniego badania pacjenta
	TAK,  opisać
	

	43. 
	Wbudowany wewnętrzny system archiwizacji obrazów i sekwencji oraz danych pacjentów na  dysku twardym oraz możliwość zapisu obrazów w formatach kompatybilnych z systemem operacyjnym Windows (szpitalny system informatyczny działa tylko w oparciu o system operacyjny Windows), tj. w formatach co najmniej DICOM, AVI, JPG
	TAK,  opisać
	

	44. 
	Wewnętrzny dysk twardy ultrasonografu o pojemności min. 500 GB
	TAK,  opisać
	

	45. 
	Liczba obrazów w „Cine loop” dla prezentacji 2D min. 10 000 obrazów
	TAK,  opisać
	

	46. 
	Wyjście USB do pamięci typu FLASH do nagrywania obrazów w formatach co najmniej JPG, AVI, DICOM
	TAK,  opisać
	

	47. 
	Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania z możliwością dołączania obrazów do raportu oraz     z możliwością wprowadzania własnych opisów i komentarzy do raportu
	TAK,  opisać
	

	48. 
	Moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM, min. klasy DICOM PRINT, STORE, QUERY/RETRIEVE, WORKLIST, raporty strukturalne (SR) kardiologiczne, naczyniowe
	TAK,  opisać
	

	49. 
	GŁOWICE
	
	

	50. 
	Sektorowa przezklatkowa

· kąt pola obrazowania min 90 stopni

· zakres częstotliwości min. 1,5 – 4,0 MHz
· ilość elementów piezoelektrycznych min 64
	TAK,  opisać
	

	51. 
	Sonda liniowa do badań naczyniowych

· zakres częstotliwości min 3 – 10 MHz

· ilość elementów piezoelektrycznych min 192
· szerokość czoła głowicy max. 45mm
	TAK,  opisać
	

	52. 
	OPCJE ROZBUDOWY DOSTĘPNE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERTY
	
	

	53. 
	Możliwość rozbudowy o sondę przezprzełykową

· zakres częstotliwości min 4 – 9 MHz
· kąt pola obrazowania min 90 stopni
	TAK,  opisać
	

	54. 
	Możliwość rozbudowy o sondę liniową, matrycową

· zakres częstotliwości min 6 – 15 MHz
· ilość elementów piezoelektrycznych min. 1000
	TAK,  opisać
	

	55. 
	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie Stress Echo
	TAK,  opisać
	

	56. 
	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do analizy kurczliwości i odkształcenia lewej komory serca z przedstawieniem wyników w formie wykresu „OKO BYKA”
	TAK,  opisać
	

	57. 
	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do analizy odkształceń i tempa odkształceń mięśnia sercowego.
	TAK,  opisać
	

	58. 
	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznego wyznaczania frakcji wyrzutowej
	TAK,  opisać
	

	59. 
	INFORMACJE DODATKOWE
	
	

	60. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim.
	Tak
	

	61. 
	Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia.
	Min. 10 lat
	

	62. 
	Dostępność do autoryzowanego serwisu.
	Tak, podać gdzie
	

	63. 
	Czas reakcji od zgłoszenia.
	Max. 48h
	

	64. 
	Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju.
	Max. 3 dni robocze
	

	65. 
	Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy.
	Max. 5 dni roboczych
	

	66. 
	Wykonawca ponosi koszty przeglądów serwisowych wbudowanego i dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji.
	Tak
	

	67. 
	Deklaracja zgodności CE
	Tak,
	

	68. 
	Gwarancja min. 24 miesiące
	Tak, podać
	

	69. 
	Szkolenie pracowników
	Tak
	


Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 
Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.
Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi)
……………………………………………………………..






podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

