Kraków dnia: 10.01.2022 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/60/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa materiałów do Centralnej Sterylizatorni II” – znak sprawy ZP/60/2021.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 2 Pakiet 2 Pozycja 1 Czy Zamawiający w Pakiecie 2 pozycja 1 dopuści do zaoferowania wieloparametrowy wskaźnik chemiczny klasy 4 do pary wodnej, o liniowym ułożeniu substancji wskaźnikowej na długości minimum 6cm do zastosowania we wszystkich rodzajach pakietów, bez konieczności umieszczania go w dodatkowym opakowaniu papierowo-foliowym, do monitorowania pakietów sterylizowanych we wszystkich cyklach sterylizacją parą wodną, we wszystkich rodzajach autoklawów, w zakresie temperatur 115-140°C. Pozostałe parametry zgodne z zapisami SWIZ Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 2 Pozycja 3 Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania zintegrowanego wskaźnika chemicznego typ 5 do pary wodnej z przesuwającą się substancją wskaźnikową w okienku o długości 2,5-3,0 cm, do zastosowania we wszystkich cyklach sterylizacji parą wodną, wskaźnik nie wymaga interpretacji zmiany koloru. Parametry punktu końcowego w 3 temperaturach badane dla każdej serii i podane na opakowaniu. Zgodność z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej? Pozostałe parametry zgodne z zapisami SWIZ Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje. Pakiet 5 Pozycja 1 Czy Zamawiający w Pakiecie 5 pozycja 1 wymaga zaoferowania fiolkowego wskaźnika biologicznego o szybkim odczycie do sterylizacji nadtlenkiem wodoru. Ostateczny odczyt wyniku negatywnego/zabicie bakterii po 24 minutach inkubacji. Wskaźnik posiadający udokumentowane potwierdzenie FDA o kompatybilności z typem sterylizatora posiadanego przez Zamawiającego. Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku posiadanym przez Zamawiającego . Pozostałe parametry zgodne z zapisami SWIZ Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pakiet 5 pozycja 2 Czy Zamawiający w Pakiecie 5 pozycja 2 wymaga zaoferowania fiolkowego wskaźnika biologicznego o szybkim odczycie do pary wodnej. Ostateczny odczyt wyniku negatywnego/zabicie bakterii po 24 minutach inkubacji. Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku posiadanym przez Zamawiającego. Wskaźnik posiada wewnętrzny system kruszenia ampułki nie wymagający użycia zewnętrznego "kruszera". Kształt fiolki w kształcie litry "D" - dopasowany do kształtu komory autoczytnika. Zgodność wskaźnika z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej. Ostateczny czas odczytu wskaźnika potwierdzony przez FDA. Pozostałe parametry zgodne z zapisami SWIZ Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski