Kraków dnia: 10.01.2022 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/60/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa materiałów do Centralnej Sterylizatorni II” – znak sprawy ZP/60/2021.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 4 Dotyczy zapisów SWZ: 1. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od złożenia wraz z ofertą próbek oferowanych produktów? Mając na uwadze, że kryteriami oceny ofert wskazanymi przez Zamawiającego są wyłącznie cena i okres gwarancji/ termin ważności produktów. Wnosimy o zastąpienie w/w środka dowodowego oświadczeniem tj. potwierdzeniem przez Wykonawcę spełnienia przez oferowany produkt wszystkich kryteriów wskazanych w SWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Dotyczy Parametry Techniczne: Dotyczy pakietu 1 poz. 1: 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chemicznego wskaźnika paskowego do sterylizacji plazmowej, nietoksycznego, przebarwiającego się po procesie sterylizacji jednoznacznie z koloru różowego na niebieski, zgodnego z normą PN-EN ISO 11140-1 pakowanego po 250 szt. podwójnych, tj. testów podzielonych perforacją na dwie równe części, co daje łącznie w opakowaniu 500 szt. testów? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 4. Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Dotyczy pakietu 2 poz. 1: 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chemicznego testu wieloparametrowego klasy 4 do sterylizacji parą wodną o liniowym ułożeniu substancji wskaźnikowej, zgodnego z normą PN-EN ISO 11140-1 pakowanego po 250 szt. poczwórnych, tj. testów podzielonych perforacją na cztery części, co daje łącznie w opakowaniu 1000 szt. testów? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 6. Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Dotyczy pakietu 2 poz. 3: 7. Zgodnie z nowym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR) oraz nowymi wytycznymi dotyczącymi oznakowania wyrobów medycznych wprowadzonych w życie 26maja 2021r. zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający wymaga, by test chemiczny do kontroli procesów sterylizacji zaoferowany w pakiecie nr 2 poz. 3 był wyrobem medycznym? Czy Zamawiający wymaga, załączenia do oferty certyfikatu potwierdzającego nowe wytyczne? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 8. Czy Zamawiający wymaga integratora klasy V z przesuwalną substancją wskaźnikową umieszczoną w 2 niezależnych okienkach dającą łatwy i jednoznaczny wynik procesu bez konieczności odczytu kolorymetrycznego? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 9. Czy dla zapewnienia wysokiej krytyczności Zamawiający wymaga, aby test posiadał minimalną długość 10 cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 10. Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 11. Czy zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na każdym teście chemicznym klasy 5 znajdowało się oznaczenie klasy oraz normy ISO 11140-1? Odpowiedź: Zamawiający wymaga. Dotyczy pakietu 3 poz. 1.1, 1.2, 1.3: 12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie etykiet pakowanych w karton zawierający 10 rolek po 750 etykiet? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Dotyczy pakietu 3 poz. 1.4: 13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie etykiet pakowanych w karton zawierający 15 rolek po 500 etykiet? Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia ilości etykiet, tj. 72 rolki po 500 etykiet.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski