Kraków dnia: 09.03.2022 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 6

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa rękawic” – znak sprawy ZP/58/2021.

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 6

- Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic chirurgicznych, posiadających odporność na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z nowymi normami, tj. EN 16523-1 i EN 374-4 – dla minimum 16 substancji chemicznych na co najmniej 1 poziomie ochrony. Długość rękawic – min. 300 mm. Grubość na palcu 0,25 mm, na dłoni 0,21 mm, na mankiecie 0,17 mm. Mankiet rolowany z opaską samoprzylepną (bez dodatkowych poprzecznych wzmocnień). Siła zrywu przed starzeniem 17 N. AQL 0,65. Poziom protein lateksowych ≤ 30 µg/g. Wykonawca potwierdzi opis rękawicy oraz parametry folderem od dystrybutora (zamiast raportu z badań jednostki niezależnej). Dodatkowo na potwierdzenie odporności rękawic na przenikanie substancji chemicznych, Wykonawca – jako dystrybutor – załączy raport od producenta rękawic 
z badania (raport w języku angielskim) oraz przetłumaczoną przez dystrybutora polskojęzyczną wersję raportu. Ponadto na potwierdzenie przebadania rękawic na przenikalność wirusów zgodnie z ASTM F1671 Wykonawca – jako dystrybutor rękawic –  również załączy raport od producenta rękawic w j. angielskim oraz przetłumaczoną przez dystrybutora polskojęzyczną wersję raportu. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmniejszenie wymaganej ilości próbek rękawic dla Pakietu nr 1 – do 5 par z dowolnie wybranego rozmiaru.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Pytanie nr 3 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic diagnostycznych nitrylowych, bez substancji nawilżającej wewnątrz rękawicy. Rękawice od wewnątrz są polimeryzowane oraz chlorowane. Grubość na palcu 0,12 mm, na dłoni 0,08 mm, na mankiecie 0,06 mm. Rękawice zgodne z normą EN 455 – na potwierdzenie Wykonawca przedłoży raport od producenta z wykonanego badania (zamiast dokumentu jednostki notyfikowanej). Rękawice odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z nowymi normami, tj. EN 374-4 oraz EN 16523-1 na 14 substancji chemicznych z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie (w tym 10 substancji z czasem ochrony na 6 poziomie) – na potwierdzenie Wykonawca przedstawi raport od producenta z badania wykonanego w niezależnym laboratorium badawczym. Ponadto rękawice przebadane są na gotowe preparaty do dezynfekcji zgodnie z normą EN 16523-1 (zgodnie z poniższą tabelą) na bazie Izopropanolu i Etanolu, tj. jak niżej:

–  na potwierdzenie Wykonawca przedstawi raport od producenta z badania wykonanego 
w niezależnym laboratorium badawczym. Badania na przenikalność wirusów zgodnie z ASTM F1671 Wykonawca potwierdzi raportem od producenta z badania wykonanego w niezależnym laboratorium badawczym. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Pytanie nr 4 dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic diagnostycznych nitrylowych, wewnętrznie polimeryzowanych oraz chlorowanych. Rękawice przebadane na przenikalność cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978 (min. 13 substancji 
z brakiem przebicia do 240 minut) – na potwierdzenie Wykonawca przedstawi raport od producenta z badania wykonanego w niezależnym laboratorium badawczym. Ponadto rękawice przebadane są na gotowe preparaty do dezynfekcji wg EN 16523-1 (zgodnie z poniższą tabelą) na bazie Izopropanolu i Etanolu (informacja o barierowości wskazana w raporcie od producenta), tj. jak niżej:

–  Wykonawca potwierdzi powyższe przedstawiając raport od producenta z badania wykonanego 
w niezależnym laboratorium badawczym. Ponadto Wykonawca posiada Certyfikat Badania Typu UE.

Rękawice zgodne z normą EN 455 (1-4) – na potwierdzenie Wykonawca przedłoży raport od producenta z wykonanego badania (zamiast dokumentu jednostki notyfikowanej). Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Pytanie nr 5 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic diagnostycznych nitrylowych, przebadanych na przenikalność substancji chemicznych zgodnie 
z nowymi normami, tj. EN 374-4 oraz EN 16523-1 dla co najmniej 9 substancji chemicznych 
z barierowością na min. 1 poziomie – wszystkie substancje chemiczne oraz poziom ich odporności przedstawia poniższa tabela (uwaga: jeśli wśród wymienionych substancji brak kwasów organicznych, nieorganicznych, zasad, alkoholi, czy aldehydów równocześnie prosimy o odstąpienie od wymogu przebadania rękawic na te substancji i prosimy o dopuszczenie rękawic przebadanych na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z poniższą tabelą):

- na potwierdzenie Wykonawca przedstawi raport od producenta z badania wykonanego 
w niezależnym laboratorium badawczym. Rękawice przebadane na wirusy zgodnie z ASTM F1671 – na potwierdzenie Wykonawca przedstawi raport od producenta z badania wykonanego 
w niezależnym laboratorium badawczym. Ponadto rękawice przebadane na przenikalność cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978 (min. 13 substancji cytostatycznych z czasem odporności do 240 min.) – na potwierdzenie Wykonawca przedstawi raport od producenta 
z badania wykonanego w niezależnym laboratorium badawczym. Rękawice sklasyfikowane jako Wyrób Medyczny klasy I oraz Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III typ C. Grubość na palcu 0,14 mm, na dłoni 0,09 mm, na mankiecie 0,7 mm. Brak folii zabezpieczającej otwór, mającej na celu ochronę zawartości przed kontaminacją. Jednakże opakowanie rękawic wyposażone jest w 3 bigi – pionowe załamania w okienku perforacji – umożliwiające „uchylenie” okienka, bez konieczności otwarcia go w całości, nie wpływające na łatwość otwierania opakowania – jest to rozwiązanie wpływające na ograniczenie zjawiska kontaminacji. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Pytanie nr 6 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1, Pakietu nr 3 poz. 1 oraz Pakietu nr 4 poz. 1:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmniejszenie wymaganej ilości próbek rękawic dla Pakietu nr 2, Pakietu nr 3 oraz Pakietu nr 4 – do 1 opakowania z dowolnie wybranego rozmiaru.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Pytanie nr 7 dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic chirurgicznych, neoprenowych, posiadających mankiet rolowany (bez dodatkowych podłużnych 
i poprzecznych wzmocnień). Długość rękawicy min. 300 mm. Rękawice przebadane na wirusy zgodnie z ASTM F1671 – na potwierdzenie Wykonawca przedstawi raport od producenta z badania wykonanego w niezależnym laboratorium badawczym. Rękawice przebadane na przenikalność cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978 – na potwierdzenie Wykonawca przedstawi raport od producenta z badania wykonanego w niezależnym laboratorium badawczym. Ponadto Wykonawca posiada raport od producenta z badania wykonanego w niezależnym laboratorium badawczym na brak zawartości akceleratorów chemicznych, wyniki zgodnie z poniższą tabelą:

– na potwierdzenie Wykonawca przedstawi raport od producenta z badania wykonanego
w niezależnym laboratorium badawczym. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

- Pytanie nr 8 dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmiejszenie wymaganej ilości próbek rękawic Pakietu nr 6 – do 5 par z dowolnie wybranego rozmiaru.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Pytanie nr 9 dotyczy Pakietu nr 7 poz. 1:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic chirurgicznych w rozmiarach od 6,0 do 9,0 (co 0,5 rozmiaru). Ponadto prosimy o odstąpienie od wymogu zgodności z EN 388. Pragniemy wyjaśnić, iż w przypadku zgodności rękawic z nowym rozporządzeniem unijnym tj. ISO 374-1 zniesiony został obowiązek badania rękawic na odporność mechaniczną zgodnie z EN 388. Wykonawca potwierdzi opis rękawicy oraz parametry folderem od dystrybutora. Rękawice przebadane na przenikalność cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978, tj. min. 25 cytostatyków – na potwierdzenie Wykonawca - jako dystrybutor - przedstawi raport od producenta z badania (w języku angielskim) oraz przetłumaczoną przez dystrybutora polskojęzyczną wersję raportu. Ponadto rękawice przebadane na inne substancje chemiczne (min. 16 substancji chemicznych), w tym Etanol 70% z czasem przebicia < 1 minuty, tj. poziom 0. Na potwierdzenie Wykonawca - jako dystrybutor -przedstawi raport od producenta z badania (w języku angielskim) oraz przetłumaczoną przez dystrybutora polskojęzyczną wersję raportu. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Pytanie nr 10 dotyczy Pakietu nr 7 poz. 1:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmniejszenie wymaganej ilości próbek rękawic Pakietu nr 7 do 3 par z dowolnie wybranego rozmiaru.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Pytanie nr 11 dotyczy zapisów SWZ dla Pakietu nr 1, Pakietu nr 2, Pakietu nr 4, Pakietu nr 6 oraz Pakietu nr 7:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie wskazanych przez Zamawiającego 
w Rozdziale 19.3 kryteriów oceny, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty dla Pakietów nr 1, 2, 4, 6, oraz 7:

Pakiet 1 – Rękawice lateksowe, sterylne, bezpudrowe:

| Akceptowalny poziom jakości AQL | AQL < 1,0 15 PKT | AQL = 1,0 0 PKT |
| --- | --- | --- |
| Siła zrywania przed starzeniem powyżej 18N | Siła zrywania > 18N 5 PKT | Siła zrywania = 18N 0 PKT |
| Wyniki badań na przenikanie powyżej 18 substancji chemicznych na co najmniej 1 poziomie ochrony | > 18 substancji 5 PKT | 18 substancji 0 PKT |

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający ma na myśli w ww. Pakiecie substancje chemiczne, tj.

tylko i wyłącznie substancje chemiczne (nie będące cytostatykami), czy będzie liczył również cytostatyki (w przypadku odporności na przenikanie cytostatyków) oraz inne substancje chemiczne nie będące cytostatykami.

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli tylko i wyłącznie substancje chemiczne (nie będące cytostatykami.

Pakiet 2 - Rękawice nitrylowe, diagnostyczne:

| Akceptowalny poziom jakości AQL | AQL ≤ 1,0 15 PKT | AQL = 1,5 0 PKT |
| --- | --- | --- |
| Wyniki badań na przenikanie powyżej 12 substancji na co najmniej 1 poziomie | 12 substancji - 0 pkt 13 substancji – 2 pkt 14 substancji – 4 pkt 15 substancji – 6 pkt ≥16 substancji – 10 pkt |  |

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający ma na myśli w ww. Pakiecie substancje chemiczne, tj.

tylko i wyłącznie substancje chemiczne (nie będące cytostatykami), czy będzie liczył również cytostatyki (w przypadku odporności na przenikanie cytostatyków) oraz inne substancje chemiczne nie będące cytostatykami.

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli substancje chemiczne wraz z cytostatykami.

Pakiet 4 – Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe o przedłużonym mankiecie:

| Akceptowalny poziom jakości AQL | AQL ≤ 1,0 15 PKT | AQL = 1,5 0 PKT |
| --- | --- | --- |
| Wyniki badań na przenikanie powyżej 12 substancji chemicznych na co najmniej 1 poziomie | 12 substancji - 0 pkt 13 substancji – 2 pkt 14 substancji – 4 pkt 15 substancji – 6 pkt ≥16 substancji – 10 pkt |  |

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający ma na myśli w ww. Pakiecie substancje chemiczne, tj.

tylko i wyłącznie substancje chemiczne (nie będące cytostatykami), czy będzie liczył również cytostatyki (w przypadku odporności na przenikanie cytostatyków) oraz inne substancje chemiczne nie będące cytostatykami.

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli substancje chemiczne wraz z cytostatykami.

Pakiet 6 – Rękawice bezlateksowe, sterylne, bezpudrowe

| Akceptowalny poziom jakości AQL | AQL ≤ 1,0 15 PKT | AQL > 1,0 0 PKT |
| --- | --- | --- |
| Wyniki badań na przenikanie powyżej 5 substancji chemicznych na co najmniej 1 poziomie ochrony | 5 substancji – 0 pkt 6 substancji – 2 pkt 7 substancji – 4 pkt 8 substancji – 6 pkt 10 substancji – 8 pkt ≥11 substancji – 10 pkt |  |

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający ma na myśli w ww. Pakiecie substancje chemiczne, tj.

cytostatyki oraz inne substancje chemiczne (w łącznej ilości), czy tylko i wyłącznie cytostatyki lub substancje chemiczne nie będące cytostatykami.

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli substancje chemiczne wraz z cytostatykami.

Pakiet 7 – Rękawice jałowe bezpudrowe do bezpośredniego przygotowania cytostatyków

| Akceptowalny poziom jakości AQL | AQL ≤ 1,0 15 PKT | AQL = 1,5 0 PKT |
| --- | --- | --- |
| Wyniki badań na przenikanie powyżej 12 substancji na co najmniej 1 poziomie | 12 substancji - 0 pkt 13 substancji – 2 pkt 14 substancji – 4 pkt 15 substancji – 6 pkt ≥16 substancji – 10 pkt |  |

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający ma na myśli w ww. Pakiecie substancje chemiczne, tj.

cytostatyki oraz inne substancje chemiczne (w łącznej ilości), czy tylko i wyłącznie cytostatyki lub substancje chemiczne nie będące cytostatykami.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyników badań na przenikanie minimum 12 cytostatyków oraz pozostałych  substancji oddzielnie (nie łącznie).

Pytania do wzoru umowy:

- Wnosimy o wykreślenie § 2 ust. 8 projektu umowy. UZASADNIENIE: Zgodnie z art. 552 ustawy Kodeks Cywilny w zw. z art. 8 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Praw zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) celem przepisu zawartego w Kodeksie Cywilnym, który zgodnie z poglądem doktryny stanowi lex specialis w stosunku do art. 490 KC (S. Buczkowski, w: Komentarz KC, t. II, 1972, s. 1281; C. Żuławska, w: Komentarz do KC, Ks. III, t. II, 2011, s. 50–51; Z. Gawlik, w: Kidyba, Komentarz KC, t. III, cz. 2, 2014, s. 93; Z. Banaszczyk, w: Pietrzykowski, Komentarz KC, t. II, 2015, s. 298; J. Jezioro, w: Gniewek, Machnikowski, Komentarz KC, 2014, s. 1112; wyr. SA w Szczecinie z 9.10.2013 r., I ACa 364/13) jest minimalizacja ryzyka po stronie Wykonawcy zobowiązanego do wcześniejszego spełnienia świadczenia, zaś zwłoka Zamawiającego w zapłacie ceny jest efektem naruszenia przez niego podstawowego obowiązku zapłaty ceny, wynikającego z art. 535 KC. Mając powyższe na uwadze niezasadnym wydaje się przystanie przez Wykonawcę na propozycję ograniczenia jego uprawnienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Wnosimy o modyfikację § 11 ust. 1 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści „z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Wnosimy o modyfikację § 12 ust. 2 projektu umowy poprzez nadanie mu treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej.” UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane 
z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, 
w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Wnosimy o modyfikację § 12 projektu umowy poprzez dodanie ust. 13 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, 
a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach. Zgodnie z treścią art. 440 w zw. z art. 439 ust. 2 lit b) ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) w przypadku umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawieranej na okres dłuższy niż 12 miesięcy zamawiający jest zobligowany do zawarcia w jej treści postanowień dotyczących zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawca, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacji zamówienia. Powyższa zmiana nie ogranicza się wyłącznie do umów wskazanych w treści art. 439 ust. 1 ale może również zostać przewidziana w innej umowie tj. umowie dostawy zgodnie z treścią art. 440. Jak słusznie zauważa M. Jaworska „stosowanie klauzul waloryzacyjnych jest również korzystne dla zamawiających, pozwala bowiem na ponoszenie rzeczywistych kosztów wykonania zamówienia, nieobarczonych narzutem związanym z koniecznością ujęcia w cenie ryzyka ich wzrostu. Stosowanie klauzul waloryzacyjnych zapobiega również powstawaniu sytuacji, kiedy wykonanie zamówienia przestaje być opłacalne, a tym samym sprzyja trwałości stosunku umownego, co niewątpliwie jest korzystne dla obu stron umowy.” (M. Jaworska, w: Komentarz PZP, wydanie I, 2021).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Wnosimy o modyfikację § 13 ust. 1 projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianych nim kar umownych do wysokości:

a) 0,5% wartości zamówionego a niedostarczonego towaru za każdy dzień roboczy zwłoki w lit. a);

b) 5% wartości niezrealizowanej części umowy w lit. b) i c).

UZASADNIENIE: Podkreślamy, że Zamawiający kształtując wysokość kar umownych w projekcie umowy powinien mieć na uwadze, że wysokość ta nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Kara umowna jako surogat odszkodowania, powinna zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, natomiast nie powinna stanowić dla niego źródła dodatkowego zysku (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel